ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 17.06.2021r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.5.21

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.5.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno-płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej” – sprawa nr SZP.251.5.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

G BEZPRZEWODOWY, PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY W STOLE - 1 szt. Pkt.13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie detektora o wadze 3,2kg? Pozostałe parametry detektora spełniamy. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1A do SWZ.

Pytanie nr 2

Odpowiadając na pytanie z zestawu pytań nr 9, pytanie nr 2 Zamawiający zmieniając zapisy i wymagając klasy min. IIa podniósł wymagania dla monitorów diagnostycznych stacji lekarskiej. Powołując się na opracowanie Przewodniczącego Komisji ds. Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego stwierdzamy ,że do zastosowań wymaganych przez Zamawiającego, jak to było pierwotnie wymagane klasa I jest zupełnie wystarczająca. Link do strony PLTR z  opracowaniem:  https://pltr.pl/wp-content/uploads/2020/08/Monitory-diagnostyczne-1.pdf Jednocześnie informujemy, że pozostawiając klasę II Zamawiający naraża się na zarzut preferowania jednego monitora i jednego producenta co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. W związku z powyższym czy Zamawiający dokona korekty i przywróci klasę I dla monitorów stacji diagnostycznej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający po ponownej analizie wymagań prawnych dotyczących monitorów diagnostycznych stacji lekarskiej zmienia i przywraca klasę I dla monitorów stacji diagnostycznej. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1A do SWZ.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia formularz cenowy stanowiący załącznik SWZ.

Załącznik:

      - Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy po zmianie nr 2

Termin składania i otwarcia ofert;

28.06.2021r. godz. 11:00 – składanie ofert, oraz 11:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)