## Arkusz_1
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Sondy IVUS oraz FFR kompatybilne z aparatem Polaris Multi
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producent	Klasa wyrobu medy-cznego	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sondy do IVUS kompatybilne z aparatem Polaris Multi			szt	20
2	Wyciągarka (sanki)			szt	20
3	Sondy do FFR kompatybilne z aparatem Polaris Multi			szt	25
					Razem		X

Bezwględnie wymagane:
Na czas trwania umowy dostawca zapewni użyczenia nieodpłatnie systemu ultrasonograficznego IVUS z opcją FFR

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:
Cewnik do badania IVUS
- napęd mechaniczny
- obroty rdzenia obrazującego 30 obrotów na sekundę
- przetwornik ultradźwiękowy o częstości 40 MHz
- rozdzielczość osiowa 38 µm
- długość od końcówki dystalnej do przetwornika 20 mm
- położenie markera radiocieniującego 5 mm od końcówki dystalnej
- maksymalna głębokość penetracji 6 mm
- znaczniki odległości 90 cm (promieniowy) i 100 cm (udowy)
- długość robocza cewnika 135 cm
- cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F
- budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150 cm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika
- teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy
Wyciągarka (sanki)
- system jednorazowego użytku
- kompatybilny z głowicą mechaniczną 40MHz
- system umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100 mm
Cewnik do badania FFR
- sensor optyczny
- długość robocza prowadnika 185 cm
- średnica prowadnika 0,014” (≤0,36)
- długość końcówki widocznej w skopii 3 cm
- znaczniki odległości 90 cm (promieniowy) i 100 cm (udowy)
- długość przewodu optycznego 2 m
- zakres pracy od 45 do 300 mmHg

	NA czas trwania umowy
	Dostawca zapewni w siedzibie Zamawiającego skład konsygnacyjny (komis) oferowanych produktów z możliwością wymiany rozmiarów.
	Ilość składu konsygnacyjnego zostanie określona po podpisaniu umowy, wg bieżących potrzeb zamawiającego.