Zadanie nr 1: Stentgraft aortalny piersiowy

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego | TAK |  |
| 2 | Stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami | TAK |  |
| 3 | Szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46mm (części proste), 26-46mm (części zwężające się); długość części pokrytej 100-212mm | TAK |  |
| 4 | System wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów | TAK |  |
| 5 | Uwalnianie stent-graftu przebiega dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stent-graftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania | TAK |  |
| 6 | Stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną uwalnianej po rozprężeniu całej protezy | TAK |  |
| 7 | W standardzie dostępne modele o zakończeniu bliższego końca stentgraftu w postaci sinusoidy pokrytej tkaniną równo z obwodem graftu o średnicy 22-46mm | TAK |  |
| 8 | Na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń | TAK |  |
| 9 | W standardzie dostępne modele proste i temperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu i sinusoida nie pokryta tkaniną (możliwość implantacji bezpośrednio nad pniem trzewnym) | TAK |  |
| 10 | Materiał z którego wykonany jest stentgraft, markery platynowo-irydowe na brzegach pokrycia oraz na rusztowaniu stentgraftu zapewniające optymalną widoczność w obrazie rtg | TAK |  |
| 11 | Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | TAK |  |
| 12 | W zestawie cewnik balonowy do ew. modelowania stentgraftu o średnicy 10-46mm, koszulka wprowadzająca oraz sztywny prowadnik | TAK |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/

# Zadanie nr 2: Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej | TAK |  |
|  | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE | TAK |  |
|  | Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków | TAK |  |
|  | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
|  | Szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | TAK |  |
|  | Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi | TAK |  |
|  | Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków | TAK |  |
|  | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
|  | Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr | TAK |  |
|  | W zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki | TAK |  |
|  | Zestaw składający się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej i tożsamostronnej (w razie potrzeby). | TAK |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/

# Zadanie nr 4: Stentgraft fenestrowany aorty piersiowej typu Custom Made

| p. | Opis | Parametr wymagany | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft typu CMD (custom made device) produkowany na zamówienie dla pacjenta | TAK |  |
| 2 | Oparty na platformie stentgraftu podnerkowego o budowie pierścieniowej, | TAK |  |
| 3 | Projektowany na indywidualne zamówienie, zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta | TAK |  |
| 4 | Zbudowany z nitinolu z pokryciem z cienkiego poliestru | TAK |  |
| 5 | Możliwość repozycji głównego trzonu stentgraftu | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w system magnesów dla ułatwienia kaniulacji strony przeciwnej | TAK |  |
| 7 | Pozwala na kaniulacje naczyń docelowych z dostępu ramiennego | TAK |  |
| 8 | Średnica proksymalnego pierścienia stentgraftu 21-36 mm (pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy do 32,5 mm) | TAK |  |
| 9 | Długość rozwidlonego trzonu 55 - 100 mm | TAK |  |
| 10 | Odnogi biodrowe implantowane niezależnie (długość odnóg biodrowych 60-180 mm z możliwością dalszego przedłużenia) | TAK |  |
| 11 | Pozwala na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tętniakiem w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej – liczba otworów zgodnie z wymaganiami anatomicznymi | TAK |  |
| 12 | Ilość i usytuowanie otworów bez ograniczeń | TAK |  |
| 13 | Średnica otworów 6-12 mm | TAK |  |
| 14 | System wprowadzający jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiającymi bezpieczną i efektywną implantację | TAK |  |
| 15 | System posiada nielimitowaną możliwość dokonywania repozycji podczas rozprężania rozwidlonego trzonu i kaniulowania fenestracji | TAK |  |
| 16 | Dostarczony w formie załadowanej do precyzyjnego introducera wyposażonego w cięgna zabezpieczające i zwalniające | TAK |  |
| 17 | Średnica systemu wprowadzającego dla rozwidlonego trzonu 20 Fr i 23 Fr OD | TAK |  |
| 18 | Średnica systemu wprowadzającego dla odnóg biodrowych 18 Fr OD | TAK |  |
| 19 | Dostarczony w zestawie wraz z niezbędnymi dla danego pacjenta akcesoriami typu stenty, prowadniki, koszulki, cewniki oraz balony, wg zapotrzebowania anatomicznego | TAK |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane wyroby posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/