Część 3

WYMAGANIA GRANICZNE

| Poz. | Wymagania graniczne dla zestawu odczynników do oznaczania anty-GAD w surowicy lub osoczu | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test ilościowy ELISA | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Antygen rekombinowany (GAD), izoforma GAD65 | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Wynik wyrażony w IU/ml | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Odczyt wyników na czytniku ELISA przy dł. Fali 450nm lub 405 nm | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim jasna i szczegółowa | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Zawartość w zestawie min 6 kalibratorów: najniższa wartość 5 IU/ml, najwyższa wartość 2000 IU/ml oraz 2 mat. kontrolne (negat. i pozyt) | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Czułość testu nie mniejsza niż 82 %, | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Schemat pipetowania płytki | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Przykładowe wykresy krzywych kalibracyjnych | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość oceniania wyników na podstawie jednego pomiaru | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Certyfikat kontroli jakości | TAK |  |  |  |  |
| *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wymagania graniczne dla zestawu odczynników do ilościowej oceny 17-OH progesteronu w surowicy lub osoczu | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
| 1. | Test ELISA, kompetycyjny, ilościowy | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Wszelkie niezbędne odczynniki w zestawie | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Granica wykrywalności minimum 0,055 ng/ml | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Inkubacja testu – w temperaturze pokojowej | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące | TAK |  |  |  |  |
| *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego czytnika mikropłytek | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
| 1. | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Zakres długości fali min. 340 – 900 nm | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali. | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Dokładność odczytu min. +/-1,0% | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Powtarzalność min. +/-0,5% | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera portem USB | TAK |  |  |  |  |
| 13. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Źródło światła - lampa LED | TAK |  |  |  |  |
| 15. | W cenie oferty podłączenie oraz współpraca (w obie strony) urządzenia z istniejącym systemem LIS | TAK |  |  |  |  |
| *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wymagania graniczne dla oprogramowania dzierżawionego czytnika mikropłytek | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 7 | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w laboratorium Zamawiającego – podczas instalacji urządzenia | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Wbudowany kreator wydruków | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Wbudowane funkcje statystyczne | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów) | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS | TAK |  |  |  |  |
| 11. | System kreatorów protokołów badań przesiewowych | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu | TAK |  |  |  |  |
| 13. | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line | TAK |  |  |  |  |
| 14. | W cenie oferty aplikacja metod oznaczeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dla czytnika oraz do istniejącego programu LIS wraz z merytorycznym wsparciem przez cały okres umowy podłączenie urządzenia do istniejącego w laboratorium systemu LIS. | TAK |  |  |  |  |
| 15. | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania | TAK |  |  |  |  |
| *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wymagania graniczne dla automatycznej płuczki mikropłytek ELISA z możliwością programowania | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
| 1. | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Programowany zakres dozowania min.50 do 2000 ul | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągło denne typu V ) z programowaniem parametrów płytek | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Programowanie szybkości dozowania i zasysania | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0 – 1000 s | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym (z programowanym czasem ) | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki | TAK |  |  |  |  |
| 13. | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami (brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych ) | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę | TAK |  |  |  |  |
| 15. | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące | TAK |  |  |  |  |
| 16. | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC | TAK |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia | TAK |  |  |  |  |
| 18. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dla czytnika mikropłytek z oprogramowaniem | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
| 1. | Dwustronna komunikacja urządzeń z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. Zamawiający dopuszcza jednostronną komunikację urządzenia z systemem laboratoryjnym polegającą na dystrybucji wyniku do LIS na podstawie ręcznie wpisanej listy roboczej w dedykowanym oprogramowaniu czytnika mikropłytek. | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy urządzeniem a LSI ponosi Wykonawca. | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Dostarczone urządzenia muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | TAK |  |  |  |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS). | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja do 48 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 3 dni b. Pilny – reakcja do 48 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 dni c. Zwykły – reakcja do 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 7 dni | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji urządzeń wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | TAK |  |  |  |  |
| *Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Wymagania graniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybilne i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów. |  |  |  |  |  |

*Niespełnienie  któregokolwiek  z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.