OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 2   APARAT DO HEMODIALIZY Z POMPĄ KRWI w ilości 7 szt.

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat do hemodializy z pompą krwi - Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, nierekondycjonowany, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| A. Charakterystyka techniczna |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 2 | Aparat wyposażony w jedną pompę krwi. | Tak |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A /dopuszcza się zasilanie elektryczne 230 V ±10 %, 47 – 63 Hz , 9 A max | Tak/ Podać |  |
| 4 | Zasilanie wodne w zakresie minimum. 0,5 ÷ 5 bar. | Tak |  |
| 5 | Wykonywane zabiegi: HD, UF. | Tak |  |
| 6 | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą click-clack. | Tak |  |
| 7 | Pamięć składu koncentratu lub dializatu. | Tak |  |
| 8 | Wyświetlanie proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego / dopuszcza się bez wyświetlania proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego, z wyświetlaniem sodu bazowego i zadanego / dopuszcza się nieposiadających funkcji wyświetlania proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego (jest możliwość wyboru proporcji mieszania koncentratów w menu serwisowym) | Tak/ Podać |  |
| 9 | Profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów. | Tak |  |
| 10 | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie / dopuszcza się aparat z pompą heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” lub podanie strzykawką ręcznie przez port w drenach obie funkcje do wyboru przez użytkownika | Tak/ Podać |  |
| 11 | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali./ dopuszcza się czytelny, kolorowy, dotykowy monitor o średnicy 12 cali | Tak/ Podać |  |
| 12 | Możliwość zaprogramowania ultrafiltracji: min. 10 profili własnych oraz 10 automatycznych./ dopuszcza się możliwość zaprogramowania ultrafiltracji: 6 profili automatycznych wraz z tworzeniem własnych profili ultrafiltracji | Tak/ Podać |  |
| 13 | Regulacja przepływu krwi w zakresie minimum: 0-50 do 600 ml/min. | Tak- Podać |  |
| 14 | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min (max co 50 ml/min). | Tak-Podać |  |
| 15 | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji/ dopuszcza się ciągły elektromagnetyczny pomiar ultrafiltracji {rozwiązanie równoważne do objętościowego pomiaru); | Tak/ Podać |  |
| 16 | Tryb oszczędnościowy- brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta/ dopuszcza się całkowity brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta poprzez całkowite wyłączenie ręczne/ dopuszcza się z trybem oszczędnościowym ograniczającym zużycie wody i zatrzymującym zużycie koncentratów w trybie oczekiwania na pacjenta | Tak/ Podać |  |
| 17 | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej. | Tak |  |
| 18 | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych różnych producentów. | Tak |  |
| 19 | Możliwość pełnego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji / dopuszcza się możliwość przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji , przygotowanie z chlorkiem sodu | Tak/ Podać |  |
| 20 | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po każdym zabiegu. | Tak |  |
| 21 | Archiwizacja wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego minimum z ostatnich 30 dni. | Tak |  |
| 22 | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania bolusa w dowolnym momencie/ dopuszcza się automatyczną pompę heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak/ Podać |  |
| 23 | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie zabiegu. | Tak |  |
| 24 | Możliwość użycia kapsuły z bikarbonatem różnych producentów. | Tak |  |
| 25 | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | Tak |  |
| 26 | Łatwy dostęp do poboru próbki płynu dializacyjnego. | Tak |  |
| 27 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | Tak |  |
| 28 | Podgląd wszystkich parametrów technicznych w czasie zabiegu/ dopuszcza się podgląd parametrów w czasie zabiegu | Tak/ Podać |  |
| 29 | Program umożliwiający obliczenie wskaźnika Kt/V. / dopuszcza się automatyczny pomiar wskaźnika Kt/V | Tak/ Podać |  |
| 30 | Zasilanie awaryjne (min. 30 minut). / dopuszcza się zasilanie awaryjne na min. 15 minut | Tak/ Podać |  |
| 31 | Filtr płynu dializacyjnego (ultrafiltr). | Tak |  |
| 32 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi pacjenta za pomocą mankietu. | Tak |  |
| 33 | Powierzchnie urządzenia odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy