OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych

Dostawa tensjometru do pomiarów dynamicznego napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz reologii powierzchniowej

| Tensjometr do pomiarów dynamicznego napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz reologii powierzchniowej Producent (marka) ……………………………………………………… (należy wpisać) Typ/model ……………………………………………….. (należy wpisać) Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (należy wpisać) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Specyfikacja ogólna |  |
| 1.1 | - termostatowanie celi pomiarowej w zakresie temperatur pracy nie mniejszym niż: +15°C - +90 °C za pomocą termostatu wchodzącego w skład zestawu | …… (należy wpisać oferowany zakres temperatury pracy) Kryterium oceny ofert: - aparatura z termostatem umożliwiającym pomiary w zakresie co najmniej +15°C - +90 °C – 0 pkt - aparatura z termostatem umożliwiającym pomiary w zakresie co najmniej +10°C - +90 °C – 10 pkt |
| 1.2 | - zakres napięcia powierzchniowego nie mniejszy niż 0.1 mN/m – 100 mN/m | ……………………… tak/nie |
| 1.3 | - wbudowany układ dozowania kropli z podwójną kapilarą umożliwiający dynamiczną wymianę zawartości kropli | ……………………… tak/nie |
| 1.4 | - dokładność pomiaru napięcia powierzchniowego minimum 0.1 mN/m | ……………………… tak/nie |
| 1.5 | - możliwość zmiany wielkości kropli/pęcherzyka w trakcie pomiaru wg zadanego programu, w tym oscylacje harmoniczne | ……………………… tak/nie |
| 1.6 | - możliwość wyznaczania modułu elastyczności i lepkości powierzchniowej dla częstotliwości oscylacji kropli w zakresie co najmniej 0.003 - 0.3 Hz zaimplementowana w oprogramowaniu | ……… Hz (należy wpisać oferowaną częstotliwość) Kryterium oceny ofert: - aparatura z możliwością wyznaczania modułu elastyczności i lepkości powierzchniowej dla częstotliwości oscylacji kropli do 0.3 Hz – 0 pkt; - aparatura z możliwością wyznaczania modułu elastyczności i lepkości powierzchniowej dla częstotliwości oscylacji kropli do 0.5 Hz – 10 pkt; |
| 1.7 | - możliwość rozbudowy systemu umożliwiająca pomiary reologii powierzchniowej z częstotliwością min. 100 Hz | ……………………… tak/nie |
| 1.8 | - możliwość rozbudowy systemu umożliwiająca analizę oddziaływania 2 kropli lub 2 pęcherzyków | ……………………… tak/nie |
| 1.9 | - aktualizacja oprogramowania w ciągu roku od zakupu. | ……… mies. (należy wpisać oferowany okres aktualizacji) Kryterium oceny ofert: Okres aktualizacji do 14 m-cy – 0 pkt; Okres aktualizacji przedłużony od 15 do 17 m-cy – 5 pkt; Okres aktualizacji przedłużony od 18 do 20 m-cy – 10 pkt; Okres aktualizacji przedłużony od 21 do 23 m-cy – 15 pkt Okres aktualizacji przedłużony do 24 m-cy – 20 pkt; |
| 2 | Parametry fizyczne urządzenia, dostawa i oprogramowanie |  |
| 6.1 | - Maksymalne wymiary tensjometru nie większe niż 75/25/30 (dł./szer./wys.) / cm. | … (należy wpisać) |
| 6.2 | - Komputer sterujący o parametrach zapewniających płynną i poprawną pracę tensjometru,z systemem operacyjnym Windows 11 i dedykowanym oprogramowaniem do sterowania urządzeniem | … (producent/typ/model) – należy wpisać: Procesor………… RAM………… Pamięć masowa…… Monitor…………. Nazwa oprogramowania:……… …… |
| 6.3 | - Okres gwarancji min. 12 miesięcy | ……….. mies. (należy wpisać) |
| 6.4 | - Dostawa wraz z instalacją i sprawdzeniem poprawności działania aparatury | ……………………… tak/nie |
| 6.5 | - Szkolenie z obsługi urządzenia i prowadzenia pomiarów (aplikacyjne) dla min. 3 osób w siedzibie Zamawiającego | ……………………… tak/nie |

Wymagania opisane wyżej są wymaganiami minimalnymi. Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań minimalnych przez oferowaną aparaturę skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W przypadku wpisania odpowiedzi TAK i nie wpisania oferowanych parametrów Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje parametry   spełniające wymagania z kolumny 2, w  przypadku wpisania zaoferowanych parametrów, a nie zaznaczenia odpowiedzi TAK lub NIE Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje aparaturę o wpisanych przez niego parametrach.

W przypadku nie wpisania parametrów w kryterium oceny ofert Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalne parametry i w związku z tym przyzna ofercie 0 pkt w danym kryterium oceny ofert.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.