Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 4

Modyfikacja 15.03.2023

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Automatyczny kriostat z wbudowanym mikrotomem | TAK |  |  |
|  | Przygotowywanie zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych | TAK |  |  |
|  | Niezależne, bezfreonowe układy chłodzenia dla komory kriostatu i głowicy | TAK |  |  |
|  | Komora: temperatura w zakresie co najmniej od 0°C do -35°C, regulowana w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C) czas schładzania: do -25°C nie dłuższy niż 5 godz. do -35°C nie dłuższy niż 8 godz. wykonana ze stali spawanej bezszwowo, nieposiadająca trudno dostępnych rogów zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy półka szybkiego zamrażania: co najmniej 15 pozycji na podstawki z preparatami z możliwością schłodzenia do temperatury przynajmniej -42°C co najmniej 2 pozycje na podstawki z preparatami z możliwością schłodzenia do temperatury przynajmniej -50°C (zamarzanie szokowe Peltiera) półka umożliwiająca przechowywanie i wstępne schłodzenie podstawek tacka na odpadki oświetlenie | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Mikrotom - głowica: regulacja temperatury chłodzenia w zakresie co najmniej od -10 °C do -45 °C | TAK |  | > -50 °C – 0 pkt ≤ -50 °C – 10 pkt |
|  | mocowanie podstawki z preparatem za pomocą dźwigni (system zaciskowy) zakres ruchu: w pionie co najmniej 58 mm w poziomie co najmniej 24 mm funkcja retrakcji z możliwością wyłączenia co najmniej 2 prędkości podprowadzania preparatu do nożyka, w tym jedna z nich co najmniej 900 μm/s Zamawiający dopuszcza kriostat z dwiema prędkościami przesuwu uchwytu na ostrza do głowicy z preparatem: - wolna – 600 μm/s - szybka – 3000 μm/s wizualny wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy automatyczny powrót do pozycji wyjściowej zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360° system precyzyjnej orientacji przestrzennej | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Mikrotom – uchwyt na nożyki: kompatybilny z jednorazowymi żyletkami nisko- i wysokoprofilowymi regulacja przesuwu bocznego możliwość zmiany kąta natarcia osłona nożyka mechanizm bezpiecznego usuwania nożyka system zabezpieczający przed zwijaniem się skrawków realizowany przy pomocy antyodblaskowej szklanej płytki podpórka pod palce/dłoń | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Cięcie ręczne i automatyczne | TAK |  |  |
|  | Koło napędowe z możliwością jego blokady w co najmniej 2 pozycjach | TAK |  |  |
|  | W trybie automatycznym możliwość wykonania co najmniej 85 cięć w ciągu minuty | TAK |  |  |
|  | Wybór grubości cięcia: dla cięcia precyzyjnego w zakresie co najmniej od 1 μm do 100 μm dla funkcji trymowania w zakresie co najmniej od 1 μm do 600 μm | TAK TAK |  |  |
|  | Panel sterowania: sterowanie pracą urządzenia monitorowanie zadanych i bieżących parametrów możliwość awaryjnego zatrzymania cięcia za pomocą jednego przycisku zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Odszranianie: gorącym gazem tryb manualny tryb automatyczny | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Rozmrażanie: tryb manualny tryb automatyczny alarm informujący o trwającym procesie rozmrażania | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Dezynfekcja wnętrza komory: lampa UV dostępne co najmniej 2 różne cykle możliwość przerwania cyklu w dowolnym momencie zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem cyklu przy otwartym oknie | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Podciśnieniowy system ekstrakcji odpadków: rozprostowywanie skrawków odsysanie resztek skrawkowych do pojemnika na odpadki możliwość wykorzystania jako „odkurzacza” do czyszczenia komory filtr HEPA | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny pojemnik na skropliny | TAK |  |  |
|  | Wersja wolnostojąca wyposażona w rolki ułatwiające przesuwanie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie zewnętrzne i panel sterowania pokryte antybakteryjną warstwą nano-srebra | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| II. | Zestaw startowy | TAK |  |  |
| 1. | Zestaw startowy niezbędny do instalacji urządzenia i przeszkolenia personelu, w tym: podstawki pod preparaty o średnicy co najmniej 30 mm – 5 szt. uniwersalne nożyki jednorazowe – co najmniej 50 szt. medium do przymrażania tkanek – pojemność co najmniej 100 ml | TAK TAK TAK |  |  |
| III. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: telefonicznie, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |