Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Mikrotom rotacyjny z łaźnią wodną i płytą chłodzącą - 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny | Podać typ, producent, rok produkcji |  |
|  | Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z uchwytem do kasetek histologicznych i uchwytem do nożyków jednorazowych | TAK, podać |  |
|  | Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy przycisk wysuwu głowicy ze zmniejszoną prędkością, tzw. tryb „slow”. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy przycisk do wysuwu głowicy z preparatem (tryb „slow”) z możliwością wyboru 4 różnych prędkości: 75 μm/s, 150 μm/s, 300 μm/s, 600 μm/s | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania z wolnego na szybki przesuw bez stopowania ruchu | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania odległości, która pozostała do końca ruchu głowicy mikrotomu | TAK, podać |  |
|  | Ostrzeżenie przy dystansie mniejszym niż 1 mm do końca wysuwu | TAK, podać |  |
|  | Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu minimum 28 mm | TAK, podać |  |
|  | Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu minimum 70 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obrotu preparatu (bloczka) w uchwycie o 360 stopni | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt co najmniej 8 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość blokowania regulacji położenia głowicy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania | TAK, podać |  |
|  | Cięcie w zakresie min. od 0,5 do 100µm | TAK, podać |  |
|  | Cięcie nastawiane w zakresach: - 0,5 do 5 µm skok maksymalnie co 0,5 µm - 5 do 20 µm skok maksymalnie co 1 µm - 20 do 50 µm skok maksymalnie co 5 µm - 50 do 100 µm skok maksymalnie co 10 µm | TAK, podać |  |
|  | Trymowanie w zakresie od maksymalnie 1 µm do co najmniej 700 µm | TAK, podać |  |
|  | Trymowanie nastawiane w zakresach: -do 5 µm skok maksymalnie co 1 µm -5 do 50 µm skok maksymalnie co 2 µm -50 do 150 µm maksymalnie co 5 µm -150 do 750 µm maksymalnie co 10 µm | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania we frontowej części urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Czytelny wyświetlacz cyfrowy | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie na bieżąco parametrów pracy – wartość grubości cięcia lub trymowania, tryb pracy (cięcie / trymowanie), licznika retrakcji, licznika cięć | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pamięci dwóch pozycji położenia głowicy z automatycznym przesuwem do zapamiętanego położenia | TAK, podać |  |
|  | Funkcja retrakcji w zakresie co najmniej 0–200 μm | TAK, podać |  |
|  | Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość mocowania nożyków wysoko i nisko profilowych w tej samej bazie | TAK, podać |  |
|  | Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 0 do 15 stopni | TAK, podać |  |
|  | Osłona na ostrze nożyka | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany w bazę (uchwyt) trzpień z mechanizmem sprężynowym do wysuwu nożyka zwiększający bezpieczeństwo i łatwość wymiany ostrza | TAK, podać |  |
|  | Blokada koła napędowego w dowolnej pozycji | TAK, podać |  |
|  | Dźwignia blokady koła napędowego umieszczona w rączce dla zwiększenia szybkości i komfortu pracy | TAK, podać |  |
|  | Przeciwwaga w kole napędowym dla zachowania płynności i lekkości obrotu | TAK, podać |  |
|  | Półka na akcesoria | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana tacka na ścinki parafinowe wykonana z tworzywa | TAK, podać |  |
|  | Pokrowiec przeciwkurzowy | TAK, podać |  |
|  | Nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 35° (100 szt.) | TAK, podać |  |
|  | Waga mikrotomu maksymalnie 35kg | TAK, podać |  |
| II | łaźnia wodna z płytą grzewczą | Podać typ, producent, rok produkcji |  |
|  | Podgrzewana łaźnia wodna z płytą grzewczą | TAK, podać |  |
|  | Wyjmowana misa na wodę wykonana ze szkła | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzne wymiary misy na wodę – co najmniej 150x250mm | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie łaźni typu LED z własnym włącznikiem | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji temperatury wody – od temperatury otoczenia do minimum 75st. | TAK, podać |  |
|  | Skok regulacji temperatury wody – maksymalnie 1st. C | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji temperatury płyty grzewczej – od temperatury otoczenia do minimum 75st. C | TAK, podać |  |
|  | Skok regulacji temperatury płyty grzewczej – maksymalnie 1st. C | TAK, podać |  |
|  | Płyta grzewcza wyposażona w trzy rzędy zapewniająca łatwość układania i zdejmowania szkiełek | TAK, podać |  |
|  | Pojemność płyty grzewczej – minimum 30 szkiełek | TAK, podać |  |
|  | Czytelny wyświetlacz cyfrowy we frontowej części urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Przyciski do sterowania parametrami pracy urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: maksymalnie 370x560x230mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 18kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60Hz | TAK, podać |  |
|  | Moc urządzenia: co najmniej 400W i maksymalnie 600W | TAK, podać |  |
| III | płyta chłodząca | Podać typ, producent, rok produkcji |  |
|  | Płyta chłodząca do schładzania kasetek histologicznych | TAK, podać |  |
|  | Chłodzenie obszaru roboczego do -15st. C | TAK, podać |  |
|  | Skok regulacji temperatury: maksymalnie co 1st. C | TAK, podać |  |
|  | Pojemność obszaru roboczego na co najmniej 80 standardowych kasetek histologicznych | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz typu LCS we frontowej części urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący na bieżąco co najmniej: aktualną temperaturę obszaru roboczego i zadaną temperaturę obszaru roboczego | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie urządzenia przyciskami znajdującymi się we frontowej części urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia urządzenia w tryb uśpienia | TAK, podać |  |
|  | Rozmiary obszaru roboczego: minimum 370x270mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: maksymalnie 400x620x405mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 26kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60Hz | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty