## Arkusz1
I
Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość parametru granicznego | Parametr graniczny TAK / NIE | Parametr oceniany - punktacja | Parametry oferowane - wypełnia wykonawca wpisując TAK lub NIE i opis (jeśli wymagany) | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
A | B | C | D | E | F | G
A. | WARUNKI PODSTAWOWE
1 | Aparat TK i wyposażenie fabryczne nowe, wyprodukowany w roku dostawy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  | Tak | Bez oceny
2 | Producent, nazwa i typ aparatu, kraj produkcji, rok produkcji. |  | Podać | Bez oceny
3 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. (Dz. U. z 2021r. poz. 1565) |  | Tak | Bez oceny
B. | TOMOGRAF KOMPUTEROWY I KONSOLA OPERATORSKA
1 | Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 64 rzędy detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm. W przypadku systemu dwudetektorowego podać liczbę rzędów detektora obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm |  | Tak, podać ilość rzędów | Bez oceny
2 | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający akwizycję min. 128 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor. | ≥128 warstw | Tak, podać | 128 warstw - 0pkt
>128 warstw - 10pkt
3 | Średnica otworu gantry (cm) | ≥70cm | Tak, podać | <75cm - 0pkt
≥75cm - 10pkt
4 | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm]. | ≥50cm | Tak, podać | Bez oceny
5 | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowym licznikiem czasu pozostałego do końca skanowania |  | Tak, podać | 1 wskaźnik - 0pkt
2 wskaźniki (widziane przez pacjenta, bez względu na kierunek wprowadzania do gantry) - 2pkt
6 | Możliwość wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry, filmów instruktażowych dla pacjenta, informacji o pacjencie. |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt
Nie - 0pkt
7 | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, zaprogramowanie badania oraz uruchomienie badania z pokoju badań (nie z poziomu konsoli operatorskiej) |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt
Nie - 0pkt
8 | Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania maks. ± 0,25 mm [kg]. | ≥220kg | Tak, podać | Bez oceny
9 | Stół umożliwiający wykonanie badania w zakresie ≥170 cm (bez elementów metalowych) bez potrzeby zmiany pozycji pacjenta [cm] | ≥170cm | Tak, podać zakres | Bez oceny
10 | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm] (stół z możliwością pozycjonowania góra – dół) |  | Tak, podać | >55cm - 0pkt
54-36 cm - 2pkt
≤35cm - 5pkt
11 | Sterowanie ruchami stołu i gantry z konsoli operatorskiej |  | Tak | Bez oceny
12 | Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt
Nie - 0pkt
13 | Sterowanie ruchami stołu i gantry w pokoju badań - panel sterujący na gantry (wbudowany w gantry lub niewbudowany w gantry np. tablet) |  | Tak, podać | Panel sterujący wbudowany trwale w gantry – 5pkt
Panel sterujący niewbudowany w gantry – 0pkt
14 | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisku nożnego |  | Tak | Bez oceny
15 | System wspomagania pozycjonowania pacjenta stosujący algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający min. centrowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta w osi izocentrum gantry. |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt
Nie - 0pkt
16 | System automatycznej detekcji potencjalnej kolizji pacjenta z gantry aparatu |  | Tak/Nie | Tak - 2pkt
Nie - 0pkt
17 | Automatyczne ustawienie wysokości pacjenta do wyznaczonego izocentrum i wjazd na pozycję rozpoczęcia skanowania do określonego punktu referencyjnego po wciśnięciu przycisku na gantry. |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
18 | Wyposażenie stołu: |  | Tak | Bez oceny
1) materac zabezpieczony przez zalaniem płynami
2) podgłówek do badań głowy
3) podgłówek do badań na wznak
4) pasy stabilizujące
5) podpórka pod ramię, kolana, nogi
19 | Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku - minimum 2szt. |  | Tak | Bez oceny
20 | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. |  | Tak | Bez oceny
21 | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta |  | Tak | Bez oceny
22 | Rzeczywista (nie ekwiwalent) maksymalna moc generatora rozumiana jako iloczyn prądów i napięć dostępnych w protokołach badań [kW]. | ≥70kW | Tak, podać | 70kW - 0pkt
>70kW - 5pkt
23 | Maksymalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥80-135kV | Tak, podać | 80-135kV - 0pkt
>80-135kV - 5pkt
24 | Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
25 | Rzeczywisty (nie ekwiwalent) maksymalny prąd lampy dla napięcia min. 120 kV [mA] | ≥560mA | Tak, podać | <600mA - 0pkt
≥600mA - 5pkt
26 | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy [MHU] (dopuszcza się lampy o niższej pojemności cieplnej anody pod warunkiem, że jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min) [MHU] | ≥7 MHU | Tak, podać | 7 MHU - 0pkt
>7 MHU - 10pkt
27 | Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy [kHU/min]. | ≥1000 kHU/min | Tak, podać | Bez oceny
28 | Kąt pochylania gantry(fizyczny bądź cyfrowy) przy którym możliwe jest wykonanie diagnostycznych skanów aksjalnych i spiralnych |  | Tak, podać | Bez oceny
29 | Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi narządami (oczy, tarczyca, itp.) |  | Tak, podać | Bez oceny
30 | Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego i spiralnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
31 | Technologia dedykowana do redukcji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów (filtr ze złota bądź cyny lub technologia oparta na oprogramowaniu) |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
32 | Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań | ≤0,40s | Tak, podać | 0,40s - 0pkt
<0,40s -5pkt
33 | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (w tym np. pitch, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (Potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępne na dzień składania ofert). |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
34 | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach. |  | Tak | Bez oceny
35 | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z (wykorzystywane w akwizycji z maksymalną ilością rzędów). Wdwóch detektorów podać sumę ich szerokości [mm] | ≥40mm |  | 40mm - 0pkt
>40mm - 5pkt
≥80mm - 10pkt
36 | Ilość rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY (jeden rozmiar=jedno pole widzenia) | ≥2 pola | Tak, podać rozmiary pól | Bez oceny
37 | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta. |  | Tak | Bez oceny
38 | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny). Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) |  | Tak | Bez oceny
39 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512x512 [obr./s] z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej | ≥40obr./s | Tak, podać | <50obr./s - 0pkt
≥50obr./s - 10pkt
40 | Maksymalny zakres skanu spiralnego | ≥170cm | Tak, podać | <180cm - 0pkt
≥180cm - 5pkt
41 | Maksymalny zakres skanu topograficznego | ≥170cm | Tak, podać | Bez oceny
42 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 128 warstw | ≤0,625mm | Tak, podać | 0,625mm - 0pkt
<0,625mm - 5pkt
≤0,500mm - 10pkt
43 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] dla min. 128 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512x512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 2% krzywej MTF [pl/cm]. | ≥15pl/cm | Tak, podać | Bez oceny
44 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 128 warstw submilimetrowych [mm] | ≤0,33mm | Tak, podać | 0,33mm - 0pkt
<0,33mm - 5pkt
45 | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 38 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) | ≤11mGy |  | ≤11mGy - 0pkt
≤7,0mGy - 5pkt
≤3,5mGy - 10pkt
46 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. Możliwość opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. |  | Tak | Bez oceny
47 | Praca w trybie typu „bolus tracking" z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 38 |  | Tak/Nie | Tak - 2pkt
Nie - 0pkt
48 | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. |  | Tak | Bez oceny
49 | Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt.38 z możliwością archiwizacji w systemie PACS |  | Tak/Nie | Tak - 2pkt
Nie - 0pkt
50 | Matryca rekonstrukcyjna | ≥512x512 | Tak, podać | <1024x1024 - 0pkt
≥1024x1024 - 10pkt
51 | Matryca prezentacyjna | ≥1024x1024 | Tak, podać | Bez oceny
52 | Stanowisko operatorskie jedno lub dwumonitorowe, z kolorowym(i) monitoram(i) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub równoważny o przekątnej nie mniejszej niż 19”. |  | Tak, podać | Bez oceny
53 | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów]. | ≥400 000 obrazów | Tak, podać | Bez oceny
54 | Tryb szybkiego przeglądu badania (podgląd w czasie rzeczywistym) podczas sknaowania pozwalając na przerwanie badania po przeskanowaniu wymaganego obszaru |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
55 | Akwizycja obrazów do badań: |  | Tak | Bez oceny
1) pulmunologicznych
2) kolonoskopowych
3) endoskopii
4) naczyniowych
5) perfuzyjnych (w tym mózgu w zakresie min. 8cm z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2s)
6) subtrakcyjnych (obraz z maską i bezmaski)
56 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc |  | Tak, podać i opisać zaoferowanę metodę | Bez oceny
Możliwość akwizycji:
1) techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego,
lub
2) techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu
Możliwość oceny:
Dedykowane oprogramowanie do oceny badań (na stacji tomografu lub konsoli diagnostycznej) uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, uzyskiwania map jodowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu.
57 | Najnowszej generacji algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwane obrazów o bardzo niskim poziomem szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodnością przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych zaoferowanych w niniejszym systemie). Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym dla mózgu, płuc, serca, układu mięśniowo-szkieletowego itd. |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt
Nie - 0pkt
58 | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie ,w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do tkanki miękkiej i tkanki płucnej |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
59 | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość wykorzystania algorytmu, również po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów. Rozwiązanie możliwe do wykorzystania dla wszystkich obszarów anatomicznych . |  | Tak | Bez oceny
60 | System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję, w tym np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie |  |  | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
61 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: |  | Tak | Bez oceny
Send / Receive
Retrieve
Storage
Worklist
62 | MIP (Maximum Intensity Projection). |  | Tak | Bez oceny
63 | VRT (Volume Rendering Technique). |  | Tak | Bez oceny
64 | Rekonstrukcje 2D, 3D. |  | Tak | Bez oceny
65 | Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości. |  | Tak | Bez oceny
66 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). |  | Tak | Bez oceny
67 | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). |  | Tak | Bez oceny
68 | Możliwość zaprojektowania zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania ≥5 |  | Tak | Bez oceny
69 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej. |  | Tak | Bez oceny
70 | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania. |  | Tak | Bez oceny
71 | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM. |  | Tak | Bez oceny
72 | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. |  | Tak | Bez oceny
73 | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. |  | Tak | Bez oceny
74 | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania. |  | Tak | Bez oceny
75 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. |  | Tak | Bez oceny
C. | SERWER APLIKACYJNY Z KONSOLAMI ZALEŻNYMI (min. 1 konsola zależna)
1 | Serwer i konsole zależne: |  | Tak, podać
niezależne od tomografu i konsoli operatorskiej,
zasilane niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej,
| o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej, |  |  | 2 monitory 21,3” – 5pkt
| w konfiguracji sprzętowej zgodnie z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań, |  |  | 1 monitor – 30” – 0pkt
każda konsola zależna wyposażona w min. 2 kolorowe monitory diagnostyczn LCD o przekątnej min. 21,3” lub min. 1 kolorowy monitor diagnostyczny LCD o przekątnej min. 30”
zapewniający jednoczesny dostęp do oprogramowania min. 3 jednoczesnym użytkownikom.
2 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: |  | Tak | Bez oceny
Send / Receive
Retrieve
Basic Print
Storage commitment
3 | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, XA, XR itp. |  | Tak | Bez oceny
4 | MIP (Maximum Intensity Projection). |  | Tak | Bez oceny
5 | VR (Volume Rendering). |  | Tak | Bez oceny
6 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | Tak | Bez oceny
7 | Rekonstrukcje 2D,3D. |  | Tak | Bez oceny
8 | Prezentacje Cine. |  | Tak | Bez oceny
9 | SSD (Surface Shaded Display). |  | Tak | Bez oceny
10 | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). |  | Tak | Bez oceny
11 | Alternatywna w stosunku do innych technik wymaganych zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia technika renderingu 3D umożliwiająca fotorealistyczną prezentację ludzkiej anatomii, zwłaszcza obrazów płuc, naczyń, kości, działająca w czasie rzeczywistym (bez żadnych spowolnień) i zawierająca szereg zoptymalizowanych pod kątem danej anatomii presetów obrazowania oraz konfigurowalnych pod katem danego użytkownika widoków wyświetlania. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch). Oprogramowanie diagnostyczne |  | Tak | Bez oceny
12 | Oprogramowanie pozwalające na eksport modeli 3D do zewnętrznego pliku, który może zostać użyty do wydruku 3D. Format plików to min. STL, VRML, 3MF |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt
Nie - 0pkt
13 | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa |  | Tak/Nie | Tak - 2pkt
Nie - 0pkt
14 | Automatyczne numerowanie żeber |  | Tak/Nie | Tak - 2pkt
Nie - 0pkt
15 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym |  | Tak | Bez oceny
16 | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne: wyznaczanie, segmentacja i pomiary stenozy). |  | Tak | Bez oceny
17 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). |  | Tak | Bez oceny
18 | Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem. |  | Tak | Bez oceny
19 | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Możliwość automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrzu jelita. |  | Tak | Bez oceny
20 | Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii umożliwiające zbadanie i ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca. Przekroje w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). |  | Tak | Bez oceny
21 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza. |  | Tak | Bez oceny
22 | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. |  | Tak | Bez oceny
23 | Oprogramowanie do diagnostyki chorób klatki piersiowej i dróg oddechowych, zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie pomiarów, które mogą stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc. Automatyczna segmentacja płuc, lewego i prawego płuca, dróg oddechowych zaawansowana analiza tkanki płucnej, pomiary rozedmy, kolorowa prezentacja obszarów o różnych gęstościach (w oparciu o HU) na tle płuc. |  | Tak | Bez oceny
24 | Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów od pixeli, poprawiające stosunek sygnału do szumu oraz prezentację obrazów 3D oraz MPR CT i XA, zachowujące ostrość i szczegóły krawędzi, rozmiar przestrzenny, strukturę 3D w oryginalnych obrazach, zwłaszcza w obrazach płuc. Możliwość modyfikacji i zapamiętywania (do wykorzystania w przyszłości) wstępnie zdefiniowanych ustawień filtrów obrazu, przełączania w czasie rzeczywistym między danymi oryginalnymi i odszumionymi, exportu do systemu PACS zestawu danych odszumionych do porównania z oryginalnymi danymi obrazowymi. |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
25 | Oprogramowanie umożliwiające zaawansowaną analizę miąższu płuc (wspomagającą diagnostykę COVID'19): automatyczną segmentację i zaznaczenie kolorem obszarów wielu zmętnień, np. mlecznej szyby oraz zdrowego miąższu z obliczaniem objętości i procentu poszczególnych obszarów zmętnień w stosunku do całych płuc, lewego i prawego płuca, bez poszczególnych płatów płuc. Kolorowa prezentacja (w oparciu o HU) poszczególnych obszarów na tle płuc |  | Tak | Bez oceny
26 | Oprogramowania do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) |  | Tak | Bez oceny
27 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) wraz z automatycznym obliczaniem objętości zawału i penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego |  | Tak | Bez oceny
28 | Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 3D i VRT |  | Tak | Bez oceny
D. | WYSPOSAŻENIE
1 | Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez min. 24 godziny w wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu).Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących bez konieczności przelewania ich do specjalistycznych wkładów. |  | Tak | Bez oceny
2 | Sprzężenie oferowanego wstrzykiwacza z oferowanym tomografem komputerowym minimum w klasie IV wg. CiA 425 |  |  | Tak - 5pkt
Nie - 0pkt
3 | Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testów kontroli jakości tomografu, w tym testów podstawowych |  | Tak | Bez oceny
4 | UPS do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej, układu chłodzenia lampy oraz zasilania detektora w przypadku zaników napięcia sieciowego przez minimum 5 minut. |  | Tak | Bez oceny
5 | UPS do serwera aplikacyjnego i stacji lekarskich celem bezpiecznego ich wyłączenia w przypadku zaników zasilania |  | Tak | Bez oceny
6 | Wyposażenie pracowni TK (gabinet badań oraz sterownia) w meble oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pracę - zgodnie z Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. |  | Tak | Bez oceny
7 | Integracja z systemem HIS/RIS/PACS |  | Tak | Bez oceny
E. | GWARANCJA I SZKOLENIA
1 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały zestaw zgodnie z ofertą wykonawcy (w szczególności: lampa RTG, części, dojazdy, przeglądy), licząc od daty dostarczenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonej stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja pełna, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń oraz bez limitu wykonanych ekspozycji realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie Polski i w oparciu o orginalne części producenta aparatu. | 60 miesięcy | Tak | Bez oceny
2 | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. |  | Tak | Bez oceny
3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adres) |  | Tak, podać | Bez oceny
4 | Po okresie gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie instrukcje serwisowe, kody serwisowe umożliwiające wykonanie prac serwisowych przez niezależny serwis. |  | Tak | Bez oceny
5 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie okresu gwarancji, a dla sprzętu komputerowego min 3 lata. po upływie okresu gwarancji. |  | Tak | Bez oceny
6 | Przeglądy techniczne wymagane i/lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury. Okres gwarancji kończy sięprzeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu. Przeglądy realizowane w siedzibie użytkownika. |  | Tak, podać | Bez oceny
7 | Po instalacji aparatu Wykonawca na swój koszt wykona testy odbiorcze i specjalistyczne (w tym monitorów). |  | Tak | Bez oceny
8 | W okresie gwarancji testy specjalistyczne, w tym monitorów [coroczne oraz po istotnych naprawach serwisowych] (zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania testów przepisami prawa) wykonywane będą na koszt Wykonawcy. |  | Tak | Bez oceny
9 | Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie (podać w godzinach) | ≤24 godz. (dni kalendarzowe), podać | Tak, podać | Bez oceny
10 | Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - bez konieczności sprowadzania części zamiennych | ≤ 3 dni roboczych., podać | Tak, podać | Bez oceny
11 | Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych | ≤ 5 dni roboczych., podać | Tak, podać | Bez oceny
12 | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynoszącą więcej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. |  | Tak | Bez oceny
13 | Trzy naprawy gwarancyjne tego samego modułu/podzespołu uprawniają do wymiany modułu/podzespołu na nowy. Zamawiający jako moduł/podzespół traktuje wszystkie wymienione w specyfikacji punkty w szczególności: aparat TK, stół pacjenta, generator, lampa RTG, detektory cyfrowe, UPS, konsola technika z oprogramowaniem, lekarska stacja diagnostyczna. |  | Tak | Bez oceny
14 | Potwierdzeniem wykonania usługi serwisowej będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego. |  | Tak | Bez oceny
15 | Szkolenie podstawowe personelu (lekarze, technicy, pielęgniarki, fizyk medyczny, informatycy) w miejscu użytkowania sprzętu z zasad obsługi i eksploatacji wszystkich elementów systemu oraz wyposażenia dodatkowego, w szczególności automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, duplikatora płyt - pierwsze po uzyskaniu pozwoleń minimum 5 dni x 8 godzin, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wymiarze minimum 5 dni x 8 godzin. Szkolenia muszą być wykonane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje do obsługi urządzenia. |  | Tak | Bez oceny
16 | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 2 dni x 8 godzin w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenia muszą być wykonane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje do obsługi urządzenia. |  | Tak | Bez oceny
17 | Minimum 4 szkolenia w ośrodku referencyjnym dla techników i pielęgniarek z zaawansowanej obsługi tomografu komputerowego oraz elementów wyposażenia dodatkowego. Każde szkolenie trwające od 1 do 5 dni. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. |  | Tak | Bez oceny
18 | Szkolenie z wykonywania testów kontroli jakości dla pracowników Zamawiającego. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje do obsługi urządzenia. |  | Tak | Bez oceny
19 | W okresie gwarancyji dostęp zdalny, w tym telefoniczny do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań. |  | Tak | Bez oceny
20 | Wykonawca zapewni udział (w tym zakwaterowanie) dla trzech pracowników Zamawiającego (1 lekarz, 2 techników) w najbliższym Kongresie Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego |  | Tak | Bez oceny
F. | WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego |  | Podać | Bez oceny
2 | Wykonanie na koszt Wykonawcy projektu posadowienia aparatu i projektu osłon stałych pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie aparat TK. |  | Tak | Bez oceny
3 | Demontaż aparatu TK zainstalowanego w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji nowego aparatu TK i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy |  | Tak | Bez oceny
4 | Adaptacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej określona w Programie Funkcjonalno-Użytkowy obejmująca między innymi prace niezbędne do instalacji nowgo aparatu i odebrania pracowni przez służby sanitarne |  | Tak | Bez oceny
5 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowu: |  | Tak | Bez oceny
karty gwarancyjne w języku polskim
Instrukcje obsługi aparatu TK (1 szt. papierowa dostarczona z aparatem i 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD dostarczone z aparatem) oraz urządzeń wyposażenia dodatkowego w języku polskim
wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski (adres, adres e-mail, numer telefonu, numer fax)
paszporty techniczne dostarczonych urządzeń
Koc ochronny ołowiany do przykrycia lub owinięcia pacjenta o równoważniku osłabienia promieniowania 0,35mmPb o wymiarach 100x130cm
Jednostronny fartuch ochronny o równoważniku osłabienia promieniowania 0,35mmPb dla dorosłych
Wózek medyczny zabiegowy
Kozetka lekarska
Przenośna, podłogowa elektroniczna waga medyczna
Mobilna przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza z licznikiem czasu pracy, dostosowana do pracy ciągłej w obecności ludzi.
Fotel biurowe z materiału łatwozmywalnego - 6szt.
Wszystkie parametry niepunktowane sa wymagalne, brak ich spełnienia spowoduje odrzucenie oferty.