Znak sprawy: ZZ – ZP-2375-22/19	Załącznik nr 2.5b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZYTNIKÓW PASKÓW DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU

Formularz ofertowy

 Producent/Firma.........................................	Kraj......................................................

Urządzenie/typ...........................................	Rok produkcji.................................

L.P.	PARAMETRY WYMAGANE	Potwierdzenie spełniania warunku TAK/NIE*
1.	Czytnik pasków do moczu nie starszy niż rok produkcji 2017 przeznaczony do analizy własności fizyko-chemicznych moczu w oparciu o parametry: barwa, ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty
2.	Wyposażony w dotykowy ekran ciekłokrystaliczny, drukarkę wewnętrzną i zewnętrzną , czytnik kodów kreskowych, UPS
3.	Wydajność - 500 ozn./godz.
4.	Pamięć minimum 100 wyników
5.	Czytnik posiada złącze do dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji z zewnętrznym laboratoryjnym systemem informatycznym. Podłączenie aparatu do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego – program SOLAB firmy Kamsoft na koszt oferenta (Wrocław). W Jeleniej Górze podłączenie do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego -LIS, a w późniejszym terminie podłączenie do systemu SOLAB firmy Kamsoft na koszt oferenta.
6.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki moczu przez analizator
7.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
8.	Możliwość wyboru barwy i klarowności moczu z aparatu
9.	Flagowanie wyników patologicznych
10.	Możliwość konfiguracji wydruku wyników badań
11.	Możliwość tworzenia list roboczych, raportów dziennych wyników
12.	Kalibracja przy użyciu pasków kalibracyjnych
13.	Automatyczny start pasków testowych do komory pomiarowej w wymaganych sekwencjach czasowych z możliwością wyboru trybu pracy do indywidualnych potrzeb operatora
14.	Automatyczne usuwanie pasków testowych po analizie do komory odpadów, z sygnalizacją jej przepełnienia
15.	Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości za pomocą płynnych materiałów kontrolnych – 1x dziennie na 1 poziomie
16.	Czułość analityczna testów paskowych w zakresie parametrów: / - białko – czułość nie gorsza niż 18mg/dL / - glukoza – czułość nie gorsza niż 40 mg/dL
17.	Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na pomiar glukozy
18.	Opisana w ulotce metodycznej pasków testowych zasada oznaczania każdego parametru oraz źródła niepewności w oznaczanych parametrach.
19.	Podłączenie aparatu do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego – program SOLAB firmy Kamsoft na koszt Dostawcy
20.	Czytnik posiada znak CE
21.	Instrukcja obsługi czytnika w języku polskim
22.	Zapewnienie pełnych usług serwisowych dzierżawionego sprzętu w okresie trwania umowy przez autoryzowany serwis, na koszt Dostawcy sprzętu
23.	Bezpłatny przegląd techniczny czytnika zgodnie z zaleceniami producenta lub minimum raz w roku
24.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 godzin. Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii Dostawca zobowiązuje się wstawic aparat zastępczy o podobnych parametrach.

*spełnienie warunku : należy w kolumnie 3 wpisać tak lub nie

.........................................................

Podpis Wykonawcy