## Część 19
PIECZĘĆ FIRMY | [7 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY- CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Wartość netto za kpl. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy*
I | Systemy do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym
a | System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa lędźwiowego. | 12
1. | Materiał tytan (stop)
2. | Śruby transpedikularne poliaksjalne kaniulowane, tulipanowe
3. | Śruby dostępne w średnicach 5mm, 6mm i 7mm i długościach od 35mm do 60mm ze skokiem co 5mm.
4. | Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane
5. | Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do iniekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º
6. | Średnice śrub perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm
7. | Na trzonach śrub wymagany gwint prowadzony podwójnie (obustronnie) - dzięki czemu implantacja przebiega znacząco szybciej.
8. | Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt
9. | Zastaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku
10. | Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora;
11. | W zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta.
12. | Implantacja śrub po drucie Kirschnera
13. | Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm, lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm, kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm, Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm
14. | Zestaw wyposażony w kaniulę o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby
15. | Komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 2 śruby perforowane, 1 igła
b | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa | 1
1. | Do wyboru tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie
2. | Średnice śrub od 4.35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 55mm (dopuszczalne długości 25mm – 50mm dla śrub o średnicy 4,35mm – 5mm)
3. | Dostępne śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane
4. | Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do iniekcji cementu w trzon kręgu - po 3 otwory co 120º
5. | Średnice śrub perforowanych: 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm
6. | Wysokość głowy śruby nie może przekraczać 14mm
7. | Wysokość głowy powyżej pręta nie może przekroczyć 4mm
8. | Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej stabilizatory poprzeczne mocowane od góry
9. | Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą
10. | Pręty o długości 400mm do docięcia w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej obcinarki do pręta)
11. | Opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte długości 30 – 95mm
12. | Zestaw wyposażony w kaniulę o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby
13. | W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny
14. | Komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 1 poprzeczka, 2 śruby perforowane, 1 igła
II | System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS | 1
III | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa o wysokiej gęstości. | 12
1. | Cement PMMA, czas zastygania cementu – 8 min.
2. | Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny, cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast-siarczan baru)
3. | Zestaw sterylny jednorazowy
4. | Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym cyklu (obrót 360o)
5. | Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej
OGÓŁEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości poz. 1a - 2 kpl.; poz.1b - 1 kpl.; poz.2 - 1 kpl; poz.3 - 2 kpl. (dla poz. 1b i 2 dopuszcza się dostarczenie asortymentu do 72 godzin przed planowaną operacją, a koszt dostawy wykonawca uwzględni w cenie oferty).
2. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiajacy wymaga wyceny poszczególnych elementów kompletu.