Załącznik nr 1

Zam. 140/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa systemu LED, komory laminarnej, sonikatora, systemu do hodowli biofilmu oraz radiometru do Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1: System LED

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1. LED (napromiennik): - zespół diod LED z elektronicznym sterowaniem mocą, - wysokie natężenie napromienienia oraz jednorodny rozkład światła emitujące światło na powierzchni min. 100 x 100 mm, - długość fali 460 nm +/- 10 nm, - natężenie napromieniowania w mW/cm²: do 3.000. 2. Napęd do sterowania LED (‘powerdrive’): - dedykowany do pracy z napromiennikiem, - regulacja czasu naświetlania w różnych zakresach, np. 0,01 - 99,99 sek. lub 0,1 - 999,9 s lub 1 - 9999 sek. - możliwość wybrania funkcji pracy ciągłej, - stan pracy i temperatura segmentów LED jak również czas napromieniowania widoczne na wyświetlaczu, - moc elektryczna diody LED regulowana od 10% do 100%. 3. Żywotność diody LED min. 20 000 godzin. 4. Przewód łączący napromiennik z napędem min. 1,5 m. 5. Okres gwarancji na napęd do sterowania LED (‘powerdrive’) – min. 6 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2: System do hodowli biofilmu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | System do hodowli biofilmu, z reaktorem szklanym i dyskiem obrotowym z funkcją grzania (1 szt.): reaktor szklany (max. poj. 1L) z króćcem wylotowym (3/8” z kolcami), pokrywą 4-portową z kolcami 3/16” (3 porty odpowietrzające lub cieczowe i 1 port z przegrodą), wirnikiem kuponowym z PTFE i Viton® (na sześć kuponów 1.25/1.27 cm średnicy) z magnesem sztabkowym, narzędziem do usuwania kuponów, szklanymi elementami blokującymi przepływ, filtrem odpowietrzającym, cyfrowym mieszadłem magnetycznym/grzejnym (220-240 VAC), stojakiem podtrzymującym reaktor i zaciskami. Reaktor szklany z dyskiem obrotowym (1 szt.): reaktor szklany (max. poj. 1L) z króćcem wylotowym, pokrywą 4-portową (3 porty odpowietrzające lub cieczowe i 1 port z przegrodą), wirnikiem kuponowym z PTFE i Viton® (na sześć kuponów 1.25/1.27 cm średnicy) z magnesem sztabkowym, narzędziem do usuwania kuponów, szklanymi elementami blokującymi przepływ i filtrem odpowietrzającym. Głowica do pompy perystaltycznej (1 szt.): głowica 4-rolkowa, rolki SS (Masterflex® Easy-load® II lub ekwiwalent) do wężyków o rozmiarach 13, 14, 16, 25, 17, 18 pasująca do napędu pompy perystaltycznej model Masterflex® L/S analogowy z regulacją prędkości obrotowej od 1 do 100 rpm, wraz ze osprzętem montażowym do połączenia z zamontowaną głowicą. Pojemnik autoklawowalny (4 szt.): pojemniki autoklawowalne z polipropylenu o pojemności min. 20 L z nakrętkami z otworami na złączki wymienione niżej, wraz z filtrami strzykawkowymi z PTFE, niesterylne; 0,45 μm, średnica 50 mm. Wężyki: Wężyki typu Masterflex C-flex® lub ekwiwalent dedykowane do pracy z pompą, min. 7.6 m; rozmiar L/S 16 (pasujący z kolcami 3/16” na górze reaktora i zbiornikiem zasilającym media) – 2 op.; L/S 18 (stosowany do podłączenia króćca wylotowego, 3/8” z kolcami, na reaktorze do naczynia do zbierania zużytych mediów) – 2 op. oraz wężyk przesyłowy Masterflex®, C-Flex®, biały nieprzezroczysty, średnica wewnętrzna 1/4" x średnica zewnętrzna 7/16" – 2 op. Zestaw złączek: - do wężyka o średnicy wewn. 12.7 mm – 2 op., - do wężyka o średnicy wewn. 6.35 mm – 2 op., - złączka redukcyjna prosta ¼’’ X 1/8’’, nylon – 10/op. – 3 potrzebne do przejścia z 3/16” lub 1/4” na rurkę 1/8”. Kupony: kupony o średnicy 1,25/1.27 cm pasujące do dysku reaktora: - poliwęglanowe 12 szt., - sylikonowe 12 szt., - stal nierdzewna (304) 12 szt., - PET 12 szt., - PVC 12 szt., - poliuretan 12 szt., - polistyren 12 szt., - HDPE 12 szt. Okres gwarancji na mieszadło oraz głowicę min. 6 miesięcy. |  |  | zestaw | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3: Radiometr

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Miernik: - urządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia, luminancji, PAR i promieniowania, - zapis wartości maksymalnej, minimalnej, średniej oraz całkę Q(t), - możliwość przechowywania do około 80 000 próbek, - wyjście USB do przesyłania danych do komputera, - funkcje: REL, HOLD i automatyczne wyłączanie, które można wyłączyć, stopień ochrony IP 66 , - zawiera oprogramowanie - 4 baterie, - kabel USB. Sonda: - pomiar promieniowania w zakresie 400…1050nm., Okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ