## 1
Część nr 1 – Nici chirurgiczne
Nici chirurgiczne jałowe, wchłanialne, syntetyczne, plecione złożone z kwasu poliglikolowego i powlekane POLIKAPROLAKTONEM I STEARYNIANEM WAPNIA, potrzymywanie tkankowe OKOŁO 80 % PO 14 DNIACH, OKOŁO 50 % PO 21 DNIACH, OKOŁO 20% PO 28 DNIACH , czas wchłaniania od 60-90 dni

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	3/0	okrągła 1/2 koła 25-26 mm	min 70 cm	1200
2	2/0	okrągła 1/2 koła 22-24 mm	min 70 cm	276
3	2/0	okrągła 1/2 koła 30 -32 mm	min 70 cm	840
4	2/0	okrągła 1/2 koła 70 -76 mm	min 70 cm	120
5	2/0	okrągła 1/2 koła 25-26 mm	min 70 cm	240
6	2/0	okrągła 3/8 koła 25-26 mm	70 cm	84
7	2/0	okrągła 3/8 koła 32 mm	70 cm	36
8	2/0	okrągła, rozwarstwiająca 1/2 koła 25-26mm	75 cm	12
9	3/0	bez igły – podwiązka	120-150 cm	804
10	2/0	bez igły – podwiązka	120-150 cm	804
11	0	bez igły – podwiązka	120-150 cm	372
12	0	okrągła 1/2 koła 30-32 mm	min 70 cm	1008
13	0	okrągła 1/2 koła 36-37 mm	min 70 cm	624
14	1	okrągła 1/2 koła 26-27 mm	min 90 cm	12
15	1	Okrągła 1/2 koła 30-32 mm	min 70 cm	12
16	1	okrągła 1/2 koła 40-42 mm, mocna	min 70 cm	528
17	1	okrągła 1/2 koła 46-48 mm	min 70 cm	924
18	2	okrągła 1/2 koła 40-42 mm	min 70 cm	228
19	2	okrągła 1/2 koła 46-48 mm	min 70 cm	12

## 2
Część nr 2 – Nici chirurgiczne
Nici chirurgiczne jałowe, syntetyczne,plecione szybkowchłanialne ( kwas poliglikolowy powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia)o czasie wchłaniania od 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym około 80 % po14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	3/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm	min 70 cm, bezbarwna	396
2	2/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm	min 70 cm	360
3	2/0	okrągła 1/2 koła 35-37 mm, cienka	min 70 cm	120
4	0	okrągła 1/2 koła 43-45 mm	min 90 cm	192
5	0	okrągła 1/2 koła 36-38 mm, mocna	min 90 cm	228
6	1	okrągła 1/2 koła 43-46 mm	min 90 cm	540
7	1	okrągła 1/2 koła 46-48 mm	min 90 cm	96

## 3
Część nr 3 – Nici chirurgiczne
Nici chirurgiczne jałowe , niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	0	Okrągła 1/2 koła RS 26 mm	75 cm	12
2	3/0	Okrągła 1/2 koła, 25 mm	75 cm	48
3	1	Okrągła pogrubiona 1/2 koła RS 37 mm	75 cm	12
4	4/0	okrągła 1/2 koła RS 22	75 cm	12
5	2/0	Okrągła 1/2 koła RS 26 mm	75 cm	48
6	5/0	okrągła 1/2 koła RS 20 mm	75 cm	48

## 4
Część nr 4 – Szwy
Szwy endoskopowe i specjalistyczne

L.p.	USP	IGŁA	NITKA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	0	Okrągła 1/2 koła 36 mm mocna	Jednowłóknowa z polip-dwuaksononu, okres wchłaniania od 180-210 dni	70 cm	12
2	2/0	Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm	Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa	75 cm	12
3	3/0	Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm	Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa	75 cm	12
4	2/0	Okrągła 1/2 koła 36 mm, wzmacniana, stal typu Ethalloy	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) petla	150 cm	24
5	2/0	okrągła, 1/2 koła, 30mm, stal typu Ethalloy	plecionka wchłanialna, 60-90 dni, powleczona chlorhexydyną	70 cm	24
6	1	Okrągła 1/2 koła 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni), pętla	180 cm	48
7	1	Okrągła 1/2 koła 40 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	90 cm	12
8	2/0	Okrągła, 1/2 koła, 36-38 mm	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	70cm	12
9	3/0	okragła,1/2 koła, 22 mm	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	70cm	12
10	0	okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	90 cm	48
11	1	okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	90 cm	12
12	2	okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	90 cm	12
13	3+4	okrgła,1/2 koła, 45 mm, ostrze typu trocar	syntetyczna, pleciona, poliestrowa, niewchłanialna, szew okrężny	90 cm	12
14	1	igła typu J 35mm	plecionka wchłanialna, 60-90 dni	70 cm	12
15	4/0	odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 25mm, stal typu Ethalloy	Jednowłóknowa z poliglikolidu i kaprolaktonu, okres wchłaniania 90-120 dni, bezbarwna	70 cm	144

## 5
	Część nr 5 – Nici chirurgiczne

Syntetyczna, wchłanialna, wielowłókienkowa nić chirurgiczna wytworzona z poli(glikolidu-co-L-laktydu)(90/10), powleczona jest mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu)(30/70) oraz stearynianu wapnia, , o całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	1	haczyk przyostrzona,30 mm	75 cm	240

## 6
			Część nr 6 – Siatki

L.p.	Nazwa asortymentu				Wymiary	Ilość/szt.
1	Siatki sterylne, syntetyczne, częściowo wchłanialne z dzianiny jednowłóknowej złożonej z kopolimeru Poly (glikolid-co-kaprolakton, 75/25) (PGA_PCL) czas absorbcji 90 – 110 dni oraz niewchłanialnego polipropylenu. Wielkość porów 1,5-3,5 mm. Grubość siatki 0,50-/+0,05mm. Gramatura 60-90g/m². Gramatura zawartość PP 25-30g/m². Opakowanie jednostkowe wyposażone w metryczki zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, nr katalogowy, rozmiar, serię i datę ważności.				6 x 11 cm	80
					10 x 15 cm	30
2	Niewchłanialne,makroporowate,polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 55g/m²(+/-10%); całkowita grubość implantu 0,55mm (+/-10%); wielkość porów 1,3-2,0mm; nić o grubości 0,15 mm. Opakowanie jednostkowe wyposażone w metryczki zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, nr katalogowy, rozmiar, serię i datę ważności.				8 x 15 cm	5
					15 x 15 cm	5
					30 x 30 cm	2

## 7
			Część nr 7 – Siatki

L.p.	Nazwa asortymentu				Wymiary	Ilość/szt.
1	Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony / do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. / Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. / Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. / Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. / Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). / Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%).				14 x 19 cm	1
					18 x 24 cm	1
					20 x 30 cm	2
					26 x 34 cm	1

## 8
	Część nr 8 – Staplery

L.P.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ

1.	Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny, zamykający na 2mm, w rozmiarach 21, 25, 29, 31, 32mm. Posiadający 3 rzędy zszywek. Zewnętrzny rząd zszywek położony 0,2 mm niżej od wewnętrznych celem lepszego ukrwienia.	28
2.	Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm (do wyboru przez zamawiającego). zszywki tytanowe.	8
3.	Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 46mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5mm, zszywki tytanowe	2
4.	Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 46mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe.	2
5.	Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 mm, zszywki tytanowe.	2
6.	Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe.	2
7.	Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5mm, zszywki tytanowe.	2
8.	Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe.	2
9.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe.	25
10.	Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe.	20
11.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe.	25
12.	Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe.	15
13.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 100 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe.	65
14.	Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe.	7
15.	Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 160mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku.Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 160mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku.	1
16.	Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 250mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku.	1
17.	Ładunek do w/w staplera 45mm,60mm, zamykający na 1,5; 1,7 lub 2mm do wyboru przez zamawiającego. zszywki tytanowe.	3
18.	Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, pojemność worka 200 ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem zaopatrzony w szew monofilamentowy.	40
19.	Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, pojemność worka 550 ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem zaopatrzony w szew monofilamentowy.	40

## 9
	Część nr 9 – Staplery

L.P.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ

1.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 24 mm , średnica wewnętrzna 15 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 18.	4
2.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 24.	3
3.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 30.	2
4.	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 24,5 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 32.	1
5.	Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46.	17
6.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15.	4
7.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Ilość zszywek 15.	5
8.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15.	2
9.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Ilość zszywek 15.	8
10.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 33.	2
11.	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Ilość zszywek 33.	1
12.	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	3
13.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	7
14.	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	3
15.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	3
16.	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	10
17.	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku.	10
18.	Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera / i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona / do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 54 cm.	9
19.	Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera / i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona / do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 64 cm.	1
20.	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera z nożem, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 61,3 mm, ładowane w szczęki staplera. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski), 3,8mm do tkanki pośredniej (złoty) i 4,1 mm do tkanki grubej (zielony). Po zamknięciu wysokość zszywki 1,5mm, 1,8mm i 2mm. Ilość zszywek w magazynku 88, długość szwu 61,3 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.	30
21.	Elektryczny endoskopowy stapler z napędem ENDO REACH to sterylny instrument medyczny, przeznaczony do użytku metodą laparoskopową, który jednocześnie przecina i zszywa tkankę. Trzon może się swobodnie obracać w obu kierunkach, a mechanizm przegubowy umożliwia obracanie się dystalnej części trzonu, aż do 55 stopni artykulacji, w celu ułatwienia bocznego dostępu do miejsca operacji. Stapler jest dostarczany z baterią w zestawie, którą należy zainstalować i uruchomić stapler przed użyciem produktu. Stapler pakowany jest bez ładunków w pudełku. Stapler jest kompatybilny z trokarem o przekroju 12 mm. Bateria umożliwia wykonanie 12 strzałów. Stapler sam odmierza czas kompresji tkanki (15-20 sekund) i sygnalizuje operatorowi sygnałem dźwiękowym gotowość do wystrzelenia ładunku. Produkt wyposażony jest w funkcje blokady, która ma na celu zapobieganie ponownemu użyciu zużytego lub nieprawidłowo zainstalowanego ładunku lub uruchomieniu narzędzia bez ponownego załadowania. Długość linii szycia 60 mm., długość trzonu 298 mm., lub 348 mm., lub 448 mm. Każdorazowo do wyboru przez zamawiającego.	2
22.	Ładunki do endostaplera elektrycznego pakowane są po 12 sztuk w pudełku. W ładunku umieszczonych jest sześć ułożonych naprzemiennie rzędów zszywek, po trzy z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek ma wbudowany nóż, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Każdy ładunek zapakowany jest sterylnie oraz posiada zaślepkę, która chroni ostrze oraz zszywki w nim zawarte podczas transportu. Wysokość zszywki otwartej 3.5 mm., lub 3.8 mm., lub 4.1 mm. Zszywki zamkniętej 1.5 mm., lub 1.75 mm., lub 2.0 mm.	2
23.	Retraktor / hak wątrobowy, laparoskopowy wielorazowy o średnicy 5 mm, i długości min. 540 mm. Mikroinstrument z końcówką dystalną, regulowaną przy pomocy pokrętła w uchwycie, oraz zamykanym portem do mycia w myjni mechanicznej.	1

## 10
	Część nr 10 – Siatki

L.P.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ

1	System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i / szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. / Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w / części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfkowania znak w części centralnej / daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. / Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne / wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. / System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu / podcewkowym. / Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um / System całkowicie jednorazowy, sterylny.	3

## 11
	Część nr 11 – Siatki

L.P.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ

1	Siatka do leczenia zaburzeń statyki. Materiał: polipropylen monofilamentowy , Długość: 50cm ,Szerokość: 1,25cm, / Grubość: 0,5 mm, Porowatość: 85%,Gramatura: 70 g/m2 ,Odporność na / rozerwanie>55%, Wydłużenie max:57,3% , Wydłużenie przy 10N : 8,6% , / Rozmiar porów w mm: 1,36 x 0,42 , 1,485 x 0,76 , Taśma tkana z / atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot / warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. / Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie / przez igłę.	6
2	System składający się z 3 elementów / I.Siatki wykonanej z : polipropylenu monofilamentowego, implant o / anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami .Górne ramiona zakończone / niebieskimi żyłkami Środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne / ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość: 8,5cm. Szerokość:6 / cm.Gramatura:19,2g/m2.Grubość:0,27mm.Porowatość:59% / II. 4 prowadnice z nitinolu : długości 500 mm do przeprowadzenia ramion / górnych i środkowych / III. 2 prowadnice z nitinolu : długości 650 mm do przeprowadzenia ramion	14