## PAKIETY
	ORTOPEDIA	Przetarg na 2 lata

	WARUNKI :
1	Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt implantów.
2	Wykonawca użyczy na czas trwania umowy zestawy narzędziowe do zaimplantowania implantów zawartych w umowie (instrumentarium, napędy).
3	Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnić stałe, systematyczne szkolenie personelu oddziału i bloku operacyjnego w zakresie stosowanych produktów.
4	Wykonawca dostarczy wykaz kodów UDI w edytowalnym pliku EXEL i pliku PDF

	Zestawienie pakietów:
		Szacunek na 2021 rok
Pakiet	Nazwa	Wartość netto	Wartość brutto
1	Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna	#NAZWA?	#NAZWA?
2	Płyty i kable do złamań okołoprotezowych	#NAZWA?	#NAZWA?
3	Endoproteza rewizyjna w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązaną	#NAZWA?	#NAZWA?
4	Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa	#NAZWA?	#NAZWA?
5	Rekonstrukcja ACL i stożka rotatorów	#NAZWA?	#NAZWA?
6	Rekonstrukcja ACL i zestaw do szycia łąkotki	#NAZWA?	#NAZWA?
7	Endoproteza bezcementowa i cementowana stawu kolanowego	#NAZWA?	#NAZWA?
8	Endoprotezoplastyka biodra	#NAZWA?	#NAZWA?
9	Endoprotezy pierwotne, rewizyjne i resekcyjne biodra i kolana	#NAZWA?	#NAZWA?
10	Endoproteza cementowana stawu kolanowego i stawu biodrowego z głową bipolarną, system reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego	#NAZWA?	#NAZWA?
11	Osteosynteza zaawansowana	#NAZWA?	#NAZWA?
12	Końcówki do artroskopii	#NAZWA?	#NAZWA?
13	Zestaw do wertebroplastyki	#NAZWA?	#NAZWA?
14	Osteosynteza podstawowa	#NAZWA?	#NAZWA?
15	Cement kostny i akcesoria	#NAZWA?	#NAZWA?
16	System stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa	#NAZWA?	#NAZWA?
17	Elastyczna proteza jądra miażdżystego	#NAZWA?	#NAZWA?
18	Elektrody RF wraz z akcesoriami kompatybilnymi z generatorem Neurotherm	#NAZWA?	#NAZWA?
19	System do kyfoplastyki i końcówka ssaka	#NAZWA?	#NAZWA?
20	Implanty do chirurgii stopy	#NAZWA?	#NAZWA?
21	Endoproteza kości głowy promieniowej	#NAZWA?	#NAZWA?
22	Endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego	#NAZWA?	#NAZWA?
23	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego i substytut do miejscowego leczenia infekcji	#NAZWA?	#NAZWA?
24	System do złamań okołoprotezowych	#NAZWA?	#NAZWA?
25	Spacery	#NAZWA?	#NAZWA?
26	System spacerów wraz z oprzyrządowaniem i cementem	#NAZWA?	#NAZWA?
		#NAZWA?	#NAZWA?

## 1
1	PAKIET

	Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Element udowy CoCr - Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS (Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. / Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7°	szt.	120
2	Element udowy ze stopu ZrNb	szt.	15
3	Element piszczelowy - Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki.	szt.	130
4	Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained.	szt.	140
5	Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami	szt.	2
6	Trzpień piszczelowy o długości 100mm i średnicy 10-24mm co 2 mm i trzpień o długości 150mm i średnicy / od 10-16mm, co 2 mm	szt.	1
7	Podkładki piszczelowe, tytanowe, proste w dwóch grubościach 10 i 15 mm	szt.	1
8	Ostrza do piły oscylacyjnej	szt.	250

## 2
2	PAKIET

	Płyty i kable do złamań okołoprotezowych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Płyta tytanowa prosta– w 3 długościach:150,200,250 mm, z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku.	szt.	6
2	Płytka tytanowa nakrętarzowa - w 4 wersjach długości od 75 do 265mm, na 3,5,8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku.	szt.	6
3	Kabel rewizyjny - o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym.	szt.	55
4	Kabel rewizyjny – o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt.	szt.	30

## 3
3	PAKIET

	Endoproteza rewizyjna w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązaną

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°.	szt.	10
2	Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°	szt.	1
3	Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku.	szt.	12
4	Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylna stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego / rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 31 mm. Sterylizowana w Eto.	szt.	6
5	Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy. Tytanowy o długości 120 lub160mm o średnicy od 9 do 16 mm co 1 mm, 18, 20, 22, 24mm.	szt.	18
6	Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy. Tytanowy o długości do 220mm	szt.	3
7	Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm	szt.	12
8	Trzpień udowy lub piszczelowy cementowany o długości 120 lub 160mm i średnicy od 10 do 20 co 2 mm	szt.	2
9	Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm / i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D.Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli.	szt.	2
10	Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i łączone ”L” oraz podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i / całościowe oraz połowicze	szt.	15

## 4
4	PAKIET

	Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Element udowy - wykonany ze stopu CoCr dostępna w 7 (od 1 do 7) rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10°. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki	szt.	2
2	Element udowy - wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, dostępna w 5 rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10 stopni. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki.	szt.	1
3	Element piszczelowy - taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6).	szt.	3
4	Wkład - Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm, sterylizowana w EtO	szt.	3
5	Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej	szt.	3

## 5
5	PAKIET

	Rekonstrukcja ACL i stożka rotatorów

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.	szt	60
2	Płytka na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki	szt	1
3	Podłużna płytka typu endobutton, wydłużona - 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych	szt	1
4	Płytka rewizyjna stanowiąca nakładkę na endobutton o okrągłym lub owalnym kształcie. Wymagane rozmiary: okrągłe o średnicy 15mm, 17mm 21mm oraz owalne 9x16mm, 11x18mm,15x21mm	szt	1
5	Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.	szt	2
6	Biowchłanialana śruba interferencyjna PLGA z β-TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, otwartej konstrukcji, która pozwala na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm.	szt	65
7	Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem	szt	15
8	Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm	szt	3
9	Drut kierunkowy nitynolowy 1.2 mm x 9", do śrub , opakowanie 5 szt	op.	4
10	Drut kierunkowy nitynolowy 1.2 mm x 12", do śrub , opakowanie 5 szt	op.	2
11	Zestaw do naprawy korzenia łąkotki techniką jedno lub dwukanałową, sterylny, zawierający: wiertło o średnicy 2mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi, dwie osłonki o średnicy 2.8mm na wiertło z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180°, dwie taśmy chirurgiczne o długości 95 cm, niewchłanialna nić monofilamentowa, płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego	szt	1
12	Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni.	szt	5
13	Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową elastyczną igłę.Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym.. Dostępne dwa rodzaje rekojeści- zagięta i odwrotnie zagięta. Igła posiada możliwość mechanicznego wygięcia w górnej częsci do 35% a w dolnej części do 80%. W zestawie z rękojeścią wymagany aplikator do doginania igły oraz jednorazowa półkaniula	szt	5
14	Zestaw do szycia łąkotki technika inside-out. System składający się z wielorazowych prowadnic (dwururek) dwururka zagięta w góre i w prawo, dwururka zagięta w górę i w lewo, dwururka prosta, dwururka zagięta góra/dół, dwururka zagięta lewo/prawo, pojedyńcza kaniula, nasadka/tuleja do przechwytywania, urządzenie do zagniania dwururek, taca sterylizacyjna, cena za 1 sztukę	szt	1
15	Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki. Jednorazowe igły z nicią 2-0 (niewchłanialne, sterylne, 12 zestawów w opakowaniu)	szt	1
16	Sterylne jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez tkankę zakrzywia się ku górze ciągnie za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. uchwyt pistoletowy ze spustem. narzędzie dostępne w trzech wersjach: proste, zakrzywione w prawo oraz zakrzywione w lewo	szt	1
17	Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.	szt	10
18	Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe	szt	2

## 6
6	PAKIET

	Rekonstrukcja ACL i zestaw do szycia łąkotki

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm ( dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jednąwyraźnie oznaczoną nicią.	szt.	20
2	Drut kierunkowy z oczkiem	szt.	20
3	Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm( długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm)	szt.	20
4	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0".Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	szt.	10

## 7
7	PAKIET

	Endoproteza bezcementowa i cementowana stawu kolanowego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tylnoreferencyjne	szt.	60
2	Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia po usunięciu polietylenowej zaślepki	szt.	60
3	Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 2 wersjach: PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda) dla strony lewej i prawej. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm. Wkładki z wbudowanym 3° tyłopochyleniem dla wersji KR i 0°dla wersji PS.	szt.	100
4	Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm.	szt.	1
5	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm.	szt.	3
6	Peg wykonany ze stopu CoCr, gwintowany, dokręcany do elementu udowego	szt.	40
7	Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tylnoreferencyjne	szt.	40
8	Element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w 10 rozmiarach, o strukturze umożliwiającej wrost kości w przestrzenie implantu. Zaopatrzonyw 2 pegi o hexagonalnym kształcie i 1 kolec stabilizujący.	szt.	40

## 8
8	PAKIET

	Endoprotezoplastyka biodra

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
	ENDOPROTEZA PIERWOTNA BEZCEMENTOWA
1	Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach (8-18) i 2 wersjach kąta CCD: STD 134st i lateralizowany 131st zwiększający offset o 5mm; offsety w zakresie 34,7-47,7 dla STD i 39,7-52,7 dla Lat; Trzpień pokryty na calej długości HA (śr 55mikronów), w strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w częsci dystalnej wertykalne - dla poprawy stabilności pierowtnej; Profil klina - w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8st (zwiększający kontakt i zmniejszający ryzyko migracji i poprawa dystrybucji sił rotacyjnych); łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stała dla każdego rozmiaru; szyjka zredukowana A/P dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14; przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny; długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrosty co 1mm, w A/P co 0,5mm	szt	300
2	Panewka typu press-fit "Trabecular - trójprzestrzenna" , wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V . Dostępna w rozmiarach 44-64 mm (skok co 2mm). Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji ). Press-fit 1 mm	szt	300
3	Wkładka z polietylenu crosslinked, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniowym okapem antyluksacyjnym. W opcji wkładka z witaminą E . Wkładka posiada pierścien wykonany ze stopu tytanu jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )	szt	300
4	Wkładka ceramiczna Biolox Delta przystosowana do głów o średnicy 28, 32, 36, 40 mm. Wkładka jest fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( XS,S, M, L )	szt	1
5	Głowa ceramiczna Biolox Delta 12/14, o średnicy 28, 32, 36, 40 mm	szt	25
6	Głowa metalowa - 28, 32, 36mm	szt	320
	ENDOPROTEZA PIERWOTNA CEMENTOWANA
7	Trzpień stalowy (stal chirurgiczna), cementowany, prosty, nie wymagający centralizera; w minimum 10 rozmiarach (9-18); stożek 12/14, 2 opcje kąta CCD: 131° i 134° (zmiana offsetu o 5mm); Profil klina - w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8st (zwiększający kontakt i zmniejszający ryzyko migracji i poprawa dystrybucji sił rotacyjnych); łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stała dla każdego rozmiaru; szyjka zredukowana A/P dla zwiększenia zakresu ruchu, stożek 12/14; przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny; stosowany z korkiem dokanałowym. Instrumentarium wspolne z trzpieniem bezcementowym.	szt	45
8	Panewka polietylenowa wykonana z UHMWPE, przeznaczona do cementowania, z markerem radiologicznym w 2 opcjach: neutralnej i z 20° nadbudową antyluksacyjna. Dostępna w średnicach zewnętrznych 40-59mm dla głów 28-32-36mm	szt.	6
9	Czasza bipolarna w średnicach 41-57mm na głowy wewnętrzne 28mm; 3 elementowa - zewnętrzna czasza metalowa, wkład polietylenowy, pierścień blokujący głowę metalowy	szt	45
10	Korek dokanałowy wykonany z polietylenu w 3 rozmairach dla średnic kanału szpikowego 8-12mm, 12-18mm i 18-22mm; instrumentarium z przymiarami i podajnikiem	szt	40
	ENDOPROTEZA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA
11	Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4* w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części nasadowej i przynasadowej kanału kości udowej w długościach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm .	szt	5
12	Szyjka (część proksymalna) wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby.	szt	5
13	Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności.	szt	5
14	Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm ( skok co 2 mm. ). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu w wersji standard lub " Multihole"	szt	5
15	Wkładka metalowa dwumobilna 40, 42mm	szt	20
16	Głowa dwumobilna polietylenowa 40, 42mm. do głów metalowych 28mm.	szt	20
17	Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu.	szt	10
18	Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0*, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5	szt	5
19	Śruby panewkowe śr. 6.5mm	szt	50
20	Jednorazowe ostrza do piły	szt	300

## 9
9	PAKIET

	Endoprotezy pierwotne, rewizyjne i resekcyjne biodra i kolana

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA PIERWOTNA
1	Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard lub lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm, długości od 97,5mm do 125mm, z dodatkowym i wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133°.	szt	60
2	Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard lub lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpienia od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kqt CCD 138°.	szt	85
3	Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.	szt	145
4	Panewka dwumobilna, antyluksacyjna, bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem	szt	1
5	Panewka dwumobilna, antyluksacyjna, cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm	szt	1
6	Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm.	szt	145
7	Wkładki dwumobilne wykonane z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki	szt	3
8	Wkładki metalowe do panewki , wykonane ze stopu CoCrMo z okładziną hypoalergiczną TiN, pozwalające na użycie głowy dwumobilnej PE. Wkładki przeznaczone do panewek press fit o średnicy 50mm -72mm dla głów dwumobilnych PE o średnicy 38, 42 i 46mm.	szt	1
9	Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki	szt	100
10	Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki.	szt	1
11	Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w minimum 3 długościach szyjki	szt	40
12	Śruba do kości gąbczastej śr. 6,5mm o długości od 15 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm, przeznaczona do mocowania panewki	szt	20
	TRZPIENIE I PANEWKI REWIZYJNE BIODRA
13	Trzpień typu Wagnera (stoiek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej. W opcji trzpień cementowany wykonany z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12,14,16 I 18mm	szt	6
14	Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokosci 32 mm i 42 mm, posiadająca konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni	szt	6
15	Element krętarza w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm	szt	6
16	Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy	szt	1
17	Śruba łącząca o odpowiedniej długości od 40- 125mm.	szt	8
18	Panewka Eco Fit EPORE typu "multihole" Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obweodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.	szt	1
19	Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, posiadająca ramię do talerza koci biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. Możliwość wyboru artykulacji śródoperacyjnie polietylen, Biolox Delta.	szt	1
20	Zaślepka	szt	1
21	Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem.	szt	1
22	Wkładka metalowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem.	szt	1
23	Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 – 65 mm	szt	20
	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
24	Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra.	szt.	1
25	Trzpień udowy cementowany heksagonalny w przekroju poprzecznym.	szt.	1
26	Trzpień udowy bezcementowy heksagonalny w przekroju poprzecznym.	szt.	1
27	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra w rozmiarach 40, 60, 80 i 100mm.	szt.	1
28	Część łącząca pokryta okładziną srebra 100mm.	szt.	1
29	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm.	szt.	2
30	Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve.	szt.	1
31	Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve.	szt.	1
32	Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra.	szt.	1
33	Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra.	szt.	2
34	Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm.	szt.	2
35	Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm.	szt.	1
36	Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm.	szt.	1
37	Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB.	szt.	1
38	Mechanizm łączący część piszczelową i udową.	szt.	1
39	Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału.	szt.	1
40	Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	szt.	1
	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
41	Trzpień udowy cementowany heksagonalny w przekroju poprzecznym.	szt	1
42	Trzpień udowy bezcementowy heksagonalny w przekroju poprzecznym.	szt	1
43	Część proksymalna w 2 długościach 50mm i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konust 12/14.	szt	1
44	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra w rozmiarach 40, 60, 80 i 100mm.	szt	1
45	Część łącząca pokryta okładziną srebra 100mm.	szt	1
46	Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki.	szt	1
47	Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.	szt	1
48	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm.	szt	1
49	Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału.	szt	1
50	Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	szt	1

## 10
10	PAKIET

	Endoproteza cementowana stawu kolanowego i stawu biodrowego z głową bipolarną, system reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
	PROTEZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO
1	Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach. Pionowe żebrowanie zwiąkszające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous (12/14)	szt.	40
2	Czasza bipolarna wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym dostosowanym do głów 28mm. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 62mm ze skokiem co 1mm. Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący	szt.	40
3	Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, w 4 długościach szyjki; montowane śródoperacyjnie wewnątrz czaszy bipolarnej (nie zatrzaśnięta fabrycznie)	szt.	40
4	Panewka typu Muller	szt.	10
5	Ostrza do piły oscylacyjnej do cięcia szyjki	szt.	5
	SYSTEM REDUKTORÓW STOŻKA DO OPERACJI REWIZYJNYCH STAWU BIODROWEGO
6	Reduktory stożka na stożki 12/14 i 14/16 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji minimum do 10 stopni i kąta CCD minimum do 10 stopni	szt.	5
7	Reduktory stożka na stożek V40 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji minimum do 10 stopni i kąta CCD minimum do 10 stopni	szt.	5
8	Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka	szt.	5
9	Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka	szt.	5
	ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU KOLNOWEGO
10	Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego (CR i PS) w 10 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP. Wykonany ze stopu CoCrMo. Geometria trójpromieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Zapewniający podwójną powierzchnię kontaktu dla każdego przedziału w zgięcu, dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu. Możliwość zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych.	szt.	5
11	Wkładka polietylenowa, zatrzaskowa, w 6 grubościach od 10mm do 20mm zarówno dla wersji CR jak i PS. Opcjonalnie dostępne wkładki polietylenowe z vit. E.	szt.	5
12	Komponent piszczelowy w 10 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo. Taca piszczelowa z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających.	szt.	5

## 11
11	PAKIET

	Osteosynteza zaawansowana

Lp.	Przedmiot zamówienia	jm	ilość
1	Płyta blokująco-kompresyjna 4 mm prosta, wąska. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm, śruby gąbczaste 4,0 mm oraz otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 4 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; długości płyt od 32 mm do 266 mm. Stal.	szt.	2
2	Płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm, wąska. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; długości płyt od 48 mm do 264 mm. Stal	szt.	2
3	Płyta blokująco-kompresyjna 5 mm prosta, szeroka. Otwory pod śruby korowe 4,5 mm, śruby gąbczaste 6,5 mm oraz otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 5 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 5 mm. Ilość otworów: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22; długości płyt od 119 mm do 407 mm. Stal	szt.	2
4	Płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 5 mm, szeroka. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 5 mm. Ilość otworów: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; długości płyt od 62 mm do 254 mm. Stal	szt.	2
5	Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane a także otwory gwintowane poprzez zaślepki do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty 86, 112, 150 mm; ilość otworów w części dalszej: 3, 5, 8. Stal	szt.	6
6	Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 4,5 mm i śruby gąbczaste 6,5 mm. Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki o średnicy 5 mm do śrub blokowanych 5 mm. Długość płyty od 130 mm do 343 mm; ilość otworów w części dalszej: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal	szt.	7
7	Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod sruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki 4 mm dla śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 95 mm do 291 mm; ilość otworów w części dalszej: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal	szt.	12
8	Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa . Płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 4 mm do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 94 mm do 250 mm; ulość otworów w części dalszej: 4,6,8,10,12,14,16. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal	szt.	14
9	Śruby korowe 3,5 mm, długość od 14 mm do 95 mm, Stal	szt.	80
10	Śruby korowe 4,5 mm; długość od 14 mm do 95 mm, Stal	szt.	20
11	Śruby blokowane 4 mm, długość od 14 mm do 95 mm, Stal	szt.	160
12	Śruby blokowane 5 mm; długość od 14 mm do 95 mm, Stal	szt.	40
13	Zaślepki 4 mm, Stal	szt.	15
14	Zaślepki 5 mm, Stal	szt.	2
15	Śruby gąbczaste 4 mm; długość od 14 mm do 95 mm, Stal	szt.	2
16	Śruby gąbczaste 6,5 mm; długość od 60 mm do 95 mm, Stal	szt.	4
17	Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan	szt.	4
18	Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan	szt.	1
19	Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan	szt.	1
20	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm	szt.	20
21	Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm	szt.	3
22	Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm	szt.	2
23	System płytek o zmniejszonym nacisku do zaopatrzenia złamań nasady dalszej kości ramieniowej: dwie płytki ukształtowane anatomicznie. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. W skład systemu wchodzą : a) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone-uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) b) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone-uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) Płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) d) Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Płytki prawe i lewe, otwory od 4 do 12. W części dalszej płytki otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizująco kątowo ( z możliwością blokowania poliaksjalnego +/- 15 stopni), w części trzonu otwory blokująco-kompresyjne. Materiał: tytan	szt.	10
24	Śruby korowe 2,7 dł. 8 do 70 mm tytan	szt.	6
25	Śruby korowe śr. 3,5 mm; dł. 8 do 70 mm tytan	szt.	20
26	Śruby blokowane o śr. 2,7 mm i dł. 8 do 70 mm tytan	szt.	10
27	Śruby blokowane o śr. 3,5 mm i dł. 8 do 70 mm tytan	szt.	45
28	Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby +/- 15 stopni nachylenia od płyty. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4. Materiał: tytan	szt.	35
29	Śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm- 28 mm. Tytan.	szt.	190
30	Śruby korowe 2,7 mm, od 8 mm-38 mm. Tytan.	szt.	50
31	Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. / Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. / Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. / Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . / Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna / Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. / Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. / Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. / Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . / Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna / Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. / Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. / Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. / Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . / Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna / Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. / Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. / Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. / Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . / Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna / Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. / Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. / Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. / Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . / Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna / Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	100
32	Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm,	szt.	100
33	Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm	szt.	70
34	Zaślepka sterylna, mm kompatybilna z systemem	szt.	10
35	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	5
36	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	20
37	Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm	szt.	2
38	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm	szt.	2
39	Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm	szt.	2
40	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok..Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	2
41	Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm	szt.	2
42	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	15
43	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm	szt.	2
44	Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm	szt.	2
45	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	20
46	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	10
47	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm	szt.	2
48	Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm	szt.	12
49	Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	15
50	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm	szt.	40
51	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm	szt.	10
52	Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm	szt.	2
53	Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	5
54	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm	szt.	10
55	Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm	szt.	2
56	Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7.	szt.	80
57	Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-30 mm co 2 mm,	szt.	2
58	Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm	szt.	3
59	Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint	szt.	2
60	Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm	szt.	10
61	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. / Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. / Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. / Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. / Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. / Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.	szt.	35
62	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm	szt.	200
63	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm	szt.	3
64	Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. / Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. / Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. / Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. / Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. / Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.	szt.	5
65	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm	szt.	3
66	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm	szt.	60
67	Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne	szt.	15
68	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm	szt.	10
69	Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm	szt.	25
70	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm	szt.	25
71	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm	szt.	35
72	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	2
73	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	6
74	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm	szt.	2
75	Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm	szt.	2
76	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	2
77	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm	szt.	2
78	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm	szt.	2
79	Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm	szt.	2
80	Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm.	szt.	2
81	Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, P Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm	szt.	2
82	Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm	szt.	8
83	Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm	szt.	4
84	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°	szt.	2
85	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm	szt.	2
86	Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm	szt.	2
87	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm	szt.	10
88	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm	szt.	2
	Elementy uzupełniające stabilizatora zewnętrznego Hoffmann
89	Klamra (łącznik) grot – pręt (pręt 8mm)	szt.	2
90	Łącznik 30st śr 8mm	szt.	2
91	Pręt węglowy śr. 8mm dł 200mm	szt.	2
92	Pręt węglowy śr. 8mm dł. 150mm	szt.	2
93	Groty 5mm dł.120-250mm, 6mm dł.150-250	szt.	15
94	Linki o średnicy 1.6mm lub 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem	szt.	6
95	Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm	szt.	2
96	Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm oraz wkładki do kabli do zabiegów około protezowych. Ilość otworów: od 8 do 16. Długości płyt: od 155 mm do 299 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Płyta i wkładki do kabli sterylne.	szt.	2
97	Zaślepka do płyty prostej, dająca możliwość zaciśnięcia kabla na płycie	szt.	2
98	Zacisk do linki	szt.	2
99	Trzpień cementowany rewizyjny, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, w minimum 4 rozmiarach w zakresie 200 - 260mm, stożek V40	szt.	4
100	Głowa metalowa 28, 32 w minimum 4 długościach	szt.	6
101	Głowa metalowa 36 w minimum 3 długościach	szt.	4
102	Trzpień bezcementowy, rewizyjny modularny część proksymalna - element krętarzowy tytanowy, napylony hydroksapatytem, w 4 różnych wysokościach oraz 5 rozmiarach 19 - 27 mm, stożek V40	szt.	2
103	Trzpień bezcementowy, rewizyjny, modularny, część dystalna - trzpienie dystalne, w trzech długościach od 155-235 mm, o budowie stożkowej, w średnicach od 14-24 mm w wersjach prostej i giętej, wyposażone w integralny system zapobiegający derotacji	szt.	6
104	Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie, płaski lub z 10 stopniową nadbudową.	szt.	4
105	System wkładek chromo kobaltowych implantowane czasze bezcementowe do artykulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm	szt.	1
106	Głowa polietylenowa do systemu dwumobilnego w rozmiarach zewnętrznych 44 do 64 dla głów wewnętrznych 22- 28	szt.	1

## 12
12	PAKIET

	Końcówki do artroskopii

	Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnić stałe, systematyczne szkolenie personelu oddziału i bloku operacyjnego w zakresie stosowanych produktów.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Końcówka do artroskopii – elektroda (SERFAS – Stryker) 3,5 mm boczna	szt	50
2	Ostrza do shavera (Stryker) do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5-5,5 jednorazowego użycia,sterylne, kodowane kolorem, op x 5 szt	op.	170
3	Frez w kształcie kuli lub beczułki do tkanek twardych do shavera (Stryker) w rozmiarach 4,0-5,5 jednorazowego użycia,sterylne, kodowane kolorem, op x 5 szt	op.	110
4	Ostrze do mikropiły Stryker Core (napęd pistoletowy) – do wyboru wg katalogu	szt	10

## 13
13	PAKIET

	Zestaw do wertebroplastyki

lp	Nazwa	Jm	Ilość
	Zestaw do wertebroplastyki z cementem o niskiej lepkości umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem. Wymagania:trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania cementu kostnego min. 3 różne średnice: Ł10 G, 11 G, 13 G; 2 długości oraz 2 kształty ostrzy: stożkowe lub jednostronnie ścięte. Sterylne urządzenie mieszająco -podające pozwalające na mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku a następnie podawanie ich dokanałowo. Wkład podający oraz rurka przedłużająca w zestawie. Ilość podawanego cementu 10ml/ 0,44cc przy obrocie 360 stopni/ Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po zmieszaniu konsystencja „pasty do zębów”, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie min. do 17 minut po wymieszaniu składników. / W skład kompletu wchodzi:Urządzenie mieszająca-podające – 1 szt., cement kostny min. 20 g– 1 szt., igła kostna – 2 szt.
1	Urządzenie mieszająco-podające	szt	90
2	Cement kostny min. 20 g	szt	90
3	Igła kostna	szt.	180

## 14
14	PAKIET

	Osteosynteza podstawowa

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,0 mm, L = 5 ÷ 40	szt	1
2	Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,7 mm, L = 6 ÷ 44	szt	70
3	Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø3,5 mm , L = 8 ÷ 70 mm	szt	400
4	Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø 4,5 mm, L = 12 ÷ 150 mm	szt	200
5	Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 4,0 mm, L = 10 ÷ 70 mm	szt	100
6	Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, pełny gwint, L = 25 ÷ 140 mm	szt	1
7	Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gwint 16 mm, L = 25 ÷ 140 mm	szt	1
8	Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, gwint 22, 27, 32 mm, L = 30 - 150 m	szt	1
9	Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej lub gąbczastej Ø 3,5 mm, L = 12 ÷ 60 mm	szt	1
10	Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej Ø 4,0 mm, L = 10 ÷ 70 mm	szt	1
11	Wkręty samogwintujące kostkowe,Ø 4,5 mm, L = 20 ÷ 120	szt	1
12	Podkładki (różne rozmiary)	szt	70
13	Płytka wąska, 2,5 x 11 mm, cienka 2 – 18 otworowa, L = 39 – 295 mm	szt	1
14	Płytka szeroka, cienka 2,5 x 16 mm 4 – 18 otworowa, L = 71 – 295 mm	szt	1
15	Płytka wąska samodociskowa, gruba 4,0 x 12 mm 2 – 18 otworowa, L = 39 – 295 mm	szt	1
16	Płytka samodociskowa, cienka 2,5 x 11 mm 2 – 12 otworowa, L = 25 – 145 mm	szt	1
17	Płytka samodociskowa, gruba 4,0 x 11 mm 5 – 16 otworowa, L = 87 – 280 mm	szt	1
18	Płytka drobna, grubość 1,5 x 7,5 mm, 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 2,7 , L = 16 – 96 mm	szt	1
19	Płytka drobna, grubość 1,5 x 7,5 mm, 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 3,5, L = 16 – 95 mm	szt	1
20	Płytka drobna samodociskowa grubość 2,5 x 8 mm, 2-16 otworowa, L = 20 – 132 mm	szt	1
21	Płytka drobna samodociskowa grubość 2,0 x 8 mm 2-16 otworowa, L = 20 – 132 mm	szt	1
22	Płytka drobna, grubość, 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 12-36 mm	szt	1
23	Płytka drobna, grubość 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 12 - 48 mm	szt	1
24	Płytka drobna, gruba, grubość 2,0 mm x 5 mm 2-16 otworowa, L = 17 – 87 mm	szt	1
25	Płytka 1/3 rurka, 1 x 10 mm 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 4,5 mm, L = 39 – 199 mm	szt	1
26	Płytka 1/3 rurka, 1 x 9 mm 2-12 otworowa pod wkręty Ø 3,5 / Ø 4,0 mm, L = 25 – 145 mm	szt	70
27	Płytka 1/3 rurka, 1 x 7 mm 3-12 otworowa pod wkręty Ø 2,7 mm, L = 23 – 95 mm	szt	2
28	Płytka do kości piętowej anatomiczna (prawa,lewa)	szt	2
29	Drut KIRCHNERA Ø 1,2 mm; 1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; 3,0 mm; L = 210 mm	szt	900
30	Drut KIRCHNERA Ø 1,2 mm; 1,6 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; L = 380 mm	szt	20
31	Gwóźdź RUSHA Ø 3,2 mm , L = 200 mm, 220 mm, 240 mm	szt	10
32	Gwóźdź RUSHA Ø 4,0 mm L = 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm	szt	10
33	Grot STEINMANNA – czworokątne zakończenie Ø 4,0 ÷ 4,5 mm, L = 200 mm	szt	10
34	Drut do cerklażu, L = 5 m Ø 1,0 mm; 1,2 mm; 1,4 mm	szt	10
35	Klamry kostne proste	szt	1
36	Klamry kostne skośne	szt	1
37	Wkrętaki do wszystkich wymienionych powyżej wkrętów, w tym wkrętaki z uchwytem do śrub	szt	1
38	Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm.	szt.	5
39	Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm.	szt.	2
40	Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	szt.	5
41	Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm.	szt.	30
42	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową Ø 11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm.	szt	20
43	Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm	szt	20
44	Pin derotacyjny trzonowy Ø 6,5mm, dł. 65-125mm	szt.	1

## 15
15	PAKIET

	Cement kostny i akcesoria

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Cement średniej lepkości z gentamycyną 1x40g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g	szt.	290
2	Cement średniej lepkości z gentamycyną 2x40g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 2x40 g	szt.	10
3	Cement kostny niskiej lepkości z gentamycyną 1x40g. Cement z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g	szt.	2
4	Cement wysokiej lepkości z dwoma antybiotykami 1x40g. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty cementu są barwione chlorofilem (proszek i płyn). Opakowanie 40 g.	szt.	35
5	Zestaw do płukania. Jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy : moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l.min.	szt.	230
6	Mieszalnik próżniowy podwójny do cementu. Zestaw (tzw. biodrowy) – zawierający 2 mieszalniko/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka), lejek wyposażony w siateczkę zabezpieczająca przed dostaniem sie opiłków szkła do cementu. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy. Objętość 2 x 80 g.	szt.	6
7	Mieszalnik próżniowy pojedynczy do cementu. Zestaw (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka), lejek wyposażony w siateczkę zabezpieczająca przed dostaniem sie opiłków szkła do cementu W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy. Objętość 1x80g.	szt.	300

## 16
16	PAKIET

	System stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
	SYSTEM STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
1	Klatka szyjna. Hybrydowy system stabilizacji niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. Sterylna	szt.	10
2	Śruby blokujące średnicy 3.7 mm, dł., 14, 16 i 18mm. Długości kodowane kolorami.	szt.	20
3	Klatka międzytrzonowa bez wypełnienia. Wykonana z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofobowych. Wysokość 4-10 mm, ze skokiem 1 mm. Rozmiary dużu (18x14mm) mały (16x12mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy szyjnej	szt.	2
	SYSTEM STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA
4	Klatka lędźwiowa. Hybrydowy system stabilizacji niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. Sterylna
a	duża 40mmx31mm; 40mmx34mm	szt.	10
b	średnia 36mmx28mm; 36mmx31mm	szt.	6
c	mała 32mmx25mm; 32mmx28mm	szt.	7
5	Śruba blokująca śr 4 mm dł 20, 25, 30 mm. Dostępne w wersji samogwintującej lub samowiercącej. Kodowane kolorami. Pakowane po 2szt, sterylne.	op	46

## 17
17	PAKIET

	Elastyczna proteza jądra miażdżystego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowanego przezskórnie do leczenia dysków w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa. 1 ampułka 2,2 ml roztworu gelu	szt	15

## 18
18	PAKIET

	Elektrody RF wraz z akcesoriami kompatybilnymi z generatorem Neurotherm

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Kaniula prosta, jednorazowa, długość 100mm, długość końcówki 10 mm, średnica 20G,	szt.	10
2	Kaniula prosta, jednorazowa, długość 100mm, długość końcówki 10 mm, średnica 22G,	szt.	50
3	Kaniula zagięta/zakrzywiona, jednorazowa, długość 100mm, długość końcówki 10mm, średnica 20G,	szt.	10
4	Kaniula zagięta/zakrzywiona, jednorazowa, długość 100mm, długość końcówki 10mm, średnica 22G,	szt.	300
5	Elektroda RF jednorazowa, kompatybilna z generatorem Neurotherm, rozmiar 100mm, długość części odizolowanej 10mm	szt.	10
6	Elektroda RF wielorazowa, kompatybilna z generatorem Neurotherm, rozmiar 100mm, długość części odizolowanej 10mm	szt.	5

## 19
19	PAKIET

	System do kyfoplastyki i końcówka ssaka

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	System do kyfoplastyki - zestaw jednopoziomowy zawiera: • kaniula dostępowa z mandrynem - 2 szt. • igła biopsyjna z mandrynem - 1 szt. • wiertło kostne - 1 szt. • kaniula wypełniająca z tłokiem - 6 szt. • podajnik ciśnieniowy - 2 szt. • strzykawka próżniowa - 1 szt. • cewnik z balonem - 2 szt. • cement kostny - 1 op. • mieszalnik do cementu - 1 szt.	zestaw	5
2	Cement kostny	op	5
3	Mieszalnik do cementu	szt.	5
4	Jednorazowa końcówka samoczyszcząca do ssaka ø 3,0 mm; czyszczenie końcówki poprzez proste przesunięcie wewnętrznego chowanego mandrynu	szt.	2
5	Jednorazowa końcówka samoczyszcząca do ssaka ø 4,0 mm; czyszczenie końcówki poprzez proste przesunięcie wewnętrznego chowanego mandrynu	szt.	2

## 20
20	PAKIET

	Implanty do chirurgii stopy

	Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnić stałe, systematyczne szkolenie personelu oddziału i bloku operacyjnego w zakresie stosowanych produktów.

Lp.	Przedmiot zamówienia		Jm	Ilość
1	Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne typu herberta o średnicy 2,5mm w rozmiarach 10-30mm skok co 2mm - gniazdo TORX		szt	1
2	Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne typu herberta o podwójnym gwincie i średnicy 3,0mm/4,0mm w rozmiarach 10-34mm skok co 2mm. Implanty sterylne		szt	1
2	Śruby odłamywane typu break off o średnicy 2 i 2,7mm i długościach 11-14mm. Implanty sterylne		szt.	1
3	Klamry stalowe waryzujące do osteotomii paliczka o szerokości 8 i 10mm z kątem 26 stopni 90 stopni. Implanty sterylne.		szt.	1
4	Wiertła kaniulowane do śrub 2,5 i 3,0		szt.	1
5	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm		szt	1
6	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm		szt	1
7	Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane.		szt.	1
8	Płytki o kształcie T do Lapidusa. Grubość płytek 2,0 mm i długości 33mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm.		szt.	1
9	Tytanowa anatomiczna płytka do artrodezy stawu MTP1 o grubośći 2,0mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5mm wieloosiowo blokowane oraz 2 otwory na śruby kompresyjne		szt.	1
10	Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L, T, X, H, proste i w kształcie trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm.		szt	1
11	Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm		szt	1
12	Śruby korowe kompresyjne 2,5mm w długościach 12-28 mm		szt	1
13	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: anatomiczna proteza stawu MTP1 wykonana z elastomeru silikonowego uwzględniająca naturalną koślawość stawu, dostępna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron; zabezpieczona pierścieniami tytanowymi		szt.	20
14	System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w: / - śrubę regulująca zapewniająca dopasowanie do kikuta ścięgna / - 1 prowadnik igły / - 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6 mm / - pakowane pojedynczo		kpl	1
15	Trójelementowa endoproteza całkowita stawu skokowego musi zawierać: komponent piszczelowy i skokowy oraz wkładkę polietylenową UHMPWE, która jest związana z elementem piszczelowym: / - element skokowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, element piszczelowy ze stopu tytanu z porowatym pokryciem, dla lepszej osteointegracji / - elementy anatomiczne, prawy/lewy typu press-fit / - część piszczelowa w min 9 rozmiarach dla każdej ze stron i część skokowa w min 5 wielkościach – wersje „lewa” i prawa” oraz 5 wielkościach wkładki dostępnych w min 7 rubościach 6-12mm, / - element piszczelowy bezkilowy, mocowany na min. 2 bolcach kotwiczących oraz dodatkowej wypustce blokującej migrację implantu. / - element skokowy mocowany na 2 bolcach kotwiczących / - instrumentarium wraz z napędem powinno być użyczane każdorazowo do operacji.	Komponent piszczelowy	szt.	1
16		Wkładka	szt.	1
17		Komponent skokowy	szt.	1

## 21
21	PAKIET

	Endoproteza kości głowy promieniowej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Trzpień endoprotezy głowy kości promieniowej, kobaltowy, mocowany na cement	szt.	10
2	Trzpień kątowy rekonstrukcyjny endoprotezy głowy kości promieniowej, kobaltowy, mocowany na cement	szt.	2
3	Głowa bipolarna endioprotezy głowy kosci promieniowej, budowa modularna z polimeru PEEEK pokrytego wartwa metalicznego stopu kobaltu. Dostępne trzy wysokości głowy w trzech różnych średnicach.	szt.	12
4	Wkręty tytanowe, kompresyjne kaniulowane do zespoleń głowy kości promieniowej, z mocowaniem torx	szt.	6
5	Gwóźdź promieniowy nasadowy blokowany		1
6	Płytki tytanowe, blokowane do zespoleń złamań głowy kości promieniowej	szt.	2
7	Płytki tytanowe, blokowane podporowe do złamań szyki kości promieniowej	szt.	2
8	Śruba blokująca tytanowa z mocowanie torx	szt.	10
9	Śruba kobaltowa, wielososiowa blokowana do płytek promieniowych	szt.	10
10	Wkręty tytanowe do płytkek blokowanych z mocowanie torx	szt.	10

## 22
22	PAKIET

	Endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm.	szt.	9
2	Szyjka ze stali nierdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu wysokousieciowanego o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°.	szt.	9
3	Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm.	szt.	9
4	Stabilizator zewnętrzny kości palców, jednorazowy, dynamiczny z możliwością regulowanej dystrakcji. Sterylny zestaw złożony z: 1. dwóch sprężyn dystrakcyjnych, 2. dwóch drutów Kirschnera 1,2 mm, 3. jednego drutu Kirschnera 1,5 mm, 4. dwóch plastikowych prowadnic ze spacerem, w kolorze niebieskim 5. jednorazowego celownika do drutów Kirschnera 6. czterech zaślepek drutów Kirschnera	szt.	5

## 23
23	PAKIET

	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego i substytut do miejscowego leczenia infekcji

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
	ENDOPROTEZA CAŁKOWITA PIERWSZEGO STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO
1	Wkładka polietylenowa - komponent stawowy paliczka bliższego wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej	szt	3
2	Śruba mocująca tytanowa.	szt	3
3	Kapa głowy kości śródstopia wykonana jest ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem – komponent stawowy kości śródstopia	szt	3
4	Śruba mocująca tytanowa do głowy kości śródstopia. Śruba 9.5 mm x 18.0 mm	szt	3
5	Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Dostępny jest jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm. Granulki lub pasta ulegają całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni - 5cc - po związaniu 12cc.	szt.	3
6	Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Dostępny jest jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm. Granulki lub pasta ulegają całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni - 10cc - po związaniu 25cc.	szt.	3
7	Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Dostępny jest jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm. Granulki lub pasta ulegają całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni - 20cc - po związaniu 50cc.	szt.	3

## 24
24	PAKIET

	System do złamań okołoprotezowych

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm
1.a.	Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 mm.	szt.	10
1.b	Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długościach 393 mm.	szt.	1
2	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
2a.	Krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm., sterylna	szt.	1
2b.	Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363mm	szt.	1
2c.	Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długości 401 mm.	szt.	1
3	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0).	szt.	1
4	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.	szt.	6
5	Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm.	szt.	1
6	Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm).	szt.	70
7	Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm).	szt.	20
8	Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm).	szt.	1
9	Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm).	szt.	70
10	Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm).	szt.	1
11	Oczka do kabli	szt.	2
12	Kable średnica 1.8mm długość 914mm.	szt.	1
13	Kable średnica 1.8mm długość 635mm.	szt.	1
14	Kable średnica 1.8mm długość 559mm.	szt.	10
15	Zaślepki blokujące.	szt.	75
16	Pusta śruba - śruba zabezpieczająca otwór przed przerastaniem otworu płyty kością	szt.	1
17	Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	szt.	1
18	Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	szt.	1
19	Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5	szt.	1
20	Spacer, 1mm,2mm,3mm	szt.	1
21	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.	szt.	1
22	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.	szt.	1

## 25
25	PAKIET

	Spacery

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	Spacer kolanowy nasycony gentamycyną, dostępny w minimum 3 rozmiarach, sterylny, gotowy do użycia	szt	1
2	Spacer kolanowy nasycony gentamycyną i wankomycyną, dostępny w minimum 3 rozmiarach, sterylny, gotowy do użycia	szt	1
3	Spacer biodrowy zaopatrzony wewnątrz w stalowy trzpień , nasycony gentamycyną, dostępny w minimum 6 rozmiarach, sterylny, gotowy do użycia	szt	1
4	Spacer biodrowy zaopatrzony wewnątrz w stalowy trzpień , nasycony gentamycyną i wankomycyną, dostępny w minimum 6 rozmiarach, sterylny, gotowy do użycia	szt	1

## 26
26	PAKIET

	System spacerów wraz z oprzyrządowaniem i cementem

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość
1	SPACER BIODROWY KOMPLET : FORMA SPACERA, 3X CEMENT O NISKIEJ GĘSTOŚCI, 1X CEMENT O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI, STRZYKAWKA
1a	Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MożliwoŚć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-52-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji.	szt.	2
1b	Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	6
1c	Cement kostny do mocowania spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	2
1d	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	szt.	2
2	SPACER KOLANOWY KOMPLET: FORMA SPACERA, 3X CEMENT O NISKIEJ GĘSTOŚCI, 1X CEMENT O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI, STRZYKAWKA, MŁYNEK	szt.
2a	Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; możliwość uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokość ) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm).	szt.	2
2b	Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g,z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek irozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej –6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnejpolimeryzacj . Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzykauszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	6
2c	Cement kostny do mocowania spacera w kośći PMMA średniej gęstości, wopakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy(proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitejpolimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzykauszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	szt.	2
2d	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	szt.	2
2e	Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu	szt.	2

## Załącznik 2b  WYKAZ kodów UDI
Wykaz kodów UDI oferowanych produktów

Lp.	Oferowany produkt, nazwa	Ref/Kod/Nr katalogowy oferowanego produktu	Kod UDI	Klasa wyrobu
1

2
3
4
5
6

## TABELA do SWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	J	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowany produkt, nazwa	Ref/Kod/Nr katalogowy oferowanego produktu
1
2