Załącznik nr 2 do SWZ

Wykaz wymaganych parametrów / cech techniczno-użytkowych

Biometr optyczny – 1 szt.

|  | Typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Model: …………………………………………………………………………………………………………… Producent (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| Informacja ogólna |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania. | TAK |  |  |
| Parametry |
| 3. | Biometr optyczny – dokonujący pomiarów biometrycznych metodą bezkontaktową. | TAK |  |  |
| 4. | Automatyczny pomiar długości gałki, krzywizny rogówki, głębokości przedniej komory, grubości rogówki, grubości soczewki oraz pomiar WTW (White to white) w jednym badaniu. | TAK |  |  |
| 5. | Obrazowanie wzdłużne gałki ocznej tj. skan obrazujący rogówkę, przednią komorę, soczewkę oraz siatkówkę (projekcja - B) za pomocą wbudowanego (zintegrowanego) źródła OCT o długości fali 1055 nm. | TAK |  |  |
| 6. | Telecentryczny pomiar przedniej krzywizny rogówki oparty na min. 18 punktach pomiarowych. | TAK |  |  |
| 7. | Pomiar tylnej krzywizny rogówki. | TAK |  |  |
| 8. | Pomiar w osi widzenia dzięki wbudowanemu fiksatorowi wewnętrznemu. | TAK |  |  |
| 9. | Dodatkowa kontrola fiksacji pacjenta, dzięki wizualizacji wycinka (skanu OCT) siatkówki w miejscu odbicia fali pomiarowej. | TAK |  |  |
| 10. | Zmotoryzowana podpora brody pacjenta. | TAK |  |  |
| 11. | Wybór trybu pomiaru: automatyczny lub manualny. | TAK |  |  |
| 12. | Pomiar długości gałki ocznej w zakresie min. 14 – 34 mm. | TAK, podać | >= 36 mm – 20 pkt. < 36 mm – 0 pkt. |  |
| 13. | Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 1,5 – 6,5 mm. | TAK, podać |  |  |
| 14. | Pomiar krzywizny rogówki w zakresie min. 5 – 10 mm. | TAK, podać |  |  |
| 15. | Pomiar grubości soczewki w zakresie min. 1mm – 10 mm (dla oka fakijnego). | TAK, podać |  |  |
| 16. | Pomiar centralnej grubości rogówki w zakresie 0,2 – 1,2 mm. | TAK, podać |  |  |
| 17. | Pomiary WTW („white to white”) w zakresie min. 8 – 16 mm. | TAK, podać |  |  |
| 18. | Pomiar średnicy źrenicy. | TAK |  |  |
| 19. | Pomiar tylnej powierzchni rogówki. | TAK |  |  |
| 20. | Pomiar kąta Kappa i analiza Chang-Waring Chord (kąt Alpha z kątem Kappa). | TAK |  |  |
| 21. | Kalkulacja soczewki IOL do wszczepu. | TAK |  |  |
| 22. | System automatycznej kontroli poprawności przeprowadzenia pomiaru. | TAK |  |  |
| 23. | Indywidualna wbudowana baza stałych soczewek zoptymalizowanych dla oferowanego modelu aparatu. Min. 200 typów soczewek. Możliwość wprowadzania soczewek z tworzeniem podtypów soczewki z określonymi zakresami cylindrów. | TAK, podać |  |  |
| 24. | Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników pomiarów. | TAK |  |  |
| 25. | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego. | TAK |  |  |
| 26. | Drukarka umożliwiająca wydruk wyników pomiarów i kalkulacji. | TAK |  |  |
| 27. | Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający zintegrowane w jednym urządzeniu. | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość tworzenia indywidulanych profili użytkownika. Min. 6 profili. | TAK, podać |  |  |
| 29. | Dotykowy monitor LCD. | TAK |  |  |
| 30. | Stolik o napędzie elektromotorycznym. | TAK |  |  |
| 31. | Gniazdo sieciowe Ethernet oraz porty USB. | TAK |  |  |
| 32. | Formuły kalkulacji soczewek: SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis, Haigis – L, Haigis - T, Barrett Universal II, Barrett Toric, Barrett True Keratometry. | TAK |  |  |
| 33. | Formuła Holladay 2. | TAK / NIE | TAK -20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 34. | Eksport wyników w formacie DICOM. | TAK |  |  |
| 35. | Pomiar długości gałki ocznej dla oczu: - fakijnych, - afakijnych, - wypełnionych olejem silikonowym, - wypełnionych olejem silikonowym, afakijnych, - z soczewką wewnątrzgałkową silikonową, - z soczewką wewnątrzgałkową PMMA, - z soczewką wewnątrzgałkową akrylową, - po zabiegach LASIK, LASEK, PRK, RK. | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |
| 36. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK, załączyć |  |  |
| 37. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |  |
| 38. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy obejmujący: wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta aparatury. | TAK |  |  |
| 39. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem aparatu. | TAK |  |  |
| 40. | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
| 41. | Dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat. | TAK |  |  |
| 42. | Serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 8 lat. | TAK |  |  |
| 43. | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu użytkowania i eksploatacji, w terminie ustalonym przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 44. | Instrukcja obsługi w języku polskim: 1 szt. w wersji drukowanej i 1 szt. w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
| 45. | Paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | TAK |  |  |
| 46. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, w tym okresowe przeglądy gwarancyjne. Obsługa serwisowa bezpłatna w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |  |

1 pkt = 1 % oceny jakościowej