## Sheet1
Załącznik nr 2a do SWZ EZ/234/EM/23
KARTA PARAMETRÓW – Zadanie 2 (część 1)
System i bieżnia do prób wysiłkowych
L.p.	Parametry wymagane	miejsce oferty, w którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru wymaganego
	System	X
1	Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń
2	Monitorowanie 12 odprowadzeń z możliwością wyboru: 1 powiększony, 3, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie
3	Automatyczny pomiar MET, ilości pobudzeń komorowych, HR, poziomu ST, nachylenia odcinka ST oraz różnicy pomiędzy bieżącym a spoczynkowym poziomem ST we wszystkich 12 odprowadzeniach
4	Archiwizacja wyników badań na dysku komputera, dysku serwera sieciowego oraz nośnikach CD-R/RW
5	Możliwość prezentacji zespołów średnich obliczanych dla raportu etapowego
6	Możliwość prezentacji trendów parametrów ST (nachylenie, zmiana, poziom)
7	Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 12 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich
8	Wiarygodna bieżąca obserwacja i ocena odcinka ST (system zabezpieczający przed falowaniem EKG usuwający artefakty i zaburzenia rytmu)
9	Możliwość ustawienia punktu J automatycznie i manualnie
10	Obsługa standardowych protokołów badań (Brucea, Naughtona, Balkego itp.) oraz własnych
11	Możliwość konfiguracji raportów końcowych
12	Możliwość tworzenia raportów indywidualnych
13	Ciągłe monitorowane oraz porównywanie docelowej i aktualnej częstości akcji serca
14	Wyświetlanie całkowitego czasu badania oraz poszczególnych etapów
15	Ciągłe monitorowanie prędkości i nachylenia bieżni
16	Prezentacja na bieżąco współczynnika MET i produktu podwójnego
17	Prezentowanie aktualnego oraz procentowego limitu tętna w stosunku do wartości maksymalnej
18	Możliwość wprowadzania wyników pomiaru ciśnienia krwi w czasie badania
19	Możliwość wykonywania badań spoczynkowych lub wysiłkowych
20	Możliwość wyboru filtrów górno i dolno przepustowych
21	Możliwość sterowania przebiegiem badania: wydrukiem raportów, sterowania bieżnią, podglądem badania w czasie trwania badania
22	Możliwość zmiany obciążenia podczas badania (prędkość bieżni oraz nachylenie)
23	Możliwość konfiguracji formatu raportu końcowego zawierającego: nazwę stosowanego protokołu, dane pacjenta, czas trwania próby, wartość ciśnienia tętniczego, wartość częstości rytmu serca, maksymalne zmiany odcinka ST w poszczególnych odprowadzeniach, graficzna i tabelaryczna ocena trendów zmian odcinka ST wraz ze współczynnikami MET, możliwość wydruku wybranych odcinków czasowych ze wszystkich 12 odprowadzeń w czasie badania wysiłkowego, z końca etapów, oraz z zaznaczonych zdarzeń kardiologicznych („na życzenie”)
24	Możliwość przeglądu dokonanego badania w czasie trwania badania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń
25	Możliwość reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST
26	Możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania spoczynkowego EKG z równoczesną prezentacją częstości akcji serca, zespołów średnich i parametrów odcinka ST
27	Możliwość przejęcia sterowania obciążeniem przez osobę nadzorującą próbę wysiłkową
28	Możliwość wpisywania uwag przed badaniem i komentarza końcowego
29	Archiwizacja wszystkich danych
30	Alarmowanie dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST oraz nieprawidłowej pracy zadajników obciążenia lub złego kontaktu elektrod
31	​ Możliwość współpracy systemu z cykloergometrem lub bieżnią
32	​ Możliwość wymiany poszczególnych przewodów w kablu EKG
33	​ Obwód zabezpieczający przed defibrylacją
34	​ Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV
35	​ Eksport i import badań do/z zewnętrznego archiwum (dysk na serwerze sieciowym) lub płyty CD-R/RW
36	​ Program i instrukcja obsługi w języku polskim
37	​ Zestaw komputerowy (procesor min. Core Due E5200, 1 GB RAM, dysk HDD min. 160GB, nagrywarka DVD-R/RW, monitor LCD 19”, drukarka laserowa A4, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny)
	Bieżnia	X
38	​ Prędkość taśmy regulowana 0-20 km/h, regulacja prędkości co 0,5 km/h (+/-5%)
39	​ Kąt wzniesienia regulowany 0-25%, regulacja nachylenia co 0,5%
40	​ Możliwość współpracy z systemami komputerowymi, posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej
41	​ Łagodny rozruch od 0 km/h z pełnym obciążeniem
42	​ Taśma antypoślizgowa
43	​ Min. wymiary użytkowe pasa bieżni: dł. 1530 mm x szer. 490 mm ± 50 mm
44	​ Maksymalne wymiary podstawy bieżni 2000 x 800 x 1210 mm ± 100 mm
45	​ Obciążalność min 200 kg
46	​ Masa bieżni do 170 kg
47	​ Zasilanie 230 V, 50 Hz
48	​ Program i instrukcja obsługi w języku polskim
49	Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa
„System i bieżnia do prób wysiłkowych (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1)) kompatybilny z System służącym do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2))”.
	.................................................................................
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)