## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 1
SJU /Różne A
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany z 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący. Długość części zbiorczej 60cm Szerokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | szt. | 5
2 | Dren Redon do odsysania ran i długotrwałego drenażu w okolicy delikatnych narządów .Wykonany z 100% biokompatybilnego i trasparentnego silikonu, spiralny układ atraumatycznych otworów perforacyjnych zapobiegający blokowaniu się drenu; atraumatyczne, miękie zakończenie drenu ; pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu.Trzystopniowy (co 1cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenie perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu. Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia. Długość 800 mm ,rozmiar od CH8 do CH20 - do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 60
3 | Dren T-Kehr j.u. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnDren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. Rozmiar CH 12 ,14,16,18, 20 - do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10
4 | DREN typu PENROSE- Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się, długość 300 mm, lub 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dostępne szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 10
5 | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran typ Redon ok.200ml niesterylny. | szt. | 120
6 | Pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu. | szt. | 5
7 | Pojemnik B-Vak 400ml . | szt. | 20
8 | Prowadnica do trudnej intubacji nr 3 , nr 5 - do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 25
9 | Prowadnica do intubacji typu Parker flex tip,wykonana z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych, korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność prowadnicy w kanale rurki intubacyjnej. wyraźna, czytelna skala co 1 cm. Rozm. 6 ,10 - do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 15
10 | Pułapka wodna Drager Water Lock 2 do aparatu Primus . Do zabezpieczenia precyzyjnych pomiarów gazu , bezpiecznie zapobiega przedostawaniu się do wody do czujnika gazu Multi Gas. Technologia membranowa opracowana przez firmę Drager dla pułapki wodnej Water lock 2 zatrzymuje wszystkie bakterie i zarazki , które mogłyby przedostać się do systemu pomiaru gazu. | szt. | 25
11 | Wapno sodowane 5 l z indykatorem (pochłaniacz CO2). | szt. | 5
12 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw sztuczny nos | szt. | 50
13 | Łącznik do drenów schodkowy 5 – 7 – 5 | szt. | 100
14 | Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości min 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 10, 12, 14 | szt. | 100
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 2
SJU /Różne B
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Producent | Kraj
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych zmrożona powierzchnia, dwa naprzeciwległe otwory odbarcające, kolorowy kod rozmiaru na cewniku CH10 ; CH 12 ; CH 14 ; CH16 - rozmiar do wyboru przez zamawiajacego, jałowy , j.użytku 500mm | szt | 5000
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 5000mm (+/-100mm), sterylny , j.użytku | szt | 50
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos ok. 2000mm (+/-100mm), sterylny , j.użytku | szt. | 700
4 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny , obustronnie silikonowany, balon 5-15ml, plastikowa zastawka, opakowanie folia/papier, sterylne j.użytku CH 12 ; 14; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 700
5 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny ,silikonowy, żebrowany balon 30/35ml, w komplecie strzykawka z roztworem gliceryny j.użytku CH 20 z możliwością utrzymania do 30 dni | szt. | 30
6 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny ,silikonowy, żebrowany balon 30/35ml, w komplecie strzykawka z roztworem gliceryny j.użytku CH 18 z możliwością utrzymania do 30 dni | szt | 30
7 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny, silikonowy, balon 3ml, w komplecie strzykawka z roztworem gliceryny 3ml, dł. 31cm, j.użytku CH 8 z możliwością utrzymania do 30 dni | szt. | 20
8 | Cewnik urologiczny typ Foley dwudrożny, silikonowy, żebrowany balon 30/35ml, w komplecie strzykawka z roztworem gliceryny j.użytku. CH 24 z możliwością utrzymania do 30 dni | szt | 20
9 | Cewnik urologiczny typ Foley, 100% silikon z powłoką antybakteryjną ( 3 metale: złoto, pallad , srebro ) , powłoka antybakteryja silnie związana z powierzchnią cewnika , zmiejsza tworzenie się biofilmu , ryzyko infekcji. Bezpieczne użytkowanie do 90 dni. Rozmiary : 16 , 18 , 20 , 22 , 24 ( wg. potrzeb zamawiającego ) | szt. | 30
10 | Cewnik urologiczny typ Nelaton j.użytku CH 8 ; CH 10 ( wg.potrzeb zamawiajacego). | szt. | 20
11 | Cewnik zewnętrzny urologiczny samoprzylepny rozmiar ok. 30 mm j.użytku | szt | 30
12 | Chirurgiczny marker skórny + koperta + linijka | szt | 25
13 | Dren łączący balonowy wykonany z PCV i dostępny w 4 średnicach (5, 6, 7, 8 mm), niejałowy, przecięcie rozszerzenia znajdującego się co 90 lub co 180 cm pozwalające na błyskawiczne przygotowanie drenu do żądanej długości, długość w opakowaniu 30 m, oba jego końce wyposażone w żeńskie/męskie końcówki umożliwiające szybkie i łatwe połączenie z każdym sprzetem medycznym. | op | 10
14 | Dren łączący sterylny, wykonany z PCV, oba jego końce wyposażone w żeńskie końcówki umożliwiające szybkie i łatwe połączenie z każdym typem końcówki ssącej lub z łącznikiem poniżej, podwójnie pakowany w wewnętrzny worek foliowy perforowany na całej powierzchni i zewnętrzne opakowanie folia/papier - CH 24 (5.6 x 8.0mm) x 210cm. | szt | 150
15 | Łącznik z kontrolą odsysania, kompatybilny z denem łączącym powyżej, sterylny. | szt | 200
16 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquatac) do EKG dla dorosłych , do monitorowania spoczynkowego , krótkookresowego, piankowa, rozmiar 57x34mm +/-1mm, odporność na odrywanie 5-6N | szt | 8000
17 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquatac) do EKG dla dzieci , do monitorowania spoczynkowego , krótkookresowego piankowa lub włókninowa, rozmiar 24mm +/-1mm, odporność na odrywanie 2,5-3N | szt | 100
18 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquawet ) do EKG , do monitorowania badań 24h metodą Holtera, wzmnocniony klej, piankowa, radioprzezierna, nadaje się do badań Rtg, CT i MRI, silnie przylepna (wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, średnica 45 mm +/-1mm, odporność na odrywanie 18-20N | szt | 100
19 | Elektroda (z żelem stałym lub typu aquawet ) do EKG dla dorosłych ,do monitorowania badań wysiłkowych, żel odporny na pocenie się pacjenta, wzmocniony klej, piankowa, rozmiar 48x34mm +/-1mm, odporność na odrywanie 17-18N | szt | 50
20 | Elektroda neutralna bierna, jednorazowa , dzielona hydrożelowa 110cm2 a 50 szt | op | 10
21 | Elektroda neutralna bierna, jednorazowa, dzielona hydrożelowa a 50 szt pediatryczna | op | 10
22 | Elektroda zewnetrzna do defibrylatora Zoll (opakowanie zawiera 2szt) | op | 2
23 | Filtr elektrostatyczny, oddechowy,sterylny , j.u. , przeźroczysty z dobrze widoczną powierzchnią, wyoka wydajność przy niskim oporze, zabobiega bakteryjnym zakażeniom krzyżowym,bardzo wydajne wymienniki ciepła i wildoci, złączki 15mm/22mm, zgodne z normami ISO, port kapo z przytwierdzonym koreczkiem, objętość oddechowa 150 - 1500 ml , przestrzeń martwa 33 ml, wydajność bakteryjna, wirusowa >99,9999% , 30 l/min. , masa 19 g. Opakowanie folia/papier | szt. | 2500
24 | Filtr oddechowy mini (pediatryczny),bakteryjno-wirusowy, o objętości oddechowej 30-100ml, z portem, wymiennikiem ciepła i wigoci z przezroczystą obudową przestrzeń martwa do 10 ml, o skuteczności filtracji bakterii i wirusów > 99,99%, względem NaCl min. 94,18% wydajność nawilżania min.28 mg/l przy VT 50ml, o bezpiecznych krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356). masa do 9g, Sterylny, op. folia/papier na 24 godziny.bezpieczne krawędzie (dziecko) | szt. | 200
25 | Jednoczęściowy system kolostomijny 50 mm | szt | 100
26 | Kanka doodbytnicza CH 22, 24 długosci 250 mm sterylna j.użytku | szt | 60
27 | Kanka doodbytnicza CH 22, 24 długosci 300 mm sterylna j.użytku | szt. | 60
28 | Kleszczyki Pean proste 13,14 jednorazowe | szt. | 300
29 | Linia próbkująca do próbek gazu, męskie złączki luer-lock, 200cm , śr.wewn/zewn. 1.5 x 3,00 mm | szt | 15
30 | Maska anestetyczna do resuscytatora nr 2 ; 3 ; 4 ; 5 niesterylna ( rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 120
31 | Maska krtaniowa j.u. nr 2 ; 3 ;4 ; 5 sterylna ( rozmiar do wyboru przez zamawiajacego). | szt | 120
32 | Maska tlenowa dla dorosłych ,z wężykiem 2,1 m | szt. | 650
33 | Maska tlenowa pediatryczna ,z wężykiem 2,1 m | szt | 200
34 | Nebulizator i ustnik do inhalacji oraz dren o długości ok. 2m (+/_0,2) | szt | 500
35 | Polipropylenowy anestetyczny układ układ oddechowy dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty , o długości ramion 60/180 cm, ramie dodatkowe 45/120 cm , trójnik z łącznikiem kotowym z portem do kapnografii, worek oddechowy 2 L, opakowanie folia , mikrobiologiczne czysty. | szt | 600
36 | Obwód oddechowy ekspandowany pediatryczny (o mniejszej średnicy) z łącznikiem Y i kolankiem z portem, dwururowy kompatybilny z aparatem do znieczulenia Drager (Fabius) | szt | 100
37 | Obwód oddechowy Jackson Rees z kolankiem i workiem 1 l | szt | 2
38 | Obwód oddechowy jednorurowy dł. max. 150cm, do respiratora, z zaworem wydechowym i linią pomiarową, bezlateksowy | szt | 100
39 | Opaska gumowa bezlateksowa uciskowa (staza) do urywania | op | 20
40 | Opaska uciskowa automatyczna | szt. | 50
41 | Papier do EKG 110 x 10 do Ascard 33 | szt | 300
42 | Papier do EKG 112 x 25 do Ascard 4 | szt | 100
43 | Papier do EKG 210 składka (333 arkusze) do BTL-08 LC | op | 5
44 | Papier do EKG 210 x 25 rolka do BTL-08 LC | szt | 40
45 | Papier termiczny do KTG Cadence 210 rozmiar 112x90x150 | szt | 20
46 | Papier do defibrylatora ZOLL 90x90mm x 200 | op | 3
47 | Papier do rejestratora w defibrylatorze Defimax biphasic, szerokości rolki 57mm dlugość 20m | szt | 25
48 | Papier do USG 110 x 21 do Mitsubishi K61 B | szt | 100
49 | Papier do videoprintera Sony 110HG służy do wydruków wyników badań ultrasonograficznych w formacie A6. Przeznaczony jest do videoprinterów marki Sony, ale może być również używany w niektórych drukarkach marki Mitsubishi. Papier zapewnia wysoką jakość zapisu i bardzo dobrą czytelność nadruku. 110mm x18m | szt | 40
50 | Pasta scierna abrazyjna, przewodząca , do redukcji opornosci skóry przy monitorowaniu EKG i EEG metoda Holtera , Neutralny odczyn pH. Ograniczająca zapis artefaktów. Taka jak Every Pasta , Super Clean. Pojemność opakowania do wyceny 160g | szt | 10
51 | Płytka urostomijna 50 z podwójną warstwę koloidową , maksymalne wycięcie od 45 do 50 mm j.użytku (kompatybilna z workiem) | szt | 10
52 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 1 l | szt. | 500
53 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 3,5 l | szt | 250
54 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 0,7 l | szt | 200
55 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 2 l | szt. | 1500
56 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj. 5 l | szt | 400
57 | Pojemnik na odpady medyczne plastik poj.10 l | szt. | 1000
58 | Pojemnik na odpady medyczne zakaźne, poj 60l Czerwony, szczelnie zamykany, prostokatny. Wymiary pojemnika: Wysokość: 640 mm Długość: 400 mm Szerokość: 300 mm - wyposażony w etykietę ostrzegawczą z miejscem na wpisanie wymaganych informacji i napisem „Uwaga! Materiał zakaźny”. | szt | 10
59 | Prezerwatywa bez zbiorniczka nawilżana x 144 szt | op | 30
60 | Prezerwatywa bez zbiorniczka pudrowana x 144 szt | op | 5
61 | Resuscytator jednorazowy dla dorosłych, PCV, z maską PCV rozm. 5 | szt | 30
62 | Resuscytator jednorazowy dla dzieci, PCV, z maską PCV rozm. 3 | szt. | 10
63 | Rurka intubacyjna jałowa j.u. rozm. : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 bez mankietu, silikonowana. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 50
64 | Rurka intubacyjna jałowa zbrojona PCV silikonowane j.u. b/m , rozm. 6,0 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 8,5; 9,0. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 30
65 | Rurka intubacyjna jałowa zbrojona, j.u. rozm. 6 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5; 9,0 z mankietem, silikonowana. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt | 90
66 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociś. rozm. 3,5 ; 4,0; 4,5; 5; 5,5; 6; 6;5 ;7 7,5;8,0; 8,5;9,0 mm jałowa silikonowana. Rozmiar do wyboru przez zamawiajacego. | szt. | 1000
67 | Rurka laryngektomijna rozm 8 mm z mankietem | szt | 2
68 | Rurka nosowo-gardłowa 6 mm | szt. | 2
69 | Rurka nosowo-gardłowa 7 mm | szt | 2
70 | Rurka sigmoskopowa śr 20 mm dł 25 cm czysta mikrobiologicznie | szt | 2
71 | Rurka tracheostomijna silikonowana bez mankietu nr 6; 8; 9; 10.Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 6
72 | Rurka tracheostomijna metalowa bez okienka, nr 8 | szt | 1
73 | Rurka tracheostomijna z mankietem silikonowane sterylna j.uzytku nr 6 ;7,5 8,0; 8,5. Rozmiar do wyboru zamawiajacego. | szt | 5
74 | Opaska do rurki tracheostomijnej trójwarstwowa , wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa nie powodującego podrażnień. Laminowane rzepy na końcach opaski pewnie mocujące rurkę, uniemożliwiając jej przesuwanie. Rozmiar dla dorosłych | szt | 20
75 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu , fenestracyjna typu Biesialskiego rozm. 5,0/80mm - 10,0/80mm. Skład zestawu: rurka bez mankietu fenestracyjna 1 szt.; prowadnica 1 szt.; kaniula z łacznikiem 15 mm fenestracyjna 1 szt.; kaniula z łącznikiem 15 mm 1 szt.; kaniula z kołnierzem fenestracyjna 1 szt.; łącznik 15 mm 1 szt.; nasadka foniacyjna 1 szt.; nasadka łącząca 1 szt.; korek dekaniulacyjna 1 szt.; nasadka kosmetyczna 1 szt.; opaska 1 szt. | op. | 2
76 | Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu rozm. 5-10. Skład zestawu: rurka tracheostomijna bez mankietu, 2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem, kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, prowadnica, opaska mocująca, nasadka łącząca, łącznik, nasadka kosmetyczna | op. | 2
77 | Rurka ustno gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 40 mm , rozm. 000 | szt | 50
78 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 50 mm , rozm. 00 | szt | 50
79 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 60 mm , rozm. 0 | szt | 100
80 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 70 mm , rozm. 1 | szt | 100
81 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 80 mm , rozm. 2 | szt | 50
82 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 90 mm , rozm. 3 | szt | 60
83 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 100 mm, rozm. 4 | szt | 50
84 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 110 mm, rozm. 5 | szt | 50
85 | Rurka ustno -gardłowa j.u. Guedel dł. rurki 120 mm , rozm. 6 | szt | 60
86 | Sonda żołądkowa długoterminowa CH 16 z prowadnicą, dł 100-120cm, z paskiem kontrastującym do rtg | szt | 5
87 | Sonda żołądkowa miękka 18F przeciwodleżynowa Ryle'a | szt | 1
88 | Sterylny koreczek zabezpieczający. Kompatybilny z systemem typu Respi Flo | szt | 200
89 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych (ginekologicznych) typ Rovers Cervex-Brush, sterylna dł .20 cm | szt | 1300
90 | Szkiełka cytologiczne 76x26mm x 50szt z matowym polem opisowym, odtłuszczone | op | 60
91 | Szpatułka lekarska drewniana x100szt | op | 300
92 | Szpatułka plastikowa sterylna | szt | 250
93 | Szyna do palców 400 x 20 mm | szt | 20
94 | Uchwyt elektrod z 2 przyciskami i standardowa elektroda nożowa, kabel dł ok. 3m, sterylny ( taki jak 847-030 Emed) | szt | 250
95 | Wieszak z tworzywa do podwieszania pojemników do dobowej zbiorki moczu. | szt. | 350
96 | Wkład do ssaków Medela ze środkiem żelującym, 2.5 L, zintegrowane zabezpieczenie przelewowe i zwrotne, filtr hydrofobowy i antybakteryjny, dwa uchwyty, łącznik kątowy - jednorazowe. | szt. | 350
97 | Worek do 7 dniowej zbiórki moczu o pojemności 2l z igłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zaciskiem na drenie , skala pomiarowa do 2000 ml, tylna ścianka biała ,przednia przezroczysta ,kranik spustowy typ T ,dren o długości min. 90 cm ,sterylny. | szt | 40
98 | Worek do laparoskopu do preparatów tkankowych ,sterylny j.użytku o poj. 200 ml, 400 ml i 800 ml | szt | 150
99 | Worek do zbiórki moczu 2 l + zawór (sterylny) | szt. | 2000
100 | Worek na wymiociny j.u. poj. 1000 ml ,podziałka co 50 ml ,wyposażony w zastawkę antyrefluksyjna uniemożliwiająca wydostawanie się zapachu oraz treści | szt | 1000
101 | Worek oddechowy 1 l | szt | 2
102 | Worek Urostomijny 45-50 ( kompatybilny z Płytką " ("Płytka urostomijna 50 z podwójną warstwę koloidową , maksymalne wycięcie od 45 do 50 mm j.użytku kompatybilna z workiem" ) | szt. | 60
103 | Wziernik ginekologiczny sterylny, rozmiar M | szt | 1800
104 | Wziernik ginekologiczny sterylny, rozmiar S | szt | 600
105 | Wziernik ginekologiczny sterylny, rozmiar XS | szt | 100
106 | Wziernik uszny ju średnica 2,5mm x 100 szt. | op. | 55
107 | Wziernik uszny ju średnica 4mm x 100 szt. | op. | 25
108 | Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji do 35 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalnym nadrukiem na indywidualnym pojemniku, zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. W zestawie sterylna pakowana oddzielnie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Sterylizowany radiacyjnie. | szt | 250
109 | Zatyczka do cewnika niesterylna | szt. | 50
110 | Zatyczka do cewnika sterylna | szt | 50
111 | Zestaw do konikotomii | szt | 1
112 | Zestaw do lewatywy niejałowy, jednorazowy | szt. | 150
113 | Zestaw do punkcji opłucnej , zestaw do paracentezy 3 igły o dł 80mm nr 14,16,18-19G, worek 2l z zaworem bezzwrotnym i strzykawka 60ml (zestaw do punkcji Pleuera) | szt | 2
114 | Zestaw do punkcji opłucnej ,zestaw do paracentezy 3 igły o dł 80mm nr 14,16,18-19 G ,worek 2 l z zaworem kranik trójdrożny i strzykawka 60ml (zestaw do punkcji Pleuera) | szt. | 50
115 | Zestaw do wkłucia centralnego (do kaniulacji dużych naczyń) dwukanałowy, 8Fx20, 12G | szt | 20
116 | Zgłębnik żołądkowy CH 14 ; 16 ; 18 ze zinegrowaną zatyczką i reduktorem luer jałowy dł 120-125cm | szt | 80
117 | Zgłębnik żołądkowy CH 22 ze zinegrowaną zatyczką i reduktorem luer jałowy dł 120-150 cm | szt | 10
118 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy CH 16 ; 18 jałowy dł 90-125cm | szt. | 5
119 | Żel do ekg, posiada wysokie przewodnictwo elektryczne co pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych, pozbawionych artefaktów, wysokowoltażowych zapisów krzywej EKG wykazuje przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) co zapobiega uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody (szczególnie istotne przy rejestracji odprowadzeń przedsercowych) wykazuje wysoką odporność na wysychanie posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej) posiada neutralny odczyn pH wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego) posiada aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie preparatu, pojemność 500 ml | szt | 30
120 | Żel do usg, umożliwia prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków wykonany jest na bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej wykazuje wysoką odporność na wysychanie posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i brak spływania podczas badania posiada neutralny odczyn pH wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem) posiada niską tłumienność dla fal ultradźwiękowych pojemność 500 ml | szt | 200
121 | Roztwór zapobiegający parowaniu optyki urządzeń medycznych op. a 20 szt. | op. | 5
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 3
SJU/Kaniule, igły, strzykawki, przedłużacze
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Bezigłowy system infuzyjny, Transparentna obudowa. Prosta droga przepływu przez membrane , membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip.Zabezpieczone adapterami umożliwiającymi aseptyczne wyjęcie z opakowania. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do minum 200 dostępów. | szt. | 6000
2 | Igla Touhy 18G 80 mm j.użytku | szt | 20
3 | Igła do nakłuć lędzwiowych 27G 122mm j.użytku | szt | 20
4 | Igła do nakłuć lędzwiowych 25 G 122mm j.użytku , specjalny pryzmat zmieniajacy barwą ze srebnej natychmiast po kontakcie z PMR, owalny uchwyt z otwarami optycznymi do obserwacji wypływającego płynu. | szt | 10
5 | Igła echogeniczna, stymulująca, atraumatyczna.Igła o najwyższym stopniu przewodnictwa pozwalająca na precyzyjne pobudzenie nerwu przy użyciu bardzo niskich natężeń prądu. Centrymetrowe zankowanie dookoła igły. Warstwa echogeniczna na całej powierzchni igły aż do końcówki ostrza. Kabel 60 cm. Rozmiar 22G, L- 50 mm. Taka jak Echoplex. | szt. | 80
6 | Igła do pena 31G (0,25x8mm) x 100 szt. | op. | 70
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G ,25G, 26G, 27G x 88-90mm standard jałowa j.użytku. Rozmiar igły do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 700
8 | Igła do punkcji lędźwiowych standard 22 G x 120 mm | szt. | 100
9 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych składający się z: igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18 1,3 x 80 mm, cewnik wykonany z poliamidu G20- 0,45x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy, łącznik do cewnika, płaski filtr, 0,2 m, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, strzykawka 10 ml do metody spadku oporu . Taki jak Perifix lub równoważny | op. | 80
10 | Igła kulkowa 18G j.użytku | szt | 10
11 | Igła typu Luer 0,45 x 12-16 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 10
12 | Igła typu Luer 0,45 x 22 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
13 | Igła typu Luer 0,45 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 5
14 | Igła typu Luer 0,5 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 10
15 | Igła typu Luer 0,5 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 10
16 | Igła typu Luer 0,6 x 30 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 3
17 | Igła typu Luer 0,7 x 30 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 50
18 | Igła typu Luer 0,7 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 50
19 | Igła typu Luer 0,8 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 150
20 | Igła typu Luer 0,9 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 50
21 | Igła typu Luer 1,1 x 25 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 2
22 | Igła typu Luer 1,1 x 50 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 2
23 | Igła typu Luer 1,2 x 40 mm x 100 szt posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia , drożna, sterylna, na opakowaniu oznaczenie wymiaru igły | op | 400
24 | Igła typu Luer 1,2 x min.30 mm (18G) x 100 szt z otworem bocznym , z zakończeniem typu pencil point do pobierania leków. | op | 100
25 | Igła Veressa 1,8-2,2x120mm j.uzytku | szt | 5
26 | Igła Veressa 1,8-2,2x150mm j.uzytku | szt | 5
27 | Igła motylek 23 g , 25 G x 100 szt. | op | 2
28 | Igły bezpieczne z elementem bezpieczeństwa w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Rozmiary od 0,6-do 0,9. Opakowanie a'100 | op | 50
29 | Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; długość 180 cm. sterylny | szt. | 1000
30 | Aparat do przygotowania kroplówki i infuzji , przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej ( zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce na podwieszenie drenu; dren o długości 150 cm, nr kat. na opakowaniu jednostkowym ; sterylny. | szt. | 30000
31 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, automatyczny system zapobiegający zakłuciom w postaci metalowego zatrzasku, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, logo producenta oznaczone na samej kaniuli i opakowaniu jednostkowym, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna . Opakowanie max 50szt. | szt. | 11000
32 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł.45mm - przepływ 96ml/min; 17G dł.45mm - przepływ 128ml/min; 16G dł.50mm - przepływ 196ml/min; 14G dł.50mm - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczajacy przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180 st., port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek( na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikcją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłócia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzepieniem poniżej jego krawędzi.Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowanii fabrycznie nadrukowana informacja : rozmiar ( w formie śr. x dł. ) oraz wartość przepłyu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa produventa celem identyfikacji, opakoanie typu blister-pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min. 5 mm. Sterylna. Opakowanie max. 50 szt. |  | 2000 | [7 empty] | 11
33 | Adapter typu luer z zaworem zwrotnym, do pobierania krwi z kaniul dożylnych powyżej i wkłuć centralnych, sterylny, op. a 100 szt. | op. | 10
34 | Koreczek ochronny, typu Combi podwójne złącze Luer-Lock damsko/męskie, (czerwony, biały, niebieski - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania) do zabezpieczania dostępów luer-lock. Stożek męski umieszczony poniżej krawędzi zewnętrznego złącza luer lock zapobiegający przypadkowej kontaminacji podczas podłączania, pakowany pojedyńczo w opakowanie folia-papier z nr serii na opakowaniu jednostkowym, sterylny. | szt | 400
35 | Korki do kaniul typ Luer-lock, jałowy , j.użytku, z trzpieniem wewnętrznym poniżej włąsnej krawędzi. | szt. | 500
36 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, mozliwość obrotu pokrętła o 360°, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami z trzpieniem wewnętrznym poniżej włąsnej krawędzi, odporne na pękanie, wykonane z poliamidu. Wypełnienie 0,26 ml. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła (niebieski, czerwony, żółty, biały) - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania) Opakowanie max 100 szt. | szt. | 4000
37 | Nakłuwacz jednorazowy o głebokości nakłucia 2-2,4mm jałowy (bezpieczny nakłuwacz automatyczny) | szt. | 15000
38 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 1000-3000ml przed światłem | szt | 50
39 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 100-250ml przed swiatłem | szt | 400
40 | Osłonka zabezpieczająca butelkę 500-1000ml przed swiatłem | szt | 500
41 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,25m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 500
42 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,45 m-0,5m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 2000
43 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 0,9 m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt. | 400
44 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 1,5 m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt | 1200
45 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 2m jałowy niepirogenny, bursztynowy | szt | 500
46 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych luer lock dł 2m jałowy niepirogenny, przezroczysty | szt. | 50
47 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; logo producenta na przyrządzie i opakowaniu jednostkowym | szt. | 1000
48 | Przyrząd do przetaczania krwi duża komora ,min 9cm, dren dł min 150cm bez łącznika ,bez igły iniekcyjnej jałowy typ TS bezftalanowy (informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym) ; sterylny ; opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 2000
49 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa bez pCV o długosci min. 50mm w cześci przezroczystej , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) zacisk rolkowy, wyposażony w uchwyt na dren, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne, folia-papier, sterylny | szt | 1800
50 | Przyrząd do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł 150cm, zakonczony koncówką luer-lock, regulator z możliwoscią dokładnego ustawienia predkosci przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250ml/h , komora kroplowa dwuczęściowa , górna twarda , dolna miekka, oddzialone między sobą opaską ułątwiająca wprowadzenie kolca do pojemnika , sterylny, logo producenta i nazwa własna na przyrządzie i opakowaniu jednostkowym | szt | 1000
51 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Oznakowanie zawartości i pojemności w formie piktogramów na strzykawce, dodatkowo kod kolrystyczny (niebieski-strzykawka zewnętrznie niesterylna). Pakowana w opakowanie ochronne foliowe. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | szt | 200
52 | Strzykawka bursztynowa 50ml | szt | 100
53 | Strzykawka do płukania ucha 100 ml , widoczna skala kontrastująca, zabezpieczenie tłoka przed wysunięciem z dołączonym łącznikiem Luer | szt | 1000
54 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml , widoczna skala kontrastująca zabezpieczenie tłoka przed wysunięciem kompatybilna z pompą infuzyjną typu Graseby 2100 Smith Medical i Medima S2 | szt | 1300
55 | Strzykawka do sond gastrostomijnych 100 ml, skala kontrarstująca z dodatkowym łącznikiem luer, opakowanie papierowo foliowe | szt | 500
56 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (pomarańczowy) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i PCV | op | 250
57 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (zielony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op | 200
58 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml w zakresie nominalnej skali. Centryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op | 250
59 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropytlenu/polietylenu. Doskonała przeźroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznacznia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (czerwony) i nacięciami do cześciowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv. | op | 300
60 | Strzykawka trzyczęściowa 10/12ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta.Opakowanie 100 szt. | op | 5
61 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. Opakowanie 100 szt. | op | 5
62 | Strzykawka trzyczęściowa 3ml do jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml. Centryczne zakończenie LuerLock ( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space | op | 3
63 | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | op | 10
64 | Strzykawka trzyczęściowa U100 z igłą zdejmowaną 0,33 x 12 mm a' 100 szt. | op. | 1
65 | Strzykawka bez igły luer/slip na 3 ml do gazometrii z tłokiem samouszczelniającym. Parametry: objętość strzykawki 3 ml ; konstrukcja strzykawki pozwalająca na nastawienie żądanej objętości krwi przed pobraniem ; strzykawka posiada tłok uszczelniający się po napływie krwi do wybranej wcześniej objętości; skala na strzykawce dokładnie oznakowana co 1 jed.; strzykawki powlekane silikonem; korek do zamknięcia strzykawki po pobraniu w opakowaniu razem ze strzykawką: strzykawka musi zawierać suchą zrównoważoną wapniem heparynę litową. | szt. | 100
66 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi z przedłużeniem Y o średnicy wew. 1,3mm i długości 18cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 0,9ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie, długości min. 32mm, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana membrana z dobrze widoczna droga przepływu. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów. Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. | szt. | 350
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
0

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 4
SJU/Ostrza chirurgiczne
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Producent | Kraj
1 | Ostrza chirurgiczne sterylne j.u. wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub stali nierdzewnej; wszystkie ostrza wyprodukowane zgodnie ze standartami BS 2982 , BS EN 27740 ; grawer z nr ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym nr serii, datą ważności , datą sterylizacji, rysunkiem ostrza oraz nazwą producenta, znak CE, pakowane w kartonik po 100 szt. z opisem w języku polskim, rysunek ostrza na kartoniku wraz z numerem. Rozmiar 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24 - wg. potrzeb zamawiającego. | op | 50
2 | Ostrza chirurgiczne sterylne j.u. wykonane ze stali węglowej, odpowiadają wymogą ISO 9001, rysunek na opakowaniu zbiorczym. Rozmiar ostrza 10,11,12,15,20,22,23,24 wg. potrzeb zamawiajacego. Pakowane - kartonik 100 szt. | op. | 20
3 | BEZPIECZNY TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH -antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, -możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, -blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, -produkt wielorazowego użytku, - trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej, blokada ostrza wykonana ze stali nierdzewnej oraz teflonu, - logo producenta tłoczone na trzonku, -w osłonce ostrza okienko uwidaczniające numer ostrza zamontowanego na trzonku, Rozmiar 3 kompatybilny z ostrzami 6-16. | szt. | 1
4 | BEZPIECZNY TRZONEK DO OSTRZY CHIRURGICZNYCH -antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, -możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, -blokada zabezpieczenia na czas użycia ostrza, -produkt wielorazowego użytku, - trzonek w całości wykonany ze stali nierdzewnej, blokada ostrza wykonana ze stali nierdzewnej oraz teflonu, - logo producenta tłoczone na trzonku, -w osłonce ostrza okienko uwidaczniające numer ostrza zamontowanego na trzonku, Rozmiar 4 kompatybilny z ostrzami 18-36. | szt. | 1
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 5
SJU/Chirurgia - sprzęt do żywienia
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Przezskórna endoskopowa jejunostomia z Łącznikiem ENFit do stosowania z Flocare PEG CH18. Stosowany do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy. Rozmiar Ch 9/105. Zgłębnik wykonany z miękkiego nieprzeźroczystego poliuretanu, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. Umożliwia jednoczesną dekompresję żołądka i żywienie do jelita. taki jak Flocare Bengmark peg/j | szt. | 5
2 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, w rozmiarze CH 14 , CH 18, CH 20. taki jak flocare zgłębnik gastrostomijny G-TUBE | szt. | 30
3 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Z 4 otworami lateralnymi i otwartym końcem. Przezroczysty z 3 cieniodajnymi liniami widocznymi w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch14/110 cm. Nie zawierający lateksu ,taki jak flocare Pur Tube . | szt | 20
4 | Strzykawka enteralna 60 ml ENFit, niecentryczna. | szt | 300
5 | Zestaw do gastrostomii endoskopowej Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min.30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastujacą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnetrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiary CH 10/40 CM ; CH 14/40 CM ; CH 18/40 CM taki jak flocare zestaw peg | szt. | 10
6 | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego Flocare Bengmark PUR, do żywienia dojelitowego zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 CM taki jak flocare bengmark pur | szt | 5
7 | Zgłębnik Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Posiadający port żywieniowy ze złączem ENFIT. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Sterylny, jednorazowego użytku.Wolny od DEHP, CH 10/110 CM ;10/130CM ; CH 12/110 CM ; taki jak flocare pur | szt | 20
8 | Flocare zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | szt. | 30
9 | Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | szt. | 30
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 6
SJU/Klipsy chirurgiczne, drenaż
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Kraj
1 | Drenaż chirurgiczny jedn. użytku wkład workowy preżelowany 2 l z pokrywą, z zastawką zapobiegająca wyplywowi wydzieliny do źródła prózni, z duzym otworem do pobierania próbek, posiadajacy w pokrywie 1 króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o sredn. wewn. min 7mm), oznakowanie CE tłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujący do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala. Dostarczane w postaci całkowicie sprasowanej. | szt | 176
2 | Drenaż chirurgiczny jedn. użytku wkład workowy 1 l z pokrywą o owalnym kształcie, z zastawką zapobiegająca wyplywowi wydzieliny do źródła prózni, z dużym otworem do pobierania próbek, posiadajacy w pokrywie 1 króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o sredn. wewn. min 7mm), oznakowanie CE tłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujący do pojemników i uchwytów typu Serres będąacych na wyposażeniu szpitala.Dostarczane w postaci całkowicie sprasowanej. | szt | 288
3 | Drenaż chirurgiczny jedn. użytku wkład workowy 2 l z pokrywą, z zastawką zapobiegająca wyplywowi wydzieliny do źródła prózni, z duzym otworem do pobierania próbek, posiadajacy w pokrywie 1 króciec łączący (wymagany króciec obrotowy typu schodkowego o sredn. wewn. min 7mm), oznakowanie CE tłoczone na każdej pokrywie wkładu, pasujący do pojemników i uchwytów typu Serres będących na wyposażeniu szpitala. Dostarczane w postaci całkowicie sprasowanej. | szt | 192
4 | Pojemniki do wkładów workowych 1000ml , o owalnym przekroju, wyposażone w zaczep do mocowania pojemnika i obrotowe schodkowane przyłacze do zródła prózni , pasujący do wkładów litrowych | szt | 4
5 | Pojemniki do wkładów workowych 2000ml , o okrągłym przekroju, wyposażone w zaczep do mocowania pojemnika i obrotowe schodkowane przyłacze do zródła prózni , pasujący do wkładów 2 litrowych | szt | 4
6 | Klipsy naczyniowe polimerowane (do klipsownicy Grena) fioletowa, rozmiar L , do zamykania naczyń ,łukowaty kształt pozwalający odjąć wiekszą ilosć tkanki, zintegrowane ząbki zapewniajace stabilność na tkankach , zamek gwarnatujacy bezpieczenstwo wraz ze zwrotnie wyczuwalnym zamknieciem. Uchwyty stabilizujace klipsy w klipsownicy eliminujace możliwosc wypadania , nie powodują zakłóceń w rezonansie magnetycznym , kompatybilne z klipsownicami do chirurgii tradycyjnej i laparoskopowej. 1 opakowanie zawiera 20 magazynków po 2 klipsy, rozmiarem , nr kat, nr serii i data ważności. | op | 1
7 | Klipsy naczyniowe tytanowe rozmiar medium large ( op= 20 magazynków po 6 szt klipsów) (do klipsownicy firmy Storz), magazynki z taśmą , do każdego magazynka dołączana samoprzylepna wklejka do kartoteki pacejnta określająca nazwę klipsa , rozmiar, nr kat, nr serii i datę ważnosci.takie jak Horizon | op | 12
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 7
SJU/Endoskopia - kleszcze, pętle
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Kleszcze endoskopowe standartowe, biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 7mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk | szt. | 700
2 | Kleszcze endoskopowe , biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 6,5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 700
3 | Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych , jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 700
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk | szt. | 200
5 | Pętla do polipektomii COLD, jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
6 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
7 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 100
8 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 60
9 | Igła do ostrzykiwań DOUBLE jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50
10 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 40
11 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi oddzielnie. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 30
12 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt. | 50
13 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 500
14 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 500
15 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | szt. | 1500
16 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | szt. | 50
17 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku , o długości silikonowej rurki 150 mm, z dwoma szufladkami z kojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzenim do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr kat. , nr LOT , datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe - 20 szt. | szt. | 20
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 8
SJU/Endoskopia - testy ureazowe
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori mokry, zamknięcie pojemnika przesuwane, taki jak Helico Aqua test | szt. | 1500
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 9
SJU/Osprzęt do laparoskopii
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Dren z filtrem CO2 do insuflatorów KS Electronic Endoflator i Thermoflator , kompatybilny z posiadaną przez zamawiajacego kolumną laparoskopową KARL-STORZ , silikonowy , sterylny, pakowany pojedynczo , z etyketami samoprzylepnymi do archiwizacji danych z informacjami : nr ref. , data waż. , nr serii, dane wytwórcy, kod kreskowy (opakowanie 10 szt. ) | op. | 15
2 | Uszczelki zewnętrzne do kaniul laparoskopowych o średnicy 6 mm kompatybilne z portami KARL-STORZ , gumowe , niejałowe , wielorazowe, autoklawowalne , kolor biały lub zielony (opakowanie 5 szt.) | op. | 4
3 | Uszczelki zewnętrzne do kaniul laparoskopowych - opis jak w poz. 2 Średnica 11 mm ( opakowanie 5 szt.) | op. | 4
SUMA
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
| *kwalifikowany podpis elektroniczny | [7 empty] | lub pełnomocnika*
Note on A9: Autor:

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 10
SJU/Sterylizacja - testy, wskaźniki, etykiety
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Funkcjonalny pakietowy test Bowie&Dick zgodny z normą PN ISO 11140 -1 typ 2, przeznaczony jest do codziennej kontroli sterylizatorów parowych. Arkusz testowy wczesnego ostrzegania umieszczony jest w pakiecie pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki, które tworzą krytyczne warunki sterylizacji. Test stosuje się między innymi w celu weryfikacji szczelności urządzeń i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały. | szt | 300
2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji para wodną w nadciśnieniu, typu Sporal A Opakowanie = 10 szt. | op. | 5
3 | Test klasy 5 klasy przeznaczony do codziennego użytku we wszystkich cyklach sterylizacji parowej w temperaturze 121°C - 134°C. Zintegrowany wskaźnik paskowy potwierdzający skuteczność procesu poprzez kontrolę krytycznych parametrów sterylizacji parą wodną (czasu, temperatury i nasycenia pary). Przyjęto opakowanie 250szt. | op | 50
4 | Marker odporny na warunki sterylizacji, czarny, nietoksyczny, szybkoschnący, grubość 0,75 mm. | szt | 5
5 | Etykiety dwukrotnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji parą wodną klasy 1 z miejscami informacyjnymi : w pierwszym rzędzie – numer operatora, kod procesu (1-11 symboli w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne); w drugim rzędzie – datę procesu sterylizacji, numer sterylizatora (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); w trzecim rzędzie – datę ważności, numer cyklu sterylizacji (8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) Kompatybilne z posiadaną metkownicą trzyrzędową, alfanumeryczną z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet. Opakowanie 1 rolka = 500 etykiet | rolka | 30
6 | Ampułkowy test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie, z czasem inkubacji 24 godziny, zawierający określoną ilość spor bakterii Geobacillus stearothermopilus zamieszczonych na papierowym krążku wewnątrz termoplastycznej tubki wraz ze szklaną kruszalną ampułką wypełnioną pożywką kulturową, na zewnątrz odklejane etykiety ze wskaźnikiem typu 1, bez zawartości ołowiu i innych niebezpiecznych substancji, certyfikat z datą ważności, nr serii, ilość spor, rodzaj bakterii i D – value. Test pasujący do posiadanego inkubatora Dry Block firmy SPS. 1 opakowanie = 100szt. | op | 3
7 | Osłonki wykonane są z przezroczystego materiału, w pełni nadającego się do sterylizacji parowej. Dopasowany kształt osłonki minimalizuje ruchy narzędzi i utrzymuje je otwarte aby uskutecznić proces sterylizacji. Szerokość 10 mm. Przyjęto opakowanie 200szt. | op | 2
8 | Osłonki wykonane są z przezroczystego materiału, w pełni nadającego się do sterylizacji parowej. Dopasowany kształt osłonki minimalizuje ruchy narzędzi i utrzymuje je otwarte aby uskutecznić proces sterylizacji. Szerokość 25 mm. Przyjęto opakowanie 200szt. | op | 2
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
| *kwalifikowany podpis elektroniczny | [7 empty] | lub pełnomocnika*

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
Pakiet nr 11
SJU/Materiały szewne
Lp. | Nazwa towaru | Parametry nici | Parametry igły | Jm | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Nici chirurgiczne , niewchłanialne, monofilamentowe, poliamidowe | 0;75 cm | 40 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 144
2 | Nici chirurgiczne , niewchłanialne, monofilamentowe barwione ,do szycia skóry | 0;75 cm | 30 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 72
3 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;90 cm | 37mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 72
4 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 2/0;70 cm | 37mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 72
5 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 2/0;70 cm | 40mm, 1/2 koła, okrągła pogrubiona | sasz. | 72
6 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 2/0;90 cm | 26mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 108
7 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;70 cm | 30mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 144
8 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 2/0;75 cm | 24mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 36
9 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 3/0;75 cm | 24 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 792
10 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 4/0;75 cm | 19 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 72
11 | Nici chirurgiczne monofilamentowe poliamidowe , niewchłanialne | 3/0;45 cm | 24 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 792
12 | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, plecione poliestrowe niepowlekane | 4/0; 3x45 cm | podwiązka | sasz. | 36
13 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, ,monofilamentowe , o czasie wchłaniania ok.180-210dni | 1;70 cm | 26 mm , pogrubiona 1/2 koła , okrągła | sasz. | 216
14 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe , o czasie wchłaniania ok. 180-210 dni | 0/70 cm | 37mm, pogrubiona 1/2 koła, okrągła | sasz. | 324
15 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe , o czasie wchłaniania ok. 180-210 dni | 1;70 cm | 37mm, pogrubiona 1/2 koła, okrągła | sasz. | 144
16 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, monofilamentowe, o czasie wchłaniania ok. 180-210 dni | 0;70 cm | 26 mm , pogrubiona 1/2 koła , okrągła | sasz. | 360
17 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 4/0; 3x45 cm | podwiązki | sasz. | 72
18 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 3/0;70 cm | 26mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
19 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 0;70 cm | 30mm,1/2 koła,okrągła | sasz. | 180
20 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 2/0;70 cm | 26 mm, 1/2 koła, okrągła | sasz. | 104
21 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 3/0;70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
22 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 0;140-150 cm | podwiązka | sasz. | 72
23 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 1;140-150 cm | podwiązka | sasz. | 36
24 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 1;70 cm | 40 mm pogrubiona 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
25 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 0;70 cm | 37mm , 1/2 koła okrągła | sasz. | 216
26 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 2/0;140 cm | podwiązka | sasz. | 180
27 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylen i polietylen | 6/0;75 cm | 2 igły cienkie 13mm 1/2 koła okrągłe | sasz. | 36
28 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylen i polietylen | 2/0;75 cm | 30mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 72
29 | Nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione powlekane o czasie wchłaniania od 56-70 dni | 3/0;140 cm | podwiązka | sasz. | 144
30 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;70 cm | 26 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 216
31 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 3/0;70 cm | 22 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 108
32 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu | 2/0;45 cm | 24 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 144
33 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu | 3/0;45 cm | 19 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 72
34 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu | 4/0;45 cm | 19 mm3/8 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 72
35 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne monofilamentowe, wykonanym z polimeru Poliamidu | 1;90 cm | 37 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | sasz. | 72
36 | Taśma retrakcyjna silikonowa (lejce) kolor niebieski | bez igły | 1,5mm x 75 cm | sasz. | 24
37 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 70-75 fiolet 4/0 | 17 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 36
38 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe o czasie wchłaniania od 60-90 dni | 70-75 fiolet 5/0 | 13 mm 1/2 koła okrągła | sasz. | 36
39 | Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami, posiadający wskaźnik ilości zszywek i pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizacje strat zszywek. Zszywki szerokie grzbiet staplera 6,9mm, nóżka 4,2mm, opakowanie zbiorcze a 6 sztuk. Zszywki powlekane teflonem. | x | x | op. | 10
40 | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze a 6 szt. | x | x | op. | 10
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
| *kwalifikowany podpis elektroniczny | [7 empty] | lub pełnomocnika*
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ nr sprawy ZP/03/2023
PAKIET NR 12
SJU/Łyżki do wideolaryngoskopu
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Producent | Kraj
1 | Łyżka do wideolaryngoskopu typ McGrath Mac 3 j.u. , sterylizowana EO , pakowana pojedynczo, wolna od DEHP, rozmiar 1, 2 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | szt. | 50
2 | Łyżka do wideolaryngoskopu typ McGrath Mac 3 j.u. , sterylizowana EO , pakowana pojedynczo, wolna od DEHP, rozmiar 3, 4 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | szt. | 50
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny.

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ nr sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 13
SJU/Łyżki do laryngoskopu
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ kod produktu | Producent | Kraj
1 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego LED McIntosh, jednorazowa, zakrzywiona, sterylna , mikrobiologicznie czysta, światłowodowa, wykonana z plastiku ABS, pakowana pojedynczo, rozmiary od 1-4 (rozmiar do wyboru zamawiającego) | szt. | 300
2 | Jednorazowe metalowe łyżki do laryngoskopów światłowodowych kompatybilne z rękojeściami jedno- i wielorazowymi w standardzie "zielonego zamka" (ISO7376 ), ze stali szlachetnej, , mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, , mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym bezbarwnym w celu lepszej transmisji światła, światłowód dodatkowo osłonięty w części dystalnej zapewniając skupione światło . Czyste biologicznie. Dostępne w rozmiarach Mac.0-4, Mill 00-4. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny, nazwa producenta, oraz symbol nie do powtórnego użycia (przekreślona 2) na łyżce. Kod kolorystyczny rozmiaru widoczny na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 100
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny.

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 14
SJU/MJU/Chirurgia - podciśnieniowa terapia ran
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały S do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm -samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce pakowany po 3 szt. | op. | 5
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni M do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce pakowany po 3 zestawy | op. | 5
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży L do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce pakowany po 3 zestawy | op. | 3
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składajacy się z : - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm Całość jałowo pakowana , umieszczona na polipropylenowej tacce , pakowany po 5 zestawów. | op. | 1
5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. 180 cm. pakowany po 3 szt. | op. | 10
6 | Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiajace podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzieline. Opakowanie 3 szt. | op. | 4
7 | Paski hydrożelowe na bazie glicerolu/ wody/ polisulfonianu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. 10x7 cm. Opakowanie 10 szt. | op. | 3
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
5. Zamawiający posiada urządzenie do podciśnieniowej terapii ran firmy Paul Hartmann AG
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 15
MJU/Osłony na aparaturę med. (Blok Operacyjny)
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent /kod produktu | Kraj
1 | Osłona na kończynę, wymiar 30x80cm, z taśmą samoklejącą o wymiarach 10x50cm, jałowa, opakowanie folia -papier, pakowane pojedynczo, 4 etykiety identyfikacyjne do wklejania do dokumentacji medycznej zawierajace datę ważności oraz nr serii produktu. | szt. | 20
2 | Osłona na aparturę medyczną, kształt kuli, o wymiarach 120cm x 120cm, jałowa, opakowanie folia-papier, pakowane pojedynczo, 4 etykiety identyfikacyjne do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające datę ważności oraz nr serii produktu. | szt. | 30
3 | Osłony legginsy na kończny dolne, jałowe pakowane po 2 szt. rozmiar ok. 75x120cm. | op. | 20
4 | Osłona na przewody 200-250cm x 16 cm jałowa. | szt. | 30
5 | Osłona na sondę śródoperacyjną z żelem do USG, sterylna, posiadajaca gumkę, taśmę do mocowania , składana, o rozmiarze 12 x 244cm, pakowana pojedynczo folia-papier. | szt. | 60
6 | Taśma chirurgiczna, samoprzylepna, o wymiarach 10-50cm, jałowa, pakowana pojedynczo, , 4 etykiety identyfikacyjne do wklejania do dokumentacji medycznej zawierajace datę ważnosci oraz serię produktu. | szt. | 50
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ znak sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 16
Materiały jednorazowego użytku
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Fartuch foliowy (przedni polietylenowy) j.użytku. Pakowany po 100 szt. | op. | 30
2 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25g/m2, rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm. | szt. | 600
3 | Jednorazowa gąbka nasączona 25 ml substancji myjącej oraz 4% r-r chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | szt | 400
4 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | szt | 1500
5 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL.Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | szt | 300
6 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowe o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym, zakładana przez głowę , z wycięciem Y długość koszuli 120 cm, szerokość 70 cm , obwód 140 cm | szt | 800
7 | Maski chirurgiczne z włókniny ,trójwarstwowe , wiązane, opór powietrza wdychanego i wydychanego ( Delta P ) < 20 Pa/cm², potwierdzone badaniem załączonym do oferty , j.użytku, | szt. | 1200
8 | Maski chirurgiczne z włókniny ,trójwarstwowe , z gumką j.użytku | szt. | 6000
9 | Ochraniacze na obuwie z włókniny, z gumką j.użytku. | szt. | 300
10 | Opaska do identyfikacji dorosłych pacjentów , wykonane z miękkiego materiału (winyl, plastik) z miejscem na opis, niealergizująca , wodoodporna, przeznaczone do długotrwałego zastosowania. Opakowanie po 100 szt. | op | 2
11 | Podkład foliowany z dwuwarstową warstwą chłonną oraz warstwa folii, perforowany co 50 cm rolka szerokość 50cm. | szt | 450
12 | Podkład j.użytku nieprzemakalny 100X 190 CM. | szt | 25
13 | Prześcieradło j.użytku z włókniny 160x 210 cm. | szt | 50
14 | Pościelowy komplet medyczny ( trzyczęściowy: prześcieradło 210x140-150 cm, poszewka 70-78x78-80 cm, poszwa 200-210 x 140-160cm ). | op | 1000
15 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75cmx90cm nieprzylepna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego gramatura minimum 56g/m2 ,jałowa,opakowanie zawierające naklejki z informacją o kodzie, dacie ważności, serii, identyfikatorze producenta, spełniająca wymogi normy EN-PN 13795, duża chłonność powyżej 300%. | szt | 600
16 | Serweta jałowa do nakłuć z otworem, nieprzemakalna rozmiar 75x90cm. | szt | 25
17 | Serweta jałowa do operacji z otworem 10cm, nieprzemakalna rozmiar 90x120cm z przylepcem. | szt | 30
18 | Serweta jałowa na stół Mayo, nieprzemakalna rozmiar ok. 80x150 cm. | szt | 200
19 | Serweta operacyjna jałowa 2- warstwowa 75cmx90cm, z otworem przylepnym o średnicy 7cm. | szt | 100
20 | Serweta operacyjna jałowa 2- warstwowa 75cmx90cm, Nieprzylepna z otworem 6x8cm. | szt | 350
21 | Serweta operacyjna jałowa 2- warstwowa, przylepna 75cmx90cm, bez otworu. | szt | 25
22 | Serweta uniwersalna z jednym bokiem przylepnym o rozmiarze 75x90cm. | szt | 150
23 | Siatka elastyczna opatrunkowa (głowa udo 7cm-25cm) szerokość 5,0-9,5. | szt | 5
24 | Siatka elastyczna opatrunkowa (ręka, łokieć ) szerokość 4,0- 6,5 . | szt | 5
25 | Siatka elastyczna opatrunkowa 1,5-3,5. | szt | 6
26 | Spódniczka ginekologiczna jednorazowa mocowanie na gumkę w pasie, włóknina gramatura minimalna 30 g/m2 do stosowania w gabinetach zabiegowych, rozmiar uniwersalny ,długość minimalna 50cm. | szt. | 300
27 | Spodenki krótkie z rozcięciem w części tylnej do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 , nie prześwitujące , jednorazowego użytku , kolor niebieski , opakowanie 10 szt. | op. | 30
28 | Śliniak higieniczny z kieszonką , jednorazowego użytku, wymiar ok. 38X49cm wiązany w części górnej , w części dolnej kieszonka minimum 14cm głębokości, z bibuły podfoliowanej . | szt | 150
29 | Ubranie jednorazowe operacyjne , wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 Wyniki potwierdzone załączeniem raportu z badań wykonanych na gotowym wyrobie (ubraniu operacyjnym) wykonanych w niezależnym laboratorium. Rozmiar : S , M , L , XL , XXL , XXXL - do wyboru przez zamawiajacego. | kpl. | 1100
30 | Zestaw serwet uniwersalnych o składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z nieprzemakalnej warstwy o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwychłonnej o wymiarach 100cmx150cm i gramaturze 30g/m2.Łączna gramatura w strefie chłonnej 70g/m2, - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana zwarstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100cm x180cm i gramaturze 30g/m2.Łączna gramatura w strafie chłonnej 70g/m2 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnejo wymiarach 50cmx90cm i gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 70g/m2 - 4x ręcznik chłonnyo wymiarach 30,4cm x 34cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 i włókniny chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | op. | 300
31 | Zestaw do laparoskopii o składzie: 1x serweta wzmocniona 200/270x300 cm, zintegrowana , rozmiar wzmocnienia 60 x 60 cm, z otworem przylepnym o wymiarach 25 x 30 cm 4x ręcznik celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x osłona na kable video 14 x 250 cm 10 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 wartstw 17 nitek 1 x miska plastikowa 250 ml 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140 cm klejone na całej powierzchni, folia niepiaskowana, teleskopowo składana 3 x tupfer 40 x 30 cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe 23 cm Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę typu headerbag ze wstawką tyvek. Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu o gramaturze 56g/m2. | op. | 100
32 | Zestaw do zabiegów na kończynie (amputacje) o składzie: - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 230 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Wyposażona w taśmę przylepną o wymiarach 5cm x 75cm. - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Wyposażona w taśmę przylepną o wymiarach 5cm x 75cm. - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2. Wyposażona w taśmę przylepną o wymiarach 5cm x 75cm. - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2. - 1szt osłony na kończynę rozm 30x80 cm sterylizowana promieniowniem jonizującym, Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 | szt. | 15
33 | Zestaw do zabiegów chirurgii ręki o składzie: 1x serweta 230 x 300 cm, wzmocnienia, z otworem smouszczelniającym się o śrenicy 3,5 cm, rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 50 x 100 cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100x150 cm 2 x ręcznik celulozowy o wymiarach 30 x 30 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140 cm klejone na całej powierzchni, folia niepiaskowana, teleskopowo składana 1 x osłona 16 x 200 cm, bez żelu 1 x uchwyt Velcro typu rzep 2 x 22 cm 1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 40 x 30 cm 10 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 wartstw 17 nitek Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę typu headerbag. Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu o gramaturze 60g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia wartstwa z włókniny polipropylenowej o gramaturze w obszarze krytycznym 80g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 197 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa i na mokro 172 kPa. | op. | 20
34 | Basen j. użytku z zamknięciem, wytrzymujący napełnienie oraz transport w celu utylizacji | szt. | 100
35 | Miska nerkowata j.u. | szt. | 3000
36 | Kieliszek do leków , plastik x 75 szt ( dopuszczalne inne opakowania z przeliczeniem) | op. | 150
37 | Kaczka j.użytku o wysokiej odpornosci na płyny ustrojowe, krew, mocz, wymiociny, do łatwej utylizacji. | szt. | 700
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
*kwalifikowany podpis elektroniczny
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ nr sprawy ZP/07/2023
PAKIET NR 17
MJU/Materiały opatrunkowe specjalne
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | vat% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu | Producent | Kraj
1 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni, 20x40cm x6 szt. Taki jak Acticoat Flex lub równoważny. | op. | 3
2 | Opatrunek foliowy , sterylny z wkladem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiający obserwację rany. Folia o wysokiej przepuszczalnosci dla pary wodnej ( wspolczynnikMVTR powyżej 10 000g/m2/24 hw temp 37 st C) nieprzepuszczalny dla płynów , bakterii i wirusów, wykonany z folii poliuretanowej , z klejem akrylowym naniesionym w sposób siateczkowy. Moze znajdowac sie na ciele pacjenta do 7 dni 15x10cm x 20 szt. Taki jak Opsite Post-OP Visible lub równoważny . | op. | 1
3 | Hydrożel zbudowany ze zmodyfikowanego polimeru karboksymetylo-celulozy , glikolu propylenowego oraz wody. Czysty amorficzny. Tworzący wilgotne środowisko w ranie, szybko nawilżający , rozpuszczajacy strupy , złogi, tkankę martwiczą , nieuszkadzający tkanki ziarninującej, przyspieszający gojenie rany oraz autolizę.Opakowanie 25 g. Taki jak Intrasite żel lub rownoważny. | szt. | 20
SUMA:
UWAGI :
1. Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.
2. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
3. Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
4. W przypadku oferowania opakowań, których ilość po wyliczeniu jest wartością ułamkową, Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość produktów kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny.