## Pakiet 1a
PAKIET NR 1a - ilość potrzebna do wykonania 37 100 oznaczeń / 48 miesięcy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | * termin ważności w % i miesiącach | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
I | ZESTAWY
1: 1; 2: Zestaw do identyfikacji dla bakterii Gram ujemnych ( 1300 testów/ 4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Zestaw do identyfikacji dla bakterii Gram dodatnich ( 1300 testów/ 4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Zestaw do lekowrażliwości dla bakterii Gram ujemnych( 16 500 testów/ 4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: Zestaw do identyfikacji dla bakterii beztlenowych metodą automatyczną lub manualną. Metoda manualna bez wykorzystania lampy UV ( 300 testów/4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Zestaw do identyfikacji grzybów ( 300 testów/ 4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: Zestaw do identyfikacji Neisseria/ Haemophilus metodą automatyczną lub manualną. Metoda manualna bez wykorzystania lampy UV ( 300 testów/ 4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: Zestaw do lekowrażliwości grzybów metodą automatyczną lub manualną ( 600 testów/ 4 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
II | MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1: 1.; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO DO OKREŚLANIA IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 48 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*48]
1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
| SUMA | 0

## Pakiet 1a analizator
AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DOSTAWĄ TESTÓW DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI automatycznego analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dostawą testów do identyfikacji i lekowrażliwości
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| ANALIZATOR FABRYCZNIE NOWY. PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ………………………...……( 2023 lub nowszy) |  | 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny AST, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie ) w obrębie aparatu |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
1 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 60 stacji inkubacyjno-pomiarowych z możliwością ciągłego ładowania i rozładowywania |  | 2 | Oznaczenia lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
2 | System złożony: z modułu inkubacyjno-pomiarowego, UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem roboczym, monitorem i drukarką . Do drukarki na czas dzierżawy wymagane jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych– zgodnie z normą ISO/IEC 19752 wg. której producent zaoferowanej drukarki określił jako właściwe i odpowiednie do pracy danej drukarki |  | 3 | Waga jednego testu poniżej 20 gramów ( panelu, karty, płytki – tacki |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
3 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  | 4 | Możliwość automatycznego przesyłu informacji pomiędzy densytometrem a analizatorem w celu zapewnienia większego stopnia spójności pomiaru |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
4 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | System wyposażony czytnik kodów kreskowych
6 | System wyposażony w specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej
7 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach
8 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane
9 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
10 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez Producenta w procesie produkcji
11 | Automatyzacja wykonywanych badań w zakresie identyfikacji i lekowrażliwości: drobnoustroje Gram dodatnie, Gram ujemne; grzyby drożdżopodobne w zakresie identyfikacji.
12 | Wykonywanie testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie lub łącznie na jednym module testowym
13 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
14 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
15 | Graficzna wersja oprogramowania w języku polskim, pracująca w systemie Windows
16 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST
17 | Stała, bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
18 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy oprzyrządowania koniecznego do nastawiania testów (densytometr z zestawem kalibratorów, pipety*, dozowniki ,wytrząsarkę -vorteks)w cenie dzierżawy aparatu dla dwóch stanowisk roboczych. *zapewnienie kalibracji pipet jeżeli jest to wymagane
19 | W przypadku zaoferowania analizatora o wadze powyżej 100 kg , Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres obowiązywania umowy
20 | W cenie dzierżawy dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy 2 zestawy komputerowe o minimalnej specyfikacji technicznej : • Procesor wielordzeniowy, wielowątkowy, klasy x86-64, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz, • min.8 GB RAM, dysk HDD min. 1TB, • Zintegrowana grafika (jednoczesna obsługa dwóch wyświetlaczy, rozdz. 1920x1200pxl , • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną min.1 x DisplayPort lub 1x USB 3.2 typ-C z obsługą portu video DisplayPort • min. 1 x HDMI • min. 4 porty USB • Zainstalowany system operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: o Polską wersję językową, o Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office; o Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), o Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, o Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, o Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty o Mysz USB przewodowa z klawiszami oraz rolką (scroll), sensor optyczny, o rozdzielczości nie mniej niż 1000dpi, kolor czarny o Obudowa umożliwiająca podłączenie napędu DVD-RW w trybie dodatkowego modułu,
• Monitor – 2 szt. o Przekątna ekranu min. 23” o Jasność : min.250cd/m2 o Kontrast statyczny: min. 1000:1 o Wielkość plamki: maks. 0.278 x 0.278 mm o Kąty widzenia (pion/poziom): minimum 160 stopni / minimum 170 stopni o Czas reakcji matrycy maks. 5 ms o Rozdzielczość minimalna min. 1920 x 1080 regulacja wysokości, funkcja pivot o Zakres pochylenia monitora min. 20° w górę; 5° w dół o Złącze min.: VGA, HDMI, DisplayPort o Głośniki wbudowane głośniki lub dedykowana przez producenta listwa głośnikowa z wyjściem słuchawkowym • Drukarka – 2 szt. o Rozdzielczość optyczna: min. 1200 x 1200 dpi o Prędkość wydruku: min. 35 str./min o Czas wydruku pierwszej min. 6,5 sek. o Zainstalowana Pamięć: 256 MB o Obciążenie max miesięczne: min. 20 000 wydruków o Prędkość procesora: 0,8 GHz min 2 rdzenie o Podajniki std/max : 250 arkuszy/max 800arkuszy o Podajnik uniwersalny: min. 50 arkuszy o Pojemność tacy odbiorczej: min. 150 arkuszy
o Drukowanie dwustronne: Automatyczne z parametrami w sterowniku umożliwiającymi ustawienie długiej lub krótkiej krawędzi obrotu wydruku oraz z możliwością ustawienia wydruku jednostronnego. o Podłączenie: min. USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 o Ekran min. 2 cale o Inne - Do drukarek na czas dzierżawy wymagane jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych– zgodnie z normą ISO/IEC 19752 wg. której producent zaoferowanej drukarki określił jako właściwe i odpowiednie do pracy danej drukarki
21 | Oferent zapewnia podłączenie analizatora do eksploatowanego w Pracowni Bakteriologii systemu informatycznego LAB3000 produkcji Info-Publishing.
22 | Współpraca z Zamawiającym i Dostawcą laboratoryjnego systemu informatycznego eksploatowanego w Pracowni Bakteriologii w zakresie ustaleń co do standardu interfejsu komunikacyjnego
23 | Stała bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUKAST przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
24 | W okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy techniczne (usługa i wymienione części zużywalne i materiały eksploatacyjne) min. 1 raz w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta i ewentualną wymianą UPS
25 | Czas oczekiwania na usunięcie ewentualnej awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze.
26 | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. numerem fax, e-mail)
27 | W ramach oferty Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora

## Pakiet 1b
PAKIET NR 1b - ilość potrzebna do wykonania 54 000 oznaczeń identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii mas/ 48 miesięcy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | * termin ważności w % i miesiącach | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1: 1; 2: Identyfikacja bakterii tlenowych i beztlenowych 49 400 oznaczeń / 4 lata; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych 3 000 oznaczeń/ 4 lata; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Identyfikacja grzybów pleśniowych 1 600 oznaczeń/4 lata; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: Materiały kontrolne i materiały zużywalne w ilości adekwatnej do zamawianej ilości identyfikowanych drobnoustrojów z uwzględnieniem stabilności materiałów zużywalnych po otwarciu; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: - Oprogramowanie i niezbędny sprzęt łączący oferowany system z automatycznym systemem do identyfikacji i lekowrazliwości drobnoustrojów metodą inkubacyjno-pomiarową; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO DO OKREŚLANIA IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 48 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*48]
1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
| SUMA | 0

## Pakiet 1b analizator
Analizator mikrobiologiczny do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów(bakterii, grzybów drożdżopodobnych, grzybów pleśniowych) |  |  | FORMULARZ OCENY ANALIZATORA
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| FABRYCZNIE NOWY. PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ………………………( 2023 LUB NOWSZY) |  | 1 | System wyposażony w laser o wydajności minimum 80 miliardów strzałów |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
1 | Pełna integracja systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów techniką Maldi-Tof z sys-temem do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów poprzez dostarczone pośrednie oprogramo-wanie wspomagające w języku polskim z certyfikaten CE IVD umożliwiające zlecanie badań identyfikacji i oceny lekowrażliwości z jednego stanowiska pracy/ komputera , integrację wy-ników badań z obu systemów w oprogramowaniu pośredniczącym, podgląd do wyników w czasie rzeczywistym |  | 2 | Gotowy zestaw CE IVD dla grzybów pleśniowych z certyfikatem inaktywacji oraz procedurą wykonania opisaną w instrukcji, zestaw pochodzący od producenta analizatora |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt
2 | System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE oraz IVD dla: analizatora, oprogramowania, bibliotek widm referencyjnych. |  | 3 | Biblioteka zawiera minimum 40000 widm spektralnych |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
3 | Minimum 1000 gatunków identyfikowanych drobnoustrojów istotnych klinicznie (bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych) |  | 4 | Odczynnik matryca gotowy do użycia po otwarciu, bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt
4 | System wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym, UPS-em, czytnikiem kodów kreskowych. |  | 5 | Kwas mrówkowy gotowy do użycia po otwarciu, bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt
5 | System wyposażony w inny niezbędny do wykonania badania sprzęt, zgodnie z metodologią i zaleceniami producenta |  | 6 | Możliwość ciągłego dodawania płytek testowych bez przerywania przebiegu cyklu pomiarowego |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
6 | Dostarczenie stołu pod aparat (jeśli jest taki wymóg) |  | 7 | Urządzenie do prawidłowego manualnego nakładania kolonii na płytkę pochodzące od tego samego producenta co aparat zwalidowane przez producenta aparatu urządzenie musi posiadać wymienialne jednorazowe końcówki |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
7 | Płytki do systemu jednorazowego lub wielorazowego użytku
8 | Wymaga podłączenia i konfiguracji systemu do systemu informatycznego laboratorium |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
9 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez zabezpieczone połączenie internetowe wraz ze wsparciem aplikacyjnym i merytorycznym
10 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez cały okres użytkowania aparatu
11 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane przez autoryzowany serwis producenta, udokumentowane protokołem przeglądu technicznego.
12 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (z dostawą aparatu) zawierająca protokoły do oznaczenia drobnoustrojów
13 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego systemu
14 | Paszport techniczny dostarczony z urządzeniem
15 | Zestaw startowy odczynników i materiałów zużywalnych na 2000 identyfikacji

## Pakiet 2
PAKIET NR 2 - ilość potrzebna do wykonania 84 000 oznaczeń/ 3 lata
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent; nazwa handlowa | * termin ważności w % i miesiącach | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
I | ODCZYNNIKI
1: 1; 2: Odczynniki do ilościowego wykonania tylko parametrów fizykochemicznych (12 000 oznaczeń); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Odczynniki do ilościowego wykonania tylko parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowanych ( 72 000 oznaczeń); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: II; 2: Materialy kontrolne; 9 [7*8]: 0 | 0
1: III; 2: Materiały zużywalne; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADANIA PARAMETRÓW MOCZU NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA ANALIZATOR | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI/MATERIAŁY | 0
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
| SUMA | 0

## Pakiet 2 analizator
AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO BADANIA PARAMETRÓW MOCZU |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA DO BADANIA PARAMETRÓW MOCZU
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | Archiwizacja wyników wraz z obrazami / wizualizacją / pasków reakcyjnych w oprogramowaniu systemu - minimum 100 000 wyników. |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
1 | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji nie później niż 2023 |  | 2 | Automatyczna klasyfikacja ilościowa minimum 9 elementów morfotycznych moczu. |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
2 | Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu zintegrowany z analizatorem do oceny elementów upostaciowanych oraz niezbędny osprzęt tj. komputer, czytnik zewnętrzny, drukarka z z tonerami w ilości wystarczającej do wydruku codziennej kontroli jakości, drukarka kodów kreskowych. |  | 3 | Kalibracja analizatora za pomocą rytynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów. Weryfikacja reaktywności testów paskowych |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
3 | Kompatybilne analizatory parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych moczu - wykonanie badania z tej samej próbki moczu z automatycznym przenoszeniem próbki pomiędzy modułami. W przypadku awarii- możliwość niezależnej pracy na każdym z modułów. |  | 4 | Dla modułu do oceny elementów morfotycznych - brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów, za wyjątkiem płynów myjących. |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
4 | Analizator, materiały zużywalne oraz materiały kontrolne tego samego producenta. |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | Odczyt na pasku min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu: glukoza , białko (minimalne stężenie 10 mg/dl ), ciała ketonowe , pH , krew (Hb) , leukocyty (esteraza granulocytów), kwas askorbinowy , bilirubina , urobilinogen , nitraty
6 | Pomiar parametrów fizykochemicznych: ciężar właściwy - w zakresie 1,000 do 1,030. met. refraktometryczną, stabilizowaną termicznie; barwa i przejrzystość – pomiar automatyczny.
7 | Wydajność całkowita analizatora, min. 100 badań /godzinę.
8 | Automatyczne: wymieszanie i dozowanie moczu bezpośrednio na pola testowe, płukanie pipetora po każdej próbce z użyciem r-ru płuczącego, usuwanie zużytych pasków, podawanie próbek z możliwością ciągłego uzupełniania.
9 | Automatyczna, ocena ilościowa elementów morfotycznych moczu: RBC, WBC, zlepy WBC, kryształy, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, nabłonki, drożdże; dopuszczalna ocena półilościowa: bakterie, śluz, plemniki.
10 | Paski testowe konfekcjonowane w kasecie umiejscowionej bezpośrednio w analizatorze, bez konieczności przekładania pasków do podajnika pasków. Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora min. 14 dni
11 | Automatyczna kalibracja optyki analizatora. Kalibracja analizatora za pomocą testów paskowych
12 | Możliwość wyboru jednostek przy wydruku wyników (SI lub tradycyjne).
13 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych.
14 | Badana próbka moczu w postaci natywnej bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze.
15 | Technika pomiaru elementów upostaciowanych moczu: zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (x10) i dużym powiększeniu (x40), bez wymuszonej sedymentacji
16 | Pomiar i różnicowanie elementów upostaciowanych moczu w komorach pomiarowych, bez konieczności używania kuwet jednorazowych.
17 | Wbudowana baza wyników pacjenta z możliwością edycji wraz z dokumentacją fotograficzną upostaciowanych elementów moczu oraz wbudowany moduł kontroli jakości
18 | Wszelkie płyny i materiały zużywalne w tym kompatybilne probówki potrzebne do pracy analizatora należy podać w ilościach zapewniających pracę analizatora 24 godziny/dobę przez siedem dni w tygodniu.
19 | Dwukierunkowa transmisja danych .
20 | Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSK-M systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty
21 | UPS zabezpieczający pracę aparatu przez okres minimum 30 minut .
22 | Przed pierwszym użyciem oferent zapewnieni szkolenie personelowi laboratorium z zakresu wykonywania badań, kalibracji, konserwacji oraz interpretacji uzyskanych wyników.
23 | Czas reakcji (przyjazdu) serwisu: do 24 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.
24 | W sytuacji awarii analizatora oferent zapewni zastępczy półautomatyczny czytnik pasków do moczu. Jeżeli awaria analizatora, będzie skutkować uzyskaniem wyników o wątpliwej wiarygodności analitycznej - oferent wyrówna udokumentowane straty odczynników.
25 | Nie ujęcie lub ujęcie niewystarczającej ilości jakiegokolwiek elementu niezbędnego do prawidłowego wykonywania badań oraz funkcjonowania systemu, będzie skutkowało dostarczeniem brakujących elementów na koszt oferenta w całym okresie trwania umowy.
26 | W ramach oferty wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości minimum czterokrotnie w ciągu roku - potwierdzony certyfikatem, oraz dostęp elektroniczny do programu kontroli jakości StandLab.
27 | W przypadku, kiedy dostępne w pracowni stoły laboratoryjne, nie spełnią wymogów dla pracy zaoferowanego systemu oferent zapewni odpowiedni stół pod zaproponowane urządzenie aby zapewnić właściwe warunki pracy dla aparatury, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności pracowni