## Zadanie 1a
Zadanie 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu PCR Real Time.
Lp. | ASORTYMENT |  | producent nazwa asortymentu | nume katalogowy | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | ilość opakowań | cena jedn. netto za opakowanie | wartość netto | vat % | wartość brutto
zamawiana ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11 [9*10+9]
1: 1; 2: CMV ilościowy 1. Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. 2. Zawierający wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR; 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). 4. Zestaw zawierający 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 5. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 0,36 kopii/ul (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 2400 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: EBV ilościowy 1. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR 2. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 4. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 5. Zestaw zawierający 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 1,02 kopii/µl (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkośc opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 1152 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: HCV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. 3. Zawierający mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. 4. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp 5. Zakres liniowy: 65 do 1 x 10 IU/ml. 6. Zestaw zawierający wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej. 7. Zestaw zawierajacy odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa. 8. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z p=0,05. 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 576 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: HBV ilościowy 1. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV. 3. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp 4. Zestaw zawierający także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 5. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 6. Zestaw zawierający 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 7. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/µl (p = 0,05). 8. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 9. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 1920 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: BKV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. 2. Zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. 3. W skład zestawu wchodzą odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp 4. Zestaw zawierający także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC) 5. Zestaw zawierający 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). 7. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 960 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: Materiały zużywalne 1. Probówki PCR o objętości 0,2 ml. Wymagana wielkość opakowania 1000 szt.; zamawiana ilość 3: 8000 szt; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA CO ODPOWIADA …. MIESIĄCOM ( UZUPEŁNIĆ LICZBĘ MIESIĘCY)!
Dzierżawa aparatu PCR Real Time
Lp. | OPIS | NAZWA, PRODUCENT MODEL/TYP | CENA NETTO ZA MIESIĄC | VAT% | WARTOŚĆ NETTO ZA 18 MIESIĘCY | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 18 MIESIECY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa aparatu PCR Real Time |  |  |  | 0 | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA |  | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Odczynniki |  | 0
2 | Dzierżawa aparatu |  | 0
| SUMA |  | 0

## Zadanie 1b
Zadanie 1 - Zestawienie wymaganych parametrów granicznych techniczno-eksploatacyjnych dla aparatu Real Time PCR |  |  | Zadanie 1 - FORMULARZ OCENY JAKOŚCI DLA APARATU PCR REAL TIME
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | źródło wzbudzenia: diody LED, laser lub lampa halogenowa |  |  | diody LED - 10pkt laser – 5pkt lampa halogenowa – 0 pkt
1 | rok produkcji nie starszy niż 2018 |  | 2 | probówki z próbkami umieszczane w rotorze lub bloku typu FAST (lub równoważny) lub standardowy blok grzejny |  |  | rotor – 10 pkt blok typu FAST – 5 pkt standardowy blok grzejny – 0 pkt
2 | zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD – załączyć odpowiedni certyfikat producenta |  | 3 | system chłodzenia oparty na cyrkulującym powietrzu lub system Peltiera lub inny |  |  | cyrkulujące powietrze – 10 pkt system Peltiera –5 pkt inny – 0 pkt
3 | termocykler przeznaczony do ilościowej analizy DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji |  | 4 | możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | urządzenie multipleksowe, minimum 5-kanałowe |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego
6 | system ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem
7 | zakres temperatur od 35°C do 99°C
8 | jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C
9 | dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C
10 | rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C
11 | szybkość chłodzenia ≥ 20°C/s
12 | szybkość grzania ≥ 15°C/s
13 | wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia
14 | stacja sterująca w postaci komputera przenośnego
15 | oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników
16 | gwarancja przez cały okres trwania umowy
17 | masa urządzenia poniżej 13 kg
18 | autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację producenta), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu
19 | autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy, jeśli nie jest on producentem