Poznań, dnia 29 czerwca 2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZO/009/22 na Dostawa dwuzakresowej laboratoryjnej wagi analitycznej z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonego 
w trybie zapytania ofertowego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składnia ofert do 06.07.2022. 
Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu?

- Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do 06.07.2022 r..

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach większych niż 300 mm x 400 mm?

- Zamawiający dopuści dwuzakresową laboratoryjną wagę analityczną o wymiarach 
nie większych od maksymalnych wymiarów miejsca przeznaczonego pod wagę 
(szer. x gł.) 350 mm x 450 mm. Oferowana dwuzakresowa laboratoryjna waga analityczna musi spełniać zarazem wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dryft temperaturowy o wartości nie większej niż ±0,0002 ppm/°C? Czy zamawiający dopuści czas stabilizacji 4 s?

- Zamawiający dopuści dwuzakresową laboratoryjną wagę analityczną z czasem stabilizacji wyniku pomiaru nie dłuższym niż 4s, z dryfem temperaturowym o wartości nie większej niż ±0,0002 ppm/°C spełniającą zarazem wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że dokonuje zmiany:

  - W treści zapytania ofertowego „Dostawa dwuzakresowej laboratoryjnej wagi analitycznej 
z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o oznaczeniu ZO/009/22:

  - w rozdziale VII „TERMIN SKŁADANIA OFERT” w ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 06.07.2022 r. do godz. 10:00”;

  - w rozdziale IV „OKRES WAŻNOŚCI OFERT” w ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05.08.2022 roku”.

  - W formularzu specyfikacji techniczno-cenowej zamawianej/oferowanej dwuzakresowej  laboratoryjnej wagi analitycznej (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), w tabeli z opisem wymagania i parametry minimalne w wierszu nr 9 - „Czas stabilizacji” oraz w wierszu nr 11 - „Wymiary miejsca przeznaczonego pod wagę (szer. x gł.)”:

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| • • • |  |  |
| - 3 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 4 s |
| - 3 | Wymiary miejsca przeznaczonego pod wagę (szer. x gł.) | nie większe niż 350 mm x 450 mm (maksymalne wymiary) |
| • • • |  |  |