Załącznik nr 1 do SWZ

    - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH KOLUMNY I ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO DO POBIERANIA NEREK OD DAWCÓW ŻYWYCH

Parametry określone jako „tak” są warunkami granicznymi

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta wraz z numerem katalogowym (tam gdzie wymagane)

| Lp. | Kolumna i zestaw laparoskopowy do pobierania nerek od dawców żywych | Ilość sztuk | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, nieużywana i nieregenerowana. Gwarancja……… miesiące Producent……………………… Model………………………… Typ……………………… Rok produkcji 2023 | - | TAK |  |
| 2 | Połączony system kamery rozdzielczości 4K UHD, źródło światła LED i system zarządzania obrazem, (system dokumentacji medycznej). | - | TAK |  |
| 3 | Konsola kamery, źródła światła oraz archiwizatora medycznego połączona w jednej obudowie typu 3 w 1 | - | TAK |  |
|  | Źródło Światła LED: |  |  |  |
| 4 | Technologia: LED (zimne źródło światła) | - | TAK |  |
| 5 | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy | - | TAK |  |
| 6 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | - | TAK |  |
| 7 | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów | - | TAK |  |
| 8 | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna | - | TAK |  |
| 9 | Wskaźnik oddawania barw: min. 60 CRI | - | TAK |  |
| 10 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | - | TAK |  |
| 11 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów | - | TAK |  |
| 12 | Przycisk źródła światła "On / Standby" | - | TAK |  |
| 13 | Sterownik kamery 4K z możliwością obrazowania NIR | - | TAK |  |
| 14 | Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min:3840 x 2160px | - | TAK |  |
| 15 | Zastosowanie części typu CF(cardiac floating), odpornych na defibrylację | - | TAK |  |
| 16 | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | - | TAK |  |
| 17 | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu | - | TAK |  |
| 18 | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D | - | TAK |  |
| 19 | Wejście wideo: 1 x DVI-D | - | TAK |  |
| 20 | Funkcja Picture in Picture PiP | - | TAK |  |
| 21 | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) | - | TAK |  |
| 22 | 1x audio IN, 1x audio OUT, | - | TAK |  |
| 23 | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 | - | TAK |  |
| 24 | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s | - | TAK |  |
| 25 | Złącze wyrównywania potencjałów POAG | - | TAK |  |
| 26 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada | - | TAK |  |
| 27 | Złącze tabletu sterującego | - | TAK |  |
| 28 | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz | - | TAK |  |
| 29 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | - | TAK |  |
| 30 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | - | TAK |  |
| 31 | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa | - | TAK |  |
| 32 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB | - | TAK |  |
| 33 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć | - | TAK |  |
|  | Archiwizator medyczny |  |  |  |
| 34 | Pojemność pamięci wew. dysku SSD MIN. 128 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, RAW, PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4 | - | TAK |  |
| 35 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). | - | TAK |  |
| 36 | Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego | - | TAK |  |
| 37 | Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu | - | TAK |  |
| 38 | Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio | - | TAK |  |
| 39 | Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, iPad, serwer plików, zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania | - | TAK |  |
| 40 | Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji | - | TAK |  |
|  | Źródło światła lasera SynergyID. |  |  |  |
| 41 | Maksymalna moc wyjściowa lasera 62mW | - | TAK |  |
| 42 | Długość fali lasera 785 nm | - | TAK |  |
|  | Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym |  |  |  |
| 43 | Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim | - | TAK |  |
| 44 | Przekątna ekranu min. 10 cali rozdzielczość min. 1920x1200px | - | TAK |  |
| 45 | Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli | - | TAK |  |
| 46 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu | - | TAK |  |
| 47 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła | - | TAK |  |
| 48 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania | - | TAK |  |
|  | Głowica kamery czteroprzetwornikowa z możliwością obrazowania NIR (1 sztuka). |  |  |  |
| 49 | 4 przetworniki CMOS w tym jeden dedykowany do obrazowania z użyciem zieleni indocyjaninowej. | - | TAK |  |
| 50 | Głowica kamery o rozdzielczości 4k UHD 3840 x 2160 pikseli, skanowanie progresywne. | - | TAK |  |
| 51 | Możliwość autoklawowalności głowicy kamery 5 lat. Obudowa głowicy wykonana z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna, klasa ochronności typu CF. | - | TAK |  |
|  | Tryby i kolory |  |  |  |
| 52 | 3 kolory RGB (standardowe światło białe) + NIR (światło bliskiej podczerwieni) | - | TAK |  |
| 53 | Standardowe światło widzialne | - | TAK |  |
| 54 | Standardowe światło widzialne + nakładka NIR | - | TAK |  |
| 55 | Światło widzialne w skali szarości + nakładka NIR | - | TAK |  |
| 56 | Tylko NIR (czarno biały) | - | TAK |  |
| 57 | Możliwość obrazowania NIR w różnych trybach barwnych: ZIELONY (podstawowy), CYJAN, NIEBIESKI, MAGENTA, CZERWONY, ŻÓŁTY | - | TAK |  |
| 58 | Optyki laparoskopowe 10mm NIR z kasetami do sterylizacji | 2 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat… |
| 59 | Optyka laparoskopowa w technologii 4K NIR do obrazowania fluorescencyjnego, śr. 10 mm, dł. 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna | - | TAK |  |
| 60 | Światłowód do NIR | 2 szt. | TAK | Producent …… | Nr kat…. |
| 61 | Rozwidlony światłowód do obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni | - | TAK |  |
| 62 | Wymiary 3,5mm / 270cm. | - | TAK |  |
| 63 | Optyki laparoskopowe 10mm z kasetami do sterylizacji | 2 szt. | TAK | Producent …. | Nr kat…. |
| 64 | Optyka laparoskopowa w technologii 4K, śr. 10 mm, dł. 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna | - | TAK |  |
| 65 | Światłowód do optyk laparoskopowych wymiary 3,5mm / 270cm. | 2 szt. | TAK | Producent … | Nr kat…. |
| 66 | Monitor medyczny endoskopowy 4K 31,5 cala | - | TAK |  |
| 67 | Rozmiar monitora min. 31,5 cala | - | TAK |  |
| 68 | Podświetlenie LED | - | TAK |  |
| 69 | Format obrazu 16:9 | - | TAK |  |
| 70 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, zapobiegające możliwości zaparowania monitora w wilgotnych warunkach | - | TAK |  |
| 71 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności | - | TAK |  |
| 72 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32 | - | TAK |  |
| 73 | Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px |  | TAK |  |
| 74 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu | - | TAK |  |
| 75 | Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo | - | TAK |  |
| 76 | Jasność 800 cd/m² +/- do 5% |  | TAK |  |
| 77 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | - | TAK |  |
| 78 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | - | TAK |  |
| 79 | Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0; Wyjścia wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI | - | TAK |  |
| 80 | Insuflator | - | TAK |  |
| 81 | Sterowanie za pomocą dotykowego kolorowego wyświetlacza, menu w języku polskim | - | TAK |  |
| 82 | Możliwość podłączenia dwutlenku węgla z instalacji niskociśnieniowej lub z butli | - | TAK |  |
| 83 | Zakres regulacji ciśnienia min. 1-30 mm Hg co 1 mm Hg | - | TAK |  |
| 84 | Wbudowane programy tematyczne: HighFlow z przepływem do min. 40L/min. oraz bariatryczny z przepływem do min. 50 L/ min. | - | TAK |  |
| 85 | Informacja wizualna i dźwiękowa informująca o zatkaniu układu przepływu gazu | - | TAK |  |
| 86 | Możliwość zaprogramowania parametrów startowych dla każdego z trybów: wysoki przepływ i bariatryczny | - | TAK |  |
| 87 | Możliwość ustawienia początkowej insuflacji w trybie igła Veressa | - | TAK |  |
| 88 | Możliwość podgrzewania dwutlenku węgla | - | TAK |  |
| 89 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta | - | TAK |  |
| 90 | Wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu | - | TAK |  |
| 91 | Wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu | - | TAK |  |
| 92 | Informacja graficzna min. 4 stopniowa o ciśnieniu CO2 w butli | - | TAK |  |
| 93 | Możliwość stosowania drenów jedno i wielorazowych zarówno z podgrzewaniem jak i bez podgrzewania | - | TAK |  |
| 94 | Funkcja automatycznej desuflacji w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia | - | TAK |  |
| 95 | Czujnik zanieczyszczenia gazu | - | TAK |  |
| 96 | Czujnik temperatury zintegrowany z zestawem drenów grzejących | - | TAK |  |
| 97 | Dren wielorazowy do insuflatora z podgrzewaniem w postaci spiralnej grzałki dookoła drenu, autoklawowalny, dedykowany do 100 krotnego użycia | 2 szt. | TAK | Producent … | Nr kat…. |
| 98 | Dreny do oddymiania pola operacyjnego z filtrem HEPA, podłączane do trokara | 10 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat…. |
| 99 | Igła Veressa, szybkoprzepływowa, średnica 2,7 mm, dł. 150 mm, wielorazowa, autoklawowalna | 1 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat…. |
| 100 | Igła Veressa dla osób otyłych 2,0 mm o długości 200 mm | 1 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat…. |
|  | Pompa laparoskopowa ssąco-płucząca |  |  |  |
| 101 | Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej | - | TAK |  |
| 102 | Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej | - | TAK |  |
| 103 | System zabezpieczający : automatyczne wyłączenie silnika pompy po przekroczenie limitu ciśnienia powyżej 600 mmHG | - | TAK |  |
| 104 | Zasilanie: 100-240V/50/60Hz | - | TAK |  |
| 105 | Fabrycznie wbudowany uchwyt umożliwiający zawieszenie pompy na wysięgniku. | - | TAK |  |
| 106 | Maksymalne ciśnienie 450mmHG | - | TAK |  |
| 107 | Maksymalny przepływ 2,0 l/min | - | TAK |  |
| 108 | Dreny w torze płukania i konsola wyposażona w technologie RFID | - | TAK |  |
| 109 | Dreny autoklawowalne do pompy laparoskopowej do 20-krotnego użycia (tor napływu) | 1 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat…. |
| 110 | Dren 30 dniowy z filtrem do pompy laparoskopowej (próżnia) | 10 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat…. |
| 111 | Dreny jednorazowego użytku pompy laparoskopowej | 10 szt. | TAK | Producent…. | Nr kat…. |
|  | Wózek endoskopowy z uchwytem na butlę. |  |  |  |
| 112 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód, wyposażony w 4 koła antystatyczne z blokadą | - | TAK |  |
| 113 | Min. 5 półek z możliwością regulacji wysokości w tym jedna wysuwana i jedna z dodatkową szufladą | - | TAK |  |
| 114 | Wbudowany transformator izolujący wraz z bezpiecznikami i centralnym włącznikiem zasilania | - | TAK |  |
| 115 | Nośność półek bez wysuwania min. 30 kg | - | TAK |  |
| 116 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi do zasilania urządzeń oraz kablami uziemienia (min. 6 szt każdego) | - | TAK |  |
| 117 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | - | TAK |  |
| 118 | Centralny kabel zasilający wózek wyposażony w kabel dodatkowego uziemienia | - | TAK |  |
| 119 | Wózek wyposażony w ruchome ramię do montażu tableta sterującego | - | TAK |  |
| 120 | Centralne montowane ruchome ramię obrotowe z min. dwoma przegubami i możliwością ustawienia monitora w różnych pozycjach oraz wysokościach, dostosowane do montowania monitorów min. 31-32 cale | - | TAK |  |
| 121 | Uchwyt na głowicę kamery | - | TAK |  |
| 122 | Uchwyt na płyny infuzyjne | - | TAK |  |
| 123 | Uchwyt na butlę z gazem | - | TAK |  |
| 124 | Zacisk do drenów dobowych | - | TAK |  |
|  | System do odsysania dymu w zabiegach laparoskopowych i w zabiegach na otwarto - SHE SHA |  |  |  |
| 125 | Automatyczne uruchamianie urządzenia po włączeniu diatermii | - | TAK |  |
| 126 | Wskaźnik zużycia filtra 35-godzinnego | - | TAK |  |
| 127 | Skuteczna filtracja SARS-COV-2. | - | TAK |  |
| 128 | Wyposażenie: filtr 35-godzinny: a)zestaw drenów do laparoskopii b)zestaw drenów do zabiegów otwartych ( z rozcięciem powłok brzusznych) | 10 szt. 10 szt. | TAK | a)Producent…. | Nr kat…. |
|  |  |  |  | b)Producent…. | Nr kat…. |
|  | Instrumentarium |  | Parametr wymagany | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| 129 | Kaniula trokara 5,5 mm, gwintowana, metalowa, długość 103 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna | 6 szt. | TAK |  |  |
| 130 | Grot ostry do kaniuli 5,5 mm, kształt piramidalny | 3 szt. | TAK |  |  |
| 131 | Kaniula trokara 11mm, gwintowana, metalowa, długość 105 mm, z kranikiem CO2, bezklapkowa z zaworem silikonowym, średnica kodowana kolorami, wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalna | 6 szt. | TAK |  |  |
| 132 | Grot tzw. „bezpieczny” typu tnąca kaniula, rozpychająco -rozcinający, 3 częściowy, średnica 11 mm Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula, elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery „V” | 3 szt. | TAK |  |  |
| 133 | Redukcja do kaniuli trokara 11/5,5mm. Krótka, wykonana z termoodpornego tworzywa, z gumową zapinką zakładaną na szyjkę kaniuli | 4 szt. | TAK |  |  |
| 134 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 5,5mm | 10 szt. | TAK |  |  |
| 135 | Uszczelka zewnętrzna do kaniuli trokara 11mm | 10 szt. | TAK |  |  |
| 136 | Zawór silikonowy do kaniuli trokara 5,5mm (zapasowy) | 10 szt. | TAK |  |  |
| 137 | Zawór silikonowy do kaniuli trokara 11-13mm (zapasowy) | 10 szt. | TAK |  |  |
| 138 | PREPARATOR laparoskopowy typu KELLY , bransze o dł. 15mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia.. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) bez blokady z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 3 szt. | TAK |  |  |
| 139 | PREPARATOR laparoskopowy mocno zagięte końcówki, dwie bransze ruchome, dł. branszy 18mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia.. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) bez blokady z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 1 szt. | TAK |  |  |
| 140 | PREPARATOR laparoskopowy mocno zagięte końcówki, dwie bransze ruchome, dł. branszy 19mm, rowkowanie poprzeczne, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 10mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia.. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) bez blokady z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 1 szt. | TAK |  |  |
| 141 | Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUM, bransze o dł. 17mm, odgięte, ząbkowane, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia.. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) bez blokady z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 3 szt. | TAK |  |  |
| 142 | Grasper laparoskopowy typu CROCE OLMI, lekko płaskie szczęki, jedna bransza ruchoma dł. 25mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 3 szt. | TAK |  |  |
| 143 | Grasper laparoskopowy typu ENDOCLINCH, okienkowy, bransze o dł. 23mm rowkowane w kształcie trapezu, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 3 szt. | TAK |  |  |
| 144 | Grasper laparoskopowy typu ALLIGATOR, bransze o dł. 13mm, obie ruchome narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 3 szt. | TAK |  |  |
| 145 | Łyżeczka biopsyjna, dwie bransze ruchome dł. 10mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 1 szt. | TAK |  |  |
| 146 | Narzędzie Jelitowe typu BABCOCK, dł. branszy 31mm, atraumatyczne, obie ruchome, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 5mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 1 szt. | TAK |  |  |
| 147 | Grasper laparoskopowy typu KOCHER, dł. branszy 45mm, obie ruchome, rowkowany podłużnie, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 330mm, średnica 10mm, obrotowe 360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących do składania/rozkładania narzędzia. Podwójna stabilizacja wkładu roboczego w płaszczu i w rączce. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni | 1 szt. | TAK |  |  |
| 148 | Elektroda monopolarna typu haczyk, śr. 5 mm , dł. 330mm | 3 szt. | TAK |  |  |
| 149 | Przewód monopolarny | 3 szt. | TAK |  |  |
| 150 | Imadło laparoskopowe , 330mm/5mm, aluminiowa rękojeść pistoletowa, szczęki proste. Port do mycia w myjni mechanicznej | 1 szt. | TAK |  |  |
| 151 | Imadło laparoskopowe , 330mm/5mm, aluminiowa rękojeść pistoletowa, szczęki samonastawne. Port do mycia w myjni mechanicznej | 1 szt. | TAK |  |  |
| 152 | Końcówka ssąco-płucząca pistoletowa, metalowa, z uniwersalnym podłączeniem drenów "na wcisk" oraz złączką typu Luer-Lock lub równoważną pasującą bezpośrednio do drenów pompy laparoskopowej. Rurka ssąco-płucząca, dł. 330-340mm, średnica 5mm, możliwość podłączenia dodatkowej igły punkcyjnej | 3 szt. | TAK |  |  |
| 153 | Igła punkcyjna do ssaka pistoletowego śr. 5 mm, dł. 330mm, końcówka robocza śr. 1,5 mm | 2 szt. | TAK |  |  |
| 154 | Końcówka ssąco-płucząca, pistoletowa, uniwersalne podłączenie drenów "na wcisk" oraz złączką typu Luer-Lock lub równoważną | 1 szt. | TAK |  |  |
| 155 | Elektroda monopolarna typu haczyk, śr. 5 mm , dł. 330mm, podłączana do uchwytu ssąco-płuczącego | 2 szt. | TAK |  |  |
| 156 | Końcówka ssąco-płucząca do ewakuacji dużych skrzepów, trąbkowa, o śr. kanału ssącego 10mm na całym przebiegu tj., podłączenia rurki, średnicy zaworu, podłączenia przewodu ssącego. Dwa przyciski znakowane kolorami. Rurka śr. 5mm i 10mm, dł. 330 mm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 157 | Szydło laparoskopowe z ogranicznikiem głębokości penetracji o wymiarach 180mm/3mm, autoklawowalne | 1 szt. | TAK |  |  |
| 158 | Prowadnica do zamykania otworów po trokarach, wielorazowego użytku, autoklawowalna, śr. główki 15 mm, dł. 9,6 cm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 159 | Popychacz do węzłów z otwartym oczkiem śr.5mm, dł.330mm | 2 szt. | TAK |  |  |
| 160 | Rękojeść klipsownicy wielorazowego użytku autoklawowalna, do ładunków jednorazowych 5mm lub 10mm i rozmiarach klipsów tytanowych ML lub L. Jednorazowy magazynek do klipsownicy śr. 10mm, długość 300mm - 25 ładunków po 20 klipsów, rozmiar ML | 1 szt. | TAK |  |  |
| 161 | Klipsownica laparoskopowa "M/L", śr. 5 mm do klipsów polimerowych M/L | 1 szt. | TAK |  |  |
| 162 | Klipsy polimerowe rozmiar "M/L" (1op /14 magazynków po 6 klipsów) | 1 op. | TAK |  |  |
| 163 | Klipsownica laparoskopowa "L", śr. 10 mm do klipsów polimerowych L | 1 szt. | TAK |  |  |
| 164 | Klipsy polimerowe rozmiar "L"( 1op /14 magazynków po 6 klipsów) | 1op. | TAK |  |  |
| 165 | Klipsownica laparoskopowa "XL", śr. 10 mm do klipsów polimerowych XL | 1 szt. | TAK |  |  |
| 166 | Klipsy polimerowe rozmiar "XL" (1op /14 magazynków po 6 klipsów) | 1 op. | TAK |  |  |
| 167 | Wewnętrzny retraktor laparoskopowy typu taśma do retrakcji wątroby, dł. 9,5cm, igła 6,5cm, szew trakcyjny 18cm | 3 szt. | TAK |  |  |
| 168 | Pojemnik sterylizacyjny wymiary zewnętrzne: 600 x 272 wys. 138mm, pokrywa z bezobsługowymi filtrami. Kosz druciany z uchwytami, z matą sylikonową typu MESH | 3 szt. | TAK |  |  |
| 169 | Uniwersalna rama o wydłużonym zasięgu do ramion giętkich, z uniwersalnym uchwytem do mocowana do stołu operacyjnego. Wspornik pionowy o regulowanej długości od 5,1 do 40,6cm, złącze kulowe o regulowanym kącie rozwarcia +/- 360º, ramię poziome o średnicy około 1,3cm i dł. >48cm. Dwa ramiona giętkie typu Flex-Arm-Plus lub równoważne o regulowanej sztywności, o dł. 41,9cm, zakończone uchwytem typu szybkozłączka heksagonalna z blokadą, umożliwiająca bezpośrednie wpięcie haków Nathansona, szybkozłączek klamrowych i śrubowych do wpięcia optyk, narzędzi oraz pojedynczych haków oraz do wpięcia małych ram typu DynaTrack, mini-BOOKLER lub równoważne | 1 szt. | TAK |  |  |
| 170 | Szybkozłączka klamrowa, heksagonalna, do optyk i narzędzi o średnicy 10mm. Okładziny złączki z tworzywa sztucznego celem ochrony optyk z kontrolowanym dociskiem | 1 szt. | TAK |  |  |
| 171 | Szybkozłączka klamrowa, heksagonalna, do optyk i narzędzi o średnicy 5mm. Okładziny złączki z tworzywa sztucznego celem ochrony optyk z kontrolowanym dociskiem | 1 szt. | TAK |  |  |
| 172 | Złączka stalowa, heksagonalna, uniwersalna, do narzędzi o średnicy od 3,5mm do 15mm | 1 szt. | TAK |  |  |
| 173 | Retraktor wątrobowy, giętki, pętlowy, o długości 360- 385 mm, średnica 5mm +/- 5%, śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, port Luer-Lock do mycia w myjni mechanicznej, średnica pętli> 80mm, autoklawowalny | 1 szt. | TAK |  |  |
| 174 | Retraktor typu palec chirurga , laparoskopowy, giętki, skręcany, z rowkiem na zaczepienie szwu, długość robocza 380-440mm, śr. 5mm, końcówka pozłacana, długość wygiętej końcówki ok. 44mm, kąt wygięcia do 100° (+/- 5%), śruba metalowa z blokadą dalszego docisku, bolec kierunkowy wskazujący ułożenie zagiętej końcówki w jamie otrzewnowej, port do mycia w myjni mechanicznej Luer-Lock lub równoważne | 1 szt. | TAK |  |  |
| 175 | Hak Nathansona średni „M ”- średnica 5mm o końcówce wolnej długości 2,5cm, o szerokości pętli haka 5,6cm, głębokości pętli haka 7,9cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego | 1 szt. | TAK |  |  |
| 176 | Hak Nathansona średni „M ”- średnica 6,5mm o końcówce wolnej długości 2,5cm, o szerokości pętli haka 5,6cm, głębokości pętli haka 7,9cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego | 1 szt. | TAK |  |  |
| 177 | Hak Nathansona średni „M ”- średnica 6,5mm o wydłużonej końcówce wolnej długości 4,3cm, o szerokości pętli haka 5,6cm, głębokości pętli haka 7,9cm, z heksagonalnym przyłączem do szybkozłączki ramienia giętkiego | 1 szt. | TAK |  |  |
| 178 | Pojemnik sterylizacyjny wymiary zewnętrzne: 600 x 272 wys. 190mm (+/- 2%), pokrywa z bezobsługowymi filtrami. Kosz druciany z uchwytami, z matą sylikonową typu MESH lub równoważne | 1 szt. | TAK |  |  |

| 179 | Serwis gwarancyjny – należy podać nazwę i adres oraz nr telefonu i e-mail serwisu |  |
| --- | --- | --- |
| 180 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych – należy podać w okresie obowiązywania gwarancji oraz po jej upływie |  |

    - FORMULARZ OCENY JAKOŚCI

Na potwierdzenie,  że urządzenie posiada funkcjonalności dodatkowo punktowane Wykonawca złoży  wraz z ofertą karty katalogowe lub inne dokumenty techniczne producenta, zawierające opis ocenianych funkcjonalności.

| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłem audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 2 | Autoklawowalności głowicy kamery ( parametr 154 - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  | = 5 lat – 0 pkt > 5 lat – 10 pkt |
| 3 | Końcówka ssąco-płucząca, pistoletowa ( parametr 51 - załącznik nr 1 do SWZ) |  |  | uniwersalne podłączenie drenów "na wcisk" oraz złączką typu Luer-Lock lub równoważną – 0 pkt z adapterem do podłączenia elektrody monopolarnej kanałem ssąco-płuczącym, uniwersalne podłączenie drenów "na wcisk" oraz złączką typu Luer-Lock lub równoważną – 10 pkt |

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………..

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………

Adres mailowy Gwaranta/poręczyciela ……………………………….. ………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia pn. Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych

## Cena całkowita  netto ……………………………………………zł

## Vat …………….. zł ( …..%)

## Wartość oferty brutto ……………………………………………  zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Oferowany termin gwarancji ……………………….miesięcy

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych oznaczenie sprawy: ZP-23-130UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych oznaczenie sprawy: ZP-23-130UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych oznaczenie sprawy: ZP-23-130UN prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Wykaz dostaw

| Lp. | Wartość w (zł) brutto wykonanych / wykonanych dostaw | Przedmiot zamówienia | Miejsce i data wykonania dostaw (zakończenia) dd/mm/rr | Podmiot/y na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy  dołączyć dowody określające czy w/w dostawy zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

na potrzeby korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: publicznego Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych oznaczenie sprawy: ZP-23-130UN

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy …………………………… biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), na następujących zasadach:

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

..................................................................................................................................................

2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

..................................................................................................................................................

3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

..................................................................................................................................................

4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

..................................................................................................................................................

Załącznik nr 10 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……………………………………………………..……

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.),

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. publicznego Dostawa kolumny i zestawu laparoskopowego do pobierania nerek od dawców żywych oznaczenie sprawy: ZP-23-130UN oświadczam, że:

•  Wykonawca

……………………………………………………………..………………………………

dysponujący następującymi uprawnieniami wymaganym w postępowaniu:

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..………………………………

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….