**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

(nr. post. BF-2.262.27.2022)

Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymogi minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej.Wykonawca wypełnia Załącznik Nr 1 do SWZ **opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego urządzenia,** które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia oraz warunki realizacji zamówienia. **Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ**. **W opisie oferowanego sprzętu należy podać producenta, model i rok produkcji urządzenia oraz jednostki sterującej**

**Spektrofotometr do pomiaru barwy – 1 szt.**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Nazwa:** |  |
| **Charakterystyka:*** system optyczny d/8º;
* źródło światła: pulsacyjne ksenonowe z filtrowaniem do światła D65;
* zakres długości fali minimum 360-700 nm;
* średnica kuli całkującej: 152 mm;
* rozdzielczość pomiaru długości fali nie gorsza niż ±10 nm;
* zakres reflektancji 0-200%;
* detektor fotodiodowy z siatką holograficzną o wysokiej rozdzielczości;
* powtarzalność odczytów białej płytki nie gorsza niż 0,02 ΔE\*ab;
* zgodność międzyinstrumentalna dla pomiarów w świetle odbitym max ±0,15%;
* możliwość wykonania regulacji odcięcia UV;
* filtry odcinające 400 nm, 420 nm;
* możliwość korygowania udziału promieniowania UV (kalibracja UV);
* możliwość badania próbek wyrobów włókienniczych;
* możliwość badania próbek matowych i z połyskiem;
* co najmniej trzy wymienne przesłony pomiarowe o wymiarach (w ofercie należy podać dokładne wymiary):

- duża – oświetlone Φ30 mm ± 0,5 mm, mierzone Φ25,5 mm ± 0,5 mm,- średnia – oświetlone Φ20 mm ± 0,5 mm mierzone Φ16 mm ± 0,5 mm, - mała – oświetlenie Φ8 mm ± 1,0 mm, mierzone Φ4,5 mm ± 0,5 mm;* automatyczne wykrywanie wielkości przesłony;
* zmiana przesłony nie powinna powodować konieczności wyłączania zasilania urządzenia;
* zestaw do kalibracji (składający się co najmniej z czarnej pułapki i białej płytki wzorcowej oraz osobnej zielonej płytki wzorcowej); Biała płytka wzorcowa oraz zielona płytka wzorcowa powinny mieć nadany numer serii oraz wyznaczone wartości kolorymetryczne przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 (co najmniej krzywe remisji);
* kamera pozycjonowania próbki
* możliwość wykonywania pomiarów transmitancji w kuwetach o długości drogi optycznej 10 mm;
* komunikacja z komputerem przez port USB;
* dedykowane oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę spektrofotometru, pomiary kolorymetryczne ilościowe , rejestrację widm, kalibrację, pomiar transmitancji i absorbancji;
* dedykowane oprogramowanie do kontroli jakości barwy;
* dedykowane oprogramowanie zawierające analizę wskaźników bieli: stopień bieli (ASTM E313, CIE, Ganz); zażółcenie; odcień; szare skale (zgodnie z normami serii ISO 105);
* dedykowane oprogramowanie powinno umożliwiać wykonanie kalibracji za pomocą czarnej pułapki i białej płytki, a następnie weryfikację kalibracji za pomocą zielonej płytki. Kalibracja powinna być możliwa do wykonania na każdej przesłonie. Użytkownik powinien mieć możliwość zdefiniowania własnych kryteriów akceptacji (dopuszczalna różnica ΔE). Wszystkie archiwalne wyniki sprawdzania kalibracji powinny być dostępne z poziomu dedykowanego oprogramowania i pozwalać na określenie warunków w jakich był wykonany każdy pomiar (co najmniej data, ustawienia aparatu, wielkość przesłony, krzywa remisji);
* dedykowane oprogramowanie powinno umożliwiać eksport wyników pomiaru oraz krzywej remisji do arkusza kalkulacyjnego (MS Excel lub równoważny);
* dożywotnia licencja na całe dostarczone oprogramowanie, na co najmniej jedno stanowisko;
* w zestawie obsługiwany przez komputer nośnik danych (pamięć flash lub płyta CD lub płyta DVD) zawierający całe oprogramowanie zainstalowane na komputerze sterującym, który będzie służył do przywracania tego oprogramowania i ewentualnego przeniesienia na inny komputer w przypadku awarii;
* określanie koloru w CIE L\*a\*b\*C\*h\*;
* uchwyt na kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm zapewniający stabilne jej umieszczenie (ogranicznik z przodu i z tyłu, który zapewni, że kuweta za każdym razem będzie przylegała do otworu kuli całkującej i będzie umieszczona za każdym razem w tym samym miejscu i pod tym samym kątem);
* uchwyt umożliwiający pomiar transmitancji próbek w postaci płytek lub folii;
* urządzenie wyposażone w komputer o parametrach wystarczających do pełnej obsługi spektrofotometru wraz z dedykowanym oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie, obrabianie, porównywanie i analizę danych. Parametry jednostki sterującej nie powinny być niższe niż: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php, co najmniej 16 GB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności co najmniej 1 TB, ekran o przekątnej co najmniej 15 cali, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, co najmniej 2 porty USB, gniazdo RJ45 pozwalające na stałe podłączenie całego systemu do sieci, myszka. Jednostka sterująca wyposażona w system operacyjny odpowiedni dla dostarczonego oprogramowania dedykowanego do obsługi aparatu;
* urządzenie nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 400 mm x 350 mm x 500 mm;
* wszystkie gniazda spektrofotometru powinny być na tylnej ścianie urządzenia tak aby wykluczyć możliwość ich zawadzenia lub uszkodzenia podczas pracy ze spektrofotometrem lub na sąsiednim stanowisku;
* w zestawie co najmniej 2 kuwety kwarcowe z przykrywką pasujące do uchwytu dostarczonego z aparatem;
* w zestawie wszystkie kable i przejściówki niezbędne do podłączenia urządzenia do komputera oraz użytkowania sprzętu;
* spełnienie wymagań norm ISO 7724/1, CIE No.15, serii ISO 105;
* wzorcowanie urządzenia przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 w systemie L\*a\*b\* dla iluminantu D65 i jednego obserwatora kolorymetrycznego 10º za pomocą kolorymetrycznych wzorców odniesienia GUM z zestawu Glossy Ceramic Colour Standards DM05. Wyniki różnic barw ΔE, bez uwzględniania niepewności rozszerzonej, dla szarych płytek (pale grey DM05, mid grey DM05, deep grey DM05) powinny być niższe od 1,5, dla pozostałych płytek (deep pink DM05, red DM05, orange DM05, yellow DM05, green DM05, cyan DM05, deep blue DM05) powinny być niższe niż 2,5. Wzorcowanie powinno być wykonane po podpisaniu umowy;
* Kalibracja UV za pomocą certyfikowanych wzorców tekstylnych o znanych wartościach bieli WCIE (kopia certyfikatów wykorzystywanych przy kalibracji UV powinna zostać dołączona do dokumentacji urządzenia). Kalibracja ta powinna zostać wykonana w laboratorium podczas instalacji urządzenia.
 |  |
| **Ilość – 1 sztuka** |  |
| **Warunki realizacji zamówienia:** * urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów;
* termin dostawy i instalacji – nie później niż 15 tygodni po podpisaniu umowy;
* w trakcie odbioru zweryfikowane zostaną wszystkie parametry oferowanego przyrządu, w tym również powtarzalność odczytów białej płytki i spełnienie wymagań zawartych w wyżej wymienionych normach;
* gwarancja obejmuje wyposażenie, komputer i dostarczone oprogramowanie;
* wymagane jest dostarczenie wsparcia na oferowane oprogramowanie w okresie nie krótszym niż okres gwarancji
* naprawy gwarancyjne wykonywane w miejscu przeznaczenia bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez zamawiającego,
* instrukcja obsługi spektrofotometru oraz oprogramowania do jego obsługi w języku polskim dostarczone najpóźniej dzień przed szkoleniem z obsługi urządzenia;
* oprogramowanie aparatu w języku polskim;
* przeszkolenie w miejscu przeznaczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi,
* bezpłatny przegląd wraz z konserwacją i kalibracją po roku użytkowania urządzenia.
 |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| **Gwarancja:** minimum24 miesiące. |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:** Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (Budynek B – I piętro) |  |
| **Nazwa producenta/Model/Rok produkcji**  |  |

**Załącznik Nr 4 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Dostawa spektrofotometru dla Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi”** (nr. post. BF-2.262.27.2022), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oświadczam, co następuje:

□ **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu\*),

□ **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębną ofertę w tym postępowaniu\*):

…………………………………………………………

**W związku z powyższym do oświadczenia załączam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.**

*\*) przekreślić nieodpowiednie*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Załącznik Nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

Fax. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BBA-2.262.27.2022**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na **Dostawę spektrofotometru dla Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Marka, model oferowanego urządzenia** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa (zł brutto)** | **Cena (zł brutto)** |
| A | B | C | D = B \* C |
| **Spektrofotometr do pomiaru barwy wyrobów włókienniczych**...................................................................(marka)...................................................................(model) | 1 | ......................... | ............................ |

**Cena brutto - ............................................. zł**

**Oświadczam/y,** że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczamy, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie
na warunkach określonych w SWZ. (minimum 24 miesiace)

**Oświadczam/y,** że oferowany spektrofotometr do pomiaru barwy posiada następujące parametry:

**a)** Dodatkowy filtr odcinający 460 nm **– TAK/NIE\***

**b)** Dodatkowa przesłona pomiarowa o wymiarach oświetlenie Φ3 mm ± 0,2 mm, mierzone Φ2,5
 mm ± 0,2 mm **– TAK/NIE\***

**Oferujemy przesłonę o wymiarach ……………. nm**

1. Kontrola temperatury próbki podczas pomiaru oraz zapisywanie tej temperatury wraz z wynikami pomiarów **– TAK/NIE\***
2. Możliwość wizualnego (bez użycia kamery) sprawdzenia po zamontowaniu próbki czy próbka jest prawidłowo umieszczona w otworze pomiarowym od strony kuli całkującej **- TAK/NIE\***
3. Dodatkowa płytka do sprawdzania filtra UV z nadanym numerem serii oraz wyznaczonymi wartościami kolorymetrycznymi przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 (co najmniej wartość bieli WCIE) **- TAK/NIE\***

**- nr serii…………………………**

**-wartości kolorymetryczne……………………………………………**

**(\* *niepotrzebne skreślić*. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ)**

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
w terminie określonym w SWZ.

**Oświadczamy, że** oferowane urządzenia spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczamy, iż** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

**Oświadczamy**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczamy**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem
na rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/Fax:

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

........................................................................................................................................................

„Rodzaj Wykonawcy *(zaznaczyć właściwe):*

* mikroprzedsiębiorstwo
* małe przedsiębiorstwo
* średnie przedsiębiorstwo
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj

*(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)*.”

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ....................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ..................................................................................................................................................

*Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszego formularza muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.*

**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Oświadczam, że na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

……..………………………………………………………………………………………….…

*(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego pn**. „Dostawa spektrofotometru dla Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi”**(nr. post. BF-2.262.27.2022)

1. zdolność techniczna lub zawodowa \*

 W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

……..…………………………………………………………………………………...…….…

1. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na \*\*:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

1. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą, będzie polegał na:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

1. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

1. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..…………………………………………………………………………………………….

\* niepotrzebne skreślić

\*\* np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

Kwestię udostępniania zasobów przez inne podmioty reguluje szczegółowo Oddział 3 w Dziale II Rozdział 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy (podmiotu udostępniającego zasoby) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Załącznik Nr 7 do SWZ**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Wykaz dostaw**

**potwierdzający spełnianie wymagań określonych w pkt 2.4 lit. A Części II SWZ**

**(nr post. BF-2.262.27.2022 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Terminy wykonania****(od-do)** | **Wartość dostawy brutto w zł** | **Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie** **(nazwa, adres, telefon)** | **Sposób****dysponowania zasobami** |
| **1.** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |
| **2.** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |
| **…** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |

***Uwaga:***

*Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.*

**\* niepotrzebne skreślić**

Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektroniczny*

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **„Dostawa spektrofotometru dla Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi”** (nr. post. BF-2.262.27.2022), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593
i 655) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), **nie jest** podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
4. **nie jestem** obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem
z siedzibą w Rosji;
5. **nie jestem** osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
6. **nie jestem** osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą
w Rosji lub
* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym*