Nr sprawy D25M/251/N/7-16rj/19

Gdynia, dnia 18.06.2019 r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamicznej dla lokalizacji w Gdyni”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 – Cewnik przedłużający do plastyki wieńcowej, posiadający średnice 6 i 7F o parametrach średnicy wewnętrznej 0,056” dla 6F i 0,062” dla 7F, oraz spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 7

W związku z zapisem w punkcie 5 parametrów wymaganych Pakietu nr 7, czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 – prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym – zamawia wyłącznie prowadniki w wersji sztywnej, tzn. STIFF, czy zamówienie dotyczy łącznie prowadników w wersji standard i STIFF?

Odp.: Zamówienie dotyczy prowadników w wersji Standard i Stiff.

Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści prowadniki przewodowe o długości 185 i 300 cm z pokryciem hydrofilnym w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do dokumentacji przetargowej wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, z uwagi na możliwe przetwarzanie przez Użyczającego danych pacjentów Zamawiającego, zapisanych w pamięci przedmiotu użyczenia, w toku czynności serwisowych i konserwacyjnych?

Odp.: TAK, Zamawiający wprowadza w zakresie zadania nr 1, 2, 26  Załącznik nr 2 do Umowy użyczenia (Załącznika nr 6 do SIWZ) – Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 5 - Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym o długości do wyboru: 150cm/ 180cm 0raz 260cm o średnicach 0.032”, 0,035’’ oraz 0,038”, o końcówce ,,J’’ i prostej, odporny na złamania, dobrze widoczny w skopi, dobra kontrola trakcji? Pragniemy podkreślić, iż nasze prowadniki są stosowane w wielu pracowniach w Polsce i są uznawane za produkt najwyższej jakości.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 - Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zadania 8:

- pozycji A introducer do tętnicy promieniowej wykonany z PTFE, średnice do wyboru: 4F,5F oraz 6F , długości: 7cm i 11 cm, z metalowym prowadnikiem, igłą 20*3,8 & 21*3,8 do Wyboru Zamawiającego, bezproblemowe wprowadzanie i usuwanie introducera dzięki cienkiej, gładkiej powierzchni; Introducery te stosowane są w wielu pracowniach w Polsce i cieszą się bardzo dobrą opinią najbardziej wymagających użytkowników (min. Szpital MSWiA Warszawa – pracownia Hemodynamiki);

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zadania 8:

- pozycja B introducer do tętnicy udowej wykonany z PTFE, średnicach do wyboru: 4-10F, długość użytkowa: 11cm oraz 23cm, igła 18/20G?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy dostawy towaru z utworzenia depozytu na  poczet zakupu spowodowany obostrzeniami jakościowymi ze strony producenta?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 - Dotyczy zadania nr 23

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu i wyrazi zgodę na sukcesywną dostawę asortymentu w zad. 23?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 - Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozastawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz podlega absobcji w ciągu 30 dni.Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 5,6,7F?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Dotyczy zadania nr 20

Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty o zakresie długości 9-36 z bardzo dużą możliwością przeprężania i biodegradowalnym polimerem zawierającym lek antyproliferacyjny BA9 o grubości stratów 84 mikrometrów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści do oceny balon do kontrapulsacji 8F 40 cc z prowadnikiem 0,031 „” i 7Fr z prowadnikiem 0,020”. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 - Dotyczy zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści do oceny pętle do usuwania ciał obcych w zakresie średnic  5-35 mm i długości 125cm oraz średnice 2-7mm i długości 175 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 - Dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści strzykawkę wysokociśnieniową z manometrem do PTCA o następujących parametrach:

- pojemność 20 ml

- zakres generowanego ciśnienia 0-30 atm,

- tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną umożliwiającą generowanie precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu,

- możliwość obserwacji słupa cieczy wewnątrz strzykawki,

- ergonomiczny kształt (wg rys. poniżej) przystosowany do obsługi jednoręcznej oraz umożliwiający wykonanie precyzyjnej inflacji jak i szybkiej deflacji,

- system zabezpieczający przed niekontrolowaną deflacją,

- wysokociśnieniowy dren zbrojony zakończony „męskim” adapterem rotacyjnym,

- w zestawie trójdrożny kranik wysokociśnieniowy w wersji ON.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 - Dotyczy Projektu umowy

Prosimy o wykreślenie poniższego wymogu:

„§9 ust. 2 Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw”

Zapis jest bardzo nieprecyzyjny. Nie ma mowy o tym jak długo będą odbywać się zakupy interwencyjne. Takie zakupy powinny odbywać się w przypadku opóźnień, a nie dalej po wypowiedzeniu umowy.

Odp.: Zamawiający nie wykreśla powyższego zapisu, ale wyjaśnia, iż zakupy interwencyjne nie będą realizowane z chwilą wygaśnięcia umowy.

Pytanie nr 16 - Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 9 dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii aspiracyjnej o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 - Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż poszczególni producenci wyrobów medycznych specjalizują się w określonych typach wyrobów, wyłączy z pakietu nr 9 poz. 2 (cewniki do trombektomii aspiracyjnej), tworząc z niej osobny pod pakiet 9a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odp.: Zamawiający nie ma możliwości dokonać podziału zadania z powodu ograniczenia występującego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zapisy pkt. 3 Załącznika nr 4 do Projektu umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) otrzymują brzmienie:

Nazwiska pacjenta lub Nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

Ponadto Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wzór Umowy użyczenia po zmianach z dnia 18.06.2019 r. zawierający jako załącznik Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska