Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Mikroskop– 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan techniczny | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 208 mm Głębokość: 296 mm Wysokość: 453 mm | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie, funkcje | - 5- pozycyjna miska obiektywowa | TAK |  |  |
|  |  | stolik mechaniczny o wym. 75x50 z uchwytem na dwa preparaty, z zakresem przesuwu preparatu XY | TAK |  |  |
|  |  | fototubus binokularny 25°/22 | TAK |  |  |
|  |  | okulary 10x pole widzenia 22mm z muszlami | TAK |  |  |
|  |  | obiektywy iPlan-Achromat 4x, 10x, 40x | TAK |  |  |
|  |  | obiektyw olejowo-immersyjny o powiększeniu 100x, o aperturze numerycznej NA 1.25, przystosowany dla obserwacji preparatów bez szkiełka nakrywkowego (typ D=0) | TAK |  |  |
|  |  | Mocne oświetlenie Led Do długiej żywotności (~30000 godz.) i neutralnej temperaturze barwowej 5600K, w formie wymiennego modułu, z możliwością łatwego zastąpienia bardziej tradycyjnym oświetleniem halogenowym (załączonym w zestawie) | TAK |  |  |
|  |  | kondensor Abbego 0.9/1.25 z miejscem na suwak | TAK |  |  |
|  |  | system Light Manager do zapamiętywania ustawień oświetlenia | TAK |  |  |
|  |  | automatyczne przechodzenie w stan uśpienia w zakresie 15-30min.\ | TAK |  |  |
|  |  | zestaw filtrów (niebieski, zielony, żółty) | TAK |  |  |
|  |  | oświetlacz fluorescencyjny iLED 455mm | TAK |  |  |
|  |  | Moduł reflektora FL z filtrem 67 (zoptymalizowany pod auraminę) | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 72 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy