Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Koagulometr – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan techniczny | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 430 mm Głębokość: 370 mm Wysokość: 120 mm | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne | Metoda pomiaru- optyczna 3 ścieżki pomiarowe: - wykrzepialna, - chromogenna, - immunologiczna | TAK |  |  |
|  |  | Kanały pomiarowe 5 niezależnych kanałów | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zastosowania mikro-próbki (50 µl) osocza | TAK |  |  |
|  | Zakres badań, parametry | - PT; APTT; Fibrynogen Clauss, TT ATIII, D-Dimery; Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina | TAK |  |  |
|  |  | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT | TAK |  |  |
|  |  | Oznaczenia stężenia fibrynogenu podczas oznaczenia PT | TAK |  |  |
|  | Programowanie Pamięć | - możliwość samodzielnego programowania pomiarów | TAK |  |  |
|  |  | -zapamiętywanie przez urządzenie wprowdzanych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnyhc i min 2000 wyników – nawet po wyłączeniu zasilania | TAK |  |  |
|  | Kalibracja aparatu | TYLKO po zmianie serii odczynnika | TAK |  |  |
|  | Indeksowanie wyników | -indeksowanie wyników poza zakresem normy - indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | - w j. polskim z możliwością podawania w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | - podłączanie czytnika kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  |  | - Wyposażenie w program z pamięcią wyników. | TAK |  |  |
|  |  | Integracja urządzenia z systemem KS-SOLAB firmy KAMSOFT S.A | TAK |  |  |
|  |  | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników Wydruk powinien zwierać dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych. | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie awaryjne UPS | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim i w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na nośniku lub przekazaną drogą elektroniczną | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta koagulometru. | TAK |  |  |
|  | Kontrola jakości | Grupa porównawcza w kontroli Łódzkiej licząca co najmniej 14 koagulometrów |  |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią  SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy