Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Analizator immunochemiczny– 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 783 mm | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne | Analizator na-blatowy | TAK |  |  |
|  |  | Wydajność 200 oznaczeń na godzinę | TAK |  |  |
|  |  | Metoda Chemiluminescencji CLIA z mikrodrobinową magnetyczną fazą stałą, znacznikiem luminescencji ABEI i starterami | TAK |  |  |
|  |  | Przedział próbkowy na nie mniej niż 70 probówek z ciągłym ich ładowaniem i wyładowywaniem | TAK |  |  |
|  |  | Chłodzony przedział odczynnikowy 10 +/- 3 o C na 20 pozycji z możliwością doładowania - ciągłej wymiany kaset bez przerywania wykonywania badań (takie same kliny odczynnikowe do wszystkich analizatorów linii immunochemicznej producenta) | TAK |  |  |
|  |  | System pracy „pacjent po pacjencie” lub batch i CITO | TAK |  |  |
|  |  | Brak dedykowanego statywu próbkowego dla próbek CITO , możliwość zlecenia próbki CITO z każdej linii w przedziale próbkowym | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych z użyciem różnego typu probówek ( różne typy probówek systemu otwartego, zamkniętego i próbki pediatryczne) | TAK |  |  |
|  |  | Wszystkie informacje o odczynniku zapisane w kodzie właściwym dla aparatu, zawierające również wartości krzywej kalibracyjnej producenta i wartości dla kalibratorów | TAK |  |  |
|  |  | Dwupunktowa rekalibracja | TAK |  |  |
|  |  | Wykonywanie oznaczeń z następujących materiałów biologicznych: surowica, osocze, mocz. | TAK |  |  |
|  |  | Stabilność odczynnika na pokładzie po pierwszym otwarciu minimum 4 tygodnie | TAK |  |  |
|  |  | Kliny odczynnikowe na 50 lub 100 oznaczeń | TAK |  |  |
|  |  | Rekalibracja od minimum 1 tygodnia czasu po zainstalowaniu klina odczynnikowego w aparacie | TAK |  |  |
|  |  | Kliny odczynnikowe zawierające jednocześnie kalibratory na 2 poziomach | TAK |  |  |
|  |  | Kontrole wewnętrzne zawarte w opakowaniach odczynnika podstawowego | TAK |  |  |
|  |  | Mieszanie na pokładzie bezdotykowe typu vortex po dodaniu próbki i odczynnika | TAK |  |  |
|  |  | Czterofazowa magnetyczna separacja w stacji płukania z mieszaniem bezdotykowym typu vortex | TAK |  |  |
|  |  | Identyfikowanie próbek za pomocą kodów kreskowych lub możliwość ręcznego ich wprowadzania | TAK |  |  |
|  |  | Odczytywane kody kreskowe | TAK |  |  |
|  |  | Minimum 80 pozycji na kuwety reakcyjne w bloku reakcyjnym z inkubacją w 37 ◦ C | TAK |  |  |
|  |  | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących | TAK |  |  |
|  |  | System wykonujący oznaczenia w pojedynczych kuwetach | TAK |  |  |
|  |  | Minimum 350 kuwet jednorazowych na pokładzie | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość doładowania kuwet jednorazowych bez zatrzymywania pracy analizatora; bez użycia funkcji pauzy | TAK |  |  |
|  |  | System dozowania z detekcją poziomu płynu, wykrywaniem skrzepu, zabezpieczeniem przed interferencją wynikającą ze spienienia, detekcja kolizji | TAK |  |  |
|  |  | Współczynnik przenoszenia poniżej 1 ppm | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar chemiluminescencji w warunkach stabilizowanej temperatury w komorze pomiarowej | TAK |  |  |
|  |  | Buforowany płyn myjący dostarczany w koncentracie . Odrębny płyn do comiesięcznej dekontaminacj | TAK |  |  |
|  |  | Dostępna opcja automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu granicy liniowości | TAK |  |  |
|  |  | Definiowanie testów refleks i re-run oraz paneli badań | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | Zewnętrzne monitorowanie poziomu materiałów zużywalnych bez konieczności odczytu w oprogramowaniu analizatora | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie badań w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  |  | System monitorowania poziomu odczynników | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda oraz graficznym przedstawieniem kontroli (wykresy Levey-Jenningsa) | TAK |  |  |
|  |  | Prowadzenie w plik Excel monitorowania zużycia odczynników , kalibratorów i kontroli oraz liczby wykonywanych badań i powtarzanych oznaczeń | TAK |  |  |
|  |  | System ostrzegania użytkownika o błędach | TAK |  |  |
|  |  | Integracja urządzenia z systemem KS-SOLAB firmy KAMSOFT S.A | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego |  |  |  |
|  |  | Brak interferencji ze strony biotyny podczas wykonywania oznaczeń | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | Analizator dostarczony z komputerem o parametrach minimalnych: - Procesor: 3.0 GHz - Pamięć RAM: 8GB - Dysk twardy SSD: 512 GB - Napęd DVD - System operacyjny: Windows 11 Pro 64bit zapewniający możliwość pracy w Active Directory lub równoważny - Karta sieciowa 2 porty - Klawiatura + mysz optyczna przewodowa. | TAK |  |  |
|  |  | - Analizator dostarczony z monitorem o parametrach minimalnych: - Dotykowy 23,5 cala FHD z podświetleniem LED (1080p) o rozdzielczości min. 1920 x 1080 przy 60 Hz. - Współczynnik kontrastu: 1000:1 / 5000000:1. - Jasność: 300 cd/m². - Częstotliwość odświeżania pionowego: 50 - 60 Hz. | TAK |  |  |
|  |  | Drukarka: Rodzaj wydruku laserowy, Maksymalny format wydruku A3, Wi-Fi, Rozdzielczość w czerni [dpi] min. 1200x1200, szybkość wydruku w czerni min. 28 str/min, Automatyczny druk dwustronny, podajnik papieru min. 250 arkuszy, wyposażona w wyświetlacz, pamięć min. 256 mb RAM, złącze LAN, złącze USB 2.0. | TAK |  |  |
|  |  | UPS dostosowany do oferowanego aparatu, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku spadku napięcia lub „odcięcia” energii elektrycznej oraz bezpieczne przywrócenie systemu po włączeniu dopływu energii | TAK |  |  |
|  | Demineralizator | Informacja Zamawiającego Urządzenie będzie podłączone do centralnej stacji demineralizacyjnej o parametrach: Wydajność systemu: 40dm3/h Filtr osadowy 5μm 10” Filtr węglowy 10” Odwrócona osmoza Podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym Zewnętrzna kolumna jonowymienna o poj. 25l.) Przewodność wody oczyszczonej poniżej 0,06μS/cm Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 150L do magazynowania wody oczyszczonej Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu min 2bar Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa | NIE |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Dostawa | Koszt dostawy analizatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  |  | ulotki do w/w odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych |  |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu | TAK |  |  |
|  | Kontrola jakości | Grupa porównawcza w kontroli Łódzkiej licząca co najmniej 14 analizatorów | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią  SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy