Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Inkubator laboratoryjny – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 620 mm Głębokość: 730 mm Wysokość: 910 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne minimalne | Szerokość: 490 mm Głębokość: 520 mm Wysokość: 660 mm | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne | Pojemność: 160 L | TAK |  |  |
|  |  | Płaszcz powietrzny | TAK |  |  |
|  |  | Zakres nastawy temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +50°C | TAK |  |  |
|  |  | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ±0.1°C | TAK |  |  |
|  |  | Jednorodność temperatury nie gorsza niż: ±0.25°C | TAK |  |  |
|  |  | Trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych | TAK |  |  |
|  |  | Zakres nastawy stężenia CO2: 0% do 20. | TAK |  |  |
|  |  | Stabilność stężenia CO2 nie gorsza niż: ±0.15% |  |  |  |
|  |  | Czujnik stężenia CO2 typu TC | TAK |  |  |
|  |  | Wilgotność utrzymywana na stałym poziomie 95%RH(±5%) | TAK |  |  |
|  |  | Aktywny obieg powietrza wymuszany przez wentylator | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie, budowa | Wnętrze i półki wykonane z bakteriobójczego stopu stali nierdzewnej z miedzią | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowe szklane drzwi wewnętrzne | TAK |  |  |
|  |  | Min. 3 półki perforowane | TAK |  |  |
|  |  | Reduktor dwustopniowy do butli z dwutlenkiem węgla | TAK |  |  |
|  |  | Gładki uchwyty półek wytłoczone bezpośrednio ze ścian komory. | TAK |  |  |
|  |  | Filtr mikrobiologiczny na linii zasilania w CO2 | TAK |  |  |
|  |  | Port kablowy o średnicy min 30mm pozawalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie, funkcje | Sterownik mikroprocesorowy z tekstowym wyświetlaczem OLED | TAK |  |  |
|  |  | Rejestracja parametrów pracy, stężenia CO2 , stanów alarmów oraz stanów otwarcia drzwi | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość transferu danych na pamięc USB, port powinien znajdować się na drzwiach inkubatora | TAK |  |  |
|  |  | System automatycznej diagnostyki usterek |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa | Odchylenia temperatury | TAK |  |  |
|  |  | Odchylenia stężenia CO2 | TAK |  |  |
|  |  | Otwarcia drzwi | TAK |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE- IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy