Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Aparat do barwienia preparatów prątka metodą zanurzeniową – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Średnica: 400 mm Wysokość: 587 mm | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne | Aparat w pełni automatyczny, barwienie i suszenie preparatów |  |  |  |
|  |  | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami). | TAK |  |  |
|  |  | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu: max 20. Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu. | TAK |  |  |
|  |  | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów. Wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości | TAK |  |  |
|  |  | Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy | TAK |  |  |
|  |  | Gotowy zestaw do barwienia metodą fluorescencyjną | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zakupu odczynników w zestawach | TAK |  |  |
|  |  | Zanurzeniowa metoda barwienia | TAK |  |  |
|  |  | Dotykowy ekran do obsługi aparatu | TAK |  |  |
|  |  | Informacja o postępie pracy widoczna na ekranie | TAK |  |  |
|  |  | Czas barwienia nie dłuższy niż 10 minut | TAK |  |  |
|  |  | Typ rotora – wyjmowany z aparatu do wkładania szkiełek, czyszczenia | TAK |  |  |
|  |  | Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach | TAK |  |  |
|  |  | Automat odprowadza zużyte roztwory do pojemnika (10L), zapobiegając tym samym niebezpiecznym manipulacjom | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja monitorowania odpadów (czujnik zabezpieczający przed przepełnieniem pojemnika na odpady) | TAK |  |  |
|  | Konserwacja | aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | - filtr węglowy | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywanych odczynników do rodzaju preparatów oraz kontrolę zużycia odczynników | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godzin lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy