Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Autoklaw do sterylizacji odczynników tzw. „czysty”– 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan techniczny | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Typ /rodzaj | Autoklaw automatyczny | TAK |  |  |
|  |  | Autoklaw mobilny, wyposażony w kółka | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 650 mm Głębokość: 655 mm Wysokość: 990 mm | TAK |  |  |
|  | Sterylizacja materiałów | sterylizacja odczynników | TAK |  |  |
|  |  | sterylizacja szkła i sprzętu laboratoryjnego | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy | max temperatura sterylizacji do 138 °C | TAK |  |  |
|  |  | ciśnienie robocze podczas cyklu max: 3,5 bar | TAK |  |  |
|  | Komora | komora cylindryczna | TAK |  |  |
|  |  | stal kwasoodporna standardu AISI 316l, elektropolerowana | TAK |  |  |
|  |  | pokrywa komory otwierana /zamykana w płaszczyźnie poziomej, zabezpieczona przed poparzeniem się użytkownika | TAK |  |  |
|  |  | pojemność użytkowa: 50 dm3 | TAK |  |  |
|  |  | Pneumatyczne uszczelnienie drzwi komory ciśnieniowej za pomocą sprężonego powietrza | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary komory Średnica: 400mm +/- 10mm Wysokość: 400mm+/- 10mm | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | - sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  |  | graficzny wyświetlacz LCD, prezentujący kolejne etapy cyklu sterylizacji oraz parametry pracy (ciśnienie, tempertura, czas trwania cyklu, numer wybranego cyklu, etc) | TAK |  |  |
|  |  | interfejs chroniony hasłem | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość opóźnienia rozpoczęcia czasu sterylizacji | TAK |  |  |
|  |  | menu autoklawu w wersji językowej polskiej | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | wbudowany kompresor do obsługi pneumatyki autoklawu | TAK |  |  |
|  |  | Pompa próżniowa bezolejowa zapewniająca próżnię wstępną oraz suszenie próżniowe w fazie końcowej. Brak konieczności podłączenia wody do pompy. | TAK |  |  |
|  |  | Opcja przyśpieszonego chłodzenia | TAK |  |  |
|  |  | Program oraz konfiguracja do utrzymywania programowanej temp. Wsadu w zakresie 40-90st.C | TAK |  |  |
|  |  | sonda temperatury wewnątrz wewnątrz komory | TAK |  |  |
|  |  | port walidacji | TAK |  |  |
|  |  | wbudowana pompa poboru wody dejonizowanej z czujnikiem poziomu | TAK |  |  |
|  |  | wbudowana wytwornica pary wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  |  | elementy grzejne zabudowane poza komorą sterylizacyjną | TAK |  |  |
|  |  | 2 kosze do sterylizacji z wysokogatunkowej stali nierdzewnej które umożliwią ich umieszczenie w komorze jednocześnie | TAK |  |  |
|  |  | 1 kosz do sterylizacji z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z możliwością tylko załadunku jednego kosza | TAK |  |  |
|  |  | drukarka do wydruku parametrów procesu | TAK |  |  |
|  |  | system chłodzenia kondensatu – do schładzania pary i skroplin opuszczającyh autoklaw do temperatury zaprojektowanej dla kanalizacji | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany kompresor gwarantujący przyśpieszone chłodzenie ( bez użycia wody) | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowy i niezależny system pomiaru ciśnienia w komorze sterylizacyjnej oraz wytwornicy pary z odczytem wskazań ciśnienia na wbudowanych w panel sterowania osobnych manometrach | TAK |  |  |
|  |  | Zawór bezpieczeństwa oraz główny wyłącznik zlokalizowany na panelu frontowym autoklawu | TAK |  |  |
|  |  | Miesca narażone na silne nagrzewanie i oddawanie ciepła pokryte wytrzymałym tworzywem zwiększające bezpieczeństwo użytkownika | TAK |  |  |
|  | Demineralizator | Informacja Zamawiającego Urządzenie będzie podłączone do centralnej stacji demineralizacyjnej o parametrach: Wydajność systemu: 40dm3/h Filtr osadowy 5μm 10” Filtr węglowy 10” Odwrócona osmoza Podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym Zewnętrzna kolumna jonowymienna o poj. 25l.) Przewodność wody oczyszczonej poniżej 0,06μS/cm Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 150L do magazynowania wody oczyszczonej Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu min 2bar Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa | NIE |  |  |
|  | Powiadomienia alarmowe | zbyt wysokiego ciśnienie w komorze | TAK |  |  |
|  |  | awaria zamykania i otwierania pokrywy | TAK |  |  |
|  |  | awaria czujnika ciśnienia | TAK |  |  |
|  |  | braku wody w wytwornicy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne | - trójfazowe | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią  SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy