Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Analizator biochemiczny z demineralizatorem– 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość:1200 mm Głębokość: 720 mm Wysokość: 1258mm | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne | Automatyczny analizator biochemiczny typu wolnostojącego obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera. Wyklucza się analizator nastołowy i analizator demonstracyjny. | TAK |  |  |
|  |  | Wydajność dla testów biochemicznych /turbidymetrycznych minimum 400 testów /godz.Dla przystawki ISE minimum 200 testów /godz. | TAK |  |  |
|  |  | Rodzaj próbki: surowica, osocze ,mocz ,krew pełna, PMR, płyny z jam ciała. | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie analizatora w systemie aplikacyjnym całkowicie otwartym | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiarowy dla fotometru do 3,5 A | TAK |  |  |
|  |  | Bezobsługowy układ optyczny bez konieczności wymiany źródła światła Źródło światła analizatora oparte o diody LED | TAK |  |  |
|  |  | Niezależny układ ISE dla K,Na.CL | TAK |  |  |
|  |  | Pomiary w kuwetach ze szkła hartowanego dla tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety bezpośrednio przed pomiarem odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  |  | Analizator wyposażony w stację mycia kuwet | TAK |  |  |
|  |  | Układ dozujący analizatora pracujący w oparciu o pompy ceramiczne bez konieczności wymiany elementów strzykawek aspirujących | TAK |  |  |
|  |  | Dwie niezależne igły odczynnikowe dla R1 i R2 i osobna igła próbkowa | TAK |  |  |
|  |  | Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu | TAK |  |  |
|  |  | Rotor próbkowy -minimum 80 pozycji ,odczynniki barkodowane, odczytywane przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  |  | Chłodzony rotor odczynnikowy -minimum 80 pozycji ,odczynniki barkodowane , odczytywane przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  |  | Wstawianie kalibratorów ,kontroli i próbek citowch na dowolnych pozycjach rotora próbkowego | TAK |  |  |
|  |  | Wstawianie odczynników na dowolnych pozycjach rotora odczynnikowego | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie odczynnika w butelkach w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się w pierwszej butelce | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne powtórzenia próbek po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz zaprogramowanego zakresu | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levey- Jeningsa- dwa poziomy kontroli na jednym wykresie Westgarda | TAK |  |  |
|  |  | Konfigurowalne formaty wydruków ,wydruk wyników z poziomu komputera sterującego pracą analizatora na drukarce laserowej | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL wyliczeniowy | TAK |  |  |
|  |  | Zużycie wody < 15L/h | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim | TAK |  |  |
|  |  | Integracja urządzenia z systemem KS-SOLAB firmy KAMSOFT S.A | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca pokrywa koszty podłączenia analizatora | TAK |  |  |
|  |  | Analizator dostarczony z komputerem o parametrach minimalnych: - pamięć 16GB -dysk SSD- 512 GB - system operacyjny: Windows 11 Pro zapewniający możliwość pracy w Active Directory lub równoważny -klawiatura i mysz bezprzewodowa | TAK |  |  |
|  |  | Analizator dostarczony z monitorem o parametrach minimalnych: - wielkość: 24” - FHD, 100 Hz 1ms | TAK |  |  |
|  |  | Analizator dostarczony z drukarką Minimalne parametry: - technologia drukowania: laserowa - rodzaj: monochromatyczna - pamięć: 512MB 3GB - prędkość druku do 40str. /min - format wydruku: A4 - drukowanie dwustronne (duplex) | TAK |  |  |
|  |  | Analizator dostarczony z UPS o parametrach: - 3kVA, 2.4kW | TAK |  |  |
|  |  | Analizator dostarczony z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  |  | Analizator dostarczony z listwą zasilającą z zabezpieczeniem | TAK |  |  |
|  | Demineralizator | Wydajność systemu: 40dm3/h | TAK |  |  |
|  |  | Prefiltr osadowy 5μm 10” | TAK |  |  |
|  |  | Filtr węglowy 10” | TAK |  |  |
|  |  | Odwrócona osmoza | TAK |  |  |
|  |  | Podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym Zewnętrzna kolumna jonowymienna o poj. 25l.) | TAK |  |  |
|  |  | Przewodność wody oczyszczonej poniżej 0,06μS/cm | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie automatyczne i bezobsługowe | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką | TAK |  |  |
|  |  | Ruchomy punkt poboru wody oczyszczonej – druga klasa czystości | TAK |  |  |
|  |  | Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 150L do magazynowania wody oczyszczonej | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu min 2bar | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość samodzielnego serwisowania | TAK |  |  |
|  |  | Obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w system kontrolno- pomiarowy posiadający m.in.: konduktometr, alarm o wymianie filtrów, menu w j. Polskim, wyświetlacz LCD, | TAK |  |  |
|  |  | Czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  |  | Przyłącza do autoklawów - 2szt | TAK |  |  |
|  |  | Przyłącze do analizatorów - 2szt | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Dostawa | Koszt dostawy oraz instalacji analizatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  |  | Załączona do oferty broszura/ulotka w języku polskim potwierdzająca spełnieniem wszystkich powyższych parametrów | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu i ulotki do w/w odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych | TAK |  |  |
|  | Kontrola jakości | Grupa porównawcza w kontroli Łódzkiej licząca co najmniej 14 analizatorów | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy