Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Komora laminarna do lekowrażliwości prątka gruźlicy – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan urządzenia | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 1685 mm Głębokość: 797 mm Wysokość: 1450 mm | TAK |  |  |
|  |  | -szerokość robocza: nie mniejsza niż 1520 mm i nie większa jak 1560 - głębokość robocza: nie mniejsza niż 580 mm - wysokość obszaru pracy: nie mniejsza niż 666 mm | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja | - obudowa zewnętrzna : stal walcowana na zimno, malowana farbą proszkową | TAK |  |  |
|  |  | ściany boczne przeszklone ze szkła hartowanego, szyby w obramowaniu z uszczelką | TAK |  |  |
|  |  | wnętrze komory roboczej ze stali nierdzewnej min. AISI 304 lub wyższej | TAK |  |  |
|  |  | ściana tylna ustawiana pod takim samy kątem ( <90st) jak szyba, tworząca jedną płaszczyzną z szybą | TAK |  |  |
|  |  | otwory odciągowe zlokalizowane - na ścianie tylnej nad blatem roboczym ( nie mogą być częścią blatu) | TAK |  |  |
|  | Filtracja powietrza | Przepływ powietrza laminarny pionowy z recyrkulacją powietrza w stosunku 70:30 | TAK |  |  |
|  |  | System dwóch filtrów HEPA klasy co najmniej H14 – filtr obszaru pracy i filtr wylotowy | TAK |  |  |
|  |  | Wydajnośc filtrów nie gorsza niż 99,999% MPPS dla cząstek ≥0,3μm, oraz 99,995% dla cząstek 0,1-0,2μm. | TAK |  |  |
|  |  | Filtry testowane i zgodne z EN18922 | TAK |  |  |
|  |  | Filtry HEPA z gwarancją pracy bez konieczności wymiany powyżej 7000 godzin | TAK |  |  |
|  |  | Filtry wyposażone w membranę z mikrosiatką umieszczoną w strumieniu powietrza, wyrównującą prędkość powietrza, a także działająca jako wskaźnik uszkodzenia filtra | TAK |  |  |
|  |  | Komora wyposażona w jednen silnik typu EC sterowany elektronicznie o zmniejszonym zużyciu energii gwarantujący cichą pracę | TAK |  |  |
|  |  | Komora szczelna aerozolowo po pełnym opuszczaniu szyby | TAK |  |  |
|  | Blat roboczy | ze stali nierdzewnej klasy min. AISI304 lub wyższej | TAK |  |  |
|  |  | blat segmentowy (panelowy) bez perforacji, panele symetryczne | TAK |  |  |
|  |  | szerokość pojedynczego panelu blatu nie większa niż 30 cm | TAK |  |  |
|  |  | blaty autoklawowalne | TAK |  |  |
|  |  | V-kształtny wlot powietrza dla zapewnienia stałej bariery frontowej pozwalający na bezpieczną i wygodną prace bez konieczności montażu dodatkowych podłokietników *nie dopuszcza się blatu z płaskim wlotem powietrza | TAK |  |  |
|  |  | pod blatem roboczym umieszczony dedykowany port dla przeprowadzania testów DOP | TAK |  |  |
|  | Szyba frontowa | ustawiona pod kątem/nachylona do blatu roboczego (kąt nachylenia od pionu: ≥5 stopni ) | TAK |  |  |
|  |  | wykonana ze szkła wielowarstwowego | TAK |  |  |
|  |  | gwarantująca hermetyczne zamknięcie komory od frontu – wymagana szczelność aerozolowa po opuszczeniu/zamknięciu obszaru pracy poprzez poruszanie szyby w płaszczyźnie góra-dół z dociśnięciem szyby ruchem horyzontalnym do uszczelki obramowania po zamknięciu | TAK |  |  |
|  |  | przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym z automatycznym | TAK |  |  |
|  |  | podnoszenie do pozycji/wysokości roboczej po uruchomieniu komory w trybie pracy bezpiecznej | TAK |  |  |
|  |  | funkcja odchylenia szyby frontowej przy czyszczeniu jej wewnętrznej powierzchni wspomagane za pomocą teleskopów gazowych lub blokowanych wsporników metalowych | TAK |  |  |
|  |  | wysokość robocza szyby min. 195 mm | TAK |  |  |
|  | Lampa UV i oświetlenie | lampa UV zainstalowana na stałe na tylnej ścianie komory lub w górnej części komory roboczej z przodu | TAK |  |  |
|  |  | funkcja programowania czasu pracy lampy UV (programowanego włączania i wygaszania) z panelu sterowania komory | TAK |  |  |
|  |  | oświetlenie obszaru pracy- intensywność: 700-1300 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego, z regulacją natężenia | TAK |  |  |
|  | Panel sterowniczy | umiejscowiony na frontowej części komory roboczej (płyta czołowa) | TAK |  |  |
|  |  | sterowanie mikroprocesorowe – z wyświetlaczem LCD pokazującym parametry pracy tj: kontrola prędkości przepływu powietrza (downflow) oraz bariery powietrznej z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s | TAK |  |  |
|  |  | panel kontrolny z graficznym wyświetlaczem LCD i dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi przeznaczonymi do : - kontroli ruchu szyby frontowej (góra/dół) - wł/wył. oświetlenia, - wł/wysł. lampy UV, - wł/wył. elektrozaworu ( gaz/próżnia) - wł/wył. gniazda elektrycznego | TAK |  |  |
|  |  | sterowanie za pomocą przycisków membranowych odpornych na zalanie i umożliwiających wygodna pracę w rękawiczkach bez dodatkowych elementów wystających mogących ulec uszkodzeniu np. przełączników, pokręteł lub gałek | TAK |  |  |
|  |  | sygnalizacja alarmowa (optyczny i akustyczny alarm) w przypadku nieprawidłowości związanych np. z zaburzeniami w przepływie laminarnym | TAK |  |  |
|  |  | obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory, filtrów HEPA oraz lampy UV | TAK |  |  |
|  |  | oznaczenie piktogramami razem z diodami LED włączonych funkcji komory min.: zawór gazu, gniazdo prądowe, światło, lampa UV | TAK |  |  |
|  |  | sterownik komory wyposażony w programowy cykl dekontaminacyjny dla przyspieszania i ułatwienia procesu dezaktywacji filtrów oraz dekontaminacji wnętrza | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe opcje sterownika | zabezpieczenie komory kluczem mechanicznym, który można wyjąć aby uniknąć niepożądane/nieautoryzowanej pracy lub wyposażoną w kod dostępu PIN | TAK |  |  |
|  |  | Wyłącznik na panelu w przypadku zabezpieczenia z kodem pin, gdy przypadkowe wyłączenie komory uniemożliwi kod PIN | TAK |  |  |
|  |  | TRYB ECO – kontrolowane zmniejszenie prędkość obrotów silnika w celu zminimalizowania zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej | TAK |  |  |
|  |  | system haseł dostępowych dla trybu serwisowego każdorazowo generowany przez autoryzowany serwis producenta dla zabezpieczenia przed nieautoryzowaną lub przypadkową zmianą parametrów pracy | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | co najmniej 2 gniazda elektryczne w przestrzeni roboczej z możliwością włączenia/wyłączania z poziomu panelu sterowania dedykowanym przyciskiem | TAK |  |  |
|  |  | komora wyposażona w zainstalowany przepust technologiczny zakończony zaworem do korzystania z medium – gaz, oraz oznaczony kolorem: -gaz: kolor żółty, | TAK |  |  |
|  |  | przepust gazowy wyposażony w elektrozawór z funkcją włączenia/wyłączania z poziomu panelu sterowania dedykowanym przyciskiem | TAK |  |  |
|  |  | zewnętrzne przyłącze dla gazu umieszczone w części sufitowej na dachu komory dla uniknięcia przypadkowego odłączenia przewodu zasilającego przez użytkownika podczas pracy | TAK |  |  |
|  |  | włącznik zasilania w części sufitowej dla uniknięcia przypadkowego wyłączenia komory w trakcie pracy oraz pozwalający na dosunięcie komory do ściany (brak jakichkolwiek przyłączy, włączników oraz pozostałych elementów na tylnej, zewnętrznej ścianie komory) | TAK |  |  |
|  |  | stelaż pod komorę C-kształtny lub H-kształtny do pracy w pozycji siedzącej z szerokim zakresem regulacji – min. 15cm (74-89) cm oraz dedykowanym podnóżkiem | TAK |  |  |
|  |  | styk bezpotencjałowy umożliwiający zintegrowanie silnika dmuchawy z systemem sterowania wentylacją wyciągową | TAK |  |  |
|  | Elementy dodatkowe | Palnik do gazu z pedałem ze stali nierdzewnej, 3 programy standardowe |  |  |  |
|  |  | Wąż do gazu o odpowiedniej długości wraz z złączkami podłączeniowymi |  |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora. | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | -montaż i instalacja musi zostać wykonana przez autoryzowany serwis ( wymagany dokument autoryzacyjny wystawiony przez producenta dołączony do oferty przetargowej ) | TAK |  |  |
|  |  | W czasie instalacji musi zostać wykonana kwalifikacja obejmująca min. pomiar przepływów i barier oraz pomiar liczby cząstek stałych. Kwalifikacja musi zostać wykonana przez autoryzowany serwis producenta na terenie PL. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcownia. Wykonawca przedstawi protokół pomiarowy z czynności kwalifikacji oraz wpisze nr seryjne przyrządów z których korzystał | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE- IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy