Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

Dygestorium– 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan techniczny | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Typ /rodzaj | Urządzenie wolnostojące | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 900 mm Głębokość: 900 mm Wysokość: 2100 mm | TAK |  |  |
|  | Budowa | - płyta melaminowa, obustronnie laminowana,o wzmocnionej strukturze w technologi wysokociśnieniowej wszystkie krawędzie obklejone maszynowo twardym obrzeżem z PCV o gr. 2mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary komory roboczej minimalne | Szerokość: 800mm Głębokość: 700mm Wysokość: 1050mm | TAK |  |  |
|  | Wnętrze komory roboczej | - komora wyłożona w całości chemoodporną wykładką z ceramiki technicznej - blat roboczy wykonany z Litej ceramiki technicznej lub ceramiki monolitycznej lub konglomeratu kwarcowo- granitowego - zlew ceramiczny w blacie -wylewka -oświetlenie LED | TAK |  |  |
|  | Okno przednie | - okno przesuwne pionowo - szkło warstwowe hartowane, umieszczone na przeciwwagach – zapewniając regulację odpowiedniej wysokości otwarcia okna; | TAK |  |  |
|  | Czujnik przepływu powietrza z wyświetlaczem | wskazywanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h | TAK |  |  |
|  |  | sygnalizacja stanu alarmowego wizualna i alarmowa zbyt niskiego przepływu, zbyt wysokim podniesieniu okna , spadku napięcia | TAK |  |  |
|  |  | ciągła kontrola przepływu |  |  |  |
|  |  | własne zasilanie bateryjne w przypadku spadku napięcia | TAK |  |  |
|  | Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym | czujnik przepływu | TAK |  |  |
|  |  | gniazdka elektryczne – 2szt. 230 V 16A klasy IP-54 (hermetyczne) | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | Szafka podblatowa laminowana wentylowana grawitacyjnie z półką i zamkiem, oraz osadnik na chemikalia | TAK |  |  |
|  |  | wentylator kanałowy, dwubiegowy |  |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godz. lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” 
jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy