Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

- Autoklaw tzw. „brudny”, przelotowy – 1 szt.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 UPZP.

| Lp. | Podstawowe dane |  | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ |  | Podać |  |  |
| 2. | MODEL / TYP |  | Podać |  |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI |  | 2024 |  |  |
| Lp. | Podstawowe dane oferowanego sprzętu | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi opisać parametr * |  |
|  | Stan techniczny | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne | Szerokość: 900 mm Głębokość: 1318 mm Wysokość: 1004 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary użytkowe minimalne | Średnica: 500 mm Długość: 900 mm | TAK |  |  |
|  | Typ /rodzaj | Autoklaw automatyczny; przelotowy | TAK |  |  |
|  |  | Autoklaw do zabudowy | TAK |  |  |
|  |  | szczelny kołnierz uszczelniający do wbudowania autoklawu w ścianę od strony załadowczej (dedykowane do laboratoriów BSL3 membrana antyaerozolowa instalowana pomiędzy autoklawem a zabudową pomieszczenia) gwarantującą barierę dla aerozolu poprzez rozdzielenie sąsiadujących pomieszczeń: brudne-czyste | TAK |  |  |
|  |  | Autoklaw wyposażony w zestaw atestowanych zaworów elektro pneumatycznych oraz elektrozaworów do stosowania w urządzeniach klasy BSL3 gwarantujących bez emisyjność oraz umożliwiające prace serwisowe bez czynności dekontaminacyjnych całego autoklawu | TAK |  |  |
|  |  | Autoklaw wyposażony w system uszczelnień (włazy drzwiowe, elementy konstrukcyjne dopasowane do standardu BSL3) | TAK |  |  |
|  |  | Kontrola szczelności podczas instalacji za pomocą detektora nieszczelności w obecności gazu obojętnego (Argon) | TAK |  |  |
|  |  | Pneumatyczne uszczelnienie drzwi komory ciśnieniowej za pomocą sprężonego powietrza | TAK |  |  |
|  | Sterylizacja materiałów | Sterylizacja odpadów brudnych mikrobiologicznych powstałych w laboratorium mikrobiologicznym prątka gruźlicy | TAK |  |  |
|  | System dekontaminaycjny | Brak emisji aerozolu do otoczenia podczas sterylizacji brudnej bez konieczności stosowania filtrów HEPA podczas całego cyklu oraz skroplin do kanalizacji odpływowej | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatur i ciśnienia | Od 105 do 140 °C | TAK |  |  |
|  |  | Max ciśnienie podczas cyklu: 3,8bar | TAK |  |  |
|  | Komora, budowa | -komora cylindryczna | TAK |  |  |
|  |  | stal kwasoodporna standardu AISI 316l, elektropolerowana | TAK |  |  |
|  |  | pokrywa komory otwierana /zamykana manualnie lub automatycznie | TAK |  |  |
|  |  | wewnętrzna półka do sterylizacji z wysokogatunkowej stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  |  | pojemniki/ kosze do sterylizacji z wysokogatunkowej stali szlachetnej w ilości min. 3szt. | TAK |  |  |
|  |  | Pojemność komory użytkowa min 75 dm3 max 120 dm3 | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | Wbudowany port walidacyjny do wprowadzania sond temperaturowych | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowana wytwornica pary, generator pary, zintegrowany z autoklawem | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowy i niezależny system pomiaru ciśnienia w komorze sterylizacyjnej oraz wytwornicy pary z odczytem wskazań ciśnienia na wbudowanych w panel sterowania osobnych manometrach | TAK |  |  |
|  |  | Autoklaw wyposażony w pompę próżniową | TAK |  |  |
|  |  | System chłodzenia pary i skroplin opuszczające autoklaw do tepm. zaprojektowanych do kanalizacji | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowana drukarka– do wydruków parametrów procesu | TAK |  |  |
|  |  | Kompresor zewnętrzny do obsługi pneumatyki autoklawu | TAK |  |  |
|  |  | System szybkiego chłodzenia realizowany za pomocą płytowych wymienników ciepła wykonanych ze stali nierdzewnej i zainstalowanych w komorze sterylizacyjnej oraz wentylatora w wymiennikiem ciepła | TAK |  |  |
|  |  | Zawór bezpieczeństwa oraz główny wyłącznik zlokalizowany na panelu frontowym autoklawu | TAK |  |  |
|  |  | Niezależny czujnik temperatury materiału umieszczonego w autoklawie – sonda temperatury- elastyczna | TAK |  |  |
|  |  | Miesca narażone na silne nagrzewanie i oddawanie ciepła pokryte wytrzymałym tworzywem zwiększające bezpieczeństwo użytkownika | TAK |  |  |
|  | Demineralizator | Informacja Zamawiającego Urządzenie będzie podłączone do centralnej stacji demineralizacyjnej o parametrach: Wydajność systemu: 40dm3/h Filtr osadowy 5μm 10” Filtr węglowy 10” Odwrócona osmoza Podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym Zewnętrzna kolumna jonowymienna o poj. 25l.) Przewodność wody oczyszczonej poniżej 0,06μS/cm Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 150L do magazynowania wody oczyszczonej Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu min 2bar Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa | NIE |  |  |
|  | Sterowanie programowanie wersja językowa | sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  |  | dwa panele sterowania, po stronie czystej – 1szt, po stronie brudnej – 1szt. – na wysokości / w zasięgu wzroku | TAK |  |  |
|  |  | graficzne wyświetlacze LCD- dotykowe, o przekątnej min 14cm interfejs chroniony hasłem | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość opóźnienia rozpoczęcia czasu sterylizacji | TAK |  |  |
|  |  | menu autoklawu w wersji językowej polskiej | TAK |  |  |
|  |  | dostępne programy sterylizacji: powyżej 15 programów | TAK |  |  |
|  |  | Tworzenie, edycja własnych programów | TAK |  |  |
|  |  | Port USB do zczytywania danych | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa | alarm o zbyt wysokim ciśnieniu w komorze | TAK |  |  |
|  |  | alarm awarii zamykania i otwierania pokrywy | TAK |  |  |
|  |  | awaria czujnika ciśnienia | TAK |  |  |
|  |  | braku wody w wytwornicy | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne | - trójfazowe | TAK |  |  |
|  | Kwalifikacje | Wykonanie kwalifikacje IQ OQ PQ podczas instalacji urządzenia | TAK |  |  |
|  | Instrukcje | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim, w wersji oryginalnej – wydruk w wersji papierowej, osobno na nośniku wersje instrukcji oraz wersja elektroniczna dostarczona razem z aparatem | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczenie oraz usuwaniem usterek | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK |  |  |
|  |  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e—mail) | TAK |  |  |
|  |  | Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach 24 miesięcznej gwarancji. | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii do 72 godzin lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 | TAK |  |  |
|  |  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru | TAK |  |  |
|  |  | Bezpłatny serwis w ostatnim miesiącu trwania umowy z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją | TAK |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie | w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż w miejscu instalacji urządzenia dla całego personelu. Zakres instruktażu powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu – wszystkich pozycji aparatury badawczej oraz dostarczonego wraz z aparatura oprogramowania (wszystkie bazy danych i aplikacje oprogramowania) z zapewnieniem niezbędnych pakietów startowych, czyli materiałów potrzebnych do instruktażu. | TAK |  |  |
|  |  | Instruktaż na koszt Oferenta, w terminie wskazanym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  |  | Wydanie certyfikatów potwierdzających przeprowadzenie instruktażu personelu. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty | Oznakowanie CE-IVD na urządzeniu | TAK |  |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako   „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią  SWZ.

plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy