Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 – KOAGULOLOGIA – zapotrzebowanie roczne : *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Tromboplastyna | 1 x 2 ml |  |  | butelka | 60 |  |  |  |  | Tromboplastyna z mózgów króliczych z chlorkiem wapnia. Odczynnik ciekły gotowy do użycia. |
| 2 | Osocze kontrolne N | 1 x 1 ml |  |  | ml | 12 |  |  |  |  | Osocze kontrolne do kontroli jakości ozn.PT, APTT. |
| 3 | Osocze kontrolne P | 1 x 1 ml |  |  | ml | 12 |  |  |  |  | Osocze kontrolne do kontroli jakości ozn.PT, APTT. |
| 4 | APTT | 1 x 2 ml |  |  | butelka | 12 |  |  |  |  | Odczynnik ciekły gotowy do użycia. |
| 5 | CaCl2 | 1 x 4 ml |  |  | butelka | 12 |  |  |  |  | Odczynnik ciekły gotowy do użycia. |
| 6 | Dzierżawa koagulometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok * |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE

- - Ten sam nr serii osoczy kontrolnych na cały rok.

- - Koagulometr:

- rok produkcji 2018 lub nowszy

- półautomatyczny

- ilość jednoczesnych oznaczeń – dublet

- inkubowane pozycje na odczynniki

- możliwość umieszczania fiolek o różnych rozmiarach

- inkubowane pozycje na kuwety pomiarowe

- możliwość wykonywania oznaczeń PT i APTT

- możliwość wprowadzania krzywych kalibracyjnych kodami kreskowymi

- program kontroli jakości

- czytnik kodów kreskowych

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2 – BADANIE OGÓLNE MOCZU - zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Testy paskowe 10-parametrowe | 1 x 100 szt. |  |  | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 2 | Czytnik testów paskowych dzierżawa | Nie dotyczy |  |  | miesiąc | 12 miesięcy |  |  |  |  |
| 3 | Mocz kontrolny N | 3 x 5 ml |  |  | Op. | 150 oznaczeń |  |  |  |  |
| 4 | Mocz kontrolny P | 3 x 5 ml |  |  | Op. | 150 oznaczeń |  |  |  |  |
| 5 | Przegląd roczny czytnika | Nie dotyczy |  |  | Przegląd | 1 |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok * |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Termin ważności odczynników (materiałów) minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

PARAMETRY WYMAGANE:
 DOT. Poz. 2

- wydajność: 120 testów/h w trybie ciągłym lub 60 testów/h w trybie ,,pasek po pasku”

- możliwość odczytu pasków 10 lub 11 parametrowych, przedstawienie oświadczenia o eliminacji wpływu  kwasu askorbinowego jako załącznik do oferty;

- możliwość podłączenia czytnika barkodów;

- pomiar z użyciem 2 długości fal;

- automatyczna kalibracja przy uruchomieniu aparatu;

- podłączenie do sieci komputerowej funkcjonującej w laboratorium;

- program w  języku polskim dołączony do czytnika;
          - rok produkcji 2019 lub nowszy

DOT. Poz. 3 i 4
          - materiał kontrolny na poziomie N i P zachowujący stabilność wszystkich analitów po jego otwarciu przez 30 dni przy przechowywaniu w temperaturze 15-30°C
           lub do końca daty ważności w temp. 2-8°C
          - do oferty załączyć oświadczenie wykonawcy lub dane z ulotki producenta

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1do12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3 –- zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pojemniki z PS z łopatką do analizy kału, wciskane wieczko, poj.18 ml | 50 szt. |  |  | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z odczynnikiem do liczenia retikulocytów | 100 szt. |  |  | opak. | 1 |  |  |  |  | 1. Probówka ze 100 µl barwnika na bazie roztworu błękitu brylantowo-krezylowego do liczenia retikulocytów.z krwi żylnej i włośniczkowej |
| 3 | Barwnik Giemsy | 1 x 1000 ml |  |  | but. | 4 |  |  |  |  | Gotowy do użycia. |
| 4 | Barwnik May-Grunwalda | 1 x 1000 ml |  |  | but. | 6 |  |  |  |  | Gotowy do użycia. |
| 5 | Odczynnik Mac Wiliama | 500 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Erlicha | 500 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Rosina | 100 ml |  |  | but. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów hematologicznych oraz innych próbek klinicznych, takich jak, szpik kostny, zeskrobiny, wypłuczyny, nasienie – zestaw zalecany przez WHO do barwienia plemników. | 3x100ml |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | Zestaw składający się z Utrwalacza (Metanol ,Błękit metylenowy) , Barwnika I czerwonego (Bufor fosforanowy, Eozyna, Detergenty) i Barwnika II niebieskiego (Bufor fosforanowy, Azur). Zestaw w opakowaniu 3 x 100 ml, dający możliwość wykonania trójstopniowego barwienia w czasie łącznie ok. 15 sekund. Do oferty dołączyć ulotkę. |
| 9 | Szkiełka podstawowe cięte /76x26x1mm/ | 1 x 50 szt. |  |  | opak | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe cięte /76x26x2mm/ | 1 x 50 szt |  |  | opak | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka nakrywkowe 22x22x1mm | 1 x 200 szt. |  |  | opak | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki z PS poj. 7 ml średnica 13 mm dł. 100 mm | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki z PP poj. 10 ml, stożkowe średnica 16 mm dł. 100 mm | 1 x 500 szt. |  |  | opak | 6 |  |  |  |  | Bez kołnierza i podziałki |
| 14 | Korki wewn. do probówek średnicy 16 mm | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Sterylne naczynka PP o pojemności 1,5 ml z zakrętką i uszczelką, o stożkowym dnie z możliwością postawienia. | 1 x 200 szt. |  |  | opak | 1 |  |  |  |  | Naczynka do przechowuywania próbek w temp. od -90°C do +121°C. Wolne od DNAzy, RNAzy i pirogenu. |
| 16 | Pipety PASTEURA z PE 3 ml | 1 x 500 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pipety PASTEURA z PE 1 ml | 1 x 500 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki – żółte typ Gilsona 10 - 200 µl | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki – niebieskie typ Gilsona 200 - 1000 µl | 1 x 1000 szt. |  |  | opak | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość	.

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 4 – Próżniowy system pobierania krwi - zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Probówka PET do morfologii 2 ml z EDTAK2 | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka PET do biochemii 4 ml z aktywatorem wykrzepiania | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka PET 4 ml z heparyną litową | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka PET 4 ml bez dodatków | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka do OB, max. 3,5 ml (cytrynian sodu) metoda logarytmiczna | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka PET do koagulologii max. 2 ml (3,2% cytrynian sodu) | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka do rozmazów hematologicznych | 1 x 300 szt. |  |  | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt jednorazowy z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. | 1 x 50 szt. |  |  | opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła systemowa 0,8 | 1 x 100 szt. |  |  | opak | 70 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia 0,8 | 1 x 100 szt. |  |  | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia 0,8 połączona z uchwytem, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, w jednym sterylnym opakowaniu | 1 x 30 szt. |  |  | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

WARUNKI DODATKOWE:

1 – Wszystkie elementy systemu muszą być ze sobą kompatybilne (w przypadku zaoferowania probówek innego systemu wymagane oświadczenia producentów o wzajemnej kompatybilności)

Wszystkie igły i uchwyty muszą pochodzić od jednego producenta.
2 – Probówki z zakręcanymi korkami (z wyjątkiem probówek do OB).

3 – Wszystkie probówki plastikowe.

4 – Probówka do koagulologii z podwójną ścianką (PET i PP), otwarcie opakowania nie skraca terminu ważności.

5 – Czas wykrzepiania standardowej próbki na surowicę do 30 minut.

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 5 – Odczynniki i dzierżawa analizatora biochemicznego - zapotrzebowanie roczne -*okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Ilość oznaczeń na rok | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Amylaza | 250 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met. z G3 2.Odczynniki ciekłe |
| 2 | Cholesterol | 1500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: CHOD – POD enzymatyczna 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia |
| 3 | Trójglicerydy | 1200 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: oksydaza glicerofosforanu / peroksydaza 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia |
| 4 | Bilirubina całkowita | 1800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: z DPD 2. Odczynniki ciekłe |
| 5 | Fosfataza alkaliczna | 1000 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.: IFCC 2. Odczynniki ciekłe |
| 6 | GGT | 800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC. 2. Odczynniki ciekłe |
| 7 | Mocznik / BUN | 1200 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:enzymatyczna z UREAZĄ i GLDH 2.Odczynniki ciekłe. |
| 8 | Kinaza kreatynowa – CK | 800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC. 2. Odczynniki ciekłe. |
| 9 | Kinaza kreatynowa - MB (CK - MB) | 800 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC. 2. Odczynniki ciekłe. |
| 10 | Białko w surowicy | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1.Metoda biuretowa 2.Odczynniki ciekłe. |
| 11 | HDL bezpośredni | 1200 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Odczynniki ciekłe |
| 12 | Surowica kontrolna N | 1 x 5 ml |  |  | opak | 12 |  |  |  |  | 1. Ten sam producent, co odczynników. |
| 13 | Surowica kontrolna P | 1 x 5 ml |  |  | opak | 12 |  |  |  |  | 1. Ten sam producent, co odczynników. |
| 14 | Kalibrator | 1 x 3 ml |  |  | opak | 12 |  |  |  |  | 1. Ten sam producent, co odczynników. |
| 15 | Alkohol w surowicy | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met. Kinetyczna, ADH-UV. Standard w zestawie |
| 16 | Kontrola do oznaczania alkoholu w surowicy, dwa poziomy | 40 |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Glukoza | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:oksydaza glukozowa peroksydaza. 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, do oznaczania w osoczu i w moczu. |
| 18 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC . 2. Odczynniki ciekłe. |
| 19 | Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:IFCC . 2. Odczynniki ciekłe. |
| 20 | Kreatynina | 3500 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1. Met.:enzymatyczna 2. Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, do oznaczania w surowicy i w moczu. |
| 21 | Kwas moczowy | 200 |  |  | opak |  |  |  |  |  | 1.Met. urikaza, peroksydaza 2. Odczynniki ciekłe. |
| 22 | Żelazo | 150 |  |  | opak |  |  |  |  |  | Met. z chromazurolem B |
| 23 | CRP | 2500 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kontrola do CRP | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | HbA1c | 100 |  |  | opak |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kontrola do HbA1c | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Probówki typu Eppendorf, 1,5 ml | 6000 |  |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Przegląd roczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kuwety jednorazowe | 15000 |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Opis analizatora do pozycji 1 – 22:

|  | Parametry wymagane dla analizatora biochemicznego | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | W pełni automatyczny analizator biochemiczny wolnostojący lub w wersji na stół |  |  |
| 2 | Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym – otwarte wszystkie kanały aplikacyjne. |  |  |
| 3 | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym długość fali 340 – 670 nm. |  |  |
| 4 | Wydajność analizatora: 200 testów fotometrycznych na godzinę, bez ISE. |  |  |
| 5 | Wykorzystywane metody pomiarowe: kinetyczna, punktu końcowego, turbidymetryczna. |  |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, moczu. |  |  |
| 7 | Możliwość wykonywania badań w zakresie: substraty – enzymy – białka specyficzne. |  |  |
| 8 | System pracy analizatora w trybie „pacjent po pacjencie‟. |  |  |
| 9 | Próby pilne ,,cito,, - możliwość dostawienia dowolnej ilości prób citowych w rotorze próbkowym. |  |  |
| 10 | Analizator wyposażony w detektory: automatycznego monitorowania poziomu próbki oraz automatycznego monitorowania poziomu odczynnika. |  |  |
| 11 | Analizator wyposażony w wewnętrzny, zintegrowany z aparatem czytnik barkodów dla odczynników oraz próbek badanych. |  |  |
| 12 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez układu myjącego. |  |  |
| 13 | Analizator wyposażony w system kontroli czystości kuwet. |  |  |
| 14 | Zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 4 litry na godzinę pracy analizatora, bez stacji uzdatniania wody. |  |  |
| 15 | Rotor próbkowy: min. 40 pozycji. |  |  |
| 16 | Rotor odczynnikowy: min. 40 pozycji. |  |  |
| 17 | Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez konieczności przelewania ich poza analizatorem lub w systemie opakowania zbiorczego z przelewaniem do butelek dedykowanych do analizatora, które oferent dostarczy z odczynnikami w ilości wymaganej przez Zamawiającego |  |  |
| 18 | Chłodzenie rotora odczynnikowego zapewniające rzeczywistą stałą temperaturę odczynników: 4 – 15° C niezależnie od temperatury otoczenia dla wszystkich pozycji odczynnikowych. |  |  |
| 19 | Chłodzenie na pokładzie analizatora kontroli, kalibratorów oraz próbek w rzeczywistej temperaturze 4 – 15° C niezależnie od temperatury otoczenia. |  |  |
| 20 | Możliwość tworzenia profili zlecanych badań. |  |  |
| 21 | Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora. |  |  |
| 22 | Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora. |  |  |
| 23 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników na ekranie monitora. |  |  |
| 24 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody. |  |  |
| 25 | Wbudowany system kontroli jakości badań: wykresy Levey Jenningsa (pojedyncze i podwójne: Twin Plot), reguły Westgarda |  |  |
| 26 | Automatyczna archiwizacja wyników – możliwość wykonywania zestawień statystycznych: dziennych, miesięcznych oraz raportów kontroli jakości. |  |  |
| 27 | Możliwość drukowania wyników badań wraz z normami oraz flagowanie wyników patologicznych. |  |  |
| 28 | Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym oraz laboratoryjną siecią informatyczną: komunikacja dwukierunkowa. |  |  |
| 29 | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim – zewnętrzny komputer z systemem operacyjnym, monitor zewnętrzny, zewnętrzna drukarka laserowa w zestawie z aparatem. |  |  |
| 30 | Zewnętrzny UPS – czas podtrzymania pracy komputera min. 20 minut. |  |  |
| 31 | Zapewnienie zewnętrznej oceny wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań. | Podać formę wykonania, opis w kolumnie nr 4 |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie 24 godzin wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego na cały okres naprawy analizatora. |  |  |
| 33 | Okres gwarancji na całość zestawu z wyłączeniem części zużywalnych – minimum 24 miesiące od daty instalacji. |  |  |
| 34 | Wszystkie parametry wymagane potwierdzone w formie pisemnej – aktualna ulotka analizatora lub stosowny zapis z instrukcji obsługi analizatora z podaniem numeru strony dołączone do oferty przetargowej |  |  |
| 35 | Wpięcie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego "INFOMEDICA" na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 36 | PRODUCENT | Podać |  |
| 37 | MODEL | Podać |  |
| 38 | ROK PRODUKCJI | Podać |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów - kolumna nr 2, brak potwierdzenia - kolumna nr 3 lub brak opisu - kolumna nr 4 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Opis analizatora do pozycji 23 – 26:

- dodatkowy analizator immunochemiczny działający na pojedynczych testach z płynnymi reagentami i systemem aplikacji próbki badanej

- ilościowe wyniki badań

- oznaczane parametry m. in. CRP, D-Dimer, HbA1c

- czas wykonania pojedynczego testu z testów do 15 minut

- automatyczne usuwanie zużytych testów

- analizator z kolorowym ekranem dotykowym

- wbudowany moduł wi-fi – automatyczna aktualizacja danych producenta

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 6 – ELEKTROLITY - zapotrzebowanie roczne -  *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pak odczynnikowy do oznaczania Na, K, Li | 1 x 960 ml |  |  | opak | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Surowica kontrolna 3 poziomy | 3 x 30 x 2 ml |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik czyszczący enzymatyczny | 1 x 90 ml |  |  | opak | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda Na | 1 x 1 |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda K | 1 x 1 |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda Li | 1 x 1 |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda referencyjna | 1 x 1 |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Wężyk pompy | 1 x 1 |  |  | opak | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przegląd roczny analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

PARAMETRY ANALIZATORA JONÓW

- możliwość oznaczania: Na, K, Li w surowicy, osoczu, krwi pełnej i moczu ze strzykawki lub kapilary;

- kalibracja automatyczna lub na życzenie operatora;

- żywotność pakietu po instalacji w aparacie min.60 dni;

- odczynniki kalibracyjne i pojemnik na ścieki w  zamkniętym pakiecie;

- bezobsługowe elektrody Na, K, Li;

- zakres detekcji elektrod w surowicy:

Na 100-200 mmol/l

K 1-10 mmol/l

Li 0,2-3,5 mmol/

- detektor próbki;

- system kontroli jakości;

- instrukcja w języku polskim;

- autoryzowany, certyfikowany serwis producenta aparatu (aktualny certyfikat).

- czas trwania pomiaru do 40 sekund

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 7–HORMONY - DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW - zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.) - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | TSH | 1020 |  |  |  |  |
| 2 | FT3 | 600 |  |  |  |  |
| 3 | FT4 | 780 |  |  |  |  |
| 4 | PROLACTIN | 180 |  |  |  |  |
| 5 | HbsAG | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Anty-HCV | 120 |  |  |  |  |
| 7 | HCG | 120 |  |  |  |  |
| 8 | Troponina | 240 |  |  |  |  |
| 9 | D-Dimery | 180 |  |  |  |  |
| 10 | HBC Total | 120 |  |  |  |  |
| 11 | QCV | 720 testów |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa |  |  |  |  |  |
| 13 | Przegląd roczny |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość	.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA:

WARUNKI GRANICZNE ( odcinające) - nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.   - Pełny automat, wieloparametrowy ze swobodnym dostępem do badanych prób, z zewnętrznym komputerem i drukarką, nie starszy niż pięć lat.

2.   - Aparat wielokanałowy zawierający pięć sekcji pomiarowych.

3.   - Metoda oznaczeń – fluorescencja lub chemiluminescencja.

4.   - Możliwość wykonywania oznaczeń w serii i pojedynczych.

5.   - Gotowość do pracy non stop, przystosowanie do pracy w trybie rutynowym i dyżurowym, niewymagające procedury Start up, niewymagający płukania.

6.   - Automatyczne testowanie stanu aparatu i odczynników.

7.   - Gwarancja całkowitego wykluczenia kontaminacji, bez konieczności stosowania płynów dekontaminujących.

8.   - Sposób konfekcjonowania wykluczający straty odczynnika. Monotesty – jeden kompletny zestaw odczynnikowy dla jednego oznaczenia.

9.   - Fabryczna krzywa kalibracji

10. - Termin ważności odczynnika po otwarciu dostosowany do zapotrzebowania.

11. - Możliwość wykonywania na oferowanym analizatorze parametrów takich jak: hormony, markery chorób zakaźnych alergii, parametrów hemostazy.

12. - Odczynniki gotowe do użytku.

13. - Zestaw odczynnikowy kompletny zawierający standard, surowicę kontrolną, rozcieńczalnik próbki w ilości zapewniającej pracę zgodnie z procedurą wyk. oznaczenia.

14. - Gwarancja obejmująca czas dzierżawy aparatu.

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 8 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test kasetkowy do oznaczania: AMP50-BAR100-BZD100-COC50-MOR/OPI40-MET50-TCA300-THC12 w surowicy | 25 szt. |  |  | opak. | 8 |  |  |  |  |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość.

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1 do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 9 –HEMATOLOGIA – DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.m. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Krew kontrolna poziom N | 1 x 2,5 ml |  |  | opak. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krew kontrolna poziom L | 1 x 2,5 ml |  |  | opak. | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 | Krew kontrolna poziom H | 1 x 2,5 ml |  |  | opak. | 13 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalibrator | 1 x 2 ml |  |  | opak. | 1 |  |  |  |  | . |
| 5 | Diluent | 1 x 10 l |  |  | opak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik lizujący | 1 x 1 l |  |  | opak. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik czyszczący (enzymatyczny) | 1 x 1 l |  |  | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik czyszczący (podchloryn) | 1 x 500 ml |  |  | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 2022rok* |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość	.

Uwaga : 1. Patrz poniżej na  - Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego typu 3-diff

2.Podpis Wykonawcy pod tabelą Parametry graniczne dla analizatora …..”

|  | Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego typu 3-diff | Potwierdzenie spełnienia parametru TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analizator hematologiczny typu 3-Diff fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż rok produkcji 2016 po generalnym przeglądzie technicznym |  |  |
| 2 | Wydajność analizatora minimum 60 próbek/godz. dla probówek otwartych |  |  |
| 3 | Minimum 18 parametrów z różnicowaniem WBC na limfocyty, monocyty i granulocyty |  |  |
| 4 | Obsługa analizatora za pomocą kolorowego ekranu dotykowego i klawiszy, bez konieczności używania zewnętrznego komputera |  |  |
| 5 | Praca z probówkami próżniowymi i aspiracyjno-próżniowymi z przekłuwaniem korków oraz z probówkami otwartymi |  |  |
| 6 | Możliwość pomiaru z probówek pediatrycznych i mikronetody bez rozcieńczania wstępnego |  |  |
| 7 | Dostępny tryb rozcieńczania wstępnego / predilucji /dla krwi włośniczkowej |  |  |
| 8 | Maksymalna objętość aspirowanej próbki krwi w trybie probówek systemu zamkniętego i probówek otwartych (przy normalnym rozcieńczeniu): nie większa niż 30 µl. W trybie rozcieńczenia wstępnego bie większa niż 10 µl krwi |  |  |
| 9 | Zaprogramowane w analizatorze różne współczynniki rozcieńczania krwi po aspiracji próbki, z możliwością wyboru rozcieńczenia : wyższego i niższego od normalnego |  |  |
| 10 | Automatyczne powtarzanie próbek z bardzo niskimi wartościami płytek z tej samej zaaspirowanej objętości krwi, z możliwością wybrania progu ilościowego PLT dla powtórek |  |  |
| 11 | Automatyczne wykrywanie granicy PLT/RBC i automatyczne wstawianie dyskryminatorów PLT/RBC, tzw. „pływające dyskryminatory |  |  |
| 12 | Automatyczne powtórzenia próbek z tej samej zaaspirowanej objętości krwi w przypadku wystąpienia alarmu podczas pomiaru próbki |  |  |
| 13 | Kompensacja zjawiska koincydencji |  |  |
| 14 | Histogramy dla : WBC , RBC ,PLT wyświetlane w jednym oknie wraz z wynikami liczbowymi pozostałych parametrów . Możliwość dostosowania skali histogramów |  |  |
| 15 | Różne poziomy dostępu użytkowników do funkcji analizatora zabezpieczone hasłami |  |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla minimum pięciu grup pacjentów |  |  |
| 17 | Możliwość edycji ID próbki po pomiarze w aparacie |  |  |
| 18 | Odczynniki bezcyjankowe z monitorowaniem poziomu odczynników i ścieków przez aparat |  |  |
| 19 | Wszystkie odczynniki i detergenty bezpośrednio podłączone do analizatora, bez konieczności podawania jakiegokolwiek płynu myjącego ręcznie |  |  |
| 20 | Automatyczne czyszczenie kryzy pomiarowej wysokim napięciem po każdym pomiarze próbki |  |  |
| 21 | Automatyczne wykrywanie pęcherzyków, skrzepu/zatoru, braku odczynnika |  |  |
| 22 | Kontrola jakości w analizatorze: - z użyciem materiałów kontrolnych (X-R, Levey and JenningS) - dodatkowy program do oceny precyzji wykorzystujące wyniki próbek pacjentów |  |  |
| 23 | Zakres pomiarowy: WBC — min. do 500 x 10”/µl RBC — min. do 14 x 10'/µl HGB — min. do 28 g/dl PLT — min. do 1400 x 10”/µl |  |  |
| 24 | Wbudowana drukarka termiczna, z wydrukiem norm dla zmierzonych parametrów |  |  |
| 25 | Transmisja wyników liczbowych przez port RS-232 |  |  |
| 26 | Automatyczne mycie igły wewnątrz i zewnątrz po pobraniu i rozdozowaniu próbki |  |  |
| 27 | Analizator, odczynniki, kontrole i kalibratory od jednego producenta |  |  |
| 28 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do umowy harmonogram dostaw kontroli |  |  |
| 29 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty metodyki wszystkich odczynników i materiałów kontrolnych |  |  |
| 30 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty broszurę, ulotkę w języku polskim, potwierdzającą spełnianie wszystkich powyższych parametrów. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi analizatora lub demonstracji analizatora w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 31 | Wpięcie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego "INFOMEDICA" na koszt Wykonawcy |  |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów - kolumna nr 2, brak potwierdzenia - kolumna nr 3 lub brak opisu - kolumna nr 4 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 10 –- zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Clostridium difficile GDH | 5 szt. |  |  | opak. | 4 |  |  |  |  | Test kasetkowy. Czułość analit. 0,75 ng/ml. Wielkość opakowania do 5 testów. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 2 | Clostridium difficile toksyny A&B | 5 szt. |  |  | opak. | 4 |  |  |  |  | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania odrębnie toksyny A i toksyny B w kale (2 odrębne prążki dla toksyny A i B oraz pasek kontrolny na membranie JEDNEJ kasetki testowej). Jedno okienko testowe do zakrapiania próbki. Czułość analityczna: toksyna A min. 0,75 ng/ml, toksyna B min. 0,75 ng/ml. Czułość testu min 97%. Wielkość opakowania do 5 testów. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 3 | RPR Carbon | 250 ozn. |  |  | opak | 9 |  |  |  |  | Test jakościowy – aglutynacyjny. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie+ płytki + bagietki. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie-USA. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 4 | Kał na krew utajoną (bez diety) | 20 szt. |  |  | opak | 3 |  |  |  |  | Test immunochromotograficzny FOB. Wymagana czułość 10 ng/ml. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 5 | HIV typu 1, typu 2 oraz Podtypu O w krwi pełnej, surowicy i osoczu | 25 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | Test kasetkowy jakościowy 4 generacji. Czułość i specyficzność testu min. 99,9% Ze znakiem CE. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 6 | Test ciążowy | 30 szt. |  |  | opak | 2 |  |  |  |  | Test kasetkowy 10 ml IU/ml w surowicy i w moczu. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 7 | Giardia Lamblia Antygen - szybki test paskowy indywidualnie pakowany | 20 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  | Czułość 99,9% i swoistość 98% względem metody mikroskopowej, Czas odczytu wyniku 5 minut. Kontrola pozytywna i negatywna w postaci płynnej dołączona do zestawu. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 8 | Syphilis– test kasetkowy immunochromatograficzny | 25 szt. |  |  | opak. | 2 |  |  |  |  | Test wykrywający przeciwciała ( IgG, IgM i IgA) w surowicy i osoczu. Czułość diagnostyczna 99,54% i swoistość 100%. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| 9 | Antygeny SARS-CoV-2 oraz grypy typu A i B w wymazie z nosogardzieli | 25 szt. |  |  | opak. | 8 |  |  |  |  | Odczyt wyniku badania w ciągu 10 minut. Odrębne prążki dla antygenu SARS-CoV-2, Grypy A i Grypy B + kontrola proceduralna. Przechowywanie testu w temp. pokojowej. Test do odczytu wizualnego. Materiał do badania: wymaz z jamy nosowo-gardłowej. Deklaracja zgodności CE. Ulotka w języku polskim dołączona do oferty |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 11 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.20223r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Panel na 5 narkotyków w moczu AMP/COC/OPI/THC/MET | 1 x 25 szt. |  |  | opak | 18 |  |  |  |  | 1. Test zanurzeniowy w moczu. 2. Metoda immunochromatograficzna. 3. Czułość: AMP 500ng/ml, OPI 300ng/ml, MET 500 ng/ml. 4.Metoda musi zawierać wykaz wszystkich wykrywanych substancji i metabolitów z podaniem ich numerów CAS i progów ich wykrywalności. 5. Metoda musi zawierać wykaz substancji niewchodzących w reakcje krzyżowe z podaniem numerów CAS. Ulotka w języku polskim. |
| 2 | Panel MULTI 7 ABP, CAT, MEP, MDPV, Spice/K2, FYL, ɑ-PVP | 1 x 25 szt. |  |  | opak | 18 |  |  |  |  | ABP 10 ng/mL: CAT 150 ng/mL; MEP 100 ng/m; MDPV 1000 ng/mL; Spice/K2 50 ng/ml; FYL 20 ng/ml; ɑ-PVP 1000 ng/ml Ulotka w języku polskim. |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Załącznik Nr 4

Pakiety od nr 1do 12

ZESTAWIENIE WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 12 – zapotrzebowanie roczne - *okres zamówienia 12 miesięcy ( od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r.). - dotyczy wszystkich pakietów.

| L.p. | Grupa asortymentowa nazwa artykułu | Wielkość opakowania | Producent | Nr katalog. | J.M. | Ilość szacunkowa w stosunku roku | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (7x10) | Warunki graniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Test kasetkowy na obecność antygenu SARS-COV-2 | 1 x 25 szt. |  |  | opak | 50 |  |  |  |  | Czułość powyżej 93%, swoistość powyżej 98%. Odczyt wyniku badania w ciągu 15-20minut. Przechowywanie testu w temp. pokojowej. Test do odczytu wizualnego. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. Deklaracja zgodności CE. Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Instrukcja w języku polskim. |
| Razem za 2022 rok* |  |  |  |  |  |

Pakiet stanowi niepodzielną całość

Podpis Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w SWZ