Nr postępowania: ZP-2511-17-RP/2024							Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna do oferowanego analizatora biochemicznego

| Lp. | Parametry graniczne | Odpowiedź tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z roku 2024, wolnostojący, pracujący w trybie pacjent po pacjencie z oprogramowaniem w języku polskim. Wymiary aparatu wraz z podajnikiem próbek nie mogą przekraczać 200cm. |  |
| 2 | Technologia pomiaru: metoda mokrej chemii. Zakres pomiarowy długości fali min. 340-800 nm. |  |
| 3 | Analizator posiadający minimum 80 pozycji odczynnikowych oraz podajnik automatyczny z minimum 120 pozycjami na próbki badane, ze swobodnym dostępem umożliwiający dostawianie próbek w trakcie pracy |  |
| 4 | Analizator umożliwiający wykonywanie pomiarów w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej i płynie mózgowo-rdzeniowym z wbudowanym czytnikiem kodów do identyfikacji próbek i odczynników. |  |
| 5 | Maksymalna wydajność minimum 800 oznaczeń fotometrycznych /godzinę i 400 testów ISE/godzinę. |  |
| 6 | Odczynniki przechowywane na pokładzie analizatora w temperaturze lodówki. |  |
| 7 | Analizator wyposażony w czujnik poziomu próbki i detektor skrzepu oraz mający możliwość detekcji hemolizy, lipemii i ikterii próbki. |  |
| 8 | Stabilność kalibracji ISE min. 24 godziny, |  |
| 9 | Analizator wykorzystujący do oznaczeń kwarcowe kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku bez konieczności ich wymiany przez użytkownika. |  |
| 10 | Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych. Zarządzanie odczynnikami - szacowanie zużycia odczynników przez system, sygnalizacja o kończącym się odczynniku. Wymiana odczynników bez konieczności zatrzymywania pracy aparatu. |  |
| 11 | Oferowane odczynniki oraz analizator musza być ze sobą spójne i być produkowane przez tego samego producenta |  |
| 12 | Kontrole do parametrów pochodzące od niezależnego producenta niewymagające rekonstytucji. (forma płynna gotowa do użycia) Odczynniki, kontrole i kalibratory z minimum 6 miesięczną datą ważności |  |
| 13 | Dostawa analizatora w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy wraz ze wszelkimi akcesoriami umożliwiającymi prawidłową instalację aparatu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i PPOŻ (m.in. zabezpieczenie w awaryjny zasilacz UPS) i wpięciem do sytemu LIS. Włączenie analizatora do istniejącej w laboratorium sieci LIS na koszt Wykonawcy. |  |
| 14 | Zapewnienie serwisu w formie zdalnej, bezpośredni kanał kontaktu z inżynierem serwisowym. |  |
| 15 | Czas reakcji serwisu – nie przekraczający 24 godzin, czas realizacji czynności serwisowych nie dłuższy niż 48 godzin lub w razie stwierdzenia trwałej niesprawności analizatora wymiana w ciągu 3 dni roboczych na urządzenie wolne od wad. Serwis realizowany przez pierwotnego producenta analizatora. Bezpłatny przegląd techniczny min. 2 razy w roku. |  |
| 16 | Analizator wyposażony w stacje uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do technicznych potrzeb urządzenia określonych przez producenta. Koszty eksploatacji przez cały okres trwania umowy po stronie Wykonawcy. |  |
| 17 | Analizator umożliwiający wykonywanie automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń, zagęszczeń próbki, z funkcją informowania o czasie uzyskania wyniku. |  |
| 18 | Stacja robocza umożliwiająca wpięcie analizatora/ów do LIS: procesor dwurdzeniowy, 8 GB pamięci RAM, oprogramowanie min. Windows 10 lub nowsze, Antivirus ESET Endpoint Antyvirus, podstawowy pakiet Office, minimum 3 wejścia USB, monitor płaski min. 24 cale, awaryjny zasilacz UPS (400 VA), drukarka, czytnik kodów kreskowych. |  |
| 19 | Dostawa 2 szt. chłodziarek laboratoryjnych o parametrach: Pojemność brutto / netto 420 / 297 l Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 597 / 654 / 1884 Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 460 / 423 / 1642 Zużycie energii w ciągu 365 dni 431 kWh Temperatura otoczenia +10°C do +35°C Oddawanie ciepła 542 kJ/h Czynnik chłodniczy R 600a Poziom szumu 49 dB(A) Napięcie / moc znamionowa 220 – 240V~ / 2,0 A Układ chłodzenia / Metoda odszraniania Dynamiczny / odszranianie automatyczne Zakres temperatury +3°C do +16°C Materiał drzwi szkło Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym Rodzaj sterowania wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi Alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania Rodzaj alarmu optyczny i dźwiękowy Oświetlenie wewnętrzne oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie Regulowane półki - 5 Materiał półek: półki pełne szklane Po zakończeniu umowy urządzenia przechodzą na własność zamawiającego. |  |
| 20 | Dostawa oprogramowania komputerowego UNITY Real Time 2 służącego do zarządzania danymi kontroli jakości (QC) oraz ich optymalizacji zgodnie z normą ISO 15189:2021(E) oraz zapewnienie połączenia z sytemem LIS przez cały okres obowiązywania umowy. |  |
| 21 | Uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla parametrów CRP, HbA1C i bilirubina bezpośrednia min 2 razy w roku. Materiał kontrolny dostarczany przez Wykonawcę. |  |
| 22 | Koszty odczynników, kontroli i kalibracji umożliwiający wstępną walidację wszystkich oznaczeń na analizatorze po stronie Wykonawcy. |  |
| 23 | Dokumentacja techniczno-ruchowa w tym: instrukcje metodyczne, obsługi analizatora w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej, aktualne karty charakterystyki odczynników dostarczone wraz z aparatem. |  |
| 24 | Zapewnienie szkolenia pracowników w miejscu instalacji analizatora; |  |

Zamawiający informuje, że podanie w powyższej tabeli (odrębnie dla poszczególnych Części) innej odpowiedzi niż TAK lub niewypełnienie którejkolwiek rubryki lub też wypełnienie rubryki/rubryk niezgodnie z podaną instrukcją (,,TAK/NIE”, ‘podać oferowane parametry techniczne lub oferowane parametry”) oznacza, iż treść oferty nie jest zgodna z warunkami zamówienia, co spowoduje odrzucenie oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kryteria graniczne: Proponowany produkt musi spełniać wszystkie parametry graniczne –  odpowiedź „tak” w każdym polu.

Załącznik nr 4

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź tak lub nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator posiadający dodatkową karuzelę chłodzona do temperatury lodówki, izolowaną od dostępu światła na próbki CITO, materiały kontrolne i kalibratory, z możliwością identyfikacji próbek za pomocą kodów. |  |
| 2 | Niezależne zamontowanie elektrod Na, K, CL, umożliwiające wymianę pojedynczej elektrody. |  |
| 3 | Stabilność elektrod Na, K, CL powyżej 4 miesięcy |  |
| 4 | Statywy zróżnicowane pod względem kolorów w zależności od przeznaczenia (inny kolor na próbki, inny na kontrole, inny na kalibratory) |  |

Parametry oceniane :

- odpowiedź twierdząca – 10 pkt

- odpowiedź negatywna –   0 pkt

Maksymalna ilość punktów za parametry oceniane – 40.