## CZĘŚĆ 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………..
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewniki do wkłuć centralnych 4 Fr lub 3Fr dwuświatłowe | szt | 200 |  | 0
2 | Cewniki do wkłuć centralnych 5 Fr lub 5,5 Fr dwuświatłowe | szt | 100 |  | 0
3 | Cewniki do wkłuć centralnych. 5,5 Fr trzyświatłowy | szt | 120 |  | 0
4 | Cewnik do wkłuć centralnych 24G lub 20G jednoświatłowy | szt | 30 |  | 0
5 | Cewnik do wkłuć centralnych 20G lub 22G jednoświatłowy | szt | 30 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 5 +/- 0,5 cm; 8 +/- 0,5 cm; 13+/- 0,5 cm lub 6, 8, 10, 12,5 cm do wyboru Zamawiającego
Światło kanału 22G
Opisane na opakowaniu objętości wypełnienia
Prowadnica atraumatyczna z obu końców
Atraumatyczny dystalny koniec cewnika
Min. dwa rozszerzadła tkankowe
Kodowane kolorem kanały cewnika
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 8 +/- 0,5 cm; 13+/- 0,5 cm, 15 cm do wyboru Zamawiajacego
Światło kanału 18G, 20G lub G 17/17
Opisane na opakowaniu objętości wypełnienia
Prowadnica atraumatyczna z obu końców
Atraumatyczny dystalny koniec cewnika
Min. dwa rozszerzadła tkankowe
Kodowane kolorem kanały cewnika
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 8 +/- 0,5 cm; 13+/- 0,5 cm, 15 cm do wyboru Zamawiającego
Światło kanału 20G, 22G, 22G lub G 19/21/21
Opisane na opakowaniu objętości wypełnienia
Prowadnica atraumatyczna z obu końców
Atraumatyczny dystalny koniec cewnika
Min. dwa rozszerzadła tkankowe
Kodowane kolorem kanały cewnika
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długości 12cm +/- 0,5 cm; 9cm+/- 0,5 cm lub 4, 6, 8, 12 cm do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera
1 a | 2 światłowe 7F - 7,5F - swiatła /16G/16G lub 18G/14G lub /16G/18G, dł 15cm lub 16 cm | szt | 350 |  | 0
1 b | 2 światłowe 7F - 7,5F - światła /16G/16G lub /16G/18G dł 20 cm | szt | 100 |  | 0
1 c | 2 światłowe 7F - 7,5F - światła/16G/16G lub /16G/18G dł 30 cm | szt | 80 |  | 0
1 d | 3-światłowe 7F – 7,5F - światła/ 16G/18G/18G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 1300 |  | 0
1 e | 3-światłowe 7F – 7,5F - światła /16G/18G/18G lub /14G/18G/18G dł 20 cm | szt | 600 |  | 0
1 f | 3-światłowe 7F – 7,5F - światła /16G/18G/18G lub /14G/18G/18G dł 30 cm | szt | 60 |  | 0
1 g | 3-światłowe 12F - światła /16g/12G/12G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 20 |  | 0
1 h | 3-światłowe 12F - światła /16g/12G/12G dł 20 cm | szt | 60 |  | 0
1 i | 1-światłowe 14G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 100 |  | 0
1j | 1-światłowe 16 G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 100 |  | 0
1 k | 1-światłowe 16G dł 20 cm | szt | 100 |  | 0
1 l | 4-światlowe 8-8,5F - światla / 14G/16/18G/18G dł 20 cm | szt | 260 |  | 0
1ł | 4-światlowe 8-8,5F - światla / 14G/16/18G/18G dł 15 cm lub 16 cm | szt | 260 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 ( 1a-1ł) | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
rozmiary do wyboru Zamawiającego
Skład zestawu:
Igła wprowadzająca (punkcyjna) 18G, dopuszczalna dł od 6,35 do 7,0 cm
Prowadnik nie ulegajacy odkształceniu przy wprowadzaniu do naczynia
Cewnik jedno, dwy, trzy lub czteroświatlowy (wymiary świateł podano powyżej) ze znacznikami głębokości. Cewnik widoczny w RTG
Rozszerzadło
Skrzydełka mocujące
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do kaniulacji tętnic udowych metodą Seldingera
| Rozm 20G / 8 cm i 16 cm (długość do wyboru Zamawiającego) | szt | 30 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Cewnik wg rozmiarów podanych powyżej
Prowadnik ze znacznikiem głębokości
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw cewnik neonatologiczny/pediatryczny dwukanałowy rozm. 3 F | szt | 150 |  | 0
2 | Zestaw cewnik neonatologiczny/pediatryczny trzykanałowy rozm. 4,5 F | szt | 100 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm do wyboru Zamawiającego
Skład zestawu:
Igła do nakłucia rozm. 21-22G x 40-42 mm
Kaniula rozm. 24G x 19 mm
Prowadnik typ "J" nie podlegajacy odkształceniom
Dwa rozszerzacze 3F o długościach 3 cm i 5 cm
Podwójne skrzydełka mocujące
Dwa koreczki iniekcyjne z membraną do nakłucia
nie zawiera ftalanów i lateksu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 20 cm, 30 cm lub 6 cm, 8 cm, 12,5 cm, 20 cm, 30 cm do wyboru Zamawiającego
Skład zestawu:
Igła do nakłucia rozm. 21G x 38-40 mm
Kaniula rozm. 22G x 19 mm
Prowadnik typ "J" nie podlegajacy odkształceniom
Dwa rozszerzacze 3F-4,5F o długościach 4-6 cm
| Podwójne skrzydełka mocujące |  |  |  |  | ..........................................
| Dwa koreczki iniekcyjne z membraną do nakłucia |  |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej
nie zawiera ftalanów i lateksu
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rurka intubacyjna do podawania surfaktantu | szt | 150 |  | 0
2 | Rurka do długotrwałej intubacji (ustno/nosowa) bez mankietu | szt | 1000 |  | 0
3 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka | szt | 20 |  | 0
4 | Cewnik do cewnikowania żyły pępowinowej | szt | 500 |  | 0
5 | Zestaw cewnik neonatologiczny 1F | szt | 600 |  | 0
6 | Zestaw cewnik neonatologiczny 2F | szt | 100 |  | 0
7 | Cewnik pediatryczny 22G dł. 3 cm | szt | 50 |  | 0
8 | Dwukanałowy miękki rozwidlacz | szt | 1500 |  | 0
9 | Cewnik z trokarem neonatologiczny 8F dł. 8 cm | szt | 60 |  | 0
10 | Złączka męsko-męska z podwójnym zamknieciem Luer-Lock | szt | 150 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm, 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm, 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 do wyboru Zamawiającego
Znaczniki długości co 0,5 cm dla rurek od rozm 2,0 do 3,5 i co 1 cm dla rurek rozm 4,0; 4,5
Rurka miękka nieprzezroczysta z paskiem kontrastującym w rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm: 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 do 8,0 F dł. od 37 cm do 40 cm do wyboru Zamawiającego
Znaczniki długości cewnika co 1 cm
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Dlugość: 8 cm,10cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm z prowadnikiem do wyboru Zamawiajacego
Typ kaniuli wpowadzającej w zależności od długości cewnika: Bioflow i mandryn w cewniku, rozłamywalna metalowa igła
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Dlugość: 15 cm, 20cm, 30 cm do wyboru Zamawiajacego
Typ kaniuli wpowadzającej w zależności od długości cewnika: Bioflow i mandryn w cewniku, rozłamywalna metalowa igła ,
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Dlugość: 15 cm, 30 cm do wyboru Zamawiajacego
Typ kaniuli wpowadzającej w zależności od długości cewnika: Bioflow i mandryn w cewniku, rozłamywalna metalowa igła
Cewnik kontrastujacy w promieniach rtg
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Kanał zakończony systemem bezigłowym na 7 dni
Mechanizm zapewniający dodatni bolus do swiatła naczynia podczas rozłączania strzykawki lub innego przyrzadu do infuzji
Dreny długosci 10 cm w pełni przezierne
Zacisk ślizgowy na kazdym z ramion
Całkowity brak cofania się krwi
Zapewnia możliwość podawania lipidów i krystaloidów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Znaczniki głębokości wkłucia widoczne w rtg
Cewnik posiada dwa otwory boczne
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 6 - AKCESORIA DO POMIARU RZUTU SERCA W TECHNOLOGII PICCO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20 cm, | szt | 100 |  | 0
2 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna ok. łokciowa, średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 22 cm, | szt | 10 |  | 0
3 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna proksymalnie , średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 16 cm, | szt | 10 |  | 0
4 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica promieniowa , średnica zewnętrzna 4F, długość 50 cm, zastosowanie krótkoterminowe, do trzech dni | szt | 10 |  | 0
5 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica pachowa średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 8 cm, | szt | 10 |  | 0
6 | Cewnik tętniczy do stosowania u dzieci/niemowląt tętnica udowa , średnica zewnętrzna 3 F, długość użyteczna 7 cm, | szt | 10 |  | 0
7 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO: | szt | 10 |  | 0
8 | Zestaw monitorujący PICCO | szt | 20 |  | 0
9 | Zestaw monitorujący PICCO | szt | 50 |  | 0
10 | Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej | szt | 10 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1- 6 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Prowadnica wykonana z nitinolu
Złącze luer wykonane z trogamidu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu
Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych, tętnica promieniowa , średnica zewnętrzna 4F długość użyteczna 50 cm
Prowadnica wykonana z nitinolu
Złącze luer wykonane z trogamidu
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
Linia niebieska -przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym jednokanałowym typ Broviac rozmiar: 2,7F; 4,2F; 5F długość 75 cm i 6,6F; 9,6F długość 90 cm | szt | 120 |  | 0
2 | Zestawy naprawcze do cewników typ Broviac do rozmiarów 2,7F; 4,2F; 5,0F; 6,6F; 9,6F | szt | 15 |  | 0
3 | Klej do zestawów naprawczych | szt | 10 |  | 0
4 | Zestawy wprowadzające z cewnikiem specjalistycznym dwukanałowym typ Hickman rozmiar: 7,0F; 9,0F długość 90 cm | szt | 40 |  | 0
5 | Zestawy naprawcze do cewników dwukanałowych Hickman rozmiar: 7,0F i 9,0F | szt | 3 |  | 0
6 | Zamknięty system bezigłowy | szt | 5000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2, 4, 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozmiar do wyboru Zamawiajacego
do cewnika 2,7 F zestaw wprowadzający pakowany oddzielnie ( zestaw w składzie igła 0,6 x 0,9 mm o długości 38 mm . Prowadnik 0,5 mm x 300mm.dylatator strzykawka 10 ml, rozrywalna koszulka 1,4 x 1,95 mm o długości 7 cm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
opakowanie typu blister
wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniajacy po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie
silikonowa miękka membrana
objętość wypełnienia 0,02 ml
nieprzeźroczysty
zerowy wypływ wsteczny
| podzielna membrana wykonana z silikonu |  |  |  | ..........................................
| może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej
nie zawiera ftalanów
nie zawiera lateksu
przepływ max. 600 ml/min.
kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………
NR 8 CZĘŚĆ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kaniula dożylna jałowa dla dorosłych z dodatkowym portem | szt | 270000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Rozmiar od 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, do 14G kodowany kolorem do wyboru Zamawiającego
Kaniula wykonana z poliuretanu lub PTFE/FEP
Elastyczna, odporna na odkształcenia i zgięcia
Posiada hydrofobową membranę hemostatyczną lub zastawkę antyzwrotną
Widoczna w usg lub posiadająca paski kontrastujące w promieniach rtg
Samozamykający się zawor portu typu „klik”
Zawór portu bocznego kaniuli posiada trzpień poniżej jego krawędzi
Na opakowaniu informacje w języku polskim
| wolna od PCV i lateksu |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 9
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kaniula dożylna poliuretanowa lub z PTFE, z portem do podawania leków, z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem się igłą przez personel medyczny;rozm 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G i 14G | szt | 120000 |  | 0
2 | Kaniula poliuretanowa lub z PTFE, bez portu z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem się igłą przez personel medyczny, rozm. 24G x 19mm | szt | 10000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie lub typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Kaniula z portem bocznym wyposażonym w mechanizm zapobiegajacy samootwieraniu się lub samozamykający się zawór typu klick
Możliwość dwuetapowej kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym (kaniula powinna posiadać igłę wyposażoną w możliwość natychmiastowej wizualizacji prawidłowego wkłucia)
od 2 do 6 pasków umożliwiających kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG
Rozmiar do wyboru Zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie lub typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Możliwość dwuetapowej kontroli położenia kaniuli w naczyniu krwionośnym (kaniula powinna posiadać igłę wyposażoną w możliwość natychmiastowej wizualizacji prawidłowego wkłucia)
Kaniula bez portu bocznego
od 2 do 6 pasków umożliwiających kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 10
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym przeznaczona do wlewów pod ciśnieniem.
1A | Rozmiar: 24Gx19mm | szt | 1000 |  | 0
1B | Rozmiar: 22Gx25mm | szt | 3300 |  | 0
1C | Rozmiar: 20Gx25mm | szt | 800 |  | 0
1D | Rozmiar: 20Gx32mm | szt | 500 |  | 0
1E | Rozmiar: 18Gx32mm | szt | 500 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1(1A-1E) | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Umożliwia szybką podaż kontrastu pod ciśnieniem 325PSI
Cewnik kaniuli posiada 3 łezkowate otwory redukujące.
Min. 4 paski umożliwiające kontrolę połozenia kaniuli w promieniach RTG
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 11
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kaniula do termolezji (RF) do aparatu Neurotherm NT 1100 prosta średnica 22G, długość 98,6 mm - 100 mm, długość końcówki nieizolowanej - 10 mm | szt | 800 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| CZĘŚĆ NR 12 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka 2-częściowa-sterylna, końcówka Luer
1a | Pojemność 2 ml z możliwośćią wypełnienia do 3 ml - zaznaczone skalą do 3 ml na strzykawce, podziałka co 0,1 ml, dł podpórki tłoka od 4 do 5 6 mm | szt. | 400000 |  | 0
1b | Pojemność 5ml z możliwością wypełnienia do 6 ml - zaznaczone skalą do 6 ml na strzykawce, podziałka co 0,1-0,2 ml, dł. podpórki tłoka min.5 mm | szt. | 400000 |  | 0
1c | Pojemność 10 ml z możliwośią wypełnienia do 12 ml - zaznaczone skalą do 12 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka od 5 do 6 7 mm | szt. | 350000 |  | 0
1d | Pojemność 20 ml z możliwością wypełnienia do 24 ml - zaznaczone skalą do 24 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka od 7 do 8 mm | szt. | 400000 |  | 0
0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie, opakowanie blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, opakowanie indywidualne kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
Sterylny
Cylinder strzykawki wykonany z materiału o wysokim stopniu przejrzystości
Skala nieścieralna o dokładności podanej przy poszczególnych pojemnościach
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacją leku
Cylinder posiadający podpórki do palców naprzeciwległe o długości wskazanej przy poszczególnych pojemnościach
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku, tłok w kolorze innym niż cylinder
Zwężenie obwodu tłoka (w celu pewnego chwytu przez personel medyczny) nie większe niż 10% - 15% 35% całej długości tłoka. Zmniejszenie obwodu tłoka mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego).
Strzykawka szczelna,dopasowana zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem.
Strzykawka posiadająca kryzę ograniczająca wypadanie tłoka ze strzykawki , nie kończąca się na skali
opakowanie zbiorcze , karton ( opakowanie 100 szt.- dla poz. 1a do 1c,dla pozycji 1d dopuszcza się 50 szt., 80 szt. lub 100 szt.) opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka cewnikowa typ Jenetta z końcówką koncentryczną o pojemności 50-60 ml, | szt | 25000 |  | 0
2 | Strzykawka cewnikowa typ Jenetta z końcówką koncentryczną o pojemności 100 ml | szt | 80000 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Końcówka adaptacyjna do urządzeń z portem Luer
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
Naprzeciwległe uchwyty cylindrowe o dł min 10 mm
podziałka skali w ml (duża co 10 ml, mała co 1 lub 2 ml)
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 14
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka do tuberkuliny o poj. 1 ml z igłą 0,4- 0,45 op.100 szt. | op. | 1000 |  | 0
2 | Strzykawka do insuliny o poj. 1ml z igłą op.100 szt. | op. | 100 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 15
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka do insuliny o poj. 1ml z wtopioną igłą 0,3-0,33 x 12,7 12,5 mm -13 mm, op. 100szt. | op | 55 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 16
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igły iniekcyjne
1a | Rozmiar 0,45x16 mm, 0,5x25mm, 0,6x30-32 mm, 0,7x30-32 mm, 0,8x 40 mm, 0,9x40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 8000 |  | 0
1b | 1,1x40 mm, 1,2x40 mm op. zawiera 100 szt | op | 16000 |  | 0
1c | Rozmiar 1,6-1,8 x 40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 1800 |  | 0
2 | Igła do pena( igły do pena pasujące do różnego rodzaju wstrzykiwaczy) 0,3 x 6 mm lub 0,3x 8 mm op. zawiera 100 szt. ( długość do wyboru zamawiającego) | op | 1000 |  | 0
3 | Igła do pena( igły do pena pasujące do różnego rodzaju wstrzykiwaczy) 0,33 x 12-12,7 mm op. zawiera 100 szt. | op | 800 |  | 0
4 | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym lub tępe ścięte pod kątem 45st rozm. 1,2 x 30-40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 1500 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Łatwe wyjęcie igły z osłony plastikowej
Pakowane pajedynczo , wyraźna perforacja między opakowaniami nie daje możliwości odwerwania następnej igły
Kompatybilne z adapterami Luer i LuerLock
Rozmiary do wyboru zamawiającego
Rozmiary kodowane barwnie zgodnie z norma ISO lub równoważną
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2-4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie lub opakowanie z jednej strony sztywne dopasowane do kształtu igly pena z drugiej strony papier z nadrukowanymi danymi igły
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 17
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka niskooporowa 10 ml – sterylna | szt | 600 |  | 0
2 | Igła Tuochy 18G - uchwyt motylkowy-sterylna | szt | 600 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Wyrób medyczny jednorazowy
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 18
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyrząd do transfuzji krwi i preparatów krwi, | szt | 41000 |  | 0
2 | Przyrząd umożliwiający transfuzję krwi i preparatów krwi z możliwością dokonywania pomiaru OCŻ | szt | 250 |  | 0
3 | Przyrząd infuzyjny | szt | 900000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Dwukanałowa igła biorcza
Przeciwbakteryjny filtr powietrza
Komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Filtr krwi 200 µm
Dren min. 150 cm
Rolkowy regulator przepływu opatrzony w pochewkę na igłę i zaczep na dren
Nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na wyrobie
Łącznik Luer-Lock
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Dwukanałowa igła biorcza z kryzą ograniczającą
Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
Komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Filtr krwi 200 µm
Dren min. 260 cm, zamawiający dopuszcza długość zestawu min. 260cm
Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren
Łącznik Luer-Lock
Posiada wyskalowaną podziałkę
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Nie zawiera lateksu i ftalanów
Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujacy szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską lub zieloną klapką
Elastyczna przezroczysta komora kroplowa o długości minimum 6 5,5cm, zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami lub bez dodatkowych skrzydełek
Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Filtr zabezpieczajacy przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
Miękki elastyczny dren o dł. Min. 150 cm
Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock
Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
Nazwa producenta/dystrybutora umieszczona bezpośrednio na wyrobie
Opakowanie oznaczone kolorem niebieskim
Nie zawiera ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 19
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do portu naczyniowego zakrzywiona (HUBERA)
1a | Rozmiar 20Gx19-20 mm, | szt | 1000 |  | 0
1b | Rozmiar 20Gx25-26 mm, | szt | 1000 |  | 0
1c | Rozmiar 22Gx19-20 mm, | szt | 500 |  | 0
1d | Rozmiar 22Gx25-26 mm, | szt | 500 |  | 0
1e | Rozmiar 19Gx19-20mm, | szt | 2000 |  | 0
1f | Rozmiar 19Gx25-26mm | szt | 3000 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 (1a-1f) | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Igła z drenem zamykanym koreczkiem i skrzydelkami
Długość drenu 20 cm +/- 5 cm , na drenie umieszczony zaciskacz
Mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem
Dostosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 20
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość op. przy zaproponowaniu 200 sztuk w opakowaniu | Ilość op. przy zaproponowaniu 100 sztuk w opakowaniu | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | A | B | C (zł) | A lub B x C (zł) |  |  | x
1 | Nożyki do nakłucia bezpieczne - op. zawiera 200 szt lub 100 szt | op | 1400 | 2800 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Sterylny
Głębokość nakłucia 1 - 2 mm
Osłonka zabezpieczajaca przed zakłuciem pracownika
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 21
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyrząd do podawania lekow światłoczułych | szt | 10000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Komora kroplowa wykonana z PP o dł. 5-6 cm (w części przeroczystej)
Igła biorcza ścięta dwuplaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo lub czterostronnie wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym lub z okrągłym dwudrożnym kolcem
Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po zużyciu
Dren o długości 180 cm +/- 10 cm
Na wysokości ok 10 cm lub ok. 23 cm od miejsca połączenia z wkłuciem pacjenta dodatkowy port iniekcyjny w postaci zastawki antyzwrotnej lub port iniekcyjny umieszczony na linii
Zawór do wielokrotnej bezigłowej iniekcji/infuzji/aspiracji leków i płynów
Nie zawiera ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 22
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych służący do podawania leków światłoczułych | szt | 20000 |  | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | szt | 70000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Długość drenu 150 cm
Średnica wew. drenu 1,2 mm - 1,5 mm
Łącznik Luer-Lock "męski"
Łącznik Luer-Lock "żeński"
Nie zawiera ftalanów
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 23
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych służący do podawania kontrastu pod ciśnieniem | szt | 6500 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Długość drenu 150 cm
Średnica wew. drenu 2,0 mm - 3,0 mm lub 2,5-4,0mm
Łącznik Luer-Lock "męski"
Łącznik Luer-Lock "żeński"
Nie zawiera ftalanów
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 24
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną zawierający cewnik jednokanałowy, prowadnik, igłę i strzykawkę w rozmiarze 2,5 F długość 5 cm | szt | 5 |  | 0
2 | Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną zawierający cewnik jednokanałowy, prowadnik, igłę i strzykawkę w rozmiarze 3,0 F długość 5 cm | szt | 5 |  | 0
3 | Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną zawierający cewnik jednokanałowy, prowadnik, igłę i strzykawkę w rozmiarze 3,0 F długość 8 cm | szt | 5 |  | 0
4 | Zestaw do ostrej dializy otrzewnowej zawierający cewnik do ostrej dializy otrzewnowej 8,5 Fr dł. 8 cm, 44 porty boczne, prowadnik średnicy 0,035 mm dł. 30cm, igła, rozszerzacz, rurka łącząca, dysk Molnara do fiksacji | szt | 10 |  | 0
5 | Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający 2 igły wprowadzajace z koszulką i bez, strzykawkę, skalpel, prowadnice, zakrzywiony rozszerzacz, cewnik(rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15 mm, cewnik o śr. wewn 3,5 mm dł. 3,8 cm lub 4 mm dł. 4,2 cm lub 6mm dł 7,5 cm do wyboru Zamawiającego oraz taśmę tracheostomijną | szt | 2 |  | 0
6 | zestaw do przezskórnego drenażu opłucnej Furhman do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: igła wprowadzajaca 18 G dł 5 cm, prowadnica o śred. 0,71 mm dł 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło, radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 5Fr dł 15 cm posiadający 6 portów bocznych, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka | szt | 5 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 -6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 25
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion będącej własnością Zamawiającego (op.zawiera 1 szt) | op | 35 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 26
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Aparat do podaży Paklitaxelu | szt | 4000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Filtr cząstek 0,2 µm lub 0,22 µm
Membrana filtra wykonana z polieterosulfonu (PES) lub PTFE
Filtr wentylujący wykonany z PTFE lub PVDF
Komora kroplowa 13-15 ml
Jedno lub dwuwarstwowy dren- wykonany z polietylenu lub polipropylenu lub wewnątrz z PU, a na zewnątrz z PCV, wolnego od ftalanów, bez PCV w warstwie wewnętrznej lub dren trzywarstwowy, wykonany z polietylenu w warstwie wewnętrznej, warstwy środkowej - wiążącej bez PVC oraz warstwy zenętrznej z PVC
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 27
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h | szt | 2000 |  | 0
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h | szt | 450 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 28
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw standardowy do podawania płynów wyposażony w filtr 15 µm , 2 porty bezigłowe K-Nect, 1 zawór jednokierunkowy do pomp Volumat MC AGILLA | szt | 500 |  | 0
2 | Zestaw standardowy do podawania płynów wyposażony w filtr 15 µm, 1 port bezigłowy K-Nect do pomp Volumat MC AGILLA | szt | 8000 |  | 0
3 | Zestaw do podawania krwi w filtr 200µm do pomp Volumat MC AGILLA | szt | 500 |  | 0
4 | Dodatkowa linia bez PCV po dodatkowej infuzji | szt | 300 |  | 0
5 | Zestaw standardowy bursztynowy do podawania płynów wyposażony w filtr 15 µm, 1 port beziłgowy K-Nect do pomp Volumat MC AGILLA Zamawiający dopuszcza: zestaw standardowy do równoległej infuzji leków światłoczułych w systemie zamkniętym, wolnych od PCV, 2 porty bezigłowe K-Nect, filtr 15 μm. do pomp Volumat MC AGILLA. | szt | 3000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 - 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 29
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw specjalistyczny do podawania płynów do pomp przepływowych typu MEDIMA Line S | szt | 9000 |  | 0
2 | Zestaw specjalistyczny do podawania krwi do pomp przepływowych typu MEDIMA Line S | szt | 3000 |  | 0
3 | Zestaw specjalistyczny bursztynowy do podawania leków światłoczułych do pomp przepływowych typu MEDIMA Line S | szt | 2000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 - 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 30
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawki do pomp AMBIX ambulatoryjna i stacjonarna 50 ml z igłą- kaniulą | szt | 4000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 31
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw specjalistyczny do przetoczeń płynów do pomp przepływowych PLUM | szt | 4000 |  | 0
2 | Zestaw do przetaczania krwi do pomp przepływowych PLUM | szt | 100 |  | 0
3 | Zestaw specjalistyczny bursztynowy do leków światłoczułych do pomp przepływowych PLUM | szt | 100 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 - 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 32
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
Akcesoria do dermatomu zasilanego akumulatorowo z głowicą typu Wagner firmy Aesculap będącego na wyposażeniu Zamawiającego
1 | Ostrza do dermatomu | op. | 5 |  | 0
2 | Matryce do siatkownicy | op. | 5 |  | 0
3 | olej | szt. | 5 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner
opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
do powiększana powierzchni przeszczepu
opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk
matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5; 1:3; 1:6, do wyboru Zamawiającego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
olej do smarowania systemu
objętość 300 ml
w aerozolu
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [6 empty] | D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 33
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość (op) | Ilość szt w opak., w przypadku, gdy zaoferowana ilość szt w opak. inna niż 100 | Ilośc opakowań po przeliczeniu | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Koreczki do kaniul luer-lock sterylne, pakowane po 100 szt. ( w przypadku zaoferowania opakowań z inną ilością sztuk należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości tj. 220 000 300 000 szt.) | op. | 3000 |  |  |  | 0
2 | Koreczki do kaniul COMBI do zamykania strzykawki luer-lock pakowane po 100 szt. ( w przypadku zaoferowania opakowań z inną ilością sztuk należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości tj. 400 000 700 000 szt.) | op. | 7000 |  |  |  | 0
RAZEM | [6 empty] | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister twardy lub folia/papier lub typu TYVEC z marginesem umożliwiającym jałowe otwarcie i wydobycie
Sterylny
Koreczki posiadają trzpień poniżej jego krawędzi
dane zawarte na pojedyńczym opakowaniu powinny zawierać min. datę produkcji, datę ważności, nr LOT oraz nazwę wyrobu, nazwę producenta
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * | [5 empty] | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 34
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rampa trójdrożna | szt | 800 |  | 0
2 | Rampa pięciodrożna | szt | 600 |  | 0
3 | Jednopacjentowy lub wielorazowy, odłączany uchwyt do rampy | szt | 300 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie lub pakowane razem z uchwytem do rampy odłączanym z przeżroczystym drenem przedłużającym odpornym na urazy mechaniczne długości 150cm
Sterylny
Nieklejona - listwa z kranikiem stanowi całość
Strzałki wskazujące kierunek przepływu
Przedłużacz o średnicy wewnętrznej 2-3 mm, dł.150 cm - 180cm
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 35
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przetwornik jednorazowy IBP, pojedynczy z linią przepłukującą | szt | 2500 |  | 0
2 | Przetwornik jednorazowy IBP, podwójny z linią przepłukującą | szt | 2000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Linia wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego,
Wstępnie skalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznym
Linia ciśnieniowa posiadająca 2 kraniki trójdożne posiadające wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływu w pozycji otwarty/zamknięty
Całkowita długość linii 150 cm +/- 2 cm
Biureta zabezpieczona filtrem
Linia przepłukująca trwale połączona z przetwornikiem
Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu
Parametry: zakres pomiarowy 50 mmHg-300 mmHg, zakres ciśnień 400-5000 mmHg, nieliniowość i histereza pomiaru poniżej 1 mmHg,
W cenie oferty Dostawca zobowiązany jest dostarczyć, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, kable łączące przetwornik z monitorem w ilości: 140 szt. - do monitorów f-my Philips, 10 szt.- do Cardiocap 10, 30 szt. - do Carescape B 860 i 860, 40 szt - do Drager, 4 szt.- do Nihon-Kohden , 50 szt do monitorów f-my Mindray. UWAGA: przetworniki z poz. 1 i 2 oraz kable do monitorów Carescape ( 2 szt) są dopuszczone do pracy w środowisku MRI.
..........................................
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [5 empty] | D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 36
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką– rozm CH12, 14, 16, 18, 20 i 22 z balonem 5 -10 ml i rozmiar CH16, 18, 20, 22, 24 i 26 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiajacego | szt | 45000 |  | 0
2 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką rozm. CH6 z balonem 3ml i rozm. CH8, CH10 z balonem 3-5 ml do wyboru Zamawiającego | szt | 1000 |  | 0
3 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką – rozm. CH 28, 30 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiającego | szt | 2000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany, cewnik pakowany na prosto
Sterylny
Cewnik bez prowadnicy lub z prowadnicą do wyrobu Zamawiajacego
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
opakowanie zbiorcze 10 szt. , karton
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany cewnik pakowany na prosto
| Sterylny | [5 empty] | ..........................................
| Cewnik z prowadnicą | [5 empty] | Podpis osoby upowaznionej
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
opakowanie zbiorcze 10 szt., karton
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 37
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik Nelaton - Rozmiar CH6 – CH 24 | szt | 12000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie, sztywna końcówka łącząca cewnik ze strzykawką musi być wybarwiona kolorystycznie
rozmiar od CH6 do CH 24 co 2 tj ( CH6 ,CH8 ,CH10 ,CH12 ,CH14 ,CH16 ,CH18 ,CH20 ,CH22 ,CH24 )
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 38
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik Tiemann - Rozmiar CH8 – CH22 | szt | 2500 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
rozmiar cewnika kodowany kolorystycznie, sztywna końcówka łącząca cewnik ze strzykawką musi być wybarwiona kolorystycznie
rozmiar co 2 tj. CH 8,10,12,14,16,18,20,22 do wyrobu Zamawiającego
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 39
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Uniwersalny sterylny worek GZM z dwuświatłowym drenem odprowadzającym | szt | 2000 |  | 0
2 | Worki DZM | szt | 70000 |  | 0
3 | Worki mikcyjne dla dziewczynek i chłopców | szt | 12000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość drenu min. 150 cm
Łącznik schodkowy do cewnikow
Zintegrowany bezigłowy system do pobierania próbek moczu bez potrzeby otwierania układu
Spirala antyzałamaniowa drenu lub inne zabezpieczenie drenu
Pojemnik GZM o poj. 400-500 ml z komorą Pasteura, filtrem antybakteryjnym i skalą linearną do odczytania minimalnej diurezy
Zlewnia moczu aktywowana ramieniem obracanym o 90°
Zastawka antyzwrotna między komorą GZM i workiem zbiorczym
Worek zbiorczy o wyskalowanej linearnie pojemności 2000-2600 ml z zaworem spustowym do zlewania moczu
Sposób podwieszania worka umożliwiający jego zawieszenie na ramie barierki łóżka do intensywnej terapii.
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Worek ze skalą o pojemności 2000 ml
Dopuszczalna długość drenu od 90 cm do 150 cm
Zastawka antyrefluksyjna
Zawór spustowy do zlewania moczu
Otwór umożliwiający zawieszenie na wieszaku
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Możliwość bezpiecznego, hypoalergicznego umieszczenia w okolicy ujścia cewki moczowej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 40 Układ oddechowy pediatryczny
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Układ dwururowy oddechowy pediatryczny 15 mm składający się z: 2 rur o średnicy 15mm, ramię wdechowe w kolorze zielonym o długości 0,4 i 1,6m, ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m. W ramieniu wdechowym znajduje się spirala grzejna, a do ramienia wydechowego dołączona jest pułapka wodna; 2 złączek 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączanie; Łącznika typu „Y” z dwoma portami 7,6mm; Kapturka zabezpieczającego w kolorze czerwonym z zaczepem służącym do podwieszenia układu oraz trapezoidalnym ożebrowaniem ułatwiającym jego odłączenie. Do zestawu dołączona samonapełniająca się komora z dwoma pływakami i osłonką przeciwoparzeniową, kompatybilna z nawilżaczami MR 600, MR 730, MR850. W zestawie łączniki proste 22M-22M/15F, 22M-22M, 10F-15M. | szt | 100 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1-2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Mikrobiologicznie czysty
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 41
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca | szt | 200 |  | 0
2 | Worki wymienne pasujące do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca z poz. 1 | szt | 400 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czysty
Silikonowy rękaw o dl. 160 cm +/- 7 10 cm zawierający substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy lub bez substancji neutralizującej nieprzyjemne zapachy. Zamawiający dopuszcza materiał Permalene.
Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący. Zamawiający dopuszcza brak kieszonki na palec wiodący przy zastosowaniu kształtu i budowie balona uszczelniająco-stabilizującego umożliwiająceo precyzyjne i dokładne umieszczenia balonika w odbycie pacjenta bez potrzeby zastosowania kieszonki.
Port do wypełniania balonika retencyjnego
Port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków z klamrą blokującą odpływ po podaży,
Dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną.
W zestawie min. 1 worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną i filtrem węglowym lub filtrem dezodoryzującym o wysokiej absorbcji zapachu o poj.1000-1500 ml. Zamawiający dopuszcza biologiczny eliminator zapachów dołączony osobno
system posiada badania kliniczne potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni lub raport producenta potwierdzającego bezpieczeństwo stosowania zestawu do 29 dni.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czysty
| Pojemność 1000-1500 ml |  |  |  |  | ..........................................
| Nieprzezroczyste z podglądem |  |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej
Skalowane linearnie co 25 ml i numerycznie co 100 ml maksymalnie co 100 ml lub mniej.
Filtr węglowy o wysokiej absorbcji zapachu i możliwości filtrowania gazów
Zastawka antyzwrotna zabezpieczająca przed wylaniem zawartości
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Pakiet 42
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Czujnik BIS dla dorosłych do monitora firmy MINDRAY | szt | 1600 |  | 0
2 | Czujnik BIS dla dzieci do monitora firmy MINDRAY | szt | 250 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czysty
Czujnik do pomiaru głębokości znieczulenia ogólnego
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 43 PRÓŻNOCIĄGI POŁOŻNICZE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Próżnociąg położniczy typu "Grzybek" | szt | 250 |  | 0
2 | Próżnociąg położniczy typu "Dzwonek" | szt | 250 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
atraumatyczna miękka miseczka w kształcie grzybka
umożliwia wytworzenie stabilnego podciśnienia
posiada kolorowy czytelny wskaźnik próżni
do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
atraumatyczna miękka miseczka w kształcie dzwonka
umożliwia wytworzenie stabilnego podciśnienia
posiada kolorowy czytelny wskaźnik próżni
do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 44
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Linia pacjenta do ogrzewacza HotLine bez portu do wstrzyknięć | szt | 200 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość linii 240 cm +/- 10 cm
Objętość wypełnienia 17,5 ml lub 20 ml
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 45
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP | szt | 4000 |  | 0
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci z PE lub PP | szt | 2000 |  | 0
3 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP | szt | 4000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 180- 200 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 90 cm lub 120 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock, koreczek mocowany na pasku
Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami
Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Złącza od strony aparatu elastyczne, giętkie, wykonane z EVA lub PP
układ zabezpieczony zatyczką chroniącą przed zanieczyszczeniem
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 l z zebezpieczeniem przezd sklejaniem w postaci tzw. Koszyczka lub wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed sklejaniem się
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 150 -180 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 150-160 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock, koreczek mocowany na pasku
Trójnik Y bez portów
Średnica rur 15 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Złącza od strony aparatu elastyczne, giętkie, wykonane z EVA lub PP
układ zabezpieczony zatyczką chroniącą przed zanieczyszczeniem
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 1 l z zebezpieczeniem przezd sklejaniem w postaci tzw. Koszyczka lub wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed sklejaniem się
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 180- 240 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł. 180 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock, koreczek mocowany na pasku
Trójnik Y bez portów
Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Złącza od strony aparatu elastyczne, giętkie, wykonane z EVA lub PP
Układ zabezpieczony zatyczką chroniącą przed zanieczyszczeniem
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l z zebezpieczeniem przezd sklejaniem w postaci tzw. Koszyczka lub wewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed sklejaniem się
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 46
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 1,8 - 3,05 m-końcówki żeńsko-męskie | szt | 500 |  | 0
2 | Linie monitorujące do próbkowania środków anestetycznych i CO2 o dł 3-3,05m- końcówki męsko-męskie | szt | 6000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 47
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych | szt | 50 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe o dł. Min.480- 600 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł. Min. 200 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock lub bez portu
Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczomymi zatyczkami lub bez portów
Średnica rur 22 mm, złącza 22mm, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l
Obwód wykonany z materiału pozwalającego na pracę w MRI
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 48
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Linie monitorujące do próbkowania środków anesetycznych i CO2 o końcówkach męsko-męskich,długość min. 6 m pozwalające na pracę w środowisku MRI | szt | 200 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 49
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla noworodków | szt | 200 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe min. 160 cm po rozciągnięciu lub nierozciągliwe o stałej długości minimum 160cm
Dodatkowa rura o dł 80-150 cm po rozciągnięciu lub o stałej długości minimum 80cm
Kolanko z portem Luer-Lock
Trójnik Y z jednym lub dwoma portami zabezpieczomymi zatyczkami lub bez portów
Średnica rur 10 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 50
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Ostrza do skalpeli - op. zawiera 100 szt | op | 2000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozmiar: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24 do wyboru Zamawiającego
Wykonane ze stali węglowej ( niestopowej) o jednolitej strukturze
Rozmiar ostrza podany na opakowaniu zbiorczym- opakowanie 100 szt. i jednostkowym - 1 sztuka
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 51
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Butelka Redon 200 ml lub 250 ml | szt | 10000 |  | 0
2 | Butelka Redon 400 ml | szt | 9000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 , 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
butelka przeźroczysta
Widoczna podziałka poziomu płynów co 20 lub 25 ml
Wyposażona w uchwyt do zawieszenia
Wyposażona w stożkową złączkę pasującą do różnej średnicy drenów
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 52
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do drenażu ran | szt | 4000 |  | 0
2 | Zestaw do drenażu ran | szt | 600 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Butelka przeźroczysta z próżnią 400 ml,
Wskaźnik podciśnienia,
Widoczna podziałka poziomu płynów co 10-25 ml
Przyłącze węża łączącego z zaciskiem przesuwnym i nastawnym łacznikiem drenu: CH6-CH18
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
butelka przeźroczysta z próżnią 600 ml,
| wskaźnik podciśnienia, |  |  |  |  | ..........................................
| Widoczna podziałka poziomu płynów co 10-25 ml |  |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej
Przyłącze węża łączącego z zaciskiem przesuwnym i nastawnym łacznikiem drenu: CH6-CH18
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 53
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dren Redona | szt | 9000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Rozmiar : CH6 - CH18, co 2 tj. CH6, CH8,CH10, CH12, CH14, CH16, CH18 do wyboru Zamawiającego
Długość: 70 cm - 80 cm
Krzyżowa perforacja na długości 14-15 cm
Pasek kontrastujący w rtg na całej długości
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 54
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x | x
1 | x: Kanka półsztywna Yankauer o śr. 12 Fr; x: szt; A: 1500; A x B: 0
2 | x: Kanka półsztywna Yankauer o śr. 22 Fr lub CH21; x: szt; A: 10000; A x B: 0
3 | x: Sztywna lub półsztywne kanka Poole; x: szt; A: 3000; A x B: 0
4 | x: Dren łączący o śr. wewnętrznej 5 mm; x: szt; A: 3000; A x B: 0
5 | x: Dren łączący o śr. wewnętrznej 7 mm; x: szt; A: 10000; A x B: 0
6 | x: Łącznik do drenów, schodkowy, do drenów o śr. wew od 7,8 mm do 14,3mm lub 6-15 mm; x: szt; A: 1000; A x B: 0
7 | x: Łączniki Y do drenów o śr. wew od 6-13mm; x: szt; A: 600; A x B: 0
RAZEM | A x B: 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 , 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Długość robocza (mierzona licząc od końca do końca po zewnętrznym obwodzie łuku) 26 cm (+/- 2 cm)
2 lub 4 otwory na końcówce
Bez kontroli odsysania
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
minimum 100 otworów
Zabezpieczenie przed zatykaniem
Wymienne światło wewnętrzne do odsysania punktowego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4,5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 370 cm
Końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6,7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 55
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu | szt | 300 |  | 0
2 | Rurka tracheostomijna z mankietem i stałym szyldem | szt | 150 |  | 0
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem typu KAN | szt | 50 |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | szt | 100 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania
Sterylny
Z ruchomym szyldem do regulacji długości lub ze stałym szyldem (do wyboru Zamawiającego)
Silikonowana
Bez ftalanów
Linia RTG na całej długości
Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej
Balonik kontrolny w kolorze niebieskim z oznakowany rozmiarem rurki
Prowadnica z oliwką ułatwiająca wprowadzenie
Transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łacznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer
Dwie tasiemki mocujące w zestawie
Rozmiary: od 7,0 do 10 co 0,5mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania
Sterylny
Silikonowana
Bez ftalanów
Linia RTG na całej długości
Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej
Balonik kontrolny w kolorze niebieskim z oznakowany rozmiarem rurki
Prowadnica z oliwką ułatwiająca wprowadzenie
Dwie tasiemki mocujące w zestawie
Rozmiary: od 7,0 do 10 co 0,5mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z kompletem wewnętrznych kaniul z otworami fenestracyjnymi
Wykonana z termoplastycznego PVC
Wyposażona w miękki szyld z zaczepem przegubowym
W zestawie: 3 kaniule wymienne, korek dekaniulacyjny, nasadka foniacyjna, łącznik 15mm
Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0; 10,0;
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania
Sterylny
Wykonana z medycznego elastycznego PVC
Łącznik obrotowy o średnicy 15mm
Elastyczne skrzydełka z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę
Niskociśnieniowy, cienkościenny makniet
Balonik kontrolny w kolorze wskazującym stan napełnienia mankietu
Kaniula atraumatyczna, wyoblona, wygięta
Linia RTG na całej długości
Wyposażone w obturator
Dwie tasiemki mocujące zabezpieczone fabryczną folią
Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
Rozmiary: od 7,0 do 10 co 0,5mm
..........................................
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 56
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 56
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Opaski do rurek tracheostomijnych | szt | 4000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Miękka i delikatna, nie powodująca podrażnień
Jednoczęściowa
Zapinana na rzep
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 57
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 57
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Łącznik prosty do podawania kontrastu pacjentom, do badań w pracowni Tomografii Komputerowej, | szt | 2000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z zastawką bezzwrotną 325 PSI lub 305 PSI od 300 do 350 PSI
Łącznik dł. 25 cm lub 20 cm. Współpracujący ze strzykawką automatyczną OPTIVANTAGE będący własnością zamawiającego
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 58
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 58
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do biopsji współpracująca z działkiem PROMAG-ULTRA będacym własnością Zamawiajacego rozmiar 18G x 20 cm | szt | 650 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 59
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 59
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
Akcesoria do pulsoksymetru i kardiomonitora N5600 firmy Nellcor będących na wyposażeniu Zamawiającego
1 | czujnik SPO2 przeznaczony dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30 kg lub 40 kg | szt | 4000 |  | 0
2 | czujnik SPO 2 przeznaczony dla noworodków poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30 kg lub 40 kg | szt | 7000 |  | 0
3 | czujnik SPO2 dla dzieci o wadze 3-20 lub 3-10 kg | szt | 1000 |  | 0
4 | czujnik SPO2 dla dzieci o wadze 10-50 lub 10-40 kg | szt | 650 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
nie zawierajacy ftalanów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik bezklejowy z pianką oraz rzepem do mocowania
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
nie zawierajacy ftalanów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
nie zawierajacy ftalanów
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną
Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymerty pracujące w technologii Nellcor Oximax
niezawierajacy lateksu
| nie zawierajacy ftalanów |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 60
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 60
AKCESORIA DO RESPIRATORA GE HEALTHCARE CARESCAPE R860 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Urządzenie zabezpieczające do respiratora R860 | szt. | 20 |  | 0
2 | Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, czujnik i linie 2m/7ft, | szt. | 160 |  | 0
3 | Pułapki wodne D-Fend Pro+ – zielone | szt. | 80 |  | 0
4 | Czujniki ciśnienia dotchawiczne | szt. | 20 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.2-4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty.
……………………………….
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 61
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 61
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
JEDNOŚWIATŁOWY CEWNIK
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1. | Jednoświatłowy cewnik typu Broviac | szt. | 10 |  | 0
2. | Jednoświatłowy cewnik typu Broviac, pediatryczny | szt. | 5 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
pakowany indywidualnie
sterylny
dł.cewnika 90 cm
6,5Fr- 6,6 Fr lub 9,5-9,6 Fr do wyboru Zamawiającego
wykonany z silikonu
z przymocowanym do cewnika mankietem z syntetycznego włókna umożliwiającym wrastanie tkanki
z okrężnym pierścieniem na szwy pozwalające na umocowanie cewnika do skóry podczas wrastania tkanki w mankiet
opakowanie tylu peel-open
skład zestawu:cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik śr.0.35 inch, koszulka typu Peel-Away, strzykawka, bezigłowa końcówka
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
pakowany indywidualnie
| sterylny |  |  |  |  | ……………….…………… podpis osoby uprawnionej
dł.cewnika 65 cm
3-4 Fr do wyboru zamawiającego
wykonany z silikonu
z przymocowanym do cewnika mankietem z syntetycznego włókna umożliwiającym wrastanie tkanki
z okrężnym pierścieniem na szwy pozwalające na umocowanie cewnika do skóry podczas wrastania tkanki w mankiet
opakowanie tylu peel-open
skład zestawu:cewnik, igła wprowadzająca, prowadnik śr.0.18 lub 0.25 inch, koszulka typu Peel-Away, strzykawka, bezigłowa końcówka
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 62
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 62
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
PORTY WSZCZEPIALNE POD SKÓRĘ
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Mały, całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną. | zestaw | 10 |  | 0
2 | Niskoprofilowany, całokowicie wszczepilany pod skórę port tytanowy z dużą membraną | sztuk | 15 |  | 0
3 | Niskoprofilowany, całkowicie wszczepialny pod skórę port tytanowy z dużą membraną | sztuk | 10 |  | 0
4 | Igły do portów w rozm. 19,20,22G i długościach 15,20,25,30mm lub długości 13mm,19mm,25,4mm,38mm lub igły 20G i 22G o długościach 16 mm,19 mm, 25 mm i 32 mm i 19G o długościach 19 mm, 25 mm, 32 mm z drenem, igły oznaczone kolorem | sztuk | 5 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2, 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
1.zestaw z wprowadzaczem do przezskórnego założenia z rozrywanym Desiletem zawierający: wszczepialny port naczyniowy – waga 2,5-3,5g; średnica podstawy 19-20mm; wysokość 7-8mm ;średnica przegrody 8mm
cewnik silikonowy cieniujący w RTG – dł. 80cm skalowany co 1mm; odłączalny od portu, średnica 3,9F;
prowadnik , łącznik do przymocowania odłączalnego cewnika,
igła prosta ze ścięciem Huberta ,igły typu Hubsite 22G x 20mm ze ścięciem Huberta i poliuretanową rurką do infuzji , igła do tunelizacji,strzykawka 10ml.
2 zestaw z wprowadzaczem do przezskórnego założenia z rozrywalnym Desiletem zawierający: wszczepialny port naczyniowy – waga 7-8g; średnica podstawy 22-24mm; wysokość 9-10mm ;średnica przegrody 10mm
cewnik silikonowy cieniujący w RTG – dł. 60cm skalowany co 1mm; odłączalny od portu, średnica 6,6F;
urządzenie do unoszenia żył, , łącznik do przymocowania odłączalnego cewnika,igła prosta ze ścięciem Huberta ,
igły typu Hubsite 22G x 20mm ze ścięciem Huberta i poliuretanową rurką do infuzji , igła do tunelizacji,strzykawka 10ml.
3 zestaw z wprowadzaczem do przezskórnego założenia z rozrywalnym Desiletem zawierający: wszczepialny port naczyniowy – waga 9-10,5g; średnica podstawy 25-28mm; wysokość 10-11mm ;średnica przegrody 13mm;
cewnik silikonowy cieniujący w RTG – dł. 60cm skalowany co 1mm; odłączalny od portu, średnica 6,6F
urządzenie do unoszenia żył, łącznik do przymocowania odłączalnego cewnika
,igła prosta ze ścięciem Huberta ,igły typu Hubsite 22G x 20mm ze ścięciem Huberta i poliuretanową rurką do infuzji , igła do tunelizacji,strzykawka 10ml.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 63
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 63
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
ZESTAW DO TORACENTEZY/ PARACENTEZY
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Zestaw do Toracentezy/Paracentezy z kranikiem trójdrożnym | szt | 1500 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Sklad zestawu:
trzy igły o dł 80 mm i srednicach 14G, 16G, 19G
worek o poj. 2000 ml z zastawka jednokierunkowa i kranikiem spustowym
strzykawka o poj. 60 ml Luer-Lock
Dren w zestawie o dł min 125 cm zakończopny końcówka Luer - Lock
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  |  | ………………..…………… podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 64
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 64
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
MASKI KRTANIOWE
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
1 | Maska krtaniowa dla noworodka | szt | 60 |  | 0
2 | Maska krtaniowa | szt | 600 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
|  | Podać tak/ nie | Opisać
Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Zgodnie z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
Oznakowanie prawidłowego położenia rurki,
Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem nagłośni,
Możliwość intubacji, bez mankietu uszczelniającego, zapewniające atraumatyczne utrzymanie maski
Mankiet niepompowany-szczelność maski została zapewniona poprzez materiał z którego został wykonany, Jest to materiał termoplastyczny zwiększający swoją objętość pod wpływem temperatury ciała
Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej,
Nie zawiera lateksu
Rozm. 1; 1,5; 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
Mankiet powietrzny lub niepompowany termoplastyczny mankiet
Nie zawiera lateksu
Bezpieczeństwo pracy w polu MRI
Rozmiar kodowany kolorem
Rozm. 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 65
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 65 PIŁKA DO KOŚCI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Piłka do przecinania kości typ Gigli | szt | 100 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub niesterylny
Piłka wykonana z przeplatanego drutu
Średnice 1,4-1,6 mm i długości 300 mm - 500 mm do wyboru Zamawiajacego
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  |  | ……………………………………
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 66
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 66 - ZESTAW DRENÓW DO INKUBATORA CALEO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do inkubatora zamkniętego CALEO: Zestaw doprowadzający wodę do nawilżacza inkubatora | szt | 300 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 67
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:……………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 67 - OBWODY DO RESPIRATORA SERVO I
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Układy oddechowe z rur karbowanych dla dzieci, o średnicy 15mm, z kwadratowym lub koniczynkowym zakończeniem dla wielorazowego adaptera pojedynczej spirali grzejnej, przeznaczone do respiratora Servo I, do niskich przepływów . | szt | 100 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 68
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 68 - OBWODY DO RESPIRATORA HAMILTON C1
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Obwody oddechowe z czujnikiem i zastawką współpracujące z respiratorem HAMILTON C1 | szt | 500 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 69
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 69 - WYROBY DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do dializy otrzewnowej metodą CADO pediatryczny | szt | 60 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Zestaw fabrycznie połączony
Nie zawiera inwazyjnego cewnika dializacyjnego
Posiada spiralny dren do podgrzewania płynu dializacyjnego
3 igły lub złacza typu Luer do podłączenia worka z płynem dializacyjnym
Biureta z podziałką 150 ml, odpowietrznikiem i miejscem wstrzykiwania leków
Linia infuzyjna zawiera wbudowany filtr mikrobiologiczny o sicie 0,2 µm
Wbudowany w linię infuzyjną trójdrożny zawór odcinajacy
Dokladna podziałka do mierzenia objętości dializatu z workiem przelewowym
| Zestaw przeznaczony dla dzieci i niemowlat |  |  |  |  | ...............................................
podpis osoby upowaznionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 70
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 70
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalog.
| x | x | x | zł | zł | x | x | x
TROKAR LAPAROSKOPOWY NOWORODKOWY
1 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 5-5,5 mm do narzędzi o średnicy do 6mm | szt | 20 |  | 0
2 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 5 mm do 6mm | szt | 10 |  | 0
3 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 10 -10,5 mm do narzędzi o średnicy do 11mm | szt | 20 |  | 0
4 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 10 -10,5 mm do narzędzi o średnicy do 11mm | szt | 10 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Bezostrzowy tokar
5 | Tokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
6 | Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
8 | Kaniula musi współpracować z tokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Bezostrzowy tokar
5 | Tokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
6 | Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry)
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego)
8 | Kaniula musi współpracować z tokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 71
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 71 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA DLA NOWORODKÓW
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zamknięty system do odsysania ciągłego w systemie zamkniętym na 24 godzin, dla noworodków: | szt | 20 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z dwoma (roz. Ch 5) oraz trzema (roz. Ch 6, Ch 7 i Ch 8) łącznikami Y
Cewnik z otworem cenytalnym i dwoma otworami bocznymi umiejscowionymi na różnej wysokości
Marker powyżej otworów bocznych w kierunku otworu centralnego
Zestaw nie ma posiadać zaworu odcinającego go od pacjenta
Końcówka komory płuczącej ma być zakończona małym otworem centrującym cewnik
Przed zaworem wytwarzania podciśnienia wymagana jest przeźroczysta komora wizualizacji odsysanej wydzieliny
Cewnik sklowany cyframi (pełny cm) i kolorami (oznaczenie połowa cm) oznaczenie kolorem w zakresie minimum 12-23 cm
Port do płukania z drenem długości min. 5 cm obrotowy z zastawką jednokierunkową z zestawem łączników (pakowanym osobno) do higieny jamy ustnej Y do rozdwojenia drenów na ssaka i prosty z zastawką ssąco-bezkontaktową
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 72
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 72 - AKCESORIA DO RESPIRATORA ENGSTROM BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | nazwa handlowa | numer katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | układ noworodkowy do respiratora Engstrom w skład którego wchodzą: ramię wdechowe; 2 rury noworodkowe 10mm (zielone) z systemem mocowania na aparacie zatrzaskowo-niszowym, spirala grzejna między nawilżaczem a pacjentem z koniczynkowym złączem do adaptera, Y-noworodkowy z portem, ramię wydechowe, 2 rury noworodkowe (białe) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, samouszczelniająca się pułapka wodna typu noworodowego, port 7,6mm, łącznik 22M-22M/15F, łącznik 8,5F/15M, pojedyńczo pakowany, możliwośc podłączenia komory do nawilżenia w zestawie z drenem samopobierającym, osłonką przeciwoparzeniową i poliuretanowym pływakiem, pakowanych wspólnie- fabrycznie pakowany w jednym opakowaniu, | szt | 150 |  | 0
D10.251.92.B.2022
[9 empty] | Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | Załącznik nr 1
2 | Układ noworodkowy do respiratora Engstrom w skład którego wchodzą: ramię wdechowe; 2 rury noworodkowe 10mm (zielone) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, spirala grzejna między nawilżaczem a pacjentem z koniczynkowym złączem do adaptera,Y noworodkowy z portem - ramię wydechowe z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym, 2 rury noworodkowe 10mm(białe) z systemem mocowania zatrzaskowo-niszowym samouszczelniająca się pułapka wodna typu noworodkowego port ,6mm, łącznik 22M-22M/15F, łącznik 8,5F/15M- automatyczna komorado nawilżaczy MR F&P typu 730 i 850 z drenem samopobierajacym, osłonka przeciwoparzeniową i poliuretanowym pływakiem, pakowanych wspólnie, fabrycznie pakowany w jednym opakowaniu, mikrobiologicznie czysty | szt | 100 |  | 0
3 | komory z automatycznym pobieraniem wody z dwoma pływakami i osłonką antyoparzeniową | szt | 200 |  | 0
4 | zespół zastawki wydechowej ( bez czujnika przepływu) | szt | 10 |  | 0
5 | membrana/ płatek zastawki , biała | szt | 5 |  | 0
6 | uszczelka do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 10 |  | 0
7 | obudowa zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2 |  | 0
8 | czujnik przepływu do respiratora EV/ENGSTROM, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt | 4 |  | 0
9 | czujnik przepływu noworodkowy EV | szt | 6 |  | 0
10 | O-ring/trzpień | szt | 2 |  | 0
11 | Trzpień do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2 |  | 0
12 | sprężyna do zespołu zastawki wydechowej EV/ENGSTROM | szt | 2 |  | 0
13 | O-ring/ sprężyna | szt | 2 |  | 0
14 | skraplacz/pułapka wodna do zespołu zastawki do EV/ENGSTROM | szt | 2 |  | 0
15 | zestaw do nebulizacji jednopacjentowy, zbiornik na lek, adapter, aeroneb solo | szt | 100 |  | 0
16 | kabell do nebulizaora EV | szt | 5 |  | 0
17 | zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu | szt | 18 |  | 0
18 | zestaw zespołu zastawki wydechowej bez czujnika przepływu | szt | 10 |  | 0
19 | zestaw do nebulizacji, zbiornik na lek, przewód, adapter T dla dorosłych, adapter T dla dzieci, wielorazowy | szt | 10 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz 1,2,3,14,15,19 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 73
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 73 - WYROBY DO TONOMETRU ICARE PRO TYP TA03
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Sztyft/ igła do tonometru kompatybilny z urządzeniem będącym na wyposażeniu Zamawiającego (op. 100 szt) | op | 8 |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
...............................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 74
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 74
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do portu naczyniowego zakrzywiona (HUBERA), Rozmiar 20Gx12-14 mm, | szt | 200 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Igła z drenem zamykanym koreczkiem i skrzydelkami
Długość drenu 20 cm +/- 1 cm , na drenie umieszczony zaciskacz
Mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem
Dostosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 75
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 75 - WZIERNIKI DO OTOSKOPÓW
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wziernik uszny Riester do otoskopów | szt | 20000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Rozm. 2,0; 2,5; 3,0;4,0 :5,0 do wyboru Zamawiajacego
Wziernik uszny musi posiadać powierzchnię wewnętrzna matową czarną
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 76
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 76 - WYROBY DO ZABIEGÓW OTOLARYNGOLOGICZNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego Typ I- dla dzieci (0,9 mm) | szt | 40 |  | 0
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej Ucha środkowego Typ II - dla dorosłych (1,15 mm) | szt | 80 |  | 0
3 | Zgłębniki do tamowania krwotoków z jamy nosowej | szt | 80 |  | 0
4 | Folia z kauczuku silikonowego o wym. 40 mm x 40 mm x 0,1 mm | szt | 100 |  | 0
5 | Zestaw do leczenia zatok nosa | szt | 60 |  | 0
6 | Protezki do wszczepów wewnatrzusznych (do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha środkowego) Typ V Typ A | szt | 40 |  | 0
7 | Protezki do wszczepów wewnatrzusznych (do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha środkowego) Typ V Typ B | szt | 40 |  | 0
8 | Protezki do wszczepów wewnatrzusznych (protezka strzemiaczka) | szt | 30 |  | 0
9 | Protezka do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha srodkowego typ T | szt | 50 |  | 0
10 | Protezka do rekonstrukcji układu przewodzacego ucha srodkowego typ T | szt | 50 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Wykonany z politetrafluoroetylenu o barwie białej
Nitka wykonana z przedzy poliamidowej
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Rozm duży 90 mm lewy lub prawy do wyboru Zamawiaącego
Rozm mały 80 mm lewy lub prawy do wyboru Zamawiaącego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Folia do zabiegów otolaryngologicznych
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Sterylny
Długość drenu 10 cm
Średnica drenu 0,8 mm
Długość igły punkcyjnej 80 mm
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 i 7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwójne (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Otwór przelotowy w tłoczku
Asymetryczna PORP średnica 1,7 mm
Długość w przedziale 3,0 mm do 6,0 mm co 0,5 mm do wyboru Zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwónje (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Protezka strzemiączka zbudowana z tłoczka wykonanego z politefrafluoroetylenu (PTEE) o srednicy 0,75 mm połączonego trwale z taśmą platynową
Przekrój taśmy platynowej 0,1 mm x 0,5 mm długości od 3,0 mm do 5,5 mm w przedziale co 0,5 mm do wyboru zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwóje (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Protezka w kształcie litery T wykonanego z politefrafluoroetylenu (PTEE)
Protezka nachylona na plytkę strzemiaczka pod katem 90º
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej)
Opakowanie podwójne (wewnętrzne wykonane ze sztywnego materiału)
Sterylny
Protezka w kształcie litery T wykonanego z politefrafluoroetylenu (PTEE)
Podstawa nachylona w stosunku do tłoczka pod kątem 25º
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 77
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 77 - WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do blokad nerwów wykonywanych pod kontrolą USG
1a | Rozm. 22G x 50 mm | szt | 300 |  | 0
1b | Rozm. 21G x 100 mm | szt | 30 |  | 0
1c | Rozm. 20G x 120 mm | szt | 30 |  | 0
1d | Rozm. 20G x 150 mm | szt | 10 |  | 0
2
2a | Rozm. 19G x 50mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10 |  | 0
2b | Rozm. 19G x 100mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10 |  | 0
2c | Rozm. 19G x 150mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10 |  | 0
3
3a | Rozm. 18G x 50 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 80 |  | 0
3b | Rozm. 18G x 100 / cewnik 20G x 50 cm | szt | 20 |  | 0
4
4a | Rozm. 19G x 60 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10 |  | 0
4b | Rozm. 19G x 120 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 20 |  | 0
5
5a | Rozm. 21 G x 68 mm / kaniula18 G x 51 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 68.5 mm | szt | 60 |  | 0
5b | Rozm. 21 G x 101 mm / kaniula18 G x 83 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 101.5 mm | szt | 30 |  | 0
5c | Rozm igły . 21 G x 68 mm / kaniula 18 G x 51 mm/ cewnik wewnętrzny 20 G x 82 mm | szt | 150 |  | 0
6
6a | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta | szt | 400 |  | 0
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z igła wprowadzającą
7a | Rozm. 25G x 70 mm | szt | 200 |  | 0
7b | Rozm. 25G x 88-90 mm | szt | 300 |  | 0
7c | Rozm. 25G x 103 mm | szt | 80 |  | 0
7d | Rozm. 25G x 120 mm | szt | 20 |  | 0
7e | Rozm. 25G x 150 mm | szt | 10 |  | 0
7f | Rozm. 27G x 70 mm | szt | 80 |  | 0
7g | Rozm. 27G x 88-90 mm | szt | 1500 |  | 0
7h | Rozm. 27G x 103 mm | szt | 20 |  | 0
7i | Rozm. 27G x 120 mm | szt | 10 |  | 0
7j | Rozm. 29G x 90 mm | szt | 15 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Konstrukcja zapewniajaca pełną widzialność w tkankach nizależnie od kąta wprowadzenia (bez kabla do stymulacji)
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Igła z końcówką typu Quinke - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Filtr
Łącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Igła Tuohy - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Filtr
Łącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Sklad zestawu:
Końcówka igły o geometrii ostrołukowej z bocznym otworem wyjściowym o zaokrąglonej krawędzi
Igła w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Filtr
Łącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Sklad zestawu:
Igła z końcówką typu Quinke - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia z kablem do stymulacji
Zewnętrzny cewnik w technologii "cewnik na igle"
Wewnętrzy cewnik z drenem widoczny w USG
Filtr
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Opatrunek wraz z mocowaniem cewnika w jednym
Zapobiegający zaginaniu się cewników
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej
Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 13 mm
Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego
Wskaźnik położenia ścięcia igły
Dobrze wyczuwalny opór opony twardej
Dobra penetracja tkanki bez skokowego oporu
Mandryn kodowany kolorami z naniesionym rozmiarem igły
Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 13 mm
Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego
Wskaźnik położenia ścięcia igły
Dobrze wyczuwalny opór opony twardej
Dobra penetracja tkanki bez skokowego oporu
Mandryn kodowany kolorami
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 78
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| CZĘŚĆ NR 78 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Preparat do zabezpieczenia optyk laparoskopowych przed parowaniem zawierający 4%-15% roztwór izopropanolu, gąbki ze znacznikiem bezpieczeństwa. | 5000 |  | 0
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | opakowanie folia lub papier - folia, listki do otwierania min 1 cm
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 79
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 79 - WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do blokad nerwów wykonywanych pod kontrolą USG
1a | Rozm. 24G x 40 mm | szt | 80 |  | 0
1b | Rozm. 22G x 50 mm | szt | 800 |  | 0
1c | Rozm. 22G x 80 mm | szt | 900 |  | 0
2 | Automatyczny system blokowania ciśnienia do blokad nerwów
2a | System pozwalający na utomatyczne blokowanie wstrzyknięcia na poziomie 15psi | szt | 60 |  | 0
3 | Zestaw do blokad nerwów
3a | Rozm. 18G x 50 mm / cewnik 20G x 50 cm | szt | 10 |  | 0
3b | Rozm. 18G x 100 mm / cewnik 20G x 90cm | szt | 10 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Konstrukcja zapewniajaca pełną widzialność w tkankach nizależnie od kąta wprowadzenia (bez kabla do stymulacji)
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Umożliwiający automatyczne blokowanie podaży leku, po osiągnięciu cisnienia 15psi
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Igła z końcówką Tuohy o konstrukcji zapewniajacej maksymalne odbicie fal ultradźwiekowych niezależnie od kąta wprowadzenia
Cewnik zbrojony zakrzywiony na końcu widoczny pod USG z oznaczeniem długości
Cewnik ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na końcu cewnika
Znacznik RTG
Filtr
Lącznik zaciskowy
System mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 80
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 80 - końcówki robocze do Versajet II
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | końcówka robocza o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowym, odporowadzajacym i ssącym wyposażonym w manadryn uniwersalny z zaciskiem zamykajacym, pompą indukcyją wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzającej max. ciśnienie przepływu cieczy ok 800 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu Tyvec- folia. Rozmiar końcówek 15 st/14mm, 45 st./14mm, 45st./8mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 25 |  | 0
2 | końcówka robocza o bardzo małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowym, odporowadzajacym i ssącym wyposażonym w manadryn uniwersalny z zaciskiem zamykajacym, pompą indukcyją wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzającej max. ciśnienie przepływu cieczy ok 1200 barów. Opakowana w podwójne opakowanie bezpieczne typu Tyvec- folia. Rozmiar końcówek 15 st/14mm, 45 st./14mm, 45st./8mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 25 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Kompatybilna z konsolą Versajet II
nieodpłatne użyczenie konsoli Versajet II na czas trwania zabiegu
dostarczenie konsoli wraz z końcówkami roboczymi w ciągu 48 h od zgłoszenia zapotrzebowania
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 81
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 81 - ZESTAWY DO NAKŁUCIA PĘCHERZA PŁODOWEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do nakłucia pęcherza płodowego (amniotom) | szt | 1000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Długość 25 - 27 cm
Zakończony zaokragloną końcówką z haczykiem
Na uchwycie rowki lub inne zabezpieczenia zapobiegające ślizganiu się dłoni
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 82
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR NR 82
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem | szt. | 300 |  | 0
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem | szt. | 300 |  | 0
Razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub biologicznie czyste
Maska przezroczysta
Maska przylegająca pod brodę
Maska ze standardowymi złączami
Końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 200 cm
| do poz. 1 rozmiar l i/lub xl lub uniwersalny dla dorosłych |  |  |  | ..........................................
| do poz. 2 rozmiar s i/lub m lub uniwersalny dla dzieci |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 83
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 83 - WYROBY DO RESPIRATORA DO WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ - PRODUCENT ACUTRONIC MEDICAL SYSTEM AG BĘDACEGO NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik 2-światłowy do wentylacji strumieniowej umożliwiajacy użycie lasera o śr. CH12 i długości 40 cm | szt | 20
2 | Linia do pomiaru EtCO2 | szt | 20
3 | Linia do nawilżania | szt | 20
4 | Łącznik typu Y do podłączenia linii EtCO2 | szt | 20
5 | Linia wentylacyjna JET1 (kolor niebieski) | szt | 2
6 | Linia Bypass, stały boczny przepływ powietrza (kolor żółty) | szt | 2
7 | Linia pomiarowa, czujnik przepływu (kolor czerwony) | szt | 2
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Posiada wewnętrzny element usztywniający cewnik
Możliwość podłączenia bezpośrednio kanału JET i czujnika przepływu
Możliwość podłączenia za pomoca specjalnego łącznika linii pomiarowej EtCO2
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2-4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5-7 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowy
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 84
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 84
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający 2 igły wprowadzajace z koszulką i bez, strzykawkę, skalpel, prowadnice, zakrzywiony rozszerzacz, cewnik(rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15 mm, cewnik o śr. wewn 3,5 mm dł. 3,8 cm lub 4 mm dł. 4,2 cm lub 6mm dł 7,5 cm do wyboru Zamawiającego oraz taśmę tracheostomijną | szt | 2 |  | 0
2 | Zestaw do przezskórnego drenażu opłucnej Furhman do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: igła wprowadzajaca 18 G dł 5 cm, prowadnica o śred. 0,71 mm dł 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło, radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 5Fr dł 15 cm posiadający 6 portów bocznych, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka | szt | 5 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 -2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | [5 empty] | ..........................................
| Sterylny | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 85
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 85 - WOREK DO ZBIÓRKI STOLCA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Worek do zbiórki stolca z przylepcem hydrokoloidowym | szt | 400 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Worek zwężany ku dołowi, posiada port do opróżniania i filtr
Worek posiada port do opróżniania i filtr neutralizujący zapachy
pojemność worka 1 l
może pozostawać w miejscu przyklejenia do 48 H
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 86
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 86 Wyroby medyczne używane do badań urodynamicznych do aparatu GOBY IV
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej do aparatów firmy Laborie, długość 400 cm, silikonowy, bezlateksowy | szt. | 1000 |  | 0
2 | Dreny pomiarowe ciśnienia, długość 150 cm, z kranikiem trójdrożnym, bezlateksowe | szt. | 2000 |  | 0
3 | Kopułki do przetworników ciśnienia kompletne z zatyczką luer lock | szt. | 300 |  | 0
4 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, 7 Fr., dł. 470 mm | szt. | 1000 |  | 0
5 | Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem, 9 Fr, długość 47 cm, balon 3ml(10x30 mm) | szt. | 1000 |  | 0
6 | Elektrody powierzchniowe EMG, bez kabla, zestaw 3 szt. | szt. | 1000 |  | 0
7 | Trzykanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii, 9 Fr., 400 mm | szt. | 150 |  | 0
8 | Zestaw do perfuzji, dwukanałowy | szt. | 150 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany pojedyńczo
3 | Sterylny, nietoksyczny |  |  |  |  | ..........................................
4 | Na opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w jęz. polskim |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 87
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 87 - IGŁA DO NAKŁUĆ LĘDŹWIOWYCH
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do nakłuć ledźwiowych dla dzieci 0,7mm x 38-40mm, 22Gx 2 1 1/2 in (BLACK) | szt | 1000 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 88
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 88 - Wkłady na wydzielinę jednorazowe do ssaka firmy Medela
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wkład na wydzieliny pasujące do ssaka firmy Medela będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt | 1000 |  | 0
L.P. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny
2 | Jednorazowy
3 | opakowanie zawiera 40 sztuk
4 | pojemność 2,5 l
5 | wkład dwuwarstwowy
6 | wykonany z polietylenu i poliamidu
7 | dwa uchwyty przy wkładzie
8 | zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta
9 | zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe
10 | łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 89
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 89 - ZESTAW WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM DLA ODDZIAŁU ONKOLOGII ORAZ PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy . Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami. | szt | 480 |  | 0
2 | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.Fiiltr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 480 |  | 0
3 | Zestaw bursztynowy podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 3600 |  | 0
4 | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami. | szt | 480 |  | 0
5 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pomy. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 480 |  | 0
6 | Aparat trójdrożny do chemioterapii grawitacyjnej, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 4800 |  | 0
7 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii grawitacyjnej, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 1200 |  | 0
8 | Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 18000 |  | 0
9 | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren zakończony zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 1800 |  | 0
10 | Przyrząd-krótka linia do podarzy leków innych niż toksyczne zawierający kolec oraz dren z zaciskiem, sterylny, o długości ok 35-41 cm Kompatybilny z poz1,2,4,5,6,7 | szt | 1200 |  | 0
11 | Układ zbiorczy zbudowany z 2 części: igła biorcza z osłonką, dren, regulator przepływu, łącznik Luer Lock z osłonką, dren, trzyczęściowa komora filtracyjna: komora dolna z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, komora górna, pokrywa górna z dwoma wejściami ( jeden dren zakończony igłą biorczą ,drugi dren z podłączeniem luer-lock -żeńska ) , rodzaj końcówki dystalnej - obrotowe złącze Luer Lock, filtr 15 µm (wbudowany w dno komory kroplowej).Długość linii głównej 200 cm .Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 20 ml.Układ podający: dren podający, zaciskacz zatrzaskowy lub ślizgowy , rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y który jest przystosowany do podłączenia strzykawki luer lok i luer bez konieczności użycia igły podczas iniekcji , łącznik Luer Lock z osłonką. Produkt bezlateksowy. Jałowy, apirogenny. Opakowanie folia-papier | szt | 120 |  | 0
12 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej umożliwiający bezigłowe podłączeniedrenów, do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowa-ny pojedynczo ,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu ,ostry kolec do bu-telki dający całkowite opróżnienie, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock | szt | 1200 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
Zamawiający dopuści zestawy w barwie tylko bursztynowej przy braku zróżnicowania cenowego
Zamawiający wymaga uzyczenia 15 pomp objetościowych na czas trwania umowy lub 10 pomp współpracujących z pompami Zamawiajacego
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 90
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 90 - AKCESORIA ZUŻYWALNE DO SYSTEMU DO RADIOABLACJI ZMIAN NACZYNIOWYCH BĘDĄCEGO NA STANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Elektrody ( włókna ) giętkie do ablacji wewnątrznaczyniowej, dł. końcówki aktywnej 1cm; 1,5cm; 2cm; 3cm; 7cm i długości 45cm, 60cm, 70 cm, 90cm, 100 cm do wyboru Zamawiającego | szt. | 20 |  | 0
2 | Elektrody sztywne do ablacji guzów kości o długości całkowitej 10 i 15 cm a aktywną końcówką o długości 0,5cm; 1cm do wyboru Zamawiającego | szt. | 24 |  | 0
3 | Elektrody sztywne do ablacji guzów tkanek miękkich o długości całkowitej 10cm, 15cm, 20cm, 25cm z aktywną końcówką o długości 0,5cm, 1cm, 2cm, 2,5cm, 3cm i 4cm do wyrobu Zamawiajacego | szt. | 80 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie |  |  |  | ..........................................
3 | Sterylny |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 91
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 91 Użyczenie pompy próżniowej wraz z zakupem zestaw wyrobów jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Św Wojciech
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | /szt/
1 | Cewnik aspiracyjny - długość 50,85 i 115 cm, do wyboru zamawiającego; średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F;dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach, w zestawie posiada przewody wysokociśnieniowe | szt | 20 |  | 0 |  |  | 3
2 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami do poz 1. | szt | 15 |  | 0 |  |  | 3
3 | Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt | 15 |  | 0 |  |  | 3
RAZEM |  |  |  |  | 0
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wymagana pompa próżniowa w użyczenie- bezolejowa próżniowa typu Penumbra Max220/Engine (lub równoważne), objętość 1000ml, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; maksymalne możliwe podciśnienie aspiracji 29,2 inHg; czterostopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kombatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny
Podpis osoby upoważnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 91 (2)
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do CZĘŚCI nr 91A
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Pompy próżniowa | 1 | 34000
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie- jeśli dotyczy.
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 92
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 92
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | ZESTAW MAT.JEDN. DO APARTU DO KRĄŻ.POZAUSTR f-my CentriMag Pedivas beądącej na wyposażeniu Zamawiającego (ref 201-90050 + ref AG70093 ) | szt | 15 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 93
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP2 | szt | 100000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego |  | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Środek ochrony indywidualnej, kategoria III
2. | Przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed działaniem aerozoli cząstek stałych i ciekłych
3. | Zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski
4. | Mocowanie musi zapewniać ścisłe przyleganie półmaski do twarzy
5. | Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009 lub PN-EN 149+A1:2010 lub równoważne
6. | Bez zaworu wydechowego
..................................................
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 94
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 94
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. | szt | 300 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie, 5szt w opakowaniu
Sterylny
W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 95
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 95 - RURKA INTUBACYJNA DO ZABIEGÓW Z UŻYCIEM LASERA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem laserów typu : CO2, KTP, Ar+, Nd/YAG | szt | 60 |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Otwór Murphego
Dwuwarstwowa ochrona korpusu rurki
Dwa mankiety uszczelniające typu jeden w drugim
Rozdzielne dreny do uszczelnienia mankietów z balonikami kontrolnymi w różnych kolorach odpowiadających kolorowi mankietu z końcówkami Luer/Luer-lock, z obrotowymi zaworkami z blokadą położenia
Rozm: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 do wyboru zamawiającego.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 96
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 96
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | System laparaskopowy umożliwiający szybkie przełączanie między dostępem ręcznym, prostą techniką laparoskopową i otwartą techniką chirurgiczną. Składający się z retraktora-protektora ran dla nacięcia 5-9 cm oraz nasadki żelowej umożliwiającej nielimitowaną wymianę rąk i narzędzi przy zachowaniu odmy otrzewnowej.Port żelowy umożliwia jednoczesne wprowadzenie do 3 trokarów. | szt | 360 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Nie zawiera lateksu, ftalanów, PVC, ani żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego lub biologicznego.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 97
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 97 Wyroby medyczne do respiratora Maquet Servo I
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Czapeczka z dwoma trokami do wiązania do zestawu nCPAP. Maquet w rozmiarze: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL do wyboru Zamawiającego | szt | 300 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 98
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 98 - RÓŻNE WYROBY MEDYCZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Kateter do embolektomii Fogarty'ego jednokanałowy rozm. 2F- 8F dł 40 -80 cm | szt | 250 |  | 0
2 | Kateter do embolektomii Fogarty'ego dwukanałowy rozm. 5F- 7F dł-80 cm | szt | 30 |  | 0
3 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtai 6F/26 cm, igła dwuczęściowa 18G | szt | 15 |  | 0
4 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtai 9F/26 cm, igła dwuczęściowa 15G | szt | 65 |  | 0
5 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtail 12F/26 cm, igła dwuczęściowa 15G | szt | 55 |  | 0
6 | Zestaw do przezskórnego drenażu metodą jednostopniową: kateter Pigtail 14F/26 cm, igła dwuczęściowa 15G | szt | 35 |  | 0
7 | Łącznik cewnika Foley | szt | 7200 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1- 7 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 3-6 | Podać tak/nie | Opisać
| igła prosta lub zagięta do wyboru Zamawiającego |  |  |  | …………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 99
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 99 Termiczne okrycie pediatryczne
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 120 cm. | szt | 8000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 100
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 100 Wyroby medyczne do zabiegów laparoskopowych
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Ewakuator laparoskopowy: pojemność 200 ml lub 225 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N (należy potwierdzić dokumentem producenta). Obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia), rozmiar 54 x 200 mm w zakresie 50-101,6mm x 127-200mm , prowadnik (tuleja) 10 mm x 220-275 mm, długość popychacza 250-320 mm | szt | 300 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 101
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 101
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami Easyflow osłoniętymi nieusuwalnymi kołnierzami, dwoma zaciskami, komorą z pułapką na bąbelki powietrza, linią o długości 2349mm i średnicy 6,95mm, zaciskiem rolkowy, zaciskiem medycznym, adapterem cewnika z rurą silikonową o długości 114mm średnicy 4.75mm oraz osłonką; kompatybilne z workami Easyflow | szt | 150 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 102
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 102 - KATETER Z BALONEM USZCZELNIAJĄCYM
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Kateter z balonem uszczelniającym i wewnętrznym mandrynem do wprowadzania środka kontrastowego celem oceny drożności jajowodów i budowy macicy oraz w diagnostyce patologii endometrium | szt | 150 |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm. 8F
Kateter trzykanałowy
Podpis osoby upoważnionej
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 103
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 103 - CEWNIKI, DRENY, LINIE MANOMETRYCZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 8Fr, długość 300-400 mm | szt | 100 |  | 0
2 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 6Fr, długość 300-400 mm | szt | 50 |  | 0
3 | Dwukanałowy cewnik rektalny, średnica 9Fr, długość 350-400 mm, materiał cewnika PEBAX lub wykonany z poliuretanu, balon 16x30 mm, materiał balonu PVC lub bezlateksowy | szt | 100 |  | 0
4 | Dwukanałowy cewnik rektalny pediatryczny, średnica 9Fr, długość 150 mm, balon 7x20 mm Cewnik i balon bez latexu | szt | 50 |  | 0
5 | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii z filtrem artefaktów, średnica 8Fr, długość 400 mm, | szt | 20 |  | 0
6 | Przewód do pompy infuzyjnej do aparatu Ellipse z wymienną końcówką z zaworem zwrotnym. | szt | 50 |  | 0
7 | Konektor pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem zwrotnym | szt | 20 |  | 0
8 | Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt | 50 |  | 0
9 | Elektrody powierzchniowe EMG do aparatu Ellipse, opakowanie 30 szt. | op | 15 |  | 0
10 | Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatu Ellipse. | szt | 60 |  | 0
11 | Linia manometryczna dla kanału PVES końcówki Luer | szt | 20 |  | 0
12 | Linia manometryczna dla kanału PURA końcówki Luer | szt | 20 |  | 0
13 | Linia manometryczna dla kanału PABD końcówki Luer | szt | 20 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego | Opisać tak/nie | Podać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
Wyroby muszą współpracować z aparatami Elipse Andromeda będącymi własnością Zamawiającego
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 104
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
1 | Narzędzie laparoskopowe do preparowania tkanek typu dissector | szt | 80 |  | 0
2 | Narzędzie laparoskopowe do podtrzymywania tkanek typu "krokodyl" | szt | 50 |  | 0
3 | Narzędzie laparoskopowe do odsuwania narządów miąższowych, | szt | 50 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Narzędzie odgięte
5 | Średnica. trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 310 mm
6 | Rękojeść bez zatrzasku
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | narzędzie proste, ząbkowane
5 | Średnica trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 310 mm
6 | Rękojeść bez zatrzasku lub z zatrzaskiem
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej lub bez możliwości podłączenia koagulacji
L.P. | Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | narzędzie pięciopalczaste o gładko zakończonych końcach i gładkich brzegach
5 | Średnica trzonu 10 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 320 mm
6 | narzędzie z możliwością zginania za pomocą pokrętła elementu podtrzymującego narząd
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 105
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 105 SONDY I ZESTAWY UROLOGICZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Zestaw do nefrostomii wielostopniowej 9F, 12F, 14 F | szt | 60 |  | 0
2 | Sonda moczowodowa (Kateter moczowodowy) | szt | 450 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
cewnik Pigtail 9F, 12F, 14 F, 45 cm zakończony lejkowatą nasadką kompatybilną z workiem na mocz, z poliuretanu, powierzchnia cewnika silikonowana
prowadnik „J” Lunderguista 0, 38 ‘’, dł 80 cm,
igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G dł. 20 cm
komplet rozszerzaczy o średnicy mniejszej od średnicy katetera
rozszerzacz z rozrywalnią koszulką, o średnicy większej od średnicy katetera
kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskową,
strzykawka poj. 10 ml Luer Lock
opaska
skalpel
Rozmiar do wyboru Zamawiajacego
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Rozm. 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr do wyboru Zamawiającego
Długość 70 cm Wykonany z nylonu, z metalowym mandrynem
Końcówka typ Nelaton, Oliwka, Coubelaire, Zeiss i Tiemann do wyboru Zamawiającego
Sonda widoczna w promieniach rtg
Podziałka na całej długości co 5cm
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 106
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ 106
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej | szt. | 1800 |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Opaska jednorazowa z punktowym, kontrolowanym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej poprzez napełnienie powietrzem komory balonika.
Przezroczysty materiał z wyraźnym markerem, pozwalającym na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy.
Regulacja siły ucisku za pomocą strzykawki z blokadą
Mocowanie przy użyciu rzepów.
W zestawie kompatybilna strzykawka do wypełnienia powietrzem komory uciskowej i deflacji.
Dostępne minimum 2 rozmiary.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 107
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 107
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Fartuch barierowy | 30000 |  | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego : | Liczba sztuk w zestawie | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | x |  | x
2 | Niesterylny | x |  | x
3 | Wykonana z włókniny nieprzeziernej, na gumce | x |  | x
4 | Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi, lub wiązany w pasie oraz z zapięciem typu rzep w okolicy karku
5 | Gramatura min. 35g/m² | x
6 | Rozmiary M - XXL lub rozmiar uniwersalny, zamawiający dopuszcza tylko rozmiary L i XL. | x
| *UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ * |  |  |  | ..................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 108
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 108 Zestaw do ECMO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Zestaw do Ecmo - konfiguracja drenów wraz z głowicą pompy centryfugalnej; - wypełnienie głowicy 40 ml.; - zestaw kompatybilny z napędem pompy Affinity Centrufigal Pump, będącej własnością Zamawiającego | szt | 6 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## CZĘŚĆ 109
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.92.B.2022
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
Wyroby medyczne jednorazowe do ozonoterapii do aparatu ATO 3 będącego na wyposażeniu Zamawiającego
CZĘŚĆ 109
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Worki foliowe na nogę 400x1200 mm op 50 szt. | szt | 25000 |  | 0
2 | Łącznik do linii z dwoma końcówkami żeńskimi Luer , wyrób sterylny | szt | 25000 |  | 0
3 | Łącznik do linii z dwoma końcówkami męskimi Luer, wyrób sterylny | szt | 25000 |  | 0
4 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 25 cm, bez flatanów, sterylny | szt | 25000 |  | 0
5 | Filtr antybakteryjny z membraną 0,45um, sterylny | szt | 25000 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
cewnik Pigtail 9F, 12F, 14 F, 45 cm zakończony lejkowatą nasadką kompatybilną z workiem na mocz, z poliuretanu, powierzchnia cewnika silikonowana
prowadnik „J” Lunderguista 0, 38 ‘’, dł 80 cm,
igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G dł. 20 cm
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## WARTOŚCI
| Brutto | Netto | Euro | Umowa | Czas trwania
Część nr 1 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 2 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 3 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 4 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 5 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 6 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 7 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 8 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 9 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 10 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 11 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 12 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 13 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 14 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 15 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 16 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 17 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 18 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 19 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 20 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 21 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 22 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 23 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 24 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 25 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 26 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 27 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 28 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 29 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 30 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 31 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 32 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 33 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 34 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 35 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 36 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 37 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 38 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 39 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 40 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 41 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 42 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 43 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 44 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 45 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 46 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 47 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 48 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 49 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 50 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 51 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 52 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 53 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 54 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 55 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 56 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 57 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 58 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 59 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 60 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 61 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 62 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 63 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 64 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 65 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 66 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 67 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 68 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 69 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 70 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 71 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 72 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 73 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 74 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 75 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 76 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 77 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 78 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 79 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 80 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 81 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 82 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 83 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 84 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 85 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 86 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 87 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 88 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 89 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż z użyczeniem | 1 rok
Część nr 90 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 91 | 0 | 0 | 0 | komis z użyczeniem | 1 rok
Część nr 92 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 3 lata
Część nr 93 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 94 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 95 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 96 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 97 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 98 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 99 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 100 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 101 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 102 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 103 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 104 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 105 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 106 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 107 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 108 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
Część nr 109 | 0 | 0 | 0 | sprzedaż | 1 rok
1 rok
SUMA | 0 | 0 | 0 |  | 1 rok
1 rok