| CPV 33696500-0 | Sprawa Nr 56/D/2022 |
| --- | --- |

33696200-7	ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PO ZMIANIE

| 33100000-1 PA02-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TABELA NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L.p. | Przedmiot zamówienia Materiały (mikrokarty, krwinki) niezbędne do wykonywania kompletnego badania: |  |  |  | Liczba badań na okres 24 m-cy |  | Nazwa handlowa/Producent (odczynniki niezbędne do wykonywania badań |  |  |  |  | Nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |  | Ilość opakowań |  |  | Cena jednostkowa netto za opakowanie/pln |  |  |  |  |  | Wartość netto /pln/ |  | Stawka VAT |  | Wartość brutto /pln/ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Grupa krwi układu ABO z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D(VI+) antyD (VI), izoaglutyniny A1,B |  |  |  | 43 200 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 750 szt |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 20 ml |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) z krwinkami pulowanymi |  |  |  | 28 800 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 300 szt. |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 30 ml |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Oznaczanie antygenów K z układu Kell |  |  |  | 41 000 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 15 szt. |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Oznaczanie antygenów k z układu Kell |  |  |  | 4 320 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 15 szt. |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Oznaczanie fenotypu w zakresie antygenów C, c, E, e z układu Rh |  |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 300 szt. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie anty-IgG, anty-C3c, anty-C3d, anty-IgM, anty-IgA |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 15 szt. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Wykonanie kontroli przyboksowej u dawcy w zakresie anty-A, anty-B anty-D (DVI+) |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 1350 szt. |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | PTAD u dawców Rh D ujemnych |  |  |  | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 5 ml |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 300 szt. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Oznaczanie profili antygenowych z układów MNS, Kidd, Duffy, Lewis, Lutheran |  |  |  | 200 każdego rodzaju |  |  |  |  |  |  |  | Nie większa niż 15 szt. 1x12 szt. |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Weryfikacja D słabego i D częściowego u dawców krwi (kategorie antygenu D) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe niezbędne odczynniki i materiały zużywalne do analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań immunotransfuzjologicznych i analizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |  | na czas trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  | 4x6 ml |  |  | 26 dostaw w ciągu 2 lat (13x w roku) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4x6 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Odczynnik LISS |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 10x60 ml |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Bromelina |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 10x60 ml |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Płyn płuczący do analizatora |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 1x5 l |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Środek antypieniący do odpadów |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 1x1 l |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Płyn do odkażania analizatora |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 1x250 ml |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Płyn do stosowania z Diluentem 1 (Bromeliną) |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 1x500 ml |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Buteleczki do płynu do stosowania z Diluentem 1 (Bromeliną) |  |  |  | odpowiednio do liczby badań |  |  |  |  |  |  |  | 1x12 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Krwinki wzorcowe dedykowane do metody, gotowe do użycia o terminie ważności – minimum 5 tygodni od dnia dostawy; - Zestaw do codziennej kontroli jakości, wykonanie kontroli potwierdzone certyfikatem jakości. Zestaw powinien służyć zarówno do kontroli badań wykonywanych na dostarczonych analizatorach jak i do kontroli badań wykonywanych techniką manualną na oferowanych mikrokartach; - Analizatory wykorzystujące do badań porcjowany i konfekcjonowany oddzielnie do każdego badania odczynnik do rozcieńczania krwinek w celu zabezpieczenia przed kontaminacją; - Możliwość zdalnego dostępu, diagnostyki i naprawy systemu automatycznych analizatorów; - Analizatory z funkcją automatycznego wykrywania obecności korka w probówce (zabezpieczenie przed uszkodzeniem igły dozującej); - Analizatory wyposażone w stację do kalibracji igły pipetującej po samodzielnej wymianie przez użytkownika, zgodnie z procedurą przewidzianą przez instrukcję obsługi analizatorów; - Konserwacja (odkażanie) analizatorów wykonywane max. 1 raz w tygodniu (bez konieczności wykonywania codziennej konserwacji); - Objętość "martwa" w igle dozującej analizatora nie przekraczająca 60 mikrolitrów; - Analizatory identyfikujące operatora za pomocą indywidualnej karty chipowej zabezpieczonej hasłem dostępu (ochrona bezpieczeństwa danych); - Analizatory pracujące na probówkach o różnej średnicy 10-16 mm umieszczonych w jednym statywie; - Oprogramowanie analizatorów będące wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro i posiadające deklarację zgodności CE, certyfikat CE (jeżeli wymagany) oraz wpis/ powiadomienie do Prezesa Urzędu. lub dopuszczenie do obrotu na terenie RP z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974). - Transfer wyników do systemu informatycznego Zamawiającego w momencie instalacji analizatorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TABELA NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | Ilość urządzeń | Okres dzierżawy 1 urządzenia /miesiąc/ | Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy 1 urządzenia /pln/ | Wartość netto /pln/ (kolumna 5*6*7) | Stawka VAT | Wartość brutto /pln/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dzierżawa urządzeń wykonujących całą procedurę badań wymienionych w TABELI NR 1 |  |  |  | 2 | 24 |  |  |  |  |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W pełni automatyczne analizatory do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wykonujące samodzielnie całą procedurę badania od włożenia probówki do przesłania wyniku do systemu informatycznego. Przesył danych do systemu informatycznego realizowany w technologii przewodowej. - Analizatory pracujące na oryginalnych odczynnikach producenta, przewidzianych przez wytwórcę w instrukcji użycia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. - Analizatory pracujące w oparciu o technikę aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach/ kartach wypełnionych żelowym podłożem separującym i odpowiednimi odczynnikami. - Automatyczne analizatory powinny wykonywać następujące badania: - grupy krwi w układzie ABO z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D(VI+) anty-D (VI-), izoaglutyniny A1,B - przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) z krwinkami pulowanymi - oznaczanie antygenów K i k z układu Kell - oznaczanie fenotypów w zakresie antygenów Cw, C, c, E, e z układu Rh przy użyciu mikrokolumn wypełnionych odczynnikami monoklonalnymi - wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie anty-IgG, anty-C3c, anty-C3d, anty-IgM, anty-IgA - wykonanie kontroli serologicznej u dawcy w zakresie anty-A, anty-B anty-D (DVI+) - PTA D u dawców RhD ujemnych - oznaczanie profili antygenowych z układów MNS, Kell, Kidd, Duffy, Lewis, Lutheran - weryfikacja D słabego i D częściowego u dawców krwi - Wysoka czułość metody, automatyczna oraz jednoznaczna interpretacja wyników. Wszystkie odczynniki od jednego producenta celem pełnej walidacji metody (nie dotyczy płynów systemowych eksploatacyjnych analizatorów). - Minimalna pojemność analizatora 150 miejsc na probówki, 200 miejsc na karty mikrokolumnowe. - Możliwość uzupełniania kart, odczynników oraz płynów systemowych w trakcie trwających procesów na pokładzie bez przerywania pracy analizatora. - Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez oprogramowanie analizatorów wszystkich wykonanych badań. - Trwałość odczynników z wyjątkiem krwinek wzorcowych co najmniej 6 miesięcy. - Dostawa krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem, średnio co 28 dni. - Analizatory pracujące w trybie pracy rutynowej z możliwością wykonywania badań w trybie pilnym (funkcja STAT). - Analizatory posiadające funkcję bieżącego monitorowania i sygnalizowania stanu odczynników oraz system kontroli jakości pracy. - Analizatory posiadające oprogramowanie w języku polskim umożliwiające transfer wyników do systemu informatycznego Bank Krwi – ASSECO (lub w przypadku zmiany systemu w okresie trwania umowy do nowego systemu). Koszty i realizacja transmisji danych oraz oprogramowanie antywirusowe po stronie Wykonawcy. Analizatory pracujące na wspólnej platformie informatycznej umożliwiającej walidację i autoryzowanie wyników. - Oprogramowanie analizatorów wyposażone w automatyczny system kontroli niezgodności aktualnych wyników badań z wynikami archiwalnymi. - Oprogramowanie analizatorów umożliwiające drukowanie dokumentacji wykonywanych badań oraz kontroli jakości badań. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. - Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy techniczne, walidacyjne, naprawę analizatorów i dojazdy do zamawiającego w okresie trwania umowy. - Straty odczynników (krwinek, mikrokart, diluentów) powstałe w wyniku awarii analizatorów pokrywa Wykonawca. - Analizatory powinny mieć wbudowany czytnik kodów paskowych (odczytujący kody kreskowe w standardzie ISBT 128). - Bezpłatny serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy. Wizyta inżyniera serwisowego w ciągu 24 h od zgłoszenia uszkodzenia. W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze pracujące na tych samych mikrokartach, krwinkach i diluentach. Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem, a w razie potrzeby również internetowy online przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00. - W cenie oferty szkolenie personelu zakończone uzyskaniem certyfikatów. - Czas dostawy analizatorów nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. - Analizatory posiadające w pełni automatyczny system zapasowy (back-up), minimum dwa niezależne moduły pipetujące (dwa ramiona pipetujące, pracujące niezależnie), dwie wirówki, dwa moduły PC dla zapewnienia ciągłości pracy w przypadku uszkodzenia. - Analizatory nie starsze niż 10 lat. Urządzenia powinny być dostarczone z niezbędnym oprzyrządowaniem, tj. odpowiednim UPS, PC, skanerem kodów kreskowych, drukarką , drukarką kodów kreskowych oraz pakietem startowym odczynników. Możliwość wymiany analizatora na nowszy podczas trwania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WARTOŚĆ OGÓŁEM OFERTY TABELA NR 1 + TABELA NR 2 | Wartość netto /pln/ | Wartość brutto /pln/ |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Parametry oceniane w kryterium „ocena techniczna” | Parametr | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie analizatora z funkcją reflex umozliwiającą automatyczne wykonanie kolejnego etapu badania (np. PTA D u dawców RhD ujemnych po uzyskaniu wyniku grupy krwi z RhD ujemnym) | Tak – 20 pkt | TAK/NIE* |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Analizatory wyposażone w zdublowane pojemniki na płyny systemowe oraz odpady płynne, pomiędzy którymi, automatycznie przełączają się bez ingerencji operatora | Tak – 20 pkt | TAK/NIE* |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |

*niepotrzebne skreślić

Wymagane dokumenty dla odczynników i krwinek niezbędnych do przeprowadzenia badań wymienionych w Tabeli Nr 1:

- wykaz odczynników oraz krwinek niezbędnych do przeprowadzenia badań wymienionych w Tabeli Nr 1,

- instrukcja używania w języku polskim

- deklaracja zgodności CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lubb powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022  r. o wyrobach medycznych lub dopuszczenie do obrotu na terenie RP z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

- oświadczenie przez wykonawcę w przedmiocie równoważności i kompatybilności oferowanych odczynników z automatami,

- dostawa krwinek wzorcowych transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C z możliwością wydruku monitorowania temperatury (do oferty należy załączyć przykładowy wydruk z monitoringu temperatury),

- odczynniki posiadające certyfikaty kontroli jakości wytwórcy dla każdego rodzaju i serii odczynników (do oferty załączyć przykładowy certyfikat  wystawiony nie wcześniej niż 12-m-cy przed terminem składania ofert).

Wymagane dokumenty dla urządzenia:

- instrukcja używania w języku polskim

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022  r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o

wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub dopuszczenie do obrotu na terenie RP z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

- deklaracja zgodności CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej CE,

- specyfikacja techniczna producenta urządzenia.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatów jednostki notyfikowanej CE dla odczynników oraz urządzeń, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 176 z późn. zm.) zaimplementowanym do ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974), nie wymagają przy ocenie zgodności z w/w dyrektywą udziału jednostki notyfikowanej

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny w Warszawie

…………..…………….……………….

(znak graficzny podpisu)