## Arkusz2
Zadanie 1

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	1	Fartuch foliowy	Fartuch foliowy , uniwersalny , wykonany z miękkiej folii , wzmocniony i wydłużony , rozm. XL	szt	11500
				2	1	Ochraniacze	Ochraniacze na buty - z folii	szt	3000
				3	1	Koszula jednorazowa	Koszula jednorazowa dla pacjenta z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 30-45g/m2 , nieprzezroczysta ( granatowa ) , rozm. M,L,XL,XXL	szt	2500
				4	1	Spodnie włókninowe	jednorazowe do kolonoskopii , krótkie	szt	2100

Zadanie 2

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	2	Podkład na stół operacyjny	Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Chłonność całkowita 4500ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.).	szt	2500
				2	2	Podkład na stół operacyjny	Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość min. 70 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 80 cm + - 0,5 cm, chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego, od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE 21 g/m2.Opakowanie maksymalnie 30 szt.	szt	500
				3	2	Czepek chirurgiczny	Czepek typu furażerka z napotnikiem, wiązany. Otok: spunlace 45 g/m2, denko: polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.	szt	5000
				4	2	Bluza	Bluza ogrzewająca z krótkim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS 45 g/m2, rękawy zakończone ściągaczem ze spandexu, bez lateksu, bluza posiada 3 kieszenie, zapinana na napy, kolor niebieski. Pakowana po 4 szt. Rozmiary S-XXL.	szt	150
				5	2	Bluza	Bluza ogrzewająca z długim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS 45 g/m2, rękawy zakończone ściągaczem ze spandexu, bez lateksu, bluza posiada 3 kieszenie, zapinana na napy, kolor niebieski. Pakowana po 4 szt. Rozmiary S-XXL.	szt	150
				6	2	Komplet chirurgiczny	Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym, antystatyczne, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 30g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, okrągły dekolt, 1 kieszeń , spodnie w gumkę, ciemnogranatowe Rozmiary M, L, XL,XXL . Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE.	szt	4500
				7	2	Czepek lekarski	Jednorazowy czepek lekarski, niepylący, oddychający, niesterylny. Wiązany z tyłu na troki, wzór w kwiaty. W jednym opakowaniu znajduje się mix 3 kolorów: niebieski, czerwony, zielony. Bok czepka wykonany z wiskozy 30 g/m2, denko: polipropylen 30 g/m2, rozmiar uniwersalny, kartonik 100 szt.	szt	10000

Zadanie 3

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	3	Podkład	Podkład z włókniny nie sterylny 40 g / m ² 150 x 210 cm	szt	14000
				2	3	Podkład	Podkład z włókniny nie sterylny 40 g / m ² 150 x 75 cm	szt	1500

Zadanie 4

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 32 cm x 50 m	szt	200
				2	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 40 cm x 50 m	szt	200
				3	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 50 cm x 50 m	szt	3000
				4	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 60 cm x 50 m	szt	400

Zadanie 5

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	5	Zestaw do episiotomii	Zestaw do szycia po episiotomii: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa 90 x75 cm owinięcie zestawów, 1 x nożyczki chirurgiczne metalowe proste 14,5 cm tępo/ostre, 1 x pęseta chirurgiczna metalowa prosta 16 cm, 1 x imadło chirurgiczne metalowe typu Mayo Hegar 20 cm, 1 x serweta nieprzylepna 2 warstwowa 90 x 75 cm, 1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm, 20 x kompres z włókniny 7,5 cm 7,5 cm,4 warstwy, 40 g/m²,1 x tupfer miękki z gazy z nitką Rtg nr 6 47x40 cm, 20 nitek / Zestaw wykonany z włókniny 2 - warstwowej (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych), o min. gramaturze materiału min. 55 g/m2, odporności na penetracje płynów min. 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa. Opakowanie: asortyment zapakowany w wytrzymałą torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. Wewnątrz każdego zestawu karta informacyjna o składzie zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne repozycjonowane zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, datą ważności. Miejsce otwierania zestawu oznaczone graficznie na górnym brzegu opakowania umożliwiające otwieranie zarówno od lewej, jak i prawej strony. Narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony w sposób trwały na narzędziu. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie naniesione obszarowo ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745Wyrób medyczny klasa IIa reguła 4.	szt	350
				2	5	Zestaw do wkłucia centralnego	Zestaw do wkłucia centralnego: 4 x tupfery (kuliste), 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20 nitkowa, wielkości śliwki (około 20 x 20 cm po rozwinięciu), 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm, 1 x plastikowa pęseta anatomiczna 12,5 cm , 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu - sterylizacja tlenkiem etylenu, do płynów, może być łączona ze wszystkimi typami igieł, 1 x igła podskórna zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu, 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany, 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiem etylenu, 6 x kompresy 7,5 cm x 7,5 cm 100 % bawełniana gaza higroskopijna, 8 warstw, 17 nitek, 1 x metalowe imadło 14 cm, 1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm; podwójna włóknina (polipropylen i polietylen) - 55 g/m², 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45x37,5cm) podwójna włóknina (polipropylen i polietylen) - 55 g/m², 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu / Opakowanie tacka typu blister z 2 wgłębieniami	szt	550

Zadanie 6

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	6	Zestaw noworodkowy	Zestaw noworodkowy w składzie: / 3 x serweta kompresowa 80x60 cm, o masie 40g/m2( 67% włokno wiskozowe, 33% włókno poliestrowe), wytrzymałość na zrywanie wzdłużne równa lub powyżej 30 N/5cm, potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, / 1 x kocyk flanelowy 80x75cm / 1 x miarka do mierzenia noworodka, długość min. 68 cm, podziałka z dokładnością do 1 mm / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę), skład zestawu na etykiecie podany w formie symboli graficznych elementów składowych, pozwalający / na szybką identyfikację składu.	szt	920
				2	6	Zestaw do porodu naturalnego	Zestaw do porodu naturalnego: Jałowy zestaw do porodu, w składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 56 g/m2, 150cm x 90cm / 1 x pokrowiec na kończynę dolną 120 x 80 cm, włóknina typu SMS 35 g/m2 / 5 x tupfery kule 17N 30cm x 30cm / 5 x kompresy włókninowe 40g/m2 4W, 10cm x 20cm / 10 x kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm / 1 x nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm, bransze okrągłe zakrzywione, o średnicy 31 mm, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku, / 2 x zaciski na pępowinę, rozmiar 5,5 cm / 1 x kocyk z flaneli dla dziecka, kolorowy, z dziecięcym motywem, rozmiar 160 x 75 cm / 1 x czapeczka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu głowy dziecka, wykonana z bawełny 100%, rozmiar 38 / 1 x podkład chłonny 90 x 60, chłonność min. 2000 g wg ISO 11 948 / 1 x serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80cm x 60cm / 1 x nożyczki do cięcia krocza 14,5 cm, bransze zakrzywione - krzywizna wyprofilowana pod główkę dziecka, końcówka tępo-tępa - umożliwia bezpieczne nacięcie, stal matowiona, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, / obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku / 1 x korcang plastikowy jednorazowy 24cm., szerokie końcówki z nacięciami, zamek zaciskowy / 1 x nerka plastikowa, pojemność: 700 ml, wymiar: 25x10,5x5 cm / 2 x rękawice lateksowe bezpudrowe M / 1 x miarka do mierzenia noworodka, długość min. 68 cm, podziałka z dokładnością do 1 mm / Zestaw zapakowany w opakowanie tyvec – folia, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę), skład zestawu na etykiecie podany w formie symboli graficznych elementów składowych, pozwalający / na szybką identyfikację składu.	szt	550
				3	6	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z dużą ilością płynów, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkowniku oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, dodatkowo wzmocniny zewnętrznie (nie od strony ciała użytkownika) w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m2 (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160 cm H2O, paroprzepuszczalność w strefie niekrytycznej min. 4500 g/m2/24h. Rozmiar L (długość całkowita 125 cm). Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę. Opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta.	szt	1600
				4	6	Zestaw opatrunkowy duży	Zestaw opatrunkowy duży, jałowy, w skład którego wchodzą: / a) pęseta plastikowa, anatomiczna, wąskie końcówki z nacięciami oraz stablilizator przesunięcia, zapewniające pewny chwyt, długość narzędzia 13cm - 1szt. / b) kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm 8W 13N o masie min. 0,89 g/ szt. - 10 szt. / c) Kompresy na ranę jałowe 7,5cm x 10 cm, 16 warstwowy (naprzemiennie - 8 warstw gazy 17 - nitkowej oraz 8 warstw włókniny poliestrowo - wiskozowej 40 g/m2) - 3 szt. / Opakowanie: twardy blister jednokomorowy 10 x 20 x 4 cm, w którym ułożone są poszczególne elementy, pełniący funkcję pojemnika (np. na płyny) o jałowej powierzchni od wewnątrz, zaopatrzony w etykietę umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	2500		8%
				5	6	Zestaw do zdjęcia szwów	Zestaw do zdjęcia szwów, jałowy, w skład którego wchodzą: / a) pęseta metalowa, anatomiczna, długość 14cm, w części chwytnej nacięcia dla pewnego chwytu, stal matowiona, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku - 1 szt. / b) nożyczki metalowe, długość 11cm. ostro - ostre, stal matowiona, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku - 1 szt. / c) kompresy z gazy bawełnianej 13N, 8W o masie min. 0,89 g /szt.; 7,5cm x 7,5cm - 8 szt. / Opakowanie: twardy blister trójkomorowy 10 x 20 cm x 2 - 3 cm, w którym ułożone są poszczególne elementy, pełniący funkcję pojemnika o jałowej powierzchni od wewnątrz, zaopatrzony w etykietę umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	920
				6	6	Zestaw do szycia	Zestaw do szycia, w skład którego wchodzą:1 x serweta podfoliowana, gramtura 42 g/m2, wymiary 75 x 45 cm - owinięcie / 1 x serweta podfoliowana, gramatura 42 g/m2, wymiary 50 x 60 cm, otwór okrągły śr. 8 cm, przylepiec wokół otworu / 3 x tupfer kula z gazy 17nitkowej, 20 x 20 cm / 20 x kompresy włókninowe 30 g/m2, wymiary 7,5 x 7,5 cm / 1 x pęseta plastikowa, anatomiczna, wąskie końcówki z nacięciami oraz stablilizator przesunięcia, zapewniające pewny chwyt, długość narzędzia 13cm / 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson, stal matowiona, na końcu ząbki 1 w 2, nacinanie części chwytnej gwarantujące pewny chwyt, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku, długość narzędzia 12,5 cm / 1 x imadło metalowe 13cm, bransza gładka, zamek zaciskowy, stal matowiona, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku / 1 x nożyczki metalowe ostro - ostre, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku / 1 x nerka plastikowa, pojemność: 700 ml, wymiar: 25x10,5x5 cm / 2 x pean metalowy z zagiętą branszą, zamkiem, powierzchnia branszy nacinana - umożliwiająca pewne trzymanie zaciśniętej tkanki lub materiału, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, / obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku, długość całkowita 14 cm / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę), skład zestawu na etykiecie podany w formie symboli graficznych elementów składowych, pozwalający / na szybką identyfikację składu.	szt	2500

Zadanie 7

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	7	Podkład na stół operacyjny	Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność 3800 - 4200 ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%) .Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I. Ilość w opakowaniu 50 szt.	szt	2500
				2	7	Osłona na sondę do USG przezprzełykowe	Zestaw TOE. Sterylna, bezlateksowa, (poliuretanowa) przezroczysta jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Żel preinstalowany w białej strzykawce z wężykiem o długości 25 cm ułatwiający aplikacje żelu. Wymiary 30/11mm x 1000mm. Ilość w opakowaniu 12 szt.	szt	55
				3	7	Osłona na mikroskop	Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm) na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Ilośc w opakowaniu 10 szt.	szt	60
				4	7	Osłona na uchwyt do lamp	Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 120mm i głębokości 140mm. Otwór o średnicy 15mm – zapobiegający spadaniu. Ilość w opakowaniu 200 szt	szt	600
				5	7	Osłona na sondę USG	Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 13 cm na 122cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20g. Ilość w opakowaniu 20 szt.	szt	350
				6	7	Pokrowiec na przewody	Sterylny pokrowiec foliowy na przewody , 13 x 235 cm zaopatrzony w tekturkę ułatwiającą zakładanie, końcówka perforowana z taśmą z lepną taśmą mocującą.	szt	2300
				7	7	Osłona na RTG - ramię C	Sterylny pokrowiec na elementy aparatury medycznej 95 x 130 zaopatrzony w gumkę ściągającą, szyty na kwadrat.	szt	1550
				8	7	Osłona podłokietnika	Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 76 cm i szerokości 33 cm. , posiadająca białe opaski pozwalające na utrzymanie przedramienia pacjenta o regulowanej za pomocą rzepu średnicy, szerokość opaski 4 cm, długość 76-77cm. Ilość w opakowaniu 150 szt.	szt	1000
				9	7	Pasy stabilizujące dla pacjenta na stół operacyjny	Zestaw jednorazowych pasów do stabilizacji ciała jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm(+/- 1) , długość drugiego - 71cm( +/- 1). Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016.	szt	80

Zadanie 8

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	8	Zestaw ginekologiczny	Zestaw ginekologiczny II wzmocniony,w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190 oraz 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145, 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym z otworem (9x12cm)250/280x2802,1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75x90,1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50, 1 taśma samoprzylepna 10x50, 4 ręczniki celulozowe 30x33 / Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej / Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2. / Opakowanie zawiera 2 samoprzylepne dwudzielne etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające w szczególności: nr katalogowy, LOT, data ważności oraz na zewnątrz opakowania jednostkowego etykietę ze składem zestawu i piktogramami poszczególnych komponentów, zestaw zapakowany w opakowanie typu papier-folia. Zestaw zapakowany w kartony. Pierwszy transportowy, drugi będący dyspenserem.	szt	100
				2	8	Fartuch urologiczny	Fartuch urologiczny wzmocniony rozmiar L wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach (całość rękawa - wszycie rękawa typu reglan). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antystatyczny i nieprzesiąkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprzesiąkalna folia PE. Fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zewnętrzne posiada min. dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz dane producenta.	szt	50
				3	8	Fartuch chirurgiczny	Fartuch standard rozmiar M wykonanyz włókniny SMS o gramaturze 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki, antystatyczny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha, zapięcie pod szyją wykonane z taśmy samoprzylepnej typu Combitape. Kolor: niebieski	szt	200
				4	8	Zestaw do nakłucia	Zestaw do nakłucia lędźwiowego w składzie: / 1 x nieprzylepna serweta z dwuwarstwowej włókniny (polipropylen+polietylen) o gramaturze 55g/m2 75 cm x 90 cm / 1 x plastikowe kleszczyki 14 cm / 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy 20nitkowej o wymiarach 20x20cm po rozwinięciu / 1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z dwuwarstwowej włókniny (polipropylen+polietylen) o gramaturze 55 g/m2, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem / 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana) / 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana) / 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) / 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm / Opakowanie typu twardy blister.	szt	3000

Zadanie 9

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	9	Zestaw do cięcia cesarskiego	Sterylny zestaw do cesarskiego cięcia w pozycji na plecach, minimalny skład zestawu : serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm , 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym , 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm , serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,4 g/m2. Serweta główna musi posiadać otwór w okolicach jamy brzusznej 27cm x 33cm z oknem 14x20 cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepną na węższych bokach otworu ,posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach , zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów. Serweta główna musi posiadać osłonę podpórki na kończyny górne. Otwór z okalającą go folią operacyjną zabezpieczony papierem. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795:2019 wymagania wysokie. Na opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką .	szt	400
				2	9	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rozmiar fartucha oznaczony literowo L i XL . Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier włokninowy. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795:2019 wymagania wysokie. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	1000

Zadanie 10

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	10	Czepek chirurgiczny	Czepek okrągły typu beret, ściągany gumką bezlateksową. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 14g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia , dostępny w dwóch kolorach : zielonym i niebieskim. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk	szt	30000
				2	10	Czepek chirurgiczny	Czepek chirurgiczny z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.	szt	30000
				3	10	Serweta	Serweta operacyjna , pełnobarierowa , sterylna,min. 2 warst. 50 x 60 cm o gramaturze min. 57,4 g/m² , samoprzylepna , otwór o śr. 6 cm	szt	5000
				4	10	Serweta	Serweta operacyjna , pełnobarierowa ,sterylna, min. 2 warst. 75 x 90 cm o gramaturze min.57,4g/m² , nieprzylepna	szt	1000
				5	10	Serweta	Serweta operacyjna 45x45 cm, 4-warstwowa, 17-20 nitek, wstępnie prana z chipem, z tasiemką , niejałowa	szt	1800
				6	10	Osłona na kończynę	Osłona na kończynę,sterylna,rozmiar 55 x 33-35cm, a 1 szt.w tym jedna taśma foliowa samoprzylepna 10x 50 cm	szt	150
				7	10	Zarękawnik chirurgiczny	Zarękawnik chirurgiczny, sterylny, z mankietem bawełnianym, foliowo-wiskozowy dł. min.50 cm a' 1szt	szt	200
				8	10	Fartuch	Fartuch jednorazowy , zabiegowo- wizytacyjny , zielony ,wiązany u góry i w pasie , z mankietem bawełnianym , gramatura min. 20 g /m² , niejałowy	szt	45000
				9	10	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm , 130 cm, 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, L , XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, / oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 : 2019 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR	szt	11000
				10	10	Zestaw podstawowy wzmocniony z dwoma fartuchami	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 20 cm x 30 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm, 1 kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 38 x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny 130 cm SMMS Standard 1 fartuch chirurgiczny SMMS, wzmocniony 150 cm Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie podczas zabiegu wyposażona jest w margines ułatwiający odklejanie papieru zabezpieczającego Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	400
				11	10	Ręczniki do rąk	Sterylne ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze wyższej niż 64 g/m2. Pakowane po dwie sztuki. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	40000
				12	10	Serweta	Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 150 cm	szt	300
				13	10	Zestaw urologiczny	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm, 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem przyjaznym dla skóry, zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie podczas zbiegu wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	750
				14	10	Zestaw ginekologiczny	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 137952019. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu :1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm / 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm / 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na / kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie podczas zabiegu wyposażona jest w margines ułatwiający odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795:2019. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	150
				15	10	Maska chirurgiczna	Maska chirurgiczna , wiązana na troki o wysokiej przepuszczalności powietrza wykonana z trzech warstw włókniny trzech warstw włókniny w tym warstwa filtracyjna , o gramaturze min. 36 g / m², posiadająca wbudowaną wkładkę umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy o dł. min. 12 cm , w rozm. min. 175 mm x 85 mm , długość troków górnych min. 40 cm , długość troków dolnych min. 35 cm . Maska przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze . EN 14683 (typ II ) a 50 szt.	szt	45000
				16	10	Maska chirurgiczna	Maska z osłoną na oczy jednorazowego użytku osłona antyrefleksyjna , zabezpiecza przed parowaniem , spełnia normę PN EN 14683, typ IIR	szt	500
				17	10	Zestaw podstawowy z dwoma fartuchami	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200ml/m2, Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795: 2019 .Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie podczas zabiegu wyposażona jest w margines ułatwiający odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu torebka foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania . Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm / 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9x50cm / 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm / 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm / z paskiem samoprzylepnym 80 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm / z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm	szt	500
				18	10	Serweta	Sterylna serweta na stolik instrumentarium o wymiarach 150x190 - materiał jest 2-warstwowy. Składa się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielonej/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. / Materiał musi spełniać wymagania EN13795 : 2019 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, krytyczna powierzchnia wyrobu.Wymaga się ,aby na opakowaniuzewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta / Materiał musi spełniać wymagania AAMI PB70 dla obłożeń chirurgicznych (wymagania poziom 3).	szt	150
				19	10	Kieszeń na narzędzia	Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej bez sztywnika w rozmiarze 45 x 25 cm. Na obu krótszych brzegach kieszeni znajdują się 5 cm paski samoprzylepne pokryte klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Dolny pasek może służyć również jako pasek regulujący głębokość kieszeni. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności	szt	100
				20	10	Uchwyt - rzep	Jałowy samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów. Sterylny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	100
				21	10	Uchwyt - taśma	Taśma samoprzylepna włókninowa w rozm. 9 x 50 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.	szt	300
				22	10	Zestaw do cystoskopii	Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład obłożenia : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm, 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm, 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie podczas zabiegu wyposażona jest w margines ułatwiający odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	50
				23	10	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, 130 cm L , 150 cm XL .Gramatura wzmocnienia i materiału bazowego min.75g/m. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. . Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 : 2019 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	11000
				24	10	Fartuch chirurgiczny bawełnopodobny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier włókninowy. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. . Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 : 2019 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	500
				25	10	Fartuch chirurgiczny bawełnopodobny wzmocniony	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa- gramatura łączna włókniny min. 108g/m2. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Dodatkowo taśma poliestrowa (niebieska) zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rekawa. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier włókninowy. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.	szt	400
				26	10	Serweta	Serweta operacyjna, pełnobarierowa, min. 57,4g/m2 w rozmiarze 75x90 cm z otworem samoprzylepnym 8cm	szt	80
				27	10	Serweta	Serweta operacyjna, pełnobarierowa min. 57,4g/m2 w rozmiarze 120x150cm z otworem , poprzecznym, samoprzylepnym w rozmiarze 7x10cm.	szt	50
				28	10	Serweta	Serweta operacyjna, pełnobarierowa min. 57,4g/m2 w rozmiarze 175x240cm z otworem samoprzylepnym umieszczonym wzdłużnie, docentralnie w rozmiarze 5x7,5cm.	szt	40
				29	10	Serweta	Serweta operacyjna , dwuwarstwowa w rozmiarze minimum 38x45cm	szt	5000
				30	10	Maska chirurgiczna	Maska z gumką o gramaturze 50-55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradżwiękowo. Zgodna z normą EN 14683, typ II, BFE >/=98%, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2	szt	5000
				31	10	Kołnierz	Kołnierz okrywający kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z materiału SMMS o gramaturze 35 g/m2, o szerokości 51,5 cm, wysokości 27,5 cm, górna część zakończona 8 cm dzianinowym golfem (poliester), pakowany po 120 szt.	szt	50

Zadanie 11

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	11	Zestaw do zabiegów z U	1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm służąca jako owinięcie zestawu, / 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm , / 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo, wzmocnienie 60 x 145 cm, / 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona ( pad chłonny 150 x 160 cm ) 245 x 280 cm, "U" przylepne 10 x 95 cm, 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 175 x 170 cm, 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 90 x 75 cm, 1 x stokineta dwuwarstwowa 35 x 120 cm , 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm, 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm / Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej / Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 / Opakowanie: Opakowanie: asortyment zapakowany w wytrzymałą torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. Wewnątrz każdego zestawu karta informacyjna o składzie zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne repozycjonowane zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, datą ważności. Miejsce otwierania zestawu oznaczone graficznie na górnym brzegu opakowania umożliwiające otwieranie zarówno od lewej, jak i prawej strony.	szt	250
				2	11	Zestaw do operacji dłoni/stopy	1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu, 1 x serweta dwuwarstwowa na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo, / 1 x serweta do operacji dłoni/stopy dwuwarstwowa 245 x 320 cm, otwór Ø 3 cm, wbudowany uchwyt Velcro / 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 100 cm / 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2, / 1 x fartuch chirurgiczny standard XL Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzi na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmą wielokokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm PE / 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm / 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm / 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm / Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej / Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 / Opakowanie:Opakowanie: asortyment zapakowany w wytrzymałą torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. Wewnątrz każdego zestawu karta informacyjna o składzie zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne repozycjonowane zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, datą ważności. Miejsce otwierania zestawu oznaczone graficznie na górnym brzegu opakowania umożliwiające otwieranie zarówno od lewej, jak i prawej strony.	szt	200
				3	11	Zestaw do operacji kończyny górnej i dolnej	1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) / 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo / 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm / 1 x stokineta dwuwarstwowa 35 x 80 cm / 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 2 x fartuch chirurgiczny standard XL Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek / 1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczny / 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm / 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm / 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm / Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej / Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 156 ml/m2 / Opakowanie: Opakowanie: asortyment zapakowany w wytrzymałą torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. Wewnątrz każdego zestawu karta informacyjna o składzie zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne repozycjonowane zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, datą ważności. Miejsce otwierania zestawu oznaczone graficznie na górnym brzegu opakowania umożliwiające otwieranie zarówno od lewej, jak i prawej strony.	szt	200
				4	11	Zestaw do kończyny obustronny	1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) / 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm / 1 x serweta do operacji kończyny dolnej dwuwarstwowa z padem chłonnym 225 x 320 cm z dwoma otworami Ø 3 cm / 1 x serweta nieprzylepna dwuwarstwowa100 x 150 cm / 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowany)Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795- 1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 2 x fartuch chirurgiczny standard XL Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795- 1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 2 x serweta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4W 20N / 40 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 12W 17N a 10 sztuk (papier krepowany) / 2 x opaska pod gips 10 cm x 3 m / 2 x bandaż elastyczny 12 cm x 5 m / 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm / Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej / Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 / Opakowanie:Opakowanie: asortyment zapakowany w wytrzymałą torbę typu VentBag. Zestaw zapakowany w worek foliowy oraz karton transportowy. Wewnątrz każdego zestawu karta informacyjna o składzie zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne repozycjonowane zawierające jego identyfikację w szczególności: nr katalogowy, LOT, datą ważności. Miejsce otwierania zestawu oznaczone graficznie na górnym brzegu opakowania umożliwiające otwieranie zarówno od lewej, jak i prawej strony.	szt	10
				5	11	Zestaw podstawowy	Zestaw podstawowy wzmocniony / 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm / 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) / 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm (pad 50 x 75 cm) / 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) / 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm / 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm / Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Włóknina spełnia wymagania dla normy ISO 11810 „Lasery i sprzęt laserowy – Metoda badania i klasyfikacja odporności serwet operacyjnych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej / Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: 386 ml/m2 / Pakowanie: Opakowanie zawiera 2 samoprzylepne dwudzielne etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające w szczególności: nr katalogowy, LOT, data ważności oraz na zewnątrz opakowania jednostkowego etykietę ze składem zestawu i piktogramami poszczególnych komponentów, zestaw zapakowany w opakowanie typu papier-folia. Zestaw zapakowany w kartony. Pierwszy transportowy, drugi będący dyspenserem.	szt	500
				6	11	Fartuch chirurgiczny	Fartuch chirurgiczny Comfort - fartuch chirurgiczny standard L, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795-1:2019. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartościi lateksu, gramatura 35g/m2,odporny na przenikanie alkoholu, antystatyczny. Rozmiary M, L, XL, XXL	szt	1000
				7	11	Serweta	Serweta operacyjna jałowa pełnobarierowa dwuwarstwowa nieprzylepna, rozmiar 45 x 75 cm pakowana w rękaw papierowo-foliowy. Minimalna gramatura włókniny 53g/m.	szt	400

Zadanie 12

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu		j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	12	Zestaw akcesoriów do implantacji siatek przepuklinowych	Zestaw zawiera: Kompresy 7,5x7,5cm 12warstwowe z nitką RK - 30 szt; Serweta chirurgiczna 4warstwowa, wym. 45X45CM, z znacznikiem RK- 2 szt; Tupfery wym. 8x8cm z nitką RK - 10 szt; Skalpel rozm. 24 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia. Projekt skalpela zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE - 2 szt; Znacznik barwny do powrózka – 1 tasiemka naczyniowa silikonowa - 1 szt; Rękawice bezpudrowe roz. 7 - 1 szt; Rękawice bezpudrowe roz. 8 - 2 szt; Nić niewchłanialna poliamidowa 3/0 z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm dwuwklęsłą spłaszczoną grzbietowo-brzusznie w części imadłowej, długość 75 cm - 1 szaszetka; Nić wchłanialna w terminie 60-90 dni, z kwasu poliglikolowego, powleczona glikonatem 2/0 z igłą okrągłą ½ koła 37 mm, długość 75 cm - 1 szszetka; Nić wchłanialna w terminie 60-90 dni, z kwasu poliglikolowego, powleczona glikonatem 3/0 bez igły, długość 1x140 cm - 1 szasztka; Nić polipropylenowa 2/0 z igłą okrągłą ½ koła 30 mm, pakowana na rolce w kształcie cyfry 8, długość 75 cm - 1 szszetka; Jednorazowy uchwyt elektrod z nożem - 1 szt.; Pokrowiec na stolik MAYO 80x145cm - 1 szt.; Fartuch rozm. L wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny - 1 szt.; Fartuch rozm. XL wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny - 2 szt.; Chusta z paskiem lepnym o wym. 75X90cm, pasek lepny o szerokości 5cm na dłuższym boku serwety - 2 szt.; Chusta z paskiem lepnym o wym. 149 X 180cm, góra, na dłuższym boku serwety pasek lepny o szerokości 2,5cm oraz wzmocnienie o wym. 30x90cm - 1 szt.; chusta do przykrycia 149 X 180cm, dół na dłuższym boku serwety pasek lepny o szerokości 2,5cm oraz wzmocnienie o wym. 30x90cm - 1 szt.; Chusta 2warstwowa o wym. 100x150cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. Zestaw pakowany po 5 szt. w karton, dostarczany w formie depozytu w ilości 30 sztuk miesięcznie.	szt	350

UWAGA: Zamawiający wymaga dodatkowo bezpłatnego użyczenia (na podstawie umowy użyczenia, stanowiącej załącznik do umowy głównej) narzędzi chirurgicznych o
specyfikacji zgodnej z określoną w Załączniku nr 2A do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Parametry techniczno - użytkowe dla zadania nr 12. Sprzęt zostanie przekazany na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Informacje odnośnie wymogów dotyczących serwisowania i zasad użytkowania zawarte
są w umowie użyczenia.

Zadanie 13

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	13	Zestaw do biodra	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu 2. 4x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm, 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 120 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O, 4. 1x serweta na stolik Mayo Special 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 155 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio 298/ 277 kPa, 5. 3x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem - łączna gramatura materiału bazowego i wzmocnienia min. 75 g/m2, dł. 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 150 cm H20 w obszarze krytycznym i 37 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155/ 144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa, 6. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, 7. 2x ostrze nr 24, 8. 70x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt, 9. 10x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG, 10. 1x butla Redona 400 ml, 11. 1x cewnik do odsysania 14CH dł. 50 cm, 12. 1x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm dwuwarstwowa, 13. 1x serweta chirurgiczna 150 x 180 cm dwuwarstwowa, 14. 1x osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 110 cm dwuwarstwowa z 2 paskami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, 15. 1x serweta samoprzylepna 225 x 270 cm z wycięciem 45 x 65 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym dwuwarstwowa Plus, 16. 1x serweta samoprzylepna 225 x 280 cm z wycięciem 10 x 100 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym dwuwarstwowa Plus, Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa, Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 7, 8 i 9 umieszczone w torebce papierowej. W zestawie podstawka pod skalpel. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	350
				2	13	Zestaw do artroskopii kolana	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 120 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O / 3. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa, 5. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem - łączna gramatura materiału bazowego i wzmocnienia min. 75 g/m2, dł. 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 150 cm H20 w obszarze krytycznym i 37 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155/ 144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa / 7. 3x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,5 / 8. 2x osłona na kamerę 13 x 250 cm z folii PE składana teleskopowo / 9. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 10. 1x igła 18G 40 mm, 11. 1x butla Redona 400 ml / 12. 1x cewnik do odsysania 12CH dł. 50 cm / 13. 1x dren napływowy podwójny 210 cm / 14. 1x opaska podgipsowa Cellona 15 cm x 3 m / 15. 1x opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m / 16. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 17. 1x osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm dwuwarstwowa z 1 paskiem samoprzylepnym 10 x 50 cm / 18. 1x serweta chirurgiczna 150 x 180 cm dwuwarstwowa, 19. 1x serweta do artroskopii 225 x 320 cm z elastycznym otworem 6 + 7 cm ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów, z zaworem do podłączenia drenu, z uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z uchwytem typu rzep do mocowania przewodów. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 9,10,14, 15,16 oraz podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	150
				3	13	Zestaw do artroskopii barku	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem - materiał bazowy i wzmocnienie min. 75 g/m2, dł. 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 150 cm H20 w obszarze krytycznym i 37 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155 / 144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem - materiał bazowy plus wzmocnienie min. 75 g/m2, dł. 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 150 cm H20 w obszarze krytycznym i 37 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155/144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa / 7. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 1x marker do znakowania skóry z końcówką standardową wydłużany liniowo / 9. 1x igła Seldingera bez zaworu 1,3 x 70 mm / 10. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 11. 1x opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m / 12. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 13. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 14. 1x butla Redona 400 ml / 15. 1x cewnik do odsysania 12CH dł. 50 cm / 16. 1x osłona na kończynę 24 x 80 cm / 17. 2x taśma samoprzylepna foliowa 10 x 50 cm / 18. 2x osłona na kamerę 13 x 250 cm z folii PE składana teleskopowo / 19. 1x serweta do artroskopii stawu barkowego 225 x 380 cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu, z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 8 do13i podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	80
				4	13	Zestaw do stymulatorów	1. 1x serweta papier do sterylizacji 120 x 120 cm - owinięcie zestawu / 2. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 33 cm H2O na całej powierzchni / 3. 3x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XXL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 33 cm H2O na całej powierzchni / 6. 2x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 7. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 8. 50x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 9. 1x osłona na aparaturę 80 x 145 cm prostokątna z folii PE / 10. 1x ostrze do skalpela nr 24 / 11. 2x strzykawka 20 ml 2- częściowa Luer / 12. 2x igła 21G 40 mm / 13. 2x igła 18G 50 mm / 14. 1x serweta 175 x 240 cm z samoprzylepnym otworem podłużnym 5 x 7,5 cm położonym decentralnie, dwuwarstwowa. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 7, 8, 10,11, 12, 13 oraz podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	180
				5	13	Zestaw do tarczycy	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 3x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni / 7. 3x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 3x op a’10 szt tupferów twardych do preparowania tkanek, wykrój kompresu 8 x 8 cm zapakowanych w kartonowe pudełko z przegródkami, po 1 szt tupfera w przegródce / 9. 2x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 10. 50x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 11. 2x ostrze do skalpela nr 24 / 12. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 13. 1x butla mieszek ssący 250 ml / 14. 1x cewnik do odsysania 12CH dł. 50 cm / 15. 1x serweta samoprzylepna górna 175 x 250 cm z wycięciem „U” 10 x 65 cm / 16. 1x serweta samoprzylepna dolna 190 x 225 cm dwuwarstwowa. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 8, 9,10, 11, 12 oraz podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	130
				6	13	Zestaw do żylaków kończyn dolnych	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni / 7. 2x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 2x ostrze do skalpela nr 24 / 9. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 10. 3x opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m ( z 3 zapinkami ) / 11. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 12. 1x seton gazowy 4 cm x 5 m 4- warstwowy / 13. 50x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 14. 1x osłona na stopę typu „bucik” dwuwarstwowa / 15. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 16. 1x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm dwuwarstwowa / 17. 1x serweta samoprzylepna 150 x 240 cm dwuwarstwowa / 18. 1x serweta samoprzylepna 225 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym, dwuwarstwowa Plus. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 8, 9, 10, 11, 12 i 13 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	30
				7	13	Zestaw do laparoskopii	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XXL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni 7. 2x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 1x strzykawka 50/ 60 ml / 9. 1x strzykawka 2 ml 2- częściowa Luer / 10. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 11. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 12. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 13. 1x worek do zbiórki moczu 1500 ml wraz z kranikiem spustowym i drenem 90 cm / 14. 1x dren CH 25 dł. 200 cm / 15. 1x cewnik do odsysania CH 16 dł. 50 cm / 16. 1x osłona na kamerę 13 x 250 cm z folii PE składana teleskopowo / 17. 1x serweta do laparoskopii w kształcie litery „T” 260/ 200 x 335 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 x 32 cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, dwuwarstwowa Plus. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 8 do 12 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	400
				8	13	Zestaw do FESS	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 4x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni; / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 20x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 6. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 7. 1x uchwyt/ rzep do przewodów i drenów 2,5 x 20/ 24 cm / 8. 1x serweta typu turban 130 x 100 cm, dwuwarstwowa do owinięcia głowy pacjenta / 9. 1x serweta 225 x 300 cm wzmocniona z prostokątnym wycięciem „U” 14 x 80 cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym 50 x 50 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, dwuwarstwowa Plus. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	80
				9	13	Zestaw do chirurgii ręki mały	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni; / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni; / 6. 1x opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m z 1 zapinką / 7. 1x opaska podgipsowa w rolce 10 cm x 3 m / 8. 1x ostrze do skalpela nr 15 / 9. 1x ostrze do skalpela nr 10 / 10. 1x uchwyt skalpela, na 3 skalpele / 11. 20x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG / 12. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 13. 1x serweta do chirurgii ręki 370/ 175 x 285 cm ze wzmocnieniem 65 x 100 cm, z elastycznym otworem Ø 3 cm, z uchwytem do mocowania przewodów i drenów. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 6- 11 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony.	szt	50
				10	13	Zestaw do chirurgii ręki duży	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni; / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O na całej powierzchni; / 6. 1x opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m z 1 zapinką / 7. 1x opaska podgipsowa w rolce 10 cm x 3 m / 8. 1x ostrze do skalpela nr 15 / 9. 1x ostrze do skalpela nr 10 / 10. 1x uchwyt skalpela, na 3 skalpele / 11. 40x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowane a’10 szt / 12. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 6- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 13. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 14. 1x serweta do chirurgii ręki 370/ 175 x 285 cm ze wzmocnieniem 65 x 100 cm, z elastycznym otworem Ø 3 cm, z uchwytem do mocowania przewodów i drenów. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa . Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 6- 12 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony.	szt	50
				11	13	Zestaw do ucha	Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm - owinięcie zestawu , 2xręcznik do rąk 30x40cm, 1xfartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68g/m2, rozmiar L - długość 130cm(+/-5 cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/112 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8cm; 1xserweta na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem polipropylenowym , wymiar wzmocnienia 75x90cm (+/- 5cm), całkowita gramatura serwety 85g/cm2, odporność na wypychanie na sucho i mokro odpowiednio 174/179 kPa; 2xfartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68g/m2, rozmiar L - długość 130cm(+/-5 cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/112 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8cm; 1x dren lejek/lejek CH25 długość 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną; 1x miska plastikowa 250 ml niebieska; 1x igła iniekcyjna 18G 1,2 x 50mm; 1xigła iniekcyjna 23G 0,6 x 30mm; 1x ostrze do skalpela nr 15; 1x ostrze do skalpela nr 21; 1x strzykawka jednorazowa 2-częściowa Luer 20ml; 1x strzykawka jednorazowa 3-częściowa Luer 5ml; 1x bandaż elastycznykohezyjny/szczepialny w rozmiarze 10cm x4 m; 5x kompres gazowy 7,5 x7,5 cm z gazy 17-nitkowej 12 warstwowy; 40x kompress gazowy 7,5 x7,5 cm z gazy 17-nitkowej 12 warstwowy z nitką radiacyjną, banderolowane po 10 szt; 5x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy; 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50 cm; 1x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa z mocnej folii polietylenowej 38 x 40 cm; 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 150 x 240 cm; 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125 x 150 cm z wycięciem "U" 10x45cm; 1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 190 x 225 cm; 2x tupfery szpiczaste z gazy z nitką radiacyjną 6x8 cm. Obłożenie pacjenta zlaminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho i mokro odpowiednio 175/185 kPa. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Drobne elementy zestawu umieszczone w kartonowym pudełku bez pokrywy. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony	szt	35
				12	13	Zestaw do migdałków	skład zestawu: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x140 cm) - owinięcie zestawu; 1x fartuch chirurgicznySMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm(+/-5cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho i mokro odpowiednio 160/142 kPa, mankiety poliestrowe o szerokości 8 cm; 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa ; 1 x narzędzie do mycia pola, długie ; 1x strzykawka 10 ml dwuczęściowa; 1x dren lejek/lejek CH25 długość 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną; 2 x miska plastikowa 250 ml niebieska; 10 x tupfer gazowy z nitką radiacyjną z gazy 20-nitkowej, wielkość wykroju gazy 23,5 x 23,5 cm- rozmiar jajka; 10x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką radiacyjną; 1x uchwyt - rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm, 1x igła 1,2 x 50 mm; 1x serweta dwuwarstwowa 150 x 240 cm z nieprzylepnym otworem 8 x 19 cm położonym decentralnie poprzecznie. Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6) 200ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho i mokro odpowiednio 175/185 kPa. Poszcególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z normą. Opakowanie w formie worka z folii PE z "klapką" i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 4 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu	szt	100
				13	13	Zestaw do przegrody nosa	skład zestawu: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x 140 cm) - owinięcie zestawu; 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm (+/-5cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho i mokro odpowiednio 160/142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm; 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa ; 1 x narzędzie do mycia pola, krótkie ; 1x strzykawka 5ml dwuczęściowa; 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną; 2 x miska plastikowa 250 ml niebieska; 10 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17 - nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG; 1x uchwyt/rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm; 1x igła 1,2 x 50mm; 1x skalpel nr 15; 1x igła 0,6 x 60mm; 1x serweta dwuwarstwowa 175 x 240 cm z przylepnym otworem 5 x 75 cm, położonym decentralnie, wzdłużnie. Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/mokro odpowiednio: 175 / 185 kPa. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób ułatwijący łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z foli PE "z klapką" i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m.in. skład zestawu oraz min. dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	100

Zadanie 14

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu		j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	14	Prześcieradło dla pacjenta	Prześcieradło do przykrycia pacjenta, kolor biały, wymiary 100x200cm, wykonane z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 80g/m2, pakowane w torebkę z foliPE, posiadającą na stałe przymocowaną etykietę zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, datę ważności( min 3lata) oraz nazwę producenta. Produkt niesterylny	szt	8000
				2	14	Podkład na stół operacyjny	Jednorazowy, niesterylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, kolor biały , wymiary 100 x230 cm , wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 205 cm, absorbcja > 6000 ml, wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny, warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana jest z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej, warstwa podkładu „od pacjenta" jest trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej / Opakowanie jednostkowe a' 1 szt., w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta.	szt	2500

Zadanie 15

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	15	Maska chirurgiczna	Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi m.in. złuszczonym naskórkiem, włosami jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE) czystość mikrobiologiczna wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana na uszy za pomocą nieuciskających pasków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1cm), długość wkładki modelującej 9cm (+/-1cm), szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/-0,3cm, długość pasków mocujących 17cm (+/- 1cm). Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera po 50 szt.	op.	100

Zadanie 16

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
					16	Kombinezon	Czysty i sterylny jednoczęściowy kombinezon ochronny. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii, poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 Kombinezon przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425, Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) , odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Materiał wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 , przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W , odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, osłonięte materiałem kombinezonu, zintegrowane osłony na buty z podeszwą antypoślizgową, zintegrowany dopasowany do maseczki kaptur posiadający troki, gumka w tunelu przy mankietach rękawów, gumka w talii. Zwalidowany system podwójnego pakowania. Produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. Dostępny w rozmiarach od XS do 3XL. Okres przydatności do użycia 5 lat od daty produkcji.
				1	16	kombinezon	rozmiar S	szt.	200
				2	16	komibinezon	rozmiar M	szt.	100
				3	16	kombinezon	rozmiar L	szt.	100
				4	16	kombinezon	rozmiar XXXL	szt.	100
				5	16	kaptur z trokami	Kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy, sterylny – certyfikat sterylności dołączony do każdej partii, przeznaczone do pracowni przygotowania leku cytostatycznego, do / pomieszczeń o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii IIJ, przeciwchemiczna odzież typ PB 6-B. Wykonany z Wysokiej gęstości polietylenu o Gramaturze nie / większa niż 45 g/m2 , oddychającego – przepuszczalność powietrza i pary wodnej potwierdzone badaniami, badanego na przenikanie cytostatyków. Szwy wewnętrzne lamowane, rozmiar / uniwersalny. Pakowany podwójnie, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie	szt.	200