Załącznik do OPZ numer 1.18

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK |  |
|  | ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400 | TAK |  |
|  | możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
| Funkcje / cechy |  |  |
|  | urządzenie przenośne | TAK |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: EKG (1.) |  |  |
|  | ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 (2.) Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP (3.) Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK |  |
|  | tryb ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | metoda pomiaru : oscylometryczna | TAK |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : EtCO2 (4.) Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |  |
|  | zakres pomiaru EtCO2 : min 1 – 99 mm | TAK |  |
|  | zakres pomiaru częstości oddechu : min. 1 -60 odd./min. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury zewnętrznej ciała | TAK |  |
| Defibrylacja |  |  |
| 18. | łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
| 19. | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | TAK |  |
| 20. | defibrylacja ręczna | TAK |  |
| 21. | defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |
| 28. | zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | TAK |  |
| 29. | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 23 | TAK |  |
| 30. | dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 31. | kardiowersja | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna serca |  |  |
| 32. | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |
| 33. | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | TAK |  |
| 34. | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | TAK |  |
| Ekran |  |  |
| 35. | przekątna ekranu min. 8 cala | TAK |  |
| 36. | Kolorowy LCD TFT | TAK |  |
| 37. | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak |  |
| Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |
| 38. | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  |
| Alarmy |  |  |
| 39. | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |
| Drukarka |  |  |
| 40. | szerokość papieru min. 90 mm | TAK |  |
| 41. | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK |  |
| 42. | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |
| 43. | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
| 44. | Dostarczone urządzenie ma możliwość transmitowania danych medycznych i badań diagnostycznych ekg przez internet do Systemu Lifenet | TAK |  |
| 45. | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |
| 46. | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK |  |
| 47. | Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce lub na ścianie oddziału | TAK |  |
| 48. | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  |
| 49. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| Spełnienie norm | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, załączyć do oferty |  |
| Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK, załączyć do oferty |  |

| Warunki gwarancji i serwisu | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. | TAK, podać |  |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |
| Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |

- W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)