Załącznik nr 4a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Pakiet nr 1 – zakup systemu śródoperacyjnej nawigacji elektromagnetycznej z wyposażeniem

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 10 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego instalacyjne w języku polskim | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023 lub 2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 21 | Nawigacja Śródoperacyjna (laryngologiczna) wraz z zestawem narzędzi wielorazowych nawigowalnych | Tak |  |
| 22 | Monitor dotykowy wielkości min 26 | Tak – podać ilość cali |  |
| 23 | Monitor dotykowy wielkości min 27 cali o rozdzielczości 2560 X 1440 dpi, 60 Hz zintegrowany z wózkiem | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 24 | Moduł elektromagnetyczny z możliwością podłączenia co najmniej 4 narzędzi, możliwość montażu modułu na szynie stołu operacyjnego | Tak 4 narzędzia – 0 pkt 5 i więcej narzędzi – 5 pkt. |  |
| 25 | Możliwość podłączenia dwóch rodzajów emiterów pola elektromagnetycznego: emiter z opcją ustawienia bocznego, lub emiter z opcja ustawienia pod głową pacjenta | Tak |  |
| 26 | Komputer sterujący z systemem operacyjnym np. Linux | Tak – podać jaki system operacyjny |  |
| 27 | Wbudowany UPS | Tak |  |
| 28 | Zaprogramowanie procedury min: - FESS - endoskopowa podstawa czaszki - boczna podstawa czaszki | Tak |  |
| 29 | Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym. Przyciski next i back zintegrowane z lokalizatorem pacjenta sterowane za pomocą wskaźnika rejestrującego | Tak |  |
| 30 | System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z obrazami CT, MR w formacie DICOM – nośnik USB,CD, sieć szpitalna | Tak |  |
| 32 | Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych | Tak |  |
| 33 | Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod : - przezroczystość obrazu - porównanie dwóch obrazów | Tak |  |
| 34 | Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu | Tak |  |
| 35 | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | Tak |  |
| 36 | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | Tak |  |
| 37 | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | Tak |  |
| 38 | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | Tak |  |
| 39 | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja | Tak |  |
| 40 | Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D | Tak |  |
| 41 | Pomiar odległości punktów | Tak |  |
| 42 | Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC | Tak |  |
| 43 | Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich | Tak |  |
| 44 | Możliwość widoku rekonstukcyjnego 3D, za pomocą oprogramowania tzw Virtual endoscopy | Tak |  |
| 45 | Centrowanie wszystkich obrazów w oknach | Tak |  |
| 46 | Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji | Tak |  |
| 47 | Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. | Tak |  |
| 48 | Możliwość zaplanowania zabiegu poprzez ustawianie znaczników na strukturach anatomicznych 3D | Tak |  |
| 49 | Możliwość stworzenia planu operacyjnego poprzez wybór punktu wejścia oraz celu zabiegu | Tak |  |
| 50 | Możliwość lokalizacji guza poprzez obrysowanie odpowiednich struktur na zdjęciach MR/CT | Tak |  |
| 51 | Rejestracja pacjenta - poprzez obrys struktur lub/i punkty anatomiczne | Tak |  |
| 52 | Możliwość poprawienia dokładności rejestracji bez konieczności zaczynania procesu od początku | Tak |  |
| 53 | Automatyczna detekcja markerów chirurgicznych ( fiducial Markers) | Tak |  |
| 54 | Informacja wskazująca dokładność rejestracji oraz możliwość sprawdzenia dokładności rejestracji na badaniu CT | Tak |  |
| 55 | Możliwość weryfikacji dokładności rejestracji poprzez wskazanie punktu anatomicznego na CT | Tak |  |
| 56 | Informacja o niewłaściwym wskazaniu znacznika rejestracyjnego | Tak |  |
| 57 | System wyposażony w zestaw instrumentarium konieczne do nawigowania podczas operacji: - ENT Registration Probe (wskaźnik rejestracyjny); - ENT Straight Probe (wskaźnik używany podczas operacji); - ENT Ostium Probe (wskaźnik zakrzywiony na końcu); - ENT Straight Suction (ssak); - ENT Curved Suction 70 (ssak ugięcie 70 stopni); - ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni) | Tak |  |
| 58 | System wyposażony w zestaw instrumentarium konieczne do nawigowania podczas operacji: - ENT Registration Probe (wskaźnik rejestracyjny); - ENT Straight Probe (wskaźnik używany podczas operacji); - ENT Ostium Probe (wskaźnik zakrzywiony na końcu); - ENT Straight Suction (ssak); - ENT Curved Suction 70 (ssak ugięcie 70 stopni); - ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni) Zestaw autoklawowalny bez ograniczenia ilości zabiegów | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 59 | Prosty montaż cewek kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi – np. śrubokręt | Tak |  |
| 60 | Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon. Możliwość dołączenia automatycznie skalibrowanych narzędzi: - Giętkie ssaki jednorazowe nawigowane z końcówką prostą lub ściętą pod katem lub z delikatnym okrągłym zakończeniem ułatwiającym preparowanie tkanek | Tak |  |
| 61 | Zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem lub przesunięciem cewki na instrumencie | Tak |  |
| 62 | Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka | Tak |  |
| 63 | Zestaw jednorazowych akcesoriów do wykonania 10 zabiegów nawigowanych (lokalizator pacjenta i lokalizator narzędzia) | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.