Pakiet 1 - Aparat RTG z ramieniem C do zastosowań urologicznych - 1 sztuka

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat RTG z ramieniem C do zastosowań urologicznych - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023 | Tak, podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| GENERATOR |  |  |  |
| 5 | Zasilanie jednofazowe, zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego 230V/ 50 Hz, +/- 10% | Tak, podać |  |
| 6 | Moc generatora min. 2,3 kW | Tak, podać |  |
| 7 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | Tak, podać |  |
| 8 | Prąd skopii impulsowej min. 20 mA | Tak, podać |  |
| 9 | Radiografia cyfrowa | Tak, podać |  |
| 10 | Prąd radiografii cyfrowej min. 24 mA | Tak, podać |  |
| 11 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii min. 40-110 kV | Tak, podać |  |
| 12 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak, podać |  |
| 13 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 15 pulsów/s (oszczędność dawki względem skopi ciągłej, redukcja artefaktów ruchowych) | Tak, podać |  |
| 14 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40 ms | Tak, podać |  |
| LAMPA X – RAY |  |  |  |
| 15 | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | Tak, podać |  |
| 16 | Ognisko jedno | Tak, podać |  |
| 17 | Pojemność cieplna anody | Tak, podać |  |
| 18 | Pojemność cieplna kołpaka | Tak, podać |  |
| 19 | Szybkość chłodzenia anody | Tak, podać |  |
| 20 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak, podać |  |
| 21 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak, podać |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |
| 22 | Głębokość ramienia C min. 65 cm | Tak, podać |  |
| 23 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) min. 80 cm | Tak, podać |  |
| 24 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm | Tak, podać |  |
| 25 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 41 cm | Tak, podać |  |
| 26 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20 st. | Tak, podać |  |
| 27 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak, podać |  |
| 28 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. 65 cm | Tak, podać |  |
| 29 | Zakres ruchu orbitalnego min. 190 st. | Tak, podać |  |
| 30 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak, podać |  |
| 31 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak, podać |  |
| 32 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu | Tak, podać |  |
| 33 | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał wyposażony w metalowa osłonę zabezpieczającą oraz włącznik ręczny | Tak, podać |  |
| 34 | Uchwyt na detektorze do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak, podać |  |
| 35 | Wymiary, detektor płaski min. 20 cm x 20 cm | Tak, podać |  |
| 36 | Ilość pól detektora obrazu min. 3 | Tak, podać |  |
| 37 | Rozdzielczość detektora min. 1000 x 1000 dpi | Tak, podać |  |
| MONITORY |  |  |  |
| 38 | monitory bezprzewodowe 2 monitory dwudzielne medyczne - przekątna min.19 cali na ramieniu C, wersja kompaktowa oraz dodatkowe 2 monitory dwudzielne medyczne przekątna min.19 cali, działające w wewnętrznej sieci bezprzewodowej, wyświetlające obrazy LIVE | Tak, podać |  |
| 39 | 2 monitory dwudzielne medyczne - przekątna min.19 cali na ramieniu C, wersja kompaktowa | Tak, podać |  |
| 40 | Kąt widzenia obrazu min. 176° | Tak, podać |  |
| 41 | Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | Tak, podać |  |
| 42 | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  |
| 43 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM na zewnętrzny nośnik pamięci | Tak, podać |  |
| 44 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak, podać |  |
| 45 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak, podać |  |
| 46 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak, podać |  |
| 47 | ZOOM | Tak, podać |  |
| 48 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak, podać |  |
| 49 | Obraz lustrzany | Tak, podać |  |
| 50 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak, podać |  |
| 51 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak, podać |  |
| 52 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak, podać |  |
| 53 | Monitor dotykowy kolorowy min. 640x480 dpi znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, obrotowy w tym do obsługi archiwizacji | Tak, podać |  |
| 54 | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku i powrotu do ustawień początkowych po osiągnięciu temperatury optymalnej | Tak, podać |  |
| 55 | Dodatkowy, oddzielny program anatomiczny dedykowany procedurom z zakresu urologii | Tak, podać |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 56 | Videoprinter wbudowany w aparat | Tak, podać |  |  |  |  |
| 57 | Tryb pętli fluoroskopowej CINE min. 1-8p/s | Tak, podać |  |
| 58 | Podłączenie aparatu do posiadanych systemów PACS oraz RIS, komunikacja HIS-PACS zgodnie z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA wersja 2 z wdrożeniem w istniejącym środowisku Użytkownika (HIS/PACS Compu Group Medical Polska) – w ramach umowy z Użytkownikiem. Licencje komunikacyjne DICOM Store, DICOM MWL, DICOM Q/R oraz obsługa DICOM Print. | Tak, podać |  |
| 59 | Wskaźnik laserowy w detektorze | Tak, podać |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie 
z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

………………………………………………………...

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy