Pakiet 2 – Stół operacyjny do zastosowań urologicznych - 1 sztuka

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stół do zastosowań urologicznych - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023 | TAK, podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 5 | Stół przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych | TAK, podać |  |
| 6 | Stół współpracujący z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych | TAK, podać |  |
| 7 | Napęd główny stołu elektrohydrauliczny | TAK, podać |  |
| 8 | Blat stołu 5-segmentowy składający się z: - zagłówka - dwuczęściowego segmentu oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia ławeczki nerkowej, - siedziska, - dzielonego podnóżka | TAK, podać |  |
| 9 | Blat stołu wyposażony w listwy umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakładania uchwytów mocujących akcesoria z dwóch stron: od przodu i od boku relingu | TAK, podać |  |
| 10 | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości, - przechyły wzdłużne: Trendelenburg /anty-Trendelenburg, - przechyły boczne, - regulacja oparcia pleców, - pozycja ‘flex’, ‘reflex’, - wypiętrzenie ławeczki nerkowej, - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku. | TAK, podać |  |
| 11 | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund +/- 10. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii | TAK, podać |  |
| 12 | Pilot przewodowy po aktywacji ruchem wywołuje podświetlenie przycisków włączenia i wyłączenia. Pilot przewodowy po aktywacji przyciskiem włączenia inicjuje podświetlenie wszystkich pozostałych przycisków funkcyjnych | TAK, podać |  |
| 13 | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku | TAK, podać |  |
| 14 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji | TAK, podać |  |
| 15 | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków | TAK, podać |  |
| 16 | Sygnał dźwiękowy i wizualny informujący o rozładowaniu baterii | TAK, podać |  |
| 17 | Długość stołu z blatem 5-segmentowym min. 2 000 mm | TAK, podać |  |
| 18 | Całkowita szerokość blatu min. 50 mm | TAK, podać |  |
| 19 | Wypiętrzenie ławeczki nerkowej min. 120 mm | TAK, podać |  |
| 20 | Pozycja min. stołu (bez materaca) niższa lub równa 670 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
| 21 | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg | TAK, podać |  |
| 22 | Regulacja przechyłów bocznych | TAK, podać |  |
| 23 | Manualna regulacja przesuwu wzdłużnego wspomagana za pomocą układu mechanicznego min. 300 mm, z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym przemieszczeniem blatu poprzez konieczność jednoczesnego przytrzymania dwóch dźwigni | TAK, podać |  |
| 24 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia | TAK, podać |  |
| 25 | Regulacja kąta nachylenia segmentu | TAK, podać |  |
| 26 | Regulacja odwodzenia podnóżków blokowana za pomocą dźwigni dociskowej | TAK, podać |  |
| 27 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka | TAK, podać |  |
| 28 | Regulacja kąta nachylenia segmentu zagłówka oraz segmentów podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach | TAK, podać |  |
| 29 | Segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń zabezpieczanych pokrętłami gwintowanymi | TAK, podać |  |
| 30 | Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem zagłówka | TAK, podać |  |
| 31 | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 35 mm | TAK, podać |  |
| 32 | Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa przejezdna w kształcie litery T wyposażona w min. jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne | TAK, podać |  |
| 33 | Podstawa przejezdna o wymiarach max. 980 mm x 575 mm oraz wcięciu o głębokości min. 70 mm od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga | TAK, podać |  |
| 34 | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane za pomocą dźwigni znajdującej się z boku podstawy, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji. | TAK, podać |  |
| 35 | W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o max. 10 mm ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego | TAK, podać |  |
| 36 | Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK, podać |  |
| 37 | Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z blatu stołu. Instalacja z użyciem tworzywowego połączenia kształtowego, nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep. Grubość materaca 60 mm. | TAK, podać |  |
| 38 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 275 kg | TAK, podać |  |
| 39 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 320 kg | TAK, podać |  |
| 40 | Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK, podać |  |
| 41 | Możliwość umieszczenia tacy na kasetę RTG w tunelu znajdującym się blacie stołu. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie zagłówka, oparcia pleców i siedziska pozwalający na umieszczenie tacy zarówno od strony podnóżków jak i od strony zagłówka. | TAK, podać |  |
| 42 | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK, podać |  |
| 43 | Napięcie zasilania 24 V | TAK, podać |  |
| 44 | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału | TAK, podać |  |
| 45 | Stół wyposażony we wbudowane akumulatory | TAK, podać |  |
| 46 | Stół posiada stopień ochrony IP-X4 | TAK, podać |  |
| 47 | Stół wyposażony w: – podpora Goepla wyposażona w wyprofilowany materac PU oraz pas z rzepem z uchwytem wielopozycyjnym – 2 szt. – podpora ręki umożliwiająca obrót wokół osi pionowej wyposażona w materac o grubości 60 mm o wymiarach min. 500 x 140 oraz dwa pasy z rzepami z materacem miękkim. Podpora wyposażona w uchwytem jednopozycyjnym – 2szt. – ekran anestezjologiczny z uchwytem jednopozycyjnym – 1 szt. – pas mocujący nogi – 2szt. – pas nadgarstka – 2 szt. – pas tułowia – 1 szt. – misa urologiczna z odpływem na szybkozłączu o pojemności min. 3,2 l – 1 szt. | TAK, podać |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

………………………………………………………...

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy