Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane, itd. | Tak, podać |  |  |
|  | Oferowany model | Tak, podać |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |  |
|  | Rok produkcji (nie starszy niż rok 2024) | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf jednopłaszczyznowy stacjonarny cyfrowy | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań kardiologicznych, badań naczyniowych i przezskórnych | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf z możliwością analizy ilościowej QCA | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf z możliwością analizy ilościowej QVA | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem wstrzykiwania Medrad Mark 7 Arterion (Bayer Medical Care Inc.) | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf kompatybilny z użytkowanymi przez Zamawiającego Konsolą Smartfreeze, a także Systemem do ultrasonografii wewnatrznaczyniowej IVUS wraz z modułem FFR i DFR iLab Polaris Multi Modality Guidance System SPM05033 (Boston Scientific) | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Systemem elektrofizjologicznym - Workmate CLARIS – H700123, H700169; Pompa chłodząca - Cool Point – 85784; Generator prądu - Ampere - H700489; Stymulator serca – EP-4 Stimulator 4 Channels – H403023 (Abbott Medical Sp. z o.o.) | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf z funkcją wsparcia ablacji poprzez eksport anatomii 3D do systemu posiadanego przez Zamawiającego: CARTO 3 (Biosense Webster (Israel) Ltd., Izrael) z generatorem Smart Ablate (Stockert GmbH, Niemcy) | Tak, podać |  |  |
|  | Angiograf przystosowany do integracji z modułem UNIVU systemu CARTO 3 (Biosense Webster (Israel) Ltd., Izrael) | Tak, podać |  |  |
| II | STATYW |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do sufitu | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres silnikowego ruchu statywu wzdłuż stołu pacjenta: min. 260 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Szybkość ruchu statywu wzdłuż stołu pacjenta: min. 15 cm/s | Tak, podać |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres silnikowego obrotu statywu wokół osi pionowej: min. ±135° | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia C w trakcie obrotu statywu wokół osi pionowej | Tak, podać |  |  |
|  | Obrazowanie w położeniach statywu za głową pacjenta i z obu boków pacjenta (tj. wzdłużnym i prostopadłych do stołu pacjenta) | Tak, podać |  |  |
|  | Obrazowanie w położeniach statywu skośnych do stołu (tj. po obrocie statywu wokół osi pionowej o kąt różny niż 0° i ±90° względem stołu pacjenta) – z zachowaniem anatomicznego sposobu prezentacji obrazu na monitorach, bez obrotu obrazu i z wykorzystaniem nominalnego pola widzenia detektora w całym zakresie obrotu statywu | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość ramienia C mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia: min. 89 cm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 89 cm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta: min. 300° | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 300° – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta: min. 180° | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 180° – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D: min. 20°/s | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 20°/s – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maks. szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D: min. 20°/s | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 20°/s – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta: min. 180° | Tak, podać | >180° – 1 pkt., =180° – 0 pkt. |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku pacjenta: min. 180° | Tak, podać | >180° – 1 pkt., =180° – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalna szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta: min. 50°/s | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 50°/s – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna szybkość ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu z boku stołu: min. 40°/s | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 40°/s – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 50 pozycji | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru statycznych obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją (oferowany typ, np.: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny) | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak, podać |  |  |
| III | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół pacjenta mocowany na podłodze | Tak, podać |  |  |
|  | Blat z włókna węglowego przeznaczony do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z dopasowanym do niego kształtem i wielkością materacem w pokrowcu zabezpieczającym materac przed działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta: min. 120 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta: min. 35 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość blatu stołu: min. 280 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych): min. 125 cm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 125 cm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu: min. 28 cm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 28 cm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej: min. 180° | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria): min. 300 kg. Podać wartość przy maksymalnie wysuniętym blacie | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 300 kg – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Akcesoria, min.: - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem, wsuwana pod pacjenta, - szyny akcesoryjne z 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów, - statyw na płyny infuzyjne mocowany na szynach akcesoryjnych, - podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów, - podkładka pod głowę w kształcie klina, - klipsy mocujące kable ekg, - pasy zabezpieczające pacjenta, - zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta - podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder. | Tak, podać |  |  |
| IV | GENERATOR |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora: min. 100 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych i termicznych): min. 1500 W | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 1500 W – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego: min. 60-120 kV | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimacji: min. kV, mA, ms | Tak, podać | Filtracja wstępna – 2 pkt., Wielkość ogniska lampy RTG – 2 pkt.; kV, mA, ms – 0 pkt. Punkty sumują się |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali zabiegowej i w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali zabiegowej | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 2 dodatkowe (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak, podać |  |  |
| V | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) | Tak, podać |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać | Lampa 3- i więcej ogniskowa – 3 pkt., Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt. |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336: max 0,4 mm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt., Wartość 0,4 mm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym zgodnie z PN-EN/IEC 60336: max 0,7 mm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt., Wartość 0,7 mm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Rozmiar największego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60336: max 1,0 mm; Dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt., Wartość 1,0 mm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska zgodnie z PN-EN/IEC 60613: min. 65 kW | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 65 kW – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalna obciążalność ogniska następnego po największym zgodnie z PN-EN/IEC 60613: min. 30 kW | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 30 kW – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów – sterowanie siatką lub równoważny | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego opisanym powyżej: min. 160 mA | Tak, podać | Wartość największa – 5 pkt., Wartość 160 mA – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna anody: min. 3000 kHU | Tak, podać | Wartość największa – 5 pkt., Wartość 3000 kHU – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka: min. 2890 kHU | Tak, podać | Wartość największa – 5 pkt., Wartość 2890 kHU – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 2 filtry półprzepuszczalne (klinowe) z możliwością obrotu | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr palcowy wbudowany w kolimator lub inne rozwiązanie | Tak, podać | Zintegrowany w kolimatorze – 2 pkt.; Inne rozwiązanie – 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja miedziowa w kolimatorze: min. 0,9 mm | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 0,9 mm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w kolimatorze: min. 3 stopnie | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 3 stopnie – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak/Nie, podać | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak, podać |  |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali zabiegowej oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM | Tak, podać | DICOM X-Ray Radiation Dose Structured Report – 1 pkt., X-Ray Angiographic Image – 1 pkt., Inne – 0 pkt. Punkty sumują się |  |
| VI | DETEKTOR, MONITORY |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. 30 cm × 40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz przy największym (nominalnym) polu widzenia: min. 2048 × 1536 | Tak, podać | Wartość największa iloczynu – 3 pkt., Wartość 2048 × 1536 – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Liczba pól widzenia (FOV): min. 6 | Tak, podać | Wartość największa – 2 pkt., Wartość 6 pól – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Wielkość piksela wykorzystywanego do obrazowania przy największym (nominalnym) polu widzenia: max 194 μm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt., Wartość 194 μm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Wielkość piksela wykorzystywanego do obrazowania przy najmniejszym polu widzenia: max 194 μm | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt., Wartość 194 μm – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm: min. 73% | Tak, podać | Wartość największa – 3 pkt., Wartość 73% – 0 pkt., Wartości pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Głębia bitowa detektora: min. 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora | Tak, podać |  |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz: min. 30 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające co najmniej zmianę angulacji ramienia C, odległości źródło-obraz oraz przełączenie między położeniem krajobrazowym oraz portretowym detektora przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej, umożliwiającym co najmniej przesuwanie, obracanie wokół osi pionowej i zmianę wysokości monitora | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik zapewniający obsługę monitora opisanego powyżej, w tym podłączenie i jednoczasową prezentację co najmniej następujących sygnałów wizyjnych: - obrazu live (w trybach DSA i roadmap: jednoczasowo z subtrakcją i bez) - obrazu referencyjnego - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji 3D (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obrazu przebiegów i parametrów obliczanych przez stację hemodynamiczną - min. 5 obrazów z innych urządzeń Zamawiającego (np. system elektrofizjologiczny, system mapowania elektroanatomicznego, echokardiograf, IVUS/OCT, stacja robocza RIS/PACS), generujących zarówno sygnał analogowy, jak i cyfrowy | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 3 uniwersalne panele z gniazdami video w różnych standardach, umożliwiające przyłączanie zewnętrznych urządzeń Zamawiającego do sterownika monitora opisanego powyżej, zainstalowane w sali badań w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie matrycy monitora opisanego powyżej przed działaniem cieczy i zmniejszające ryzyko mechanicznego jej uszkodzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 4 monitory LCD o przekątnej min. 19” zainstalowane w sterowni do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych min.: - obrazów z angiografu - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obrazu ze stacji roboczej z oprogramowaniem do rekonstrukcji 3D (jeśli funkcjonalność nie jest realizowana przez komputer obrazowy angiografu) - obrazu przebiegów i parametrów obliczanych przez stację hemodynamiczną | Tak, podać |  |  |
| VII | SYSTEM CYFROWY |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta). Podać nazwę i opisać oferowane aplikacje | Tak, podać |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną mocą dawki (CLEAR, ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta). Podać nazwę i opisać oferowane aplikacje | Tak, podać |  |  |
|  | Protokoły umożliwiające rejestrację obrazu z obniżoną min. o 50% dawką promieniowania względem wartości standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach – bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny dobór okna (jasności i kontrastu), automatyczne wyostrzanie krawędzi, automatyczna redukcja szumu i automatyczna kompensacja artefaktów ruchowych – w czasie rzeczywistym na rejestrowanym obrazie | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1-30 kl./s | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis ostatniej fluoroskopii na dysku twardym | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość odtwarzania w pętli ostatniej wykonanej fluoroskopii | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja synchronizacji co najmniej impulsów fluoroskopii sygnałem EKG rejestrowanym przez zaoferowaną stację hemodynamiczną | Tak, podać | Synchronizacja akwizycji – 2 pkt., Synchronizacja fluoroskopii – 0 pkt. |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 obr./s w matrycy min. 1024 × 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 1024 × 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 obr./s w matrycy min. 4,7 megapikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak/Nie, podać | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) i roadmapu | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak, podać |  |  |
|  | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase | Tak, podać | Przesuw krokowy – 2 pkt., Bolus Chase – 0 pkt. |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA), umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D – min. 50 obrazów/s | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji): min. 50 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów | Tak, podać |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych w oparciu o algorytmy posiadające walidację kliniczną (CAAS II lub równoważne), umożliwiające prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy. | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiary odległości | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran/pulpit dotykowy przy stole pacjenta – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej, realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej | Tak, podać |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Print - Worklist - MPPS (dopuszcza się realizację usług Worklist i MPPS przez stację hemodynamiczną, jeśli jednorazowa rejestracja pacjenta w całym systemie odbywa się za pośrednictwem stacji hemodynamicznej) | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD lub zdefiniowanym węźle sieciowym) – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak, podać |  |  |
| VIII | STACJA ROBOCZA DO REKONSTRUKCJI 3D (LUB FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU CYFROWEGO ANGIOGRAFU) |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitory na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej i w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu (w tym obrazów DSA – łącznie z funkcją zmiany maski i pixelshift) i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; obliczanie i wyświetlanie krzywych przepływu dla wskazanych przez operatora punktów naczynia; wizualizacja parametrów przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika regionu min. czasu osiągnięcia maksymalnego wysycenia lub pola powierzchni pod krzywą | Tak, podać |  |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Send/Receive, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Print (w przypadku oddzielnej stacji roboczej) | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem przeglądarki, umożliwiającej odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D obrazów bijącego serca na podstawie angiografii rotacyjnej wyzwalanej kątowo | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D obrazów bijącego serca na podstawie angiografii rotacyjnej wyzwalanej sygnałem EKG rejestrowanym przez zaoferowaną stację hemodynamiczną | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | Tak, podać |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) | Tak, podać |  |  |
|  | Transparency View – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych naczyń z przeźroczystym wnętrzem | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie typu Dual Volume Display lub Calciview lub iDentify (lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, podać |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z PET na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji naczyń i analizy stenoz w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne wyznaczanie min.: - średnich, minimów i maksimów wszystkich przekrojów wzdłuż przebiegu naczyń w analizowanym zakresie; - średnicy minimalnej, maksymalnej oraz powierzchni przekroju stenozy naczynia, minimalnej i maksymalnej średnicy światła naczynia oraz minimalnej powierzchni światła naczynia dla przekrojów poprzecznych | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wykonywanie zabiegów z użyciem igły: punkcji, biopsji, ablacji, drenaży, wertebroplastyk – wyznaczanie ścieżki wkłucia na obrazach 3D i użycie jej jako maski dla roadmapu 3D, wybór optymalnych projekcji ułatwiających śledzenie postępu wkłucia i automatyczne ustawianie ramienia C w tych pozycjach bez użycia promieniowania | Tak, podać |  |  |
|  | Celowniki laserowe ułatwiające pozycjonowanie statywu bez promieniowania i wykonywanie zabiegów z użyciem igły opisanych powyżej | Tak/Nie, podać | Rozwiązanie mocowane trwale (np. wbudowane w obudowę detektora lub w ramię C) – 5 pkt., Rozwiązanie demontowalne (instalowane np. na szynie akcesoryjnej) – 2 pkt., Brak funkcjonalności – 0 pkt. |  |
|  | Włączanie i wyłącznie celowników laserowych przy stole pacjenta z co najmniej jednego z opisanych powyżej pulpitów angiografu: sterowania systemem cyfrowym lub ruchami statywu, stołu lub kolimatora | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| - ] | Oprogramowanie wspomagające wykonywanie embolizacji guzów wątroby, umożliwiające oznaczenie guza na obrazach 3D z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej oraz tomografii komputerowej, w tym min. automatyczną segmentację guza i automatyczny pomiar jego objętości, automatyczne wyznaczanie linii środkowych naczyń zasilających guza oraz możliwością zastosowania takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Algorytmy przeznaczone do segmentacji lewego przedsionka serca (LA) w oparciu o zaimportowane badania TK, MR lub śródzabiegowego badania angiografii rotacyjnej | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie realizujące wirtualny, endoskopowy widok lewego przedsionka wraz z wizualizacją ujścia pnia płucnego, uszka lewego przedsionka oraz żyły tylnej. Dodatkowo funkcjonalność polegająca na zaznaczaniu punktów ablacji na trójwymiarowym modelu w celu wykorzystania do fuzji z obrazem Live fluoroskopii lub przesłania do systemu mapowania elektro-anatomicznego | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak, podać |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej, zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu (w tym min. zoom, obrót obiektu 3D zsynchronizowany z angulacją ramienia angiografu, zmiana sposobu prezentacji zrekonstruowanego obiektu 3D: MIP, MinIP, MPR, VRT) | Tak, podać |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające operatora w procesie uzyskania obrazów 3D, wczytujące właściwy protokół i rekomendujące parametry iniekcji, prowadzące użytkownika krok po kroku od wyboru przykładowego obrazu aż do uzyskania pożądanych wyników obrazowania | Tak, podać |  |  |
| IX | STACJA HEMODYNAMICZNA |  |  |  |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, podać |  |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie min. 2 sygnałów wizyjnych: - przebiegów i mierzonych wartości, - obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak, podać |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitory na zawieszeniu sufitowym w sali zabiegowej i w sterowni | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG – w zestawie bezcieniowe kable EKG (min. 1 komplet bezcieniowych odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka – wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykorzystanie termistorów min. 2 producentów (podać producentów) | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 – łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego – łącznie z mankietem pomiarowym | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych – łącznie z min. 30 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania współczynnika rezerwy wieńcowej FFR i iFR lub FFR i DFR w oparciu o pomiar za pomocą urządzeń różnych producentów wraz zapisem wyniku w bazie danych stacji hemodynamicznej, (podać producentów) | Tak/Nie, podać | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji hemodynamicznej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego angiografu w sali zabiegowej | Tak, podać |  |  |
|  | Kolorowa laserowa drukarka sieciowa do drukowania dokumentacji medycznej | Tak, podać |  |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak, podać |  |  |
| X | AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 1 dolna osłona operatora chroniąca przed promieniowaniem rentgenowskim równoważniku min. 0,5 mm Pb, montowana do szyny akcesoryjnej stołu pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 1 górna osłona operatora chroniąca przed promieniowaniem rentgenowskim równoważniku min. 0,5 mm Pb zamontowana na suficie | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 1 lampa zabiegowa do oświetlania pola cewnikowania na wspólnej z osłoną przed promieniowaniem kolumnie sufitowej o min. luminancji 70 000 luksów | Tak, podać |  |  |
|  | UPS min. 40 kVA, gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich elementów zestawu angiokardiograficznego niezbędnych dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie | Tak, podać |  |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak, podać |  |  |
| XI | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia w istniejących pomieszczeniach Pracowni Hemodynamiki | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z dostosowaniem infrastruktury, niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz oddania do użytkowania sprzętu medycznego w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej, a także pomiarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277), w szczególności: wykonanie pomiarów wydajności wentylacji potwierdzających jej skuteczność, badań skuteczności istniejących osłon stałych, itp., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) (Zamawiający oczekuje wykonania nowych osłon stałych wyłącznie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po przeprowadzeniu badań i uwzględnieniu parametrów dostarczonego sprzętu medycznego, tj. urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w rozumieniu ustawy Prawo atomowe); wykonanie konstrukcji sufitowej; konstrukcji podłogowej; modernizacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, sterownikiem, nagrzewnicą, programowaniem; zasilania do angiografu i urządzeń peryferyjnych; instalacji i modernizacji w rozdzielni i tablicy przyłączeniowej; uziemienia wykładziny; oświetlenia ostrzegawczego, itp. | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do używania sprzętu medycznego, a wynikających z przepisów prawa w zakresie warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi, w tym wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759), przez podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022, poz. 1854) | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych wszelkich uszkodzeń powstałych podczas instalacji sprzętu medycznego rozumiane jako przywróceniu do stanu obecnego (np. wykładziny elektroprzewodzącej i okładzin ściennych) | Tak, podać |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. z 2021r. poz. 1667), w tym wykonanie badań skuteczności osłon stałych (pomiary rozkładu mocy dawki), wykonanie projektu osłon stałych, wykonania przez podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022, poz. 1854) testów specjalistycznych, podstawowych i odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych, celem uzyskania zezwoleń Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego | Tak, podać |  |  |
|  | Uzyskanie zezwolenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchamianie i stosowanie dostarczonych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz zezwolenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchamianie Pracowni, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe | Tak, podać |  |  |
|  | Pomieszczenia, w których będzie zainstalowany przedmiot zamówienia muszą być wykończone w standardzie umożliwiającym udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. muszą być gotowe do użytkowania beż żadnych dodatkowych nakładów, w szczególności muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1725) | Tak, podać |  |  |
|  | Montaż i instalacja oraz uruchomienie sprzętu medycznego w sposób zapewniający wykorzystanie urządzeń i systemów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonania przez Zamawiającego dodatkowych prac instalacyjnych, bądź zakupu dodatkowych urządzeń i licencji | Tak, podać |  |  |
|  | Integracja użytkowanych przez Zamawiającego urządzeń i systemów z dostarczanym sprzętem medycznym, w tym: systemu wstrzykiwania Medrad Mark 7 Arterion, Bayer Medical Care Inc.; systemu CARTO 3 (Biosense Webster (Israel) Ltd., Izrael) z generatorem Smart Ablate (Stockert GmbH, Niemcy); systemu elektrofizjologicznego - Workmate CLARIS – H700123, H700169; Pompy chłodzącej - Cool Point – 85784; Generatora prądu - Ampere - H700489; Stymulatora serca – EP-4 Stimulator 4 Channels – H403023 (Abbott Medical Sp. z o.o.); konsoli Smartfreeze, a także systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS wraz z modułem FFR i DFR iLab Polaris Multi Modality Guidance System SPM05033 (Boston Scientific), z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności bez konieczności dokonywaniu przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych | Tak, podać |  |  |
|  | Integracja sprzętu medycznego z systemem RIS i PACS Zamawiającego. Integracja w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | Tak, podać |  |  |
|  | Podłączenie systemu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce | Tak, podać |  |  |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące, od daty instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami, w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy). Zamawiający wymaga, aby ostatni przegląd wraz z konserwacją i wymianą uszkodzonych części zamiennych został wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. Podać liczbę przeglądów okresowych, z uwzględnieniem zaleceń producenta, w całym oferowanym okresie gwarancji. | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po istotnych naprawach gwarancyjnych zestawu rentgenowskiego oraz monitorów opisowych i przeglądowych, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo Atomowe oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia | Tak, podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego i naprawy wynosi nie więcej niż 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) | Tak, podać |  |  |
|  | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi maksymalnie: a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, od dnia zgłoszenia awarii, b) wymagającej importu części nie dłużej niż 10 dni roboczych, od dnia zgłoszenia awarii. | Tak, podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki i naprawy, m.in. w zakresie oprogramowania i konfiguracji ustawień aparatu, instalacji aktualizacji oprogramowania, aktywacji opcji, błędów konfiguracji, itp. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zdalnego wsparcia aplikacyjnego w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora angiografu przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika | Tak, podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia. | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy sprzęt ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w tym paszportem technicznym | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem w formie papierowej oraz w formie elektronicznej | Tak, podać |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) dostarczona wraz ze sprzętem | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego, w terminie uwzględniającym czas pracy personelu, obejmujące min. - zasady obsługi; - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | Tak, podać |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej oferowanych wyrobów medycznych | Tak, podać |  |  |
|  | Termin dostawy angiografu – do dnia 20 grudnia 2024r. | Tak, podać |  |  |
|  | Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem dostawy angiografu do dnia 20 grudnia 2024 r. | Tak, podać | Termin realizacji zamówienia: – maksymalnie do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt., - maksymalnie do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt., - maksymalnie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt. |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.).

Oświadczam, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych (poza materiałami eksploatacyjnymi).

......................................				……………………………………………………………………………..

Miejscowość, data                                              	Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

      - Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej **:

…………………………………………………………………………………………………………

- adres: ………………………………………………………………………………………………

- województwo ………………………………

- REGON ………………………………

- NIP …………………………………....

- KRS …………………………………….

- tel.: ……………………………………

- adres e-mail: ………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w postępowaniu DZP.2344.50.2024 o udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę angiografu jednopłaszczyznowego , oświadczam/y, że:

2. Oświadczamy, że termin realizacji dostawy zobowiązujemy się wykonać  do dnia 20 grudnia 2024 r. w zakresie dostawy sprzętu medycznego - potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu medycznego;

Oświadczamy, że  dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu medycznego, prace adaptacyjno-remontowe, uzyskanie zezwoleń do uruchamiania i stosowania sprzętu medycznego oraz uruchomiania pracowni, szkolenia wykonamy w terminie maksymalnie do ..................... tygodni od zawarcia umowy - potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym i protokołem szkolenia,, z zastrzeżeniem dostawy sprzętu medycznego do dnia 20 grudnia 2024 r.

Formularz asortymentowo-cenowy:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wypełnia Wykonawca wg instrukcji wpisanej w rubryce | Ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiograf jednopłaszczyznowy | Nazwa handlowa, model, producent: …………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego, prace adaptacyjno-remontowe, uzyskanie zezwoleń do uruchamiania i stosowania sprzętu medycznego oraz uruchomiania pracowni, serwisowanie, szkolenia, itp. | Wpisać rodzaje innych kosztów niż koszt zakupu sprzętu medycznego: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia dwóch faktur. Jednej za koszt zakupu sprzętu medycznego, określonego w poz. 1 tabeli, bez kosztów dostawy sprzętu medycznego, a drugiej za pozostałe koszty określone w poz. 2 tabeli.

3. Termin płatności ustala się do 60 dni (zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury na następujący numer rachunku bankowego:

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia  7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974).

6. Oświadczamy iż, jesteśmy

  Mikroprzedsiębiorstwem

  Małym przedsiębiorstwem

  Średnim przedsiębiorstwem

zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą/ jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej/ jesteśmy innym rodzajem Wykonawcy 1)

7. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen na oferowany asortyment.

8. Oświadczamy, że niżej wymienione prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

10. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                      (wg załączonego do SWZ wzoru umowy) zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ofercie                          w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## 11. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia oraz dokumenty złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

12. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z art. 225 ustawy Pzp: ….........…………… (TAK/NIE).

W przypadku wpisania odpowiedzi „TAK”, tj. gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przedstawiamy informacje dotyczące nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość netto towaru lub usługi | Stawka podatku od towarów i usług |
| --- | --- | --- | --- |

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  w niniejszym postępowaniu. 3)

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/

2/

3/

4/

5/

1) niepotrzebne skreślić

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

......................................		 	............................................................................................

Miejscowość, data                                              Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Zamawiający/Wykonawca

Umowa nr DZP.2345......2024  - PROJEKT

zawarta pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000002250, adres: ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, NIP 5422513061, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Marek Stanisław Karp - Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uprawniony do reprezentacji Zamawiającego, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS

a

wpisanym do

przez

pod numerem

NIP

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

Zamówienie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu” dotyczącego Działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej.

§ 1. Przedmiot umowy

      - W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DZP.2344.50.2024 pn. „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego do SP ZOZ MSWiA                          w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą”, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, Zamawiającemu przedmiot umowy, zwany dalej „sprzętem medycznym”, tj. angiograf jednopłaszczyznowy, odpowiadający wymogom stawianym przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), zgodnie z ofertą Wykonawcy przedstawioną w szczególności w formularzu ofertowym, w tym formularzu asortymentowo-cenowym i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących wspólnie załącznik nr 1 do umowy, za łączną kwotę:

……………………………… zł netto, słownie: (…………………………………………………………………….),

……………………………… zł brutto, słownie: (……………………………………………..…………………….).

      - Zakresem przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, objęte są w szczególności następujące czynności Wykonawcy:

- dostawa sprzętu medycznego;

- wykonanie prac adaptacyjnych związanych z dostosowaniem infrastruktury, niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz oddania do użytkowania sprzętu medycznego                                w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej, a także pomiarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277), w tym: wykonanie pomiarów wydajności wentylacji potwierdzających jej skuteczność, badań skuteczności istniejących osłon stałych, itp., zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) (Zamawiający oczekuje wykonania nowych osłon stałych wyłącznie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po przeprowadzeniu badań i uwzględnieniu parametrów dostarczonego sprzętu medycznego, tj. urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, w rozumieniu ustawy Prawo atomowe), wykonanie konstrukcji sufitowej; konstrukcji podłogowej; modernizacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, sterownikiem, nagrzewnicą, programowaniem; zasilania do angiografu i urządzeń peryferyjnych; instalacji i modernizacji w rozdzielni i tablicy przyłączeniowej; uziemienia wykładziny; oświetlenia ostrzegawczego, itp.;

- wykonanie wszelkich prac niezbędnych do używania sprzętu medycznego, a wynikających z przepisów prawa w zakresie warunków pracy z urządzeniami radiologicznymi, w tym wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759), przez podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022, poz. 1854);

- wykonanie prac remontowo-wykończeniowych wszelkich uszkodzeń powstałych podczas instalacji sprzętu medycznego rozumiane jako przywróceniu do stanu obecnego (np. wykładziny elektroprzewodzącej i okładzin ściennych);

- montaż, instalacja, uruchomienie dostarczonego sprzętu medycznego, w tym integracja sprzętu medycznego z systemem PACS / RIS, integracja posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i systemów z dostarczanym sprzętem medycznym, w tym: systemu wstrzykiwania Medrad Mark 7 Arterion, Bayer Medical Care Inc.; systemu CARTO 3 (Biosense Webster (Israel) Ltd., Izrael) z generatorem Smart Ablate (Stockert GmbH, Niemcy); systemu elektrofizjologicznego - Workmate CLARIS – H700123, H700169; Pompy chłodzącej - Cool Point – 85784; Generatora prądu - Ampere - H700489; Stymulatora serca – EP-4 Stimulator 4 Channels – H403023 (Abbott Medical Sp. z o.o.); konsoli Smartfreeze, a także systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS wraz z modułem FFR i DFR iLab Polaris Multi Modality Guidance System SPM05033 (Boston Scientific);

- przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. z 2021r. poz. 1667), w tym wykonanie badań skuteczności osłon stałych (pomiary rozkładu mocy dawki), wykonania przez podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022, poz. 1854) testów specjalistycznych, podstawowych i odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych, celem uzyskania zezwoleń, o których mowa w pkt. 7;

- uzyskanie zezwolenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchamianie i stosowanie dostarczonych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz zezwolenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchamianie Pracowni, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277);

- szkolenia personelu w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji sprzętu medycznego;

- serwisowanie sprzętu medycznego w okresie gwarancyjnym.

      - Wykonawca dokona montażu i instalacji oraz uruchomienia sprzętu medycznego w sposób zapewniający wykorzystanie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonania przez Zamawiającego dodatkowych prac instalacyjnych, bądź zakupu dodatkowych urządzeń. Przedmiot Umowy musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, licencjami, oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia i złożonej ofercie).

      - Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania w czynnym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas robót adaptacyjnych i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących ww. prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.

      - Wartość umowy brutto określona w ust. 1 zawiera całkowite wynagrodzenie związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT.

      - Wykonawca oświadcza, że w kwocie brutto określonej w ust. 1 uwzględnił wszystkie koszty oraz wszelkie ryzyka Wykonawcy z tytułu należytego i zgodnego z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności:

- cło, koszty opłat celnych i podatkowych, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej);

- koszty uzyskania wymaganych przepisami certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu sprzętem medycznym;

- koszty pakowania, ubezpieczenia, przygotowania do dostawy, przechowywania, transportu, rozładunku, wniesienia, zabezpieczenia sprzętu medycznego przed uszkodzeniem i utratą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także montażu i instalacji, konfiguracji, uruchomienia, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym;

- koszty usunięcia wszelkich odpadów (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonanych czynnościach zdawczo-odbiorczych;

- koszty szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu. Wykonawca, we własnym zakresie zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia, szkolenia personelu;

- koszty dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy sprzętu medycznego dokumentacji instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim, oraz wystawienia paszportu technicznego z wpisaniem danych identyfikacyjnych (numerów seryjnych) sprzętu medycznego, a po uruchomieniu sprzętu medycznego informacji o jego uruchomieniu, sprawności i terminie następnego przeglądu gwarancyjnego;

- koszty opracowania dokumentacji adaptacji pomieszczeń  niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz oddania do użytkowania sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych, sprawowania nadzoru autorskiego oraz koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu robót wraz z kosztem zagospodarowania odpadów, koszty utrzymania zaplecza robót, wszelkie koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia, (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty badań i sprawdzeń, koszty zgłoszeń, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami w zakresie warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, koszty wykonania pomiarów, wykonania testów urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych przez podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022, poz. 1854), koszty uzyskania zezwolenia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu i stosowaniu dostarczonego urządzenia radiologicznego oraz urządzeń pomocniczych w Pracowni Hemodynamiki oraz uruchamianiu Pracowni Hemodynamiki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277);

- koszty integracji angiografu z systemem PACS/RIS, a także koszty integracji angiografu z innymi urządzeniami i systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego w Pracowni Hemodynamiki, w tym: systemem wstrzykiwania Medrad Mark 7 Arterion, Bayer Medical Care Inc.; systemem CARTO 3 (Biosense Webster (Israel) Ltd., Izrael) z generatorem Smart Ablate (Stockert GmbH, Niemcy); systemem elektrofizjologicznego - Workmate CLARIS – H700123, H700169; Pompy chłodzącej - Cool Point – 85784; Generatora prądu - Ampere - H700489; Stymulatora serca – EP-4 Stimulator 4 Channels – H403023 (Abbott Medical Sp. z o.o.); konsolą Smartfreeze, a także systemem do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS wraz z modułem FFR i DFR iLab Polaris Multi Modality Guidance System SPM05033 (Boston Scientific);

- koszty świadczenia usługi serwisowej i przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w umowie, m.in.: koszty aktualizacji oprogramowania, dojazdu pracownika serwisu, usługi, naprawy, wymiany podzespołu (części) wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego sprzętu medycznego i warunkami określonymi w niniejszej umowie, koszty wykonania testów urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych po ich naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną wykonywanego obrazu lub na dawkę jaką otrzymuje pacjent, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo atomowe.

      - Jeżeli w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca uchybił obowiązkowi poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, albo jeśli wskutek zmiany przepisów lub okoliczności obowiązek taki powstał powodując jednocześnie zmniejszenie się obciążeń (zwłaszcza publicznoprawnych) po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę równą wartości zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego. Zapłata należności określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie 7 dni od dnia powzięcia  wiadomości o podstawie do powstania zobowiązania podatkowego obciążającego Zamawiającego lub od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty określonej kwoty.

§ 2. Warunki umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu należytej staranności profesjonalisty, zachowując wszelkie parametry oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie niezbędne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i celu Umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymagania i stosował przepisy dotyczące realizowanego przedmiotu umowy, określone w szczególności w:

- Ustawie z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1277);

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1725);

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. nr 180 poz. 1325).

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. z 2021r. poz. 1667);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

- odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;

- jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

- aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszelkich wyrobów medycznych dostarczonych, bądź użytych w celu realizacji przedmiotu umowy, w tym co najmniej deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych oraz dokonał zgłoszenia wyrobu do rejestru wyrobów medycznych lub pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję bądź Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jednocześnie sprzęt medyczny musi być oznakowany znakiem CE;

- aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszelkich wyrobów dostarczonych, bądź użytych w celu realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca dopełnił w odniesieniu do nich obowiązków i wymagań określonych przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny jest:

- jest jego własnością i nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie, czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzenia nim;

- wolny od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych;

- fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany;

- wyprodukowany w 2024 roku;

- zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 (Dz. U. 2022 poz. 974) o wyrobach medycznych;

- zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do niego oraz ofertą Wykonawcy;

- kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu, gotowy do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych lub technicznych.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny:

- posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;

- spełnia warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.);

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego;

- wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej,  niezbędnego do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych. oprogramowania  i licencji okresowych itp.).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymagania Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U.U.E.L.2017r., poz. 117.1 ze zm.) przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wzajemną kompatybilność zaoferowanych w ramach przedmiotu zamówienia składowych sprzętu medycznego oraz zapewnić kompatybilność sprzętu medycznego z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie sprzętu medycznego i jego współdziałanie z określonymi instalacjami Zamawiającego po ich montażu i uruchomieniu, w szczególności w przypadku zaoferowania całości lub części sprzętu medycznego, elementów, podzespołów itp. równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania aktualnych wspieranych przez producenta systemów operacyjnych na wszystkich urządzeniach IT, które są częścią wyposażenia sprzętu medycznego oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne lub utratę danych, które mogą wyniknąć z używania nieaktualnych lub niekompatybilnych systemów operacyjnych.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 1 umowy, Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania i aktualizacji, o których mowa w umowie i w opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ, z chwilą ich udostępnienia Zamawiającemu, odpowiednio na podstawie licencji, sublicencji i subskrypcji, na standardowych warunkach producenta oprogramowania, które to warunki producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył do oprogramowania, w tym na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności zgodnie ze standardowymi warunkami licencyjnymi producenta, w szczególności zgodnie z jego przeznaczeniem, wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów i innych urządzeń, zwielokrotnianie, odtwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie, instalowanie i deinstalowanie, sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa), korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania, w szczególności danych, wyników, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.

- Wykonawca oświadcza, że licencje, sublicencje i subskrypcje dostarczone w ramach umowy,  zapewniają pełną realizację funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w szczególności funkcjonalności urządzeń, sprzętów, sprzętów informatycznych, systemów, systemów operacyjnych, narzędzi IT. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy okaże się, że licencje lub sublicencje lub subskrypcje nie zapewniają pełnej funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie lub w opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić brakujące licencje, sublicencje lub subskrypcje bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta oprogramowania lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie z oprogramowania, w tym jego aktualizacji, na zasadach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje i sublicencje na oprogramowanie, w tym aktualizacje, subskrypcje, nie zostaną wypowiedziane, za wyjątkiem przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji, sublicencji lub subskrypcji. W przypadku wypowiedzenia pomimo braku rażącego naruszenia warunków licencji, sublicencji lub subskrypcji przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 Umowy, dostarczy licencje, sublicencje i subskrypcje odpowiadające warunkom określonym umową.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej z chwilą udostępnienia odpowiednio oprogramowania lub aktualizacji, dokumenty wystawione przez producenta oprogramowania potwierdzające prawo Zamawiającego do korzystania i umożliwiające Zamawiającemu korzystanie (w tym aktywację) z licencji, sublicencji, subskrypcji, wsparcia do licencji na oprogramowanie. Wykonawca gwarantuje, że aktywacja będzie możliwa począwszy od dnia ich dostarczenia zgodnie ze zdaniem poprzednim.

- Na Zamawiającego, z chwilą przekazania, przechodzi własność wszelkich nośników przekazanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy (w szczególności nośników oprogramowania, licencji, sublicencji, subskrypcji, dokumentacji).

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z urządzeń, sprzętów, sprzętów informatycznych, systemów, systemów operacyjnych, narzędzi IT, oprogramowania, jego aktualizacji, o których mowa w umowie i w opisie przedmiotu zamówienia określonego w  SWZ, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich Wykonawcy, ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu z ww. tytułu oraz naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 11-17 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy umowa lub opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do licencji, sublicencji, subskrypcji, oprogramowania, sprzętu informatycznego, urządzeń IT, systemu, systemu informatycznego, systemu operacyjnego i w odniesieniu do każdego objętego umową, do korzystania, z którego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami niezbędna jest licencja, sublicencja lub subskrypcja.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego 
i technicznego Zamawiającego, umożliwiające prawidłową obsługę sprzętu medycznego, kontrolę sprawności sprzętu i jego konserwację, w ustalonym z Zamawiającym terminie uwzględniającym czas pracy personelu, nie później niż do dnia odbioru końcowego sprzętu medycznego. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi Protokół szkolenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia - na życzenie Zamawiającego - drugiego szkolenia personelu w okresie obowiązywania gwarancji sprzętu medycznego.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

- uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie sprzętu medycznego oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;

- wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę, z tym, że dla przypisania Wykonawcy odpowiedzialności wystarczającym jest stwierdzenie, że jego działanie naruszające Umowę skutkowało chociażby nieznacznym wzrostem prawdopodobieństwa szkody.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał pełen zakres danych niezbędnych dla należytego wykonania zarówno jego zobowiązań wynikających z umowy, jak i niezbędnych do osiągnięcia celu umowy. W związku z powyższym Strony uzgadniają, że Wykonawca nie będzie się mógł powoływać na brak wiedzy w tym zakresie, jako okoliczność wyłączającą lub ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 3. Warunki realizacji prac adaptacyjnych pomieszczeń

- Wykonawca w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń celem uruchomienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostarczanego sprzętu medycznego zobowiązany jest do:

- wykonania dokumentacji projektowej, projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, objętej umową wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz stosownych pozwoleń;

- przedstawienia Zamawiającemu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu;

- stosowania się do wskazówek i poleceń Zamawiającego, jak również dokonywania niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zmian w dokumentacji projektowej;

- wykonania wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania umowy;

- okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji przez osoby wykonujące przedmiot umowy;

- uczestniczenia w naradach technicznych na terenie robót w trakcie ich prowadzenia;

- Realizując roboty budowlane objęte niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z przepisami dotyczącymi realizacji tego typu prac, w tym w szczególności z przepisami BHP, ochrony środowiska oraz normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także zasadami sztuki budowlanej;

- do bieżącego sprzątania dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej zanieczyszczonej przez działania robót budowlanych oraz końcowego uprzątnięcia terenu robót;

- w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych, mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie realizowanego obiektu oraz zagrożenie dla samego obiektu oraz osób trzecich pozostających na obiekcie lub w jego pobliżu, podjąć roboty zabezpieczające. W opisanej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku uzgadniania powyższego z Zamawiającym;

- zorganizować i przeprowadzić na własny koszt działania w zakresie:

  - właściwego wygrodzenia i zabezpieczenia oraz oznaczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisów BHP,

  - zapewnienia bezpiecznego transportu sprzętu i materiałów na i z miejsca prowadzenia robót,

  - zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem, a także obowiązującym porządkiem,

  - prowadzenia robót budowlanych oraz zapewnienia porządku na całym terenie budowy i w jego otoczeniu prawidłowej gospodarki odpadami,

  - wykonywania wszelkich prób i pomiarów niezbędnych do realizacji zamówienia,

  - wykonywania niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac;

- informować Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, może być zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt;

- dostarczyć wszelkie materiały i urządzenia oraz wszelkie materiały pomocnicze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania przedmiotu umowy - w stanie nowym, kompletnym, bez wad i uszkodzeń, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami i normami;

- opracować dokumentację powykonawczą, złożyć oryginały wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo;

- wykonać inne niezbędne czynności w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy;

- wykonać wszelkie prace i czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,

- na bieżąco usuwać na własny koszt niepotrzebne materiały, odpady i puste pojemniki z terenu robót oraz zapewniać prawidłową i zgodną z prawem gospodarkę odpadami;

- uzgodnić z Zamawiającym niepowodujące utrudnień miejsce składowania materiałów niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych.

- Z chwilą przekazania protokołem terenu budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny w całym okresie realizacji umowy, za mienie na terenie budowy, utrzymanie należytego porządku na tym terenie i przestrzeganie przepisów BHP (w tym p.poż), bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą osoby pozostające w jego dyspozycji, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie przepisów bezpieczeństwa pracy odnotowanych po kontrolach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

- Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac adaptacyjnych, materiały, sprzęt medyczny i inne urządzenia znajdujące się w adaptowanych pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu i mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zdekompletowaniem, aż do ich odbioru protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i zarządzeń władz lokalnych oraz za wykonanie zobowiązań w stosunku do swoich pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie innych stosunków prawnych, wynikających z prawa pracy lub z innych przepisów.

- W przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy uszkodzeń na terenie robót Wykonawca pokryje wszelkie koszty powstałych szkód.

- Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, wody, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, wykonania prac adaptacyjnych, montażu, instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.

§ 4. Prawa autorskie

1. Wraz z podpisaniem Protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej dokumentacji lub którejkolwiek jej części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

- wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;

- wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

- tłumaczenie utworów w całości lub części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

- wykorzystywanie utworu do realizacji obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- najem;

- dzierżawa,

a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio Projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).

- Z chwilą podpisania bez uwag „Protokołu odbioru końcowego”, Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z utworu.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie niektórych czynności związanych z realizacją umowy Podwykonawcom, jest zobowiązany dołączyć oświadczenia tych osób o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego o treści zgodnej z ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu przy przekazaniu dokumentacji.

- Dokumentację należy wykonać w 2 egzemplarzach w formie wydrukowanej i oprawionej oraz w wersji elektronicznej: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.

§ 5. Terminy realizacji i warunki odbiorów

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy sprzętu medycznego – potwierdzonej przez obie strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu medycznego - w terminie do dnia 
20 grudnia 2024 r.

- wykonania zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt. 2-8 umowy, w tym: wykonania prac adaptacyjnych, montażu, instalacji, uruchomienia, uzyskania zezwoleń do uruchamiania i stosowania sprzętu medycznego  oraz uruchomiania pracowni oraz przeszkolenia personelu – potwierdzonych przez obie strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym i protokołem szkolenia – w terminie do ….....…. tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca co najmniej na 2 dni robocze przed terminem dostawy powiadomi przedstawicieli Działu Administracyjno–Technicznego Zamawiającego Panią Agnieszkę Zdrojewską i Pana Wojciecha Zielińskiego o planowanej dostawie na adres email: azdrojewska@zozmswia.bialystok.pl oraz wzielinski@zozmswia.bialystok.pl . Dostawa sprzętu medycznego zrealizowana będzie wyłącznie w dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku (w godz. od 8.00 do 14.00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz w złożonej ofercie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko i własnym staraniem.

- Zamawiający nie posiada przestrzeni magazynowej, jedynym dostępnym dla Wykonawcy obszarem będą pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki. Na czas prac adaptacyjnych, montażowych i instalacyjnych Zamawiający zamyka Pracownię Hemodynamiki, po wcześniejszym ustaleniu terminu i czasu trwania tych prac. Montaż i instalację uważa się za zakończony w chwili, gdy sprzęt medyczny jest w pełni gotowy i dopuszczony do używania. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za sprzęt medyczny, w tym ryzyko utraty lub jego uszkodzenia do czasu podpisania przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego, o którym mowa w  ust. 1 pkt. 2 i ust. 14-17 umowy.

- Koszty magazynowania sprzętu do czasu dostarczenia do siedziby Zamawiającego, transportu, wniesienia, zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i oszacowania możliwości drogi transportowej. Droga transportowa zaczyna się od pojazdu Wykonawcy, kończy zaś w pomieszczeniu, w którym nastąpić ma zainstalowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje transport sprzętu medycznego wyłącznie z wykorzystaniem istniejących dróg komunikacji ogólnej, Zamawiający nie przewiduje wykonywania jakichkolwiek otworów technologicznych w stałych przegrodach budowlanych. W przypadku konieczności usunięcia na drodze transportowej przeszkód, np. w postaci barierek, słupków, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego  w tym zakresie. W takiej sytuacji Wykonawca  zobowiązany będzie do naprawy na własny koszt, tj. przywrócenia do stanu pierwotnego infrastruktury Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu dostawy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu, rozładunku, montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia w budynku odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szkody powstałe podczas transportu stwierdzone zostaną protokołem. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w trakcie transportu, rozładunku, montażu lub instalacji w terminie do dnia określonego w ust. 1 pkt. 2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki nadające się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu medycznego do czasu ich usunięcia.

- Po dokonaniu czynności zdawczo-odbiorczych sprzętu medycznego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu medycznego bez istotnych wad i zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dostawy, w sposób uniemożliwiający jego utratę i uszkodzenie sprzętu medycznego.

- Za datę dostawy i odbioru sprzętu medycznego przyjmuje się datę odbioru bez istotnych wad i zastrzeżeń, potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu medycznego sporządzonym z udziałem obu Stron, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Odbioru ze strony Zamawiającego dokona przedstawiciel Działu Administracyjno–Technicznego oraz pracownik właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu medycznego wraz z dokumentami do przekazania i odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru sprzętu medycznego przez Zamawiającego, następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:

- wykaz sprzętu medycznego odpowiadający rodzajowo i ilościowo określonemu w ofercie: formularzu ofertowym, w tym w formularzu asortymentowo-cenowym, opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących łącznie załącznik nr 1 do umowy, wraz z numerami seryjnymi włącznie z numerami seryjnymi elementów składowych (modułów bądź części) opatrzonych indywidualnymi numerami seryjnymi w sytuacji, gdy którekolwiek z urządzeń się z nich składa,

- instrukcje obsługi do każdego z urządzeń oraz zainstalowanego oprogramowania, opisanych w załączniku nr 1 do umowy; w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej;

- karty gwarancyjne producenta do każdego z urządzeń opisanych w załączniku nr 1 do umowy;

- paszporty techniczne;

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy);

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej sprzętu;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów sprzętu;

- pełne oprogramowanie potrzebne do używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne, pendrive ) wraz z licencją na oprogramowanie w okresie korzystania z urządzenia;

- umowy licencyjne oprogramowania – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy;

- inne dokumenty przekazywane przez producenta – jeśli dotyczy.

- Podpisany przez obie strony Protokół zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu medycznego, bez istotnych wad i zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za koszt zakupu angiografu bez kosztu jego dostawy, zgodnie z pozycją 1. Formularza-asortymentowo-cenowego. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru z dostawy i odbioru sprzętu medycznego własność sprzętu medycznego przechodzi na Zamawiającego.

- Zgłoszenie do końcowego, ilościowego i jakościowego odbioru zamówienia może nastąpić po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu, uruchomieniu, przeszkoleniu personelu, uzyskaniu zezwoleń Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do uruchamiania i stosowania sprzętu medycznego oraz uruchomiania pracowni.

- Wykonawca co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru końcowego  powiadomi przedstawicieli Działu Administracyjno–Technicznego Zamawiającego Panią Agnieszkę Zdrojewską i Pana Wojciecha Zielińskiego o gotowości do odbioru końcowego na adres email: azdrojewska@zozmswia.bialystok.pl oraz wzielinski@zozmswia.bialystok.pl . Odbiór końcowy może nastąpić wyłącznie w dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku (w godz. od 8.00 do 14.00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

- Za datę końcowego odbioru zamówienia przyjmuje się datę odbioru bez istotnych wad i zastrzeżeń, potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym, sporządzonym z udziałem obu Stron, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do Umowy. Odbioru ze strony Zamawiającego dokona przedstawiciel Działu Administracyjno–Technicznego oraz pracownik właściwej pod względem merytorycznym komórki organizacyjnej SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku. W trakcie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności sprzętu medycznego, z wymaganymi parametrami/wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający dokona m.in. sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania sprzętu w odniesieniu do wszystkich jego funkcji, a także prawidłowości wykonania integracji sprzętu medycznego z innym sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, a także integracją z systemem PACS/RIS, o których mowa w treści umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru końcowego sprzętu medycznego przez Zamawiającego, wszystkie dokumenty odbiorcze i dopuszczające do pracy oferowane systemy i sprzęt medyczny, uzyskane zezwolenie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchamianie i stosowanie dostarczonych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz zezwolenie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchamianie Pracowni, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1277); Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową i powykonawczą, wyniki pomiarów, testów, itp. dotyczących realizowanego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia paszportu technicznego wszystkich sprzętów objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu medycznego wraz z dokumentami do przekazania i odbioru końcowego.

- Podpisany przez obie strony Protokół zdawczo-odbiorczym końcowy, bez istotnych wad i zastrzeżeń, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego pozycji 2. Formularza-asortymentowo-cenowego.

- Za Istotne zastrzeżenia strony uznają zastrzeżenia dotyczące niezgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, złożoną ofertą lub przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej lub powodujące, że urządzenia nie nadają się do użytkowania.

- Negatywna weryfikacja parametrów dostarczonego przedmiotu umowy określonych w ofercie i SWZ, po dostawie i oddaniu do użytkowania, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody lub obowiązkiem dostawy sprzętu o parametrach zgodnych z ofertą i SWZ.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu medycznego niespełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru sprzętu medycznego i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę niezgodności przedmiotu zamówienia z umową lub jego wady, postanowienia § 7. niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 6. Gwarancja, rękojmia

- Okres pełnej gwarancji rozumiany jako okres bezpłatnej obsługi serwisowej, obejmującej przeglądy, naprawy gwarancyjne, konserwację wraz z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdy, robociznę inż. serwisowych, itp. wynosi

miesięcy, liczone od daty podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres obowiązywania gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona minimum

nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wraz z konserwacją, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego, z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd wraz z konserwacją i wymianą uszkodzonych części zamiennych powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji.

- Czas reakcji autoryzowanego serwisu na zgłoszoną awarię (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do naprawy lub stawienie się upoważnionej przez autoryzowany serwis gwarancyjny osoby w siedzibie Zamawiającego w celu naprawy) wynosi nie więcej niż 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

- Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi:

a) nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, od dnia zgłoszenia awarii,

b) wymagającej importu  części nie dłużej niż 10 dni roboczych, od dnia zgłoszenia awarii.

5. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego związany z usunięciem wady.

6. W razie dwukrotnej naprawy części (podzespołu) przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany danego podzespołu (części) przedmiotu umowy na nowy w terminach określonych w ust. 4.

7. W razie potrzeby wykonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu medycznego odbywa się z należytą starannością i na ryzyko Wykonawcy. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o stwierdzonych wadach, brakach lub awariach przedmiotu umowy i konieczności dokonania ich usunięcia, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie i mailowo: tel.: .……, e-mail: …....., w godzinach …………

§ 7. Kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

- z tytułu niedotrzymania terminu dostawy sprzętu medycznego określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1  - w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 3 niniejszej umowy;

- z tytułu niedotrzymania terminu wykonania zakresu przedmiotu umowy, określonego w  § 1 ust. 2 pkt. 2-8 - w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 3 niniejszej umowy;

- z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu medycznego, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 4 i 6 niniejszej umowy;

- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia wypłaconego z tytułu niniejszej Umowy.

      - Jeżeli w rezultacie niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnienia w jej realizacji, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Zamawiający straci prawo dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w preambule umowy tj. dofinansowania zakupu angiografu jednopłaszczyznowego, w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w zakresie zadania pn. „Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu” dotyczącego Działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość dotacji Ministerstwa Zdrowia przyznaną Zamawiającemu na podstawie umowy na realizację tego zadania; wysokość dotacji: nie więcej niż 3 000 000,00 zł brutto. W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy dotyczących kar maksymalnych, określonych w ust. 4.

      - Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 3;

      - W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy.

      - Naliczenie kar umownych następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

      - Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej.

      - W przypadku odstąpienia od umowy w części Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną oraz z tytułu rękojmi względem zrealizowanej części umowy, na zasadach określonych w umowie.

      - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty kar umownych, naliczonych do dnia rozwiązania umowy wskutek odstąpienia, ani nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z nabytych licencji.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8. Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Zamawiającemu faktur, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:

zgłoszony do Urzędu Skarbowego do rozliczeń podatkowych, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur:

1) za angiograf jednopłaszczyznowy (bez kosztów dostawy), zgodnie z poz. 1 Formularza asortymentowo-cenowego – w kwocie ………….…. zł netto (słownie: ……………..), 
tj. ………..…….. zł brutto (słownie: ……….….);

2) za pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, zgodnie z poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego – w łącznej kwocie ………….…. zł netto (słownie: ……………..), tj. ………..…….. zł brutto (słownie: ……….….).

3. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z Zamawiającym treści faktur przed dniem dokonania czynności zdawczo-odbiorczych, zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia w zakresie prawidłowości rozliczenia dofinansowania otrzymanego na realizację zadania pn. „Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu” w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, o których mowa w ust. 2, nie później niż następnego dnia roboczego po podpisaniu przez obie Strony umowy, bez istotnych wad i zastrzeżeń, odpowiednio: Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu medycznego; Protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego.

5. Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) Zamawiający akceptuje otrzymanie faktury elektronicznej, którą należy przesłać na adres e-mail: faktury@zozmswia.bialystok.pl

6. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9. Przeniesienie praw i obowiązków

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych umową na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody podmiotu tworzącego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażonej w trybie określonym w art. 54 ust. 5-7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

§ 10. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 456 Ustawy. W tym przypadku Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

- Odstąpienia, o którym mowa ust. 1, dokonuje się pod rygorem nieważności na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

§ 11. Zmiany umowy

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w przypadku:

- zmiany ceny zgodnie z postanowieniami  ust. 2 niniejszego paragrafu;

- szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji, wystąpienia przejściowego braku urządzenia z przyczyn leżących po stronie producenta lub będące następstwem działania organów administracji publicznej, wycofanie urządzenia z rynku, pojawienia się jego nowej generacji  o identycznych parametrach i nowych opcjach, po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę na urządzenie nowe o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie;

- zmiany danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie;

- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji zapisów umowy;

- zmiany postanowień umowy, związanych z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny w przypadku:

- zmiany stawki VAT - zmiana ceny następuje z dniem powstania obowiązku podatkowego, przy czym przy czym zmianie ulegnie tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian;

- zmniejszenie ceny w każdym przypadku,

3. Terminy realizacji umowy ustalone w § 5 ust. 1 mogą ulec zmianie wyłącznie w sytuacji zaistnienia poniższych okoliczności:

- zmiany spowodowanej siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej, w tym klęskami żywiołowymi, zamieszkami, strajkami generalnymi, działaniami zbrojnymi lub działaniami władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów itp.;

- zmiany będącej następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- konieczności zmiany terminu przekazania pomieszczeń do adaptacji, montażu, instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego  Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż o okres przesunięcia terminu przekazania miejsca instalacji w stosunku do określonego w umowie;

- wstrzymania prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- konieczności wstrzymania lub przesunięcia realizacji umowy w związku z demontażem starego angiografu i jego urządzeń peryferyjnych. Tym samym Zamawiający zastrzega w przypadku niezbędnej potrzeby, możliwość wstrzymania robót lub ich przesunięcie w celu prawidłowego skoordynowania obu zadań. Skutkować to będzie zmianą terminu wykonania umowy jednak w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż o okres wstrzymania robót w stosunku do określonego w umowie;

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3, terminy realizacji mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

- O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust. 3 pkt. 1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, wskazując nowy termin.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę:

  - propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego

  - warunki zmian:

- Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy;

- przypadki zmian umowy określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażeni takiej zgody.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Wysokość zabezpieczenia ustala się, na 5%  wartości umowy brutto, o której mowa       w § 1 ust. 1, tj. na kwotę ……………………….zł.

- Zgodnie z wymogiem SWZ oraz deklaracją wynikającą z oferty Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem niniejszej umowy,                    tj. w dniu ……………..................., w formie ………………………………………………………………...., na dowód czego przedkłada stosowny dokument/dokumenty (w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w pieniądzu - dowód wpłaty na konto Zamawiającego podane w SWZ, w przypadku gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeń – odpowiedni dokument potwierdzający udzielenia odpowiednio gwarancji/poręczenia) który/które stanowić będą załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- 60% kwoty wskazanej w ust. 2, Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego i Protokołu szkolenia. Pozostałe 40% zostanie zwrócone po zakończeniu okresu rękojmi w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 13. Zachowanie poufności

1.	Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, wszystkich postanowień i warunków niniejszej umowy oraz innych poufnych informacji uzyskanych podczas realizacji Przedmiotu umowy, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:

a) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy;

b) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;

c) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                      16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233);

d) innych informacji prawnie chronionych; które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku                  z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania,    w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

2.	Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcy i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji umowy będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji ustawowo chronionych z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.	Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych 
i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

3. Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygania problemów wynikłych w trakcie realizacji umowy, zaś w przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu  będzie sąd powszechny w Białymstoku.

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarze dla  Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, w tym formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu zamówienia (oferta sporządzona przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 1 i 2 do SWZ)

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu medycznego

Załącznik nr 3A – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego

Załącznik nr 3B – Wzór protokołu szkolenia

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 6 - Polisa odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 2 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

z dostawy i odbioru sprzętu medycznego

sporządzony w dniu …………………

Na podstawie umowy nr ……………………………………… zawartej w dniu …………………………….

dotyczącej postępowania: „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok | …………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) |

- W dniu …………………………….. Wykonawca dokonał dostawy nw. sprzętu medycznego:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, model, producent | Ilość szt./kpl. ** | Rok produkcji | Numer fabryczny/seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograf jednopłaszczyznowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

** W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt medyczny jest produktem fabrycznie nowym.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt medyczny jest kompletny.

- Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do ww. sprzętu medycznego (*zaznaczyć właściwe):

- instrukcje obsługi do każdego z urządzeń oraz zainstalowanego oprogramowania, opisanych w załączniku nr 1 do umowy; w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej;

- karty gwarancyjne producenta do każdego z urządzeń opisanych w załączniku nr 1 do umowy;

- paszporty techniczne (informacje w zakresie daty zainstalowania i terminu następnego przeglądu wypełnione po uruchomieniu sprzętu medycznego);

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy);

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej sprzętu;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów sprzętu;

- pełne oprogramowanie potrzebne do używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne, pendrive ) wraz z licencją na oprogramowanie w okresie korzystania z urządzenia;

- umowy licencyjne oprogramowania – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy;

- inne dokumenty przekazywane przez producenta – jeśli dotyczy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający (*zaznaczyć właściwe):

- dokonuje odbioru dostawy ww. sprzętu medycznego.

- odmawia dokonania odbioru (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| ZAMAWIAJĄCY (przedstawiciel Działu Administracyjno-Technicznego) | UŻYTKOWNIK (jednostka organizacyjna szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………… (podpis) | ………………………………………… (podpis) | ………………………………………… (podpis) |

Załącznik nr 3A do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY KOŃCOWY

sporządzony w dniu …………………

Na podstawie umowy nr ……………………………………… zawartej w dniu …………………………….

dotyczącej postępowania: „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego do SP ZOZ MSWiA                               w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok | …………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) |

- W dniu …………………………….. Wykonawca dokonał przekazania nw. sprzętu medycznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, model, producent | Ilość szt./kpl. ** | Rok produkcji | Numer fabryczny/seryjny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograf jednopłaszczyznowy |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

** W przypadku zakupów określonych jako „Zestaw” lub „Komplet” należy wymienić wszystkie poszczególne elementy zestawu/kompletu.

- Zamawiający oświadcza, że:

- Wykonawca dokonał instalacji i uruchomienia w/w urządzeń w dniu …………………,

w ……………………………………………………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej szpitala)

- Wykonawca udziela gwarancji od dnia …………………………… na okres ………… miesięcy.

- Wykonawca w dniach …………………………………….. przeprowadził szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi i podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji w/w urządzeń potwierdzone załączonym protokołem,

- Dostarczony sprzęt medyczny jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone szczegółowo w SWZ, Umowie oraz w załącznikach.

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w SWZ, Umowie oraz w załącznikach, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione;

- Wykonawca wykonał inne obowiązki określone w Umowie, wg wiedzy Zamawiającego na dzień podpisania niniejszego protokołu;

- Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego sprzętu medycznego oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy;

- Uwagi do protokołu:……………………………………………………………………….…………………...................……

……………………………………………………………………………………………………………..………........…........…………..

………………………..…………………………………………………………………………………..................……………………..

- Zamawiający odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………............……………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| ZAMAWIAJĄCY (przedstawiciel Działu Administracyjno-Technicznego) | UŻYTKOWNIK (jednostka organizacyjna szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………… (podpis) | …………………………………………. (podpis) | ………………………………………… (podpis) |

Załącznik nr 3B do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

sporządzony w dniu …………………………

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok | …………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) |

W dniu ………………..…….. przeprowadzono szkolenie w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji sprzętu medycznego zakupionego zgodnie z umową nr: ………………….

dotyczącą postępowania: „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”

| Lp. | Osoba uczestnicząca w szkoleniu – personel Zamawiającego (imię i nazwisko) | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |

Uwagi do protokołu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ZAMAWIAJĄCY (przedstawiciel Działu Administracyjno-Technicznego) | UŻYTKOWNIK (przedstawiciel komórki organizacyjnej Szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………………… (podpis) | ………………………………………………… (podpis) | ……………………………………………… (podpis) |

Załącznik nr 3a do SWZ

egz. Zamawiającego/Wykonawcy

UMOWA DZP…………….......2024 – projekt

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000002250, adres: 
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, NIP 5422513061, zwanym dalej Administratorem danych, 
w imieniu którego działa:

Marek Stanisław Karp- Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, uprawniony do reprezentacji Zamawiającego, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS

a

wpisanym przez

do

pod numerem

NIP

zwanym w treści umowy Podmiotem przetwarzającym, w imieniu którego działają:

Niniejsza Umowa przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „Umową”) jest związana 
z Umową DZP.2345.......2024 zawartą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania DZP.2344.50.2024, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,     pn. „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego  do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe  do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym                      w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące dane:  dane identyfikacyjne pacjenta (zapisane na sprzęcie medycznym), tj. imię, nazwisko, numer ID pacjenta, numer PESEL, szczególne kategorie danych, tj. dane dotyczące zdrowia, rodzaj przeprowadzonego badania, przebieg badania, rozpoznanie.

- Przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: przeglądanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zawartych w umowie głównej.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji Umowy głównej nr DZP.2345............2024.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych                 i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, ale nie niższy niż przyjęty u Administratora danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. Listę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy przekazać Administratorowi danych przed przystąpieniem tych osób do realizacji powierzonych im zadań.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, ale nie później niż w ciągu 48 godzin.

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („informacje chronione”).

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odebrać od osób, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z §3 ust. 3 Umowy, oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych przetwarzanych przez nie, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  w tajemnicy informacji chronionych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem: ……………………………………… lub stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

  - zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

  - podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu 
z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający 
w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej zgody Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. 
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawi to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać te same wymogi i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. W tym celu Podmiot przetwarzający przekaże Administratorowi niezbędne informacje oraz umożliwi w razie potrzeby dokonania kontroli w siedzibie Podmiotu przetwarzającego.

- Administrator danych będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych we właściwym protokole.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, o których mowa w §5.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Kary umowne

- W przypadku stwierdzenia naruszeń przez Podmiot przetwarzający postanowień niniejszej Umowy Podmiot ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych w Kodeksie cywilnym .

- W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Czas obowiązywania umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,

- Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia Umowy głównej przez którąkolwiek ze stron.

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w takiej samej liczbie jednobrzmiących egzemplarzy, co Umowa główna.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz właściwych przepisów prawa.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

Administrator danych 					Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 4 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [S], data [], strona

[Numer ogłoszenia w Dz.U. S]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przetarg nieograniczony na dostawę angiografu jednopłaszczyznowego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP.2344.50.2024 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 5 do SWZ

DZP.2344.50.2024

Oświadczenie

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do Reprezentacji |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że:

Warunki udziału w postępowaniu spełnia/ają w naszym imieniu  spełniają Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

#### Załącznik nr  6 do SWZ

DZP.2344.50.2024

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Ja (My) niżej podpisany (i):

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych do oddania nw. zasobów:

(określenie zasobów)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:

Wpisać nazwę postępowania

Oświadczam, że:

- udostępnię Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

- zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia publicznego będzie następujący:

- okres mojego udostępnienia zasobów Wykonawcy będzie następujący:

(miejsce i data)

Załącznik nr 7 do SWZ

DZP.2344.50.2024

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam:

że  należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn.zm.), o której mowa 
w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na                                      dostawę angiografu jednopłaszczyznowego na potrzeby SP ZOZ MSWiA 
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

| Lp. | Podmioty należące do grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej                                         z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - że nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn.zm.), o której mowa w art. 85 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

*niepotrzebne skreślić lub  usunąć

Załącznik nr 8 do SWZ

DZP.2344.50.2024

Podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego  na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego",   oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt                       4, 5 , 7 ustawy Pzp.

## 3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

## 4. Oświadczam że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                             w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie                     art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

Załącznik nr 9 do SWZ

DZP.2344.50.2024

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa angiografu jednopłaszczyznowego do  SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt  4, 5, 7 ustawy Pzp.

## Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

## Oświadczam że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy   z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

ustawy Pzp. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                            w ustawie Pzp.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW( WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 lit d) Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych:

(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

W związku z poleganiem na ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW załączam wraz z ofertą:

- Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.