## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ |  |  | 11/ZP/2023
Opis przedmiotu zamówienia - automatyczny analizator koagulologiczny
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE - szczegółowy opis
1. | Analizator automatyczny, rok produkcji min. 2021 rok po pełnym przeglądzie technicznym | Tak
2. | Wydajność min. 60 testów/godz. dla PT | Tak
3. | Pomiary w pojedynczych kuwetach jednorazowego użytku | Tak
4. | Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza | Tak
5. | Możliwość oznaczania PT, APTT, fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu. | Tak
6. | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek – bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków | Tak
7. | Możliwość dostawiania próbki citowej | Tak
8. | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków | Tak
9. | Analizator wyposażony w stojak na próbki o stałym dostępie | Tak
10. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek | Tak
11. | Podgląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów. | Tak
12. | Wbudowana drukarka termiczna | Tak
13. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem laboratoryjnym. Koszt podłączenia do systemu Eskulap ponosi Wykonawca | Tak
14. | Materiały kontrolne zmianowane dla zaoferowanego analizatora z możliwością mrożenia | Tak
15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek | Tak
16. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika | Tak
17. | Aparat wyposażony w UPS | Tak
1. Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego pełen pakiet usług serwisowych dla analizatora, będącego przedmiotem dzierżawy.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane urządzenie będące przedmiotem dzierżawy w całym okresie trwania umowy.
3. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość opakowań prób kontrolnych i niezbędnych kalibratorów.
4. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego z obsługi analizatora.