ZAKRES 1 (DLA ODDZ.ANESTEZJOLOGII)														         																Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY ANALIZATOR

| Lp. | Określenie parametrów granicznych | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny, fabrycznie nowy, dopuszcza się używany rok produkcji 2020 lub 2021, pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, pH, pCO2, pO2, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, Hb oraz frakcje Hb (MetHb, COHb). Podać model, typ, producenta. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym – zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierające wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak: sonda aspirująca, odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki maksymalnie w dwóch wymiennych kasetach. |  |
|  | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości zapewniający automatyczną kontrolę, naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający codziennych czynności obsługowych ze strony użytkownika w trakcie jego użytkowania, kontrola skalkulowana minimum trzy razy dziennie dla każdego parametru. |  |
|  | Dolny zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,10 lub 0,11 mmol/l |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
|  | Maksymalna objętość próbki 150 l, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki |  |
|  | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych) |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
|  | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
|  | Oprogramowanie wraz z ewentualnym sprzętem pozwalającym na nadzór i monitoring pracy aparatów w laboratorium i poza nim będących przedmiotem postępowania |  |
|  | Ilość oznaczeń z jednej kasety maks. 450 |  |
|  | Uczestnictwo w kontroli międzynarodowej dla pochodnych hemoglobiny |  |
|  | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 4 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |
|  | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022. DZ.U.poz. 974 ze zm. |  |
|  | Przesył wykonanych wyników badań na w/w analizatorze do dokumentacji pacjenta do Szpitalnego systemu Informatycznego AMMS |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty

ZAKRES 2- dla DDL													Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY ANALIZATOR

(SZT. 1)

| Lp. | Określenie parametrów granicznych | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny, fabrycznie nowy, dopuszcza się używany rok produkcji 2020 lub 2021, pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, pH, pCO2, pO2, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, Hb oraz frakcje Hb (MetHb, COHb). Podać model, typ, producenta. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym – zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierające wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak: sonda aspirująca, odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki maksymalnie w dwóch wymiennych kasetach. |  |
|  | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości zapewniający automatyczną kontrolę, naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający codziennych czynności obsługowych ze strony użytkownika w trakcie jego użytkowania, kontrola skalkulowana minimum trzy razy dziennie dla każdego parametru. |  |
|  | Dolny zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,10 lub 0,11 mmol/l |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
|  | Maksymalna objętość próbki 150 l, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki |  |
|  | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych) |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
|  | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
|  | Oprogramowanie wraz z ewentualnym sprzętem pozwalającym na nadzór i monitoring pracy aparatów w laboratorium i poza nim będących przedmiotem postępowania |  |
|  | Ilość oznaczeń z jednej kasety maks. 450 |  |
|  | Uczestnictwo w kontroli międzynarodowej dla pochodnych hemoglobiny |  |
|  | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 4 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |
|  | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022. DZ.U.poz. 974 ze zm. |  |
|  | Podłączenie aparatów do posiadanego przez zamawiającego systemu LSI (komunikacja dwukierunkowa wraz z transmisją danych) 1 zestaw komputerowy (stacja, czytnik kodów kreskowych, klawiatura, mysz i monitor) |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty

ZAKRES 2 dla DDL

Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE ANALIZATOR (SZT. 1)

| Lp. | Określenie parametrów graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny, fabrycznie nowy, dopuszcza się używany rok produkcji nie starszy niż 2017 pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, pH, pCO2, pO2, Ca++, glukoza, mleczany, Hct lub Hb Podać model, typ, producenta. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym – zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierające wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak: sonda aspirująca, odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki maksymalnie w dwóch wymiennych kasetach. |  |
|  | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości zapewniający automatyczną kontrolę, naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający codziennych czynności obsługowych ze strony użytkownika w trakcie jego użytkowania, kontrola skalkulowana minimum trzy razy dziennie dla każdego parametru. |  |
|  | Dolny zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,10 lub 0,11 mmol/l |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
|  | Maksymalna objętość próbki 150 l, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki |  |
|  | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych) |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
|  | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
|  | Oprogramowanie wraz z ewentualnym sprzętem pozwalającym na nadzór i monitoring pracy aparatów w laboratorium i poza nim będących przedmiotem postępowania |  |
|  | Ilość oznaczeń z jednej kasety maks. 300. |  |
|  | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022. DZ.U.poz. 974 ze zm. |  |
|  | Podłączenie aparatów do posiadanego przez zamawiającego systemu LSI (komunikacja dwukierunkowa wraz z transmisją danych) |  |
|  | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 4 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony): dl pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty

Zakres nr 3 – Oddział Noworodkowy											Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH

DO SPEŁNIENIA PRZEZ ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2020 pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, Ca++, Cl-, pH, pCO2, pO2 ,glukoza, mleczany, bilirubina Hct. Hb oraz jej frakcje Podać model, typ, producenta. |  |
| 2 | Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienialne tj.: odczynniki, elektrody/sensory, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. |  |
| 3 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 4 | Badania kontroli jakości przeprowadzone w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru. System kontroli jakości dodatkowo wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywołać interferencje bez udziału operatora. Automatyczna dokumentacja naprawy błędów: bieżący dostęp z ustawień operatora do raportów błędów (data, rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony. |  |
| 5 | Automatyczne oświetlenie pola aspiracji i próbki. |  |
| 6 | Maksymalna objętość próbki 150 ul, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary i ze strzykawki, możliwość podania mikropróbki max objętość 70 ul (gazometria i hematokryt) |  |
| 7 | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
| 8 | Czas pomiaru nie większy niż 45 sekund |  |
| 9 | Wbudowana baza danych pacjentów na min. 10 000 oraz drukarka termiczna |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
| 11 | Ilość oznaczeń z jednej kasety nie większa niż 200 ozn. |  |
| 12 | Dwukierunkowa transmisja danych. Włączenie analizatora do szpitalnego systemu informatycznego , oprogramowanie pozwalające na zdalny nadzór i monitoring pracy aparatu przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej |  |
| 13 | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
| 14 | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 3 miesiące od dostarczenia do Zmawiającego |  |
| 15 | Przeglądy okresowe analizatora zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy |  |
| 16 | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022. DZ.U.poz. 974 ze zm. |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla pkt. 1 -11.

ZAKRES 4 – Blok Operacyjny												Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY ANALIZATOR

| Lp. | Określenie parametrów granicznych | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny, fabrycznie nowy, dopuszcza się używany rok produkcji nie starszy niż 2023, pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, pH, pCO2, pO2, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, Hb oraz frakcje Hb (MetHb, COHb). Podać model, typ, producenta. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym – zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierające wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak: sonda aspirująca, odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki maksymalnie w dwóch wymiennych kasetach. |  |
|  | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości zapewniający automatyczną kontrolę, naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający codziennych czynności obsługowych ze strony użytkownika w trakcie jego użytkowania, kontrola skalkulowana minimum trzy razy dziennie dla każdego parametru. |  |
|  | Dolny zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,10 lub 0,11 mmol/l |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
|  | Maksymalna objętość próbki 150 l, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki |  |
|  | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych) |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
|  | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
|  | Oprogramowanie wraz z ewentualnym sprzętem pozwalającym na nadzór i monitoring pracy aparatów w laboratorium i poza nim będących przedmiotem postępowania |  |
|  | Ilość oznaczeń z jednej kasety maks. 200 |  |
|  | Uczestnictwo w kontroli międzynarodowej dla pochodnych hemoglobiny |  |
|  | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 4 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |
|  | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022. DZ.U.poz. 974 ze zm. |  |
|  | Przesył wykonanych wyników badań na w/w analizatorze do dokumentacji pacjenta do Szpitalnego systemu Informatycznego AMMS |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty

ZAKRES nr 5 dla DDL														Załącznik nr 1B

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA DLA TESTÓW KASETKOWYCH DO OZNACZANIA TOKSYN A / B CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE (CLOSTRIDIUM DIFFICILE) i ANTYGENU GDH.

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Test kasetkowy, immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A /B Clostridioides difficile (Clostridium difficile) w próbkach kału ludzkiego na jednej kasetce. |  |
|  | Zestaw do wykonania oznaczenia zawiera koniugat, kontrolę dodatnią oraz skalowane pipetki. |  |
|  | Koniugat ma zawierać przeciwciała przeciwko toksynom oraz GDH. |  |
|  | Wykrywalność dla antygenu GDH nie gorsza niż 0,8 ng/ml; wykrywalność dla toksyny A nie gorsza niż 0,7 ng/ml; wykrywalność dla toksyny B nie gorsza niż 0,2 ng/ml. |  |
|  | Czułość i swoistość testu wyznaczona względem metody referencyjnej tj. tkankowej/bakteryjnej dla minimum 1000 próbek. |  |
|  | Testy kasetkowe pakowane indywidualnie w opakowania foliowe. Wielkość opakowania maksymalnie 25 testów. |  |
|  | Dozowanie materiału do jednej studzienki. |  |
|  | Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin. |  |
|  | W każdym teście kasetkowym znajduje się wewnętrzna kontrola jakości zapewniająca poprawność wykonania testu. |  |
|  | Testy zwalidowane do wykrywania toksyny A i B Clostridioides difficile (Clostridium difficile) w kale, z podłoży transportowych. |  |
|  | Data ważności testów nie krótsza niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy do laboratorium. |  |
|  | W razie otrzymania wyników niespójnych oraz wątpliwości co do prawidłowości wyników zapewnienie konsultacji badań w laboratorium referencyjnym (możliwość wykonania analizy porównawczej) wraz z transportem próbki. |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla punktów: 1-10 z opisem pliku.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty

Załącznik nr 1B

Zakres nr 7 dla DDL

- PARAMETRY WYMAGANE TESTY

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Dzierżawa na okres 6 miesięcy analizatora nie starszego niż rok produkcji 2019 – automatyczny system do hodowli i detekcji drobnoustrojów krwi i płynów ustrojowych, wyposażonego w UPS. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy. |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy z nową stacją roboczą (wymagania zawarte w załączniku 1D) na którym zostanie docelowo zainstalowany system ProfLab. |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych w systemie LIS oraz podłączenie analizatora do LSI (ProfLab). |  |
|  | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych 240. |  |
|  | Podgląd w programie parametrów próbki w czasie inkubacji. |  |
|  | Dostęp do celek inkubacyjno-pomiarowych przez użytkownika. |  |
|  | Możliwość selektywnego wyłączania cel inkubacyjno-pomiarowych. |  |
|  | Komputer sterujący aparatem wbudowany w analizator. |  |
|  | Wprowadzanie numeru próby za pomocą czytnika kodów paskowych. |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja wyniku dodatniego- sygnał świetlny i dźwiękowy |  |
|  | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonej pojedynczej celi lub grupy. |  |
|  | Możliwość zmiany przez użytkownika czasu inkubacji próbki dla rodzaju butelki i dla pojedynczej butelki. |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w postaci graficznej lub tekstowe w j. polskim. |  |
|  | Archiwizacja danych oraz możliwość przesłania danych na nośnik zewnętrzny. |  |
|  | Analizator o maksymalnych wymiarach: szerokość do 90cm, głębokość do 70cm – z uwagi na ograniczoną powierzchnię. |  |
|  | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (minimum 24h) bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów. Potwierdzone wpisem do oryginalnej instrukcji producenta dla podłoży oraz tłumaczenie w j. polskim tego dokumentu. |  |
|  | Maksymalna waga pełnego analizatora z podłożami 200kg |  |
|  | Podłoża: |  |
|  | Pożywki płynne do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów. Termin ważności podłoży min. 6 miesięcy. |  |
|  | Hodowla i detekcja grzybów i bakterii w jednym podłożu. |  |
|  | Brak konieczności stosowania oddzielnych podłoży transportowych. |  |
|  | Średnia czułość analityczna dla podłoży do posiewów krwi poniżej 6 CFU/butelkę. |  |
|  | Podłoża pediatryczne umożliwiają posiew małych objętości krwi – min. 0,5ml. |  |
|  | Butelki nietłukliwe wykonane z plastiku. |  |
|  | Butelki ze skalą do pomiaru ilości pobieranego materiału. |  |
|  | Jeżeli jest wymagane użycie suplementu niezbędnego do wzrostu drobnoustrojów trudno rosnących (normalnie jałowe płyny ustrojowe) należy go ująć w materiałach dodatkowych (dla 300 butelek na 6 miesięcy). |  |
|  | Podłoża z inhibitorem hamującym substancje lub/i antybiotyki, które mogą hamować wzrost drobnoustrojów. |  |
|  | Przechowywanie butelek w temperaturze pokojowej bez konieczności ogrzewania ich przed iniekcją materiału do podłoża. |  |
|  | Podłoża mają być dostarczone na koszt sprzedającego sukcesywnie w terminie podanym przez kupującego przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez nabywcę na bieżąco. |  |
|  | Podłoża posiadają dla każdej serii certyfikat jakości (świadectwo kontroli jakości) dla każdego rodzaju podłożą. Dokument zawiera podpis osoby przeprowadzającej kontrolę lub informację o elektronicznej walidacji procesu. Wskazać miejsce skąd można pobierać certyfikaty w trakcie trwania umowy. |  |
|  | Ogólne: |  |
|  | Wykonawca zapewni kontrolę międzylaboratoryjną w przypadku wyników wątpliwych wymagających sprawdzenia wraz z transportem próbek. |  |

- Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla punktów 1-17, 18-27 z opisem pliku.

- Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty