## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do cewnikowania naczyń żylnych - prowadnik
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik do naczyń żylnych "J" |  |  | szt. | 30
1.1 | Prowadnik umożliwia założenie wkłucia centralnego, cewnika dializacyjnego itp. | Tak
1.2 | Prowadnik do naczyń żylnych "J" (0,035'' - 60-70 cm) | Tak
1.3 | Długość: 60 - 70 cm | Tak
1.4 | Średnice: 0.032'', 0.035'', 0.038'' - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Obwody oddechowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ anestetyczny do aparatów do znieczulania |  |  | szt. | 1100
1.1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania | Tak
1.2 | Obwód dwururowy (tzw. rura w rurze) - koaksjalny | Tak
1.3 | Obwód karbowany, średnica 22 mm | Tak
1.4 | W zestawie także łącznik z portem kapno, dodatkowa rura przedłużająca, worek oddechowy (2 l) | Tak
1.5 | Długość obwodu - minimum 180 cm | Tak

## 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łącznik EnFit do EnPlus
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Adapter EnFit do EnPlus |  |  | szt. | 2000
1.1 | Złącze/Adapter umożliwiający podłączenie strzykawki typu EnFit do opakowania z końcówką EnPlus, przebicie membrany i pobranie diety (np. pobranie żywienia do strzykawki Enfit z opakowania Supportan lub Pack) | Tak
1.2 | Złącze EnPlus na EnFit | Tak
1.3 | Złączka posiada zakręcany koreczek, pozwalający na zabezpieczenie Packa po przebiciu membrany | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: od 10 do 50 szt./op. | Tak, wpisać
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zamknięty system dostępu naczyniowego (zawór bezigłowy) - do naczyń żylnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194120-3 Artykuły do infuzji, 33141220-8 Kaniula, 33141310-6 Strzykawki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zawór bezigłowy dostępu naczyniowego (żylny) |  |  | szt. | 50000
1.1 | Łącznik/Adapter bezigłowy | Tak
1.2 | Łącznik obustronnie zakończony złączami Luer-Lock (z jednej strony można nakręcić go na port LL w kaniuli dożylnej, z drugiej można nakręcić na niego strzykawkę LL, jak również użyć zwykłej strzykawki Luer) | Tak
1.3 | Umożliwia pobieranie próbek, wstrzykiwanie i prowadzenie infuzji płynów oraz leków (w tym cytostatyków), żywienia pozajelitowego (w tym emulsji lipidowych) | Tak
1.4 | Wyposażony w membranę, która zamyka się automatycznie po odłączeniu innych urządzeń | Tak
1.5 | Prosty tor przepływu wewnątrz łącznika | Tak
1.6 | Możliwość używania przez minimum 7 dni | Tak
1.7 | Możliwość podłączenia i rozłączenia do wyrobu: minimum 100 razy | Tak
1.8 | Przestrzeń martwa wyrobu: maksymalnie 0,5 ml | Tak
1.9 | Przepływ 170 ml/min lub większy | Tak
1.10 | Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne przynajmniej 0,05 Bara | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny bez zawartości lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
1.14 | Instrukcja obsługi wyrobu w języku polskim | Tak
1.15 | Instrukcja obsługi musi zawierać informacje o ilości dni, przez które można stosować wyrób oraz o maksymalnej ilości aktywacji wyrobu (ilości użycia tj. podłączenia i rozłączenia do wyrobu) | Tak
1.16 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparat do przetoczeń Ambix Nova
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194110-0 Pompy infuzyjne, 33141624-0 Zestawy do podawania leków
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do przetoczeń Ambix Nova |  |  | szt. | 3000
1.1 | Zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu do pompy Ambix Nova | Tak
1.2 | Zestaw w pełni kompatybilny z pompą Ambix Nova | Tak

## 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Fraizer
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33141642-2 Akcesoria do drenażu
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Końcówka metal. mikrochirurg. - typu Frazier |  |  | szt. | 1700
1.1 | Końcówka jednorazowa | Tak
1.2 | Końcówka typu Frazier (możliwość doginania do pożądanego kształtu) | Tak
1.3 | Końcówka przeznaczona do odsysania z pola operacyjnego, podczas zabiegów wymagających dużej precyzji, laryngologicznych | Tak
1.4 | Końcówka długości 18-23 cm | Tak
1.5 | Końcówka wyposażona w mandryn | Tak
1.6 | Rozmiary: CH 6,CH 9,CH 12 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Woreczki laparoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 20
1.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
1.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
1.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
1.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 200-250 ml | Tak
1.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
1.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
1.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
1.8 | Woreczek "zrzucany" wewnątrz jamy brzusznej - do wydobycia innymi narzędziami | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 20
2.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
2.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
2.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
2.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 300-500 ml | Tak
2.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
2.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
2.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
2.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.9 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 20
3.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
3.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
3.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
3.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 1000-2000 ml | Tak
3.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
3.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
3.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
3.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.9 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Woreczki laparoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Woreczek laparoskopowy |  |  | szt. | 500
1.1 | Urządzenie składające się z woreczka umieszczonego na końcu sztywnego trzonu umożliwiające pobranie próbek przy zabiegach laparoskopowych | Tak
1.2 | Woreczek laparoskopowy poliuretanowy | Tak
1.3 | Woreczek osadzony na metalowej obręczy | Tak
1.4 | Rozmiary woreczka: 10-12 x 20 cm, pojemność: 200-250 ml | Tak
1.5 | Trzon sztywny długości 30 cm ± 1 cm | Tak
1.6 | Średnica trzonu 10 mm | Tak
1.7 | Uruchamianie i manipulowanie woreczkiem przy pomocy rękojeści nożycowej z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce oraz pierścienia ze sznurkiem/nicią | Tak
1.8 | Woreczek połączyny z obręczą i trzonem - tj. nie może być zrzucany luzem we wnętrzu jamy burzusznej, a pozostawać cały czas połączony z trzonem - tak, żeby można było maniupulować nim za pomocą trzonu po rozłożeniu podczas zabiegu | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kompresy neurochirurgiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 1200
1.1 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
1.2 | Rozmiar: 15 x 75 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
1.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
1.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
1.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
1.6 | Niestrzępiące | Tak
1.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
1.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
1.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać
2.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 600
2.1 | Rozmiar: 25 x 25 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
2.2 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
2.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
2.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
2.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
2.6 | Niestrzępiące | Tak
2.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
2.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
2.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać
3.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 400
3.1 | Rozmiar: 25 x 75 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
3.2 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
3.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
3.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
3.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
3.6 | Niestrzępiące | Tak
3.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
3.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
3.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać

## 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Szew chirurgiczny jałowy nieresorbowalny - do zabiegów naczyniowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141121-4 Szwy chirurgiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nici |  |  | saszetka | 864
1.1 | Nić chirurgiczna do stosowania u ludzi | Tak
1.2 | Materiał szwu: polipropylen z polietylenem, szew syntetyczny | Tak
1.3 | Rodzaj szwu: monofilament, niewchłanialny | Tak
1.4 | Barwa szwu: niebieska | Tak
1.5 | Igły powlekane silikonem | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: nić nawinięta na okragło bezpośrednio na plastikowa "tackę" w celu minimalizacji pamięci szwu, w opakowaniu folia-papier | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: zabezpieczone banderolą | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: minimalizujące pamięć szwu | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: podwójne (saszetki umieszczone w kartoniku, kartonik zapakowany w folię) | Tak
1.11 | Na opakowaniu zbiorczym opis rodzaju nici w języku polskim | Tak
1.12 | Opakowanie zbiorcze zawiera instrukcję użycia w języku polskim | Tak
1.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 36 saszetek | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.16 | Nić spełnia wszystkie parametry wymienione w punktach 1.16.1-1.16.2, dopuszcza się odchylenie w długości igły ± 2 mm lub ± 5%, dopuszcza się odchylenie w długości nici ± 10% | Tak
1.16.1 | Nić: grubość USP 3/0, długość 90 cm | Tak
1.16.2 | Igła: podwójna, każda z igieł długość 2 x 22 mm, krzywizna 1/2 koła, rodzaj - okrągła | Tak

## 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny |  |  | szt. | 360
1.1 | Osłona pasująca na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Kinevo 900 | Tak
1.2 | Wymiary: 132 x 340 cm | Tak
1.3 | Wyposażona w chip elektroniczny | Tak
1.4 | Pakowane: po 5 sztuk | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne,33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 6200
1.1 | Elektroda neutralna | Tak
1.2 | Elektroda o uniwersalnym złączu | Tak
1.3 | Elektroda dzielona | Tak
1.4 | Powierzchnia części aktywnej: 110 cm2 | Tak
1.5 | Wymiary wyrobu: 122 mm x 174 mm | Tak
1.6 | Elektroda umożliwia przekazanie energii 200W lub więcej | Tak
1.7 | Elektroda z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym | Tak
1.8 | Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny lub z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej hydrożelem absorubjącym wilgoć | Tak
1.9 | Elektroda może być bezpiecznie stosowana u osób o masie ciała powyżej 15 kg | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: do 5 sztuk/op. | Tak
1.11 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja przeznaczeniu w odniesieniu do wagi pacjenta | Tak
1.12 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o maksymalnej dopuszczalnej mocy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Na opakowaniu bezpośrednim - naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, serię, datę ważności. Ilość naklejek przynajmniej taka sama jak ilość elektrod w opakowaniu bezpośrednim | Tak
1.15 | Po otwarciu opakowania bezpośredniego elektrody mogą być użyte przez 7 dni lub dłużej | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 800
2.1 | Elektroda neutralna | Tak
2.2 | Elektroda o uniwersalnym złączu | Tak
2.3 | Elektroda dzielona | Tak
2.4 | Powierzchnia części aktywnej: 70 cm2 | Tak
2.5 | Wymiary wyrobu: 122 x 120 mm | Tak
2.6 | Elektroda umożliwia przekazanie energii 200W lub więcej | Tak
2.7 | Elektroda z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym | Tak
2.8 | Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny lub z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej hydrożelem absorubjącym wilgoć | Tak
2.9 | Elektroda może być bezpiecznie stosowana u osób o masie ciała 5-15 kg | Tak
2.10 | Opakowanie bezpośrednie: do 5 sztuk/op. | Tak
2.11 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja przeznaczeniu w odniesieniu do wagi pacjenta | Tak
2.12 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o maksymalnej dopuszczalnej mocy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.14 | Na opakowaniu bezpośrednim - naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, serię, datę ważności. Ilość naklejek przynajmniej taka sama jak ilość elektrod w opakowaniu bezpośrednim | Tak
2.15 | Po otwarciu opakowania bezpośredniego elektrody mogą być użyte przez 7 dni lub dłużej | Tak
2.16 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 600
3.1 | Elektroda neutralna | Tak
3.2 | Elektroda o uniwersalnym złączu | Tak
3.3 | Elektroda dzielona | Tak
3.4 | Powierzchnia części aktywnej: 40 cm2 | Tak
3.5 | Wymiary wyrobu: 110 x 76 mm | Tak
3.6 | Elektroda umożliwia przekazanie energii 100W lub więcej | Tak
3.7 | Elektroda z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym | Tak
3.8 | Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny lub z wodoodpornej elastycznej pianki pokrytej hydrożelem absorubjącym wilgoć | Tak
3.9 | Elektroda może być bezpiecznie stosowana u noworodków, u osób o masie ciała mniejszej niż 5 kg | Tak
3.10 | Opakowanie bezpośrednie: do 5 sztuk/op. | Tak
3.11 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja przeznaczeniu w odniesieniu do wagi pacjenta | Tak
3.12 | Na opakowaniu bezpośrednim: informacja o maksymalnej dopuszczalnej mocy | Tak
3.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.14 | Na opakowaniu bezpośrednim - naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, serię, datę ważności. Ilość naklejek przynajmniej taka sama jak ilość elektrod w opakowaniu bezpośrednim | Tak
3.15 | Po otwarciu opakowania bezpośredniego elektrody mogą być użyte przez 7 dni lub dłużej | Tak
3.16 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 100 szt./op. | wpisać wielkosć opakowania
3.17 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Kabel do elektrod biernych |  |  | szt. | 5 | 220
4.1 | Kabel do elektrod biernych | Tak
4.2 | Kabel zapewniający możliwość podłączenia elektrod z pozycji 1.0, 2.0 i 3.0 do urządzeń BOWA / Valleylab REM, Erbe | Tak

## 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Elektrody monopolarne z uchwytem - jednorazowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, 35125110-0 Czujniki biometryczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową |  |  | szt. | 8000
1.1 | Uchwyt do którego można podłączyć elektrody oraz podobne instrumenty do cięcia/koagulacji i za pomocą którego akcesoria te można połączyć z generatorem wysokich częstotliwości | Tak
1.2 | Uchwyt przypomina kształtem długopis | Tak
1.3 | Długość uchwytu: 15 - 17 cm | Tak
1.4 | Uchwyt posiada na powierzchni bocznej dwa przyciski | Tak
1.5 | Przyciski są różnej barwy od siebie i różnej od barwy uchwytu | Tak
1.6 | Przyciski są opisane | Tak
1.7 | Przyciski mają różne funkcje - cięcie oraz koagulacja | Tak
1.8 | Uchywt kompatybilny z elektrodami z trzonkiem d=2.4 mm | Tak
1.9 | Kabel od uchwytu długości 3-5 m | Tak
1.10 | Barwa uchwytu taka sama, jak barwa kabla i wtyczki | Tak
1.11 | Wraz z uchwytem pierwotnie zamontowana elektroda nożowa | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.15 | Opakowanie zbiorcze: do 50 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
1.16 | Wyrób medyczny w pełni kompatybilny z aparatami Erbe/Valleylab (VIO300D, Force Elektrosurgical 5190, Force300, ICC300), wtyczka 3-bolcowa; w razie potrzeby Wykonawca oświadcza, że dostarczy na czas trwania umowy nieodpłatnie adaptery monopolarne pozwalające na przejście w 1-bolcową | Tak

## 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Elektroda neutralna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, 35125110-0 Czujniki biometryczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Elektroda/płytka bierna żelowa |  |  | szt. | 7400
1.1 | Elektroda neutralna, jednorazowa owalna o symetrycznych, równych powierzchniach dzielonych. Powierzchnia częsci aktywnej 85 cm2 z odseparowanym elektrycznie i mechanicznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23 cm2 pozwalającym na równe rozproszenie prądu upływu na całej powierzchni elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń. | Tak - całość wg. opisu

## 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym | 15
| Pakiet nr: | Akcesoria do kardiomonitora Adecon DK- 8000S - do pomiaru CO2
| Tytuł/nazwa pakietu: | 24 miesiące
| Okres/Termin obowiązywania: | 4
| Ilość pozycji w pakiecie: | brak
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | TD+TRR
| Kryteria: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
CPV:
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr do pomiaru CO2, podłączany na zasadzie wkręcania do kardiomonitora szerszym końcem, węższy koniec - końcówka męska Luer-Lock - do podłączenia cewnika (poz 3.) lub drenu (poz. 2) | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150
2.0 | Wężyk (linia pomiarowa) do pomiaru CO2 1,5m z końcówkami Luer-Lock, podłączany do filtra (poz. 1) i adaptera (poz. 4) | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150
3.0 | Cewnik do podawania O2 ("wąsy") z końcówką Luer-Lock - kaniula próbkująca donosowa | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150
4.0 | Rurka osuszająca wielorazowa | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 150

## 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do wideolaryngoskopu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - typu Mac |  |  | szt. | 1
1.1 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - w pełni kompatybilna z wideolaryngoskopem APA V160011 produkcji Venner Medical International | Tak
1.2 | Łyżka typu Macintosh | Tak
1.3 | Rozmiary: przynajmniej 3 i 4 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak, wpisać oferowane rozmiary
1.4 | Łyżka z powłoką zapobiegającą zaparowaniu | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.0 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - do trudnej intubacji |  |  | szt. | 1
2.1 | Łyżka do wideolaryngoskopu Venner APA - w pełni kompatybilna z wideolaryngoskopem APA V160011 produkcji Venner Medical International | Tak
2.2 | Łyżka typu DAB - do trudnej intubacji, podgięta na końcu | Tak
2.3 | Łyżka dostępna w wersji bez kanału oraz z kanałem na rurkę intubacyjną (kanał musi umożliwić intubację rurką 8.5) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.4 | Łyżka z powłoką zapobiegającą zaparowaniu | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak

## 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębnik żołądkowy/Cewnik do karmienia przez nos - dla noworodków i dzieci
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do karmienia przez nos |  |  | szt. | 2800
1.1 | Cewnik do karmienia przez nos | Tak
1.2 | Cewnik przezroczysty | Tak
1.3 | Wykonany z tworzywa niezawierającego ftalanów | Tak
1.4 | Niezałamujący się | Tak
1.5 | Możliwość stosowania u pacjenta przez 3 tygodnie lub dłużej | Tak
1.6 | Atraumatyczna końcówka (miękka, zaokrąglona) | Tak
1.7 | Końcówka zamknięta | Tak
1.8 | Minimum 2 otwory boczne | Tak
1.9 | Linia kontrastująca w RTG | Tak
1.10 | Cewnik skalowany - skala rozpoczyna się od 5 cm lub wcześniej i ciągnie się do 30 cm lub dalej , znakowana co 1 cm | Tak
1.11 | Cewnik zakończony łącznikiem Luer z własnym, połączonym z zakończeniem, zamknięciem | Tak
1.12 | Łączniki kodowane kolorystycznie (dla każdej grubości inny kolor) | Tak
1.13 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.14 | Opakowanie: papier-folia | Tak
1.15 | Rozmiary: od 4 Ch do 10 Ch (co 2 lub częściej) | Tak
1.16 | Długość: minimum 40 cm | Tak

## 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Korki dla pracowni leku cytostatycznego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141220-8 Kaniula
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Korek luer-lock do kaniul |  |  | op. 100 szt. | 600
1.1 | Korek luer-lock (złącze żeńskie) - możliwy do nakręcenia np. na kaniule | Tak
1.2 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, wyrób pakowany pojedynczo w blistrach w kształcie pasków po 4 lub 5 koreczków na blistrze, tak że możliwe jest otwarcie całego paska jednym pociągnięciem oraz kolejne pojedyncze otwieranie koreczków | Tak
1.3 | Przynajmniej na jednej ze stron blistra miejsce ułatwionego otwierania | Tak
1.4 | Każdy z korków zapakowany w sposób, który bezwzględnie zapewnia możliwość wyjęcia korka z zachowaniem sterylności korka w części zamykającej światło kaniuli tzn. musi być możliwość chwycenia korka palcami za tę jego część, która nie będzie miała kontaktu ze światłem kaniuli | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: od 100 do 250 sztuk | Tak, wpisać
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak

## 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do pobierania i podawania leków do worków z płynami infuzyjnymi
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do poboru leku z fiolki |  |  | szt. | 12000
1.1 | Aparat przeznaczony do transferu leku z fiolki | Tak
1.2 | Aparat z filtrem odpowietrzającym 0,20-0,22 mikrometra | Tak
1.3 | Filtr odpowietrzający zespolony na stałe z przyrządem (nie można go zdjąć) | Tak
1.4 | Filtr odpowietrzający nie wymaga dodatkowych manipulacji (nie jest np. osłonięty klapką) | Tak
1.5 | Aparat w całości z tworzywa sztucznego | Tak
1.6 | Po jednej stronie aparatu - ostra igła (kolec) do wkłucia się do fiolki, po drugiej stronie aparatu - złącze do strzykawki | Tak
1.7 | Igła dwukanałowa | Tak
1.8 | Igła pokryta obojętnym chemicznie środkiem poślizgowym | Tak
1.9 | Jeden z kanałów igły - biorczy, drugi - odpowietrzający | Tak
1.10 | Igła zabezpieczona nasadką | Tak
1.11 | Igła grubości 4 mm lub cieńsza | Tak
1.12 | Otwory w igle sięgające bliżej niż do miejsca stałej grubości | Tak
1.13 | W płaszczyźnie prostopadłej do osi igły, pomiędzy igłą a filtrem - płytka ułatwiająca wkłuwanie | Tak
1.14 | Aparat bez filtra do przesączania pobieranego płynu | Tak
1.15 | Złącze do strzykawki kompatybilne z luer-lock | Tak
1.16 | Złącze do strzykawki z samodomykającą się zastawką (Zamawiający ma na myśli zastawkę działającą jakby od wewnątrz przyrządu, a nie np. klapkę która zasłoni złącze po użyciu) | Tak
1.17 | Powierzchnia złącza zamkniętego zastawką - płaska (tj. łatwa do dezynfekcji) | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.19 | Opakowanie bezpośrednie posiada zaznaczone miejsce ułatwionego otwierania | Tak
1.20 | Wyrób medyczny zgodny z cytostatykami | Tak
1.21 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.22 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.23 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparat do poboru leków z filtrem cząstek stałych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat |  |  | szt. | 2400
1.1 | Aparat do poboru leków | Tak
1.2 | Zgodny z cytostatykami | Tak
1.3 | Z tworzywa sztucznego | Tak
1.4 | Elementy mające kontakt z cytostatykiem pozbawione PVC i ftalanów | Tak
1.5 | Ostry szpikulec do nakłucia fiolki | Tak
1.6 | Możliwość nakręcenia strzykawki luer-lock | Tak
1.7 | Zastawka samozamykająca się od strony złącza do strzykawki | Tak
1.8 | Filtr odpowietrzający - mikrobiologiczny - pory 0,22 mikrometra lub mniejsze | Tak
1.9 | Filtr zapewniający sączenie pobieranego płynu - pory 3-5 mikrometrów | Tak
1.10 | Aparat z odpowiednią blokadą między kolcem, a miejscem podłączenia strzykawki (np. w postaci dysku, rozszerzenia itp.) - tj. blokada ma uniemożliwić wepchnięcie całego aparatu do fiolki, a jednocześnie ułatwiać operowanie aparatem) | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Bielizna jednorazowa dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego - kombinezon ochronny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kombinezon ochronny (ze skarpetami) do procedur cytostatycznych |  |  | szt. | 2900
1.1 | Kombinezon ochronny | Tak
1.2 | Kombinezon z kapturem, kaptur ma posiadać gumkę dopasowującą do twarzy, kombinezon ma posiadać dodatkową patkę osłaniającą podbródek | Tak
1.3 | Kombinezon chroniący także w całości nogi (tzw. kombinezon ze skarpetkami stanowiącymi jedność z pozostałą częścią) | Tak
1.4 | Rękawy zakończone pętelkami do przełożenia kciuków | Tak
1.5 | Mankiety przylegające do ciała (np. dzięki gumce na zakończeniach rękawów) | Tak
1.6 | Kombinezon będący środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą) - zapewniający większą ochronę | Tak
1.7 | Kombinezon przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych (klasa czystości B lub A) | Tak
1.8 | Kombinezon bezszwowy, lub szwy dodatkowo chronione taśmą | Tak
1.9 | Kombinezon wiązany z tyłu lub zapinany z przodu na zamek błyskawiczny. W przypadku zamka - wymagana możliwość osłonięcia go przez dodatkowy fragment z takiego samego materiału jak materiał kombinezonu i przymocowania przy pomocy taśmy klejącej | Tak
1.10 | Materiał oddychający (zapewniający transfer pary wodnej i ciepła poza kombinezon) | Tak
1.11 | Kombinezon zgodny z normami pkt. 1.12-1.17: | Tak
1.12 | PN-EN ISO 13688:2013-12 | Tak
1.13 | PN-EN 14605+A1:2010 - w zakresie czasu przebicia materiału oraz czasu przebicia połączeń materiału odpowiadające 3 lub 4 typowi odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi | Tak
1.14 | PN-EN ISO 6529:2005 - klasa 4 lub wyższa (tj. czas przebicia minimum 120 minut) zarówno dla materiału jak i połączeń (szwy, taśmy) dla: | Tak
1.14.1 | roztworu cisplatyny 1 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.2 | roztworu paklitakselu 6 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.3 | roztworu 5-fluorouracylu 50 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.4 | roztworu karmustyny 100 mg/3ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.5 | roztworu cyklofosfamidu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.6 | roztworu etopozydu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.15 | PN-EN ISO 6530:2008 | Tak
1.15.1 | Wskaźnik przesiąkliwości: mniejszy niż 1% | Tak
1.15.2 | Wskaźnik niezwilżalności: większy niż 95% | Tak
1.16 | PN-EN 13034+A1:2010 - typ 6 | Tak
1.17 | PN-EN 13982-1 typ 5 | Tak
1.18 | Kombinezon nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych | Tak
1.19 | Kombinezon chroniący otoczenie przed emisją zanieczyszczeń mechanicznych przez użytkownika | Tak
1.20 | Kombinezon jałowy | Tak
1.21 | Kombinezon pakowany pojedynczo | Tak
1.22 | Kombinezon dostępny w różnych rozmiarach (w tym dla odpowiednich dla osób o wzroście: 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak

## 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik moczowodowy-stent typu PIG
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do szynowania moczowodów - sterowalny |  |  | szt. = 1 zestaw | 510
1.1 | Zestaw zawiera przynajmniej: cewnik moczowodowy, prowadnik, zacisk mocujący, popychacz | Tak
1.2 | Cewnik moczowodowy spełnia każdy z punktów 1.3 - 1.10 | Tak
1.3 | Cewnik podwójnie zagięty (JJ) | Tak
1.4 | Koniec bliższy cewnika otwarty | Tak
1.5 | Koniec dalszy cewnika zamknięty | Tak
1.6 | Cewnik skalowany przynajmniej co 5 cm (dopuszcza się częściej) | Tak
1.7 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
1.8 | Materiał cewnika: poliuretan | Tak
1.9 | Rozmiar - grubość: 4.7 Ch - 4.8 Ch | Tak
1.10 | Rozmiar - długość: dostępne długości 26 cm i 28 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Prowadnik spełnia każdy z punktów 1.12 - 1.13 | Tak
1.12 | Prowadnik druciany | Tak
1.13 | Prowadnik powlekany teflonem | Tak
1.14 | Zacisk mocujący - przynajmniej 1 szt. | Tak
1.15 | Maksymalny czas implantacji | Podać wartość
1.16 | Popychacz spełnia każdy z punktów 1.17 - 1.18 | Tak
1.17 | Cewnik posiada otwory drenujące zarówno na trzonie, jak i pętlach - minimum 8 otworów | Tak
1.18 | Długość minimum 70 cm
1.19 | Popychacz umożliwiający pełne sterowanie cewnikiem - tj. popychacz musi zapewniać możliwość zarówno wprowadzenia, jak i cofnięcia cewnika podczas zabiegu, bez jego zwinięcia/rozwinięcia, mimo zwolnienia zacisku | Tak
1.20 | Zestaw: wszystkie elementy składowe zapakowane w jedno opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza dostarczania elementów osobno i wyceny jako zestaw, dopuszcza się sytuację w której elementy pakowane są w jałowe osobne opakowania, ale elementy są w jedym pudełku - pod jednym numerem katalogowym zestawu) | Tak
1.21 | Zestaw jałowy | Tak
1.22 | Zestaw jednorazowy | Tak
1.23 | Zestaw zapewnia możliwość założenia cewnika przez URS | Tak

## 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do nefrostomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer do nefrostomii |  |  | szt. | 18
1.1 | Introducer urologiczny do nefrostomii - zestaw zawierający rozszerzadła oraz koszulkę | Tak
1.2 | Zestaw rozszerzadeł 6 Ch, 8 Ch, 10 Ch, 12 Ch | Tak
1.3 | Rozrywalna koszulka spasowana z najgrubszym rozszerzadłem | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | System zamknięty do cytostatycznych wlewek dopęcherzowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne,33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat do pobierania leku z fiolki - system zamknięty |  |  | szt. | 500
1.1 | Zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz do pobierania roztworu z fiolki. | Tak
1.2 | Aparat powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20 mm | Tak
1.3 | Aparat zabezpieczający przed wyciekaniem leku | Tak
1.4 | Aparat całkowicie zabezpieczający przed wydobywaniem się aerozoli i oparów substancji pobieranej (np. poprzez rozszerzającą się komorę zewnętrzną zamykającą/pochłaniającą wydobywające się aerozole w swoim wnętrzu) | Tak
1.5 | Aparat z igłą/kolcem nakłuwający z tworzywa sztucznego | Tak
1.6 | Igła/kolec pierwotnie osłonięty (w celu ochrony przed zakłuciem) | Tak
1.7 | Aparat umożliwia pobranie przynajmniej 50 ml płynu | Tak
1.8 | Aparat w pełni kompatybilny z cytostatykami | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Aparat w pełni kompatybilny z łącznikiem z pozycji 2.0 | Tak
2.0 | Łącznik do pobierania leku - system zamknięty |  |  | szt. | 300
2.1 | Łącznik umożliwiający pobranie leku z fiolki do strzykawki | Tak
2.2 | Zakończony złączem Luer-Lock | Tak
2.3 | Łącznik tak skonstruowany, że po nakręceniu strzykawki luer-lock niemożliwe jest jego zdjęcie/odkręcenie | Tak
2.4 | System w pełni szczelny - niemożliwe jest uruchomienie tłoka strzykawki bez podłączenia łącznika do wyrobu z pozycji 1.0 lub 3.0 | Tak
2.5 | W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.10 | Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 1.0 oraz 3.0 | Tak
3.0 | Adapter system zamknięty na cewnik |  |  | szt. | 200
3.1 | Łącznik umożliwiający przepompowanie leku ze strzykawki zakończonej łącznikiem z pozycji 2.0 do cewnika urologicznego | Tak
3.2 | Zakończenie stożkowe, cewnikowe - typu żaneta | Tak
3.3 | Mechanizm łączenia z wyrobem z pozycji 2.0 - wciskany "na click", nie wymaga dodatkowych manualnych operacji | Tak
3.4 | W pełni kompatybilny z lekami cytostatycznymi | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Aparat w pełni kompatybilny z aparatem z pozycji 2.0 | Tak
4.0 | Worek do zbiórki moczu z absorbentem |  |  | szt. | 250
4.1 | Worek do zbiórki cytostatyku z worka na mocz (wyrób służy do bezpiecznego usunięcia moczu z cytostatykiem z worka na mocz) | Tak
4.2 | Posiada wkład żelujący wiążący cytostatyk | Tak
4.3 | Złącze do kranika uniwersalne - można je nasadzić na kranik/zawór spustowy każdego worka na mocz | Tak
4.4 | Worek posiada zawieszkę pozwalającą na połączenie worka na mocz i worka z absorbentem, tak że nie ma konieczności trzymania worków w dłoniach podczas przelewania. | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.6 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki urologiczne specjalistyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik urologiczny Couvelaire trójdrożny |  |  | szt. | 100
1.1 | Cewnik urologiczny Couvelaire | Tak
1.2 | Cewnik trójdrożny | Tak
1.3 | Materiał: silikon pokryty warstwą zwiększającą poślizg, zmniejszającą traumatyzację | Tak
1.4 | Cewnik przeźroczysty | Tak
1.5 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika | Tak
1.6 | Końcówka do wprowadzenia - atraumatyczna | Tak
1.7 | Balon o pojemności 40-50 ml | Tak
1.8 | Rozmiary: 18F - 24F co 2; do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) | Tak
1.9 | Maksymalne opakowanie zbiorcze - po 10 szt. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Cewnik urologiczny Dufour - trójdrożny |  |  | szt. | 560
2.1 | Cewnik urologiczny typ Dufour | Tak
2.2 | Cewnik trójdrożny | Tak
2.3 | Materiał cewnika: silikon | Tak
2.4 | Cewnik przeźroczysty | Tak
2.5 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości cewnika | Tak
2.6 | Końcówka cewnika - z dużymi otworami | Tak
2.7 | Końcówka cewnika - zaokrąglona na szczycie, ułatwiająca atraumatyczne wprowadzanie | Tak
2.8 | Zastawka do napełniania balonu - plastikowa, zapewniająca utrzymywanie się płynu w balonie | Tak
2.9 | Na zastawce umieszczone przynajmniej następujące informacje: rozmiar cewnika, pojemność balonu | Tak
2.10 | Grubość: przynajmniej w zakresie od Ch 18 do Ch 24 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.11 | Pojemność balonu: nie większa niż 50 ml (dopuszcza się cewniki z większymi balonami, jednak cewnik musi się utrzymywać przy wypełnieniu do 50 ml płynu) | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do nefrostomii metodą dwustopniową
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do nefrostomii metodą dwustopniową |  |  | op | 210
1.1 | W skład zestawu muszą wchodzić następujące elementy: | Tak
1.2 | Cewnik z zakończeniem typu pigtail | Tak
1.3 | Wykonany z poliuretanu | Tak
1.4 | Długość całkowita z końcem typu J 260 mm | Tak
1.5 | Koniec donerkowy pokryty hydrożelem | Tak
1.6 | Na długości 90 mm pomarańczowa, rozrywalna tulejka o długości 8 cm | Tak
1.7 | Dwuczęściowy mandryn do prostowania cewnika | Tak
1.8 | Igła Chiba, 18G, dwuczęściowa, o długości 20cm, ze znacznikami co 1 cm, z nakładką blokującą wyjęcie wewnętrznego mandrynu i skrzydełkami do wprowadzania | Tak
1.9 | Prowadnica Lunderquista ze stali nierdzewnej z miękkim, bezpiecznym 3 mm końcem typu J | Tak
1.10 | Łącznik do worka na mocz | Tak
1.11 | Kranik Luer-Lock | Tak

## 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestawy do pomp objętościowych MEDIMA
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33194110-0 Pompy infuzyjne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy MEDIMA |  |  | szt. | 7600
1.1 | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów | Tak
1.2 | komora kroplowa - prędkość przepływu 20 kropel/ml | Tak
1.3 | komora kroplowa z filtrem 15 mikrometrów | Tak
1.4 | zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy | Tak
1.5 | zawór rolkowy | Tak
1.6 | długość: 270 cm - 290 cm | Tak
1.7 | wolny od lateksu | Tak
1.8 | wolny od DEHP | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | w pełni kompatybilny z pompą objętościową Medima - do P, P2, P100, P200, P300 (Zamawiający dopuszcza zarówno zaoferowanie jednego uniwersalnego przyrządu, jak również dedykowanego do modelu/modeli) - należy zaznaczyć jakie numery katalogowe odpowiadają danemu modelowi pompy | Tak, wpisać
2.0 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi do pompy MEDIMA |  |  | szt. | 350
2.1 | Uniwersalny zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopodobnych | Tak
2.2 | zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy | Tak
2.3 | zawór rolkowy | Tak
2.4 | długość: 250 cm - 270 cm | Tak
2.5 | wolny od lateksu | Tak
2.6 | wolny od DEHP | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | w pełni kompatybilny z pompą objętościową Medima - do P, P2, P100, P200, P300 (Zamawiający dopuszcza zarówno zaoferowanie jednego uniwersalnego przyrządu, jak również dedykowanego do modelu/modeli) - należy zaznaczyć jakie numery katalogowe odpowiadają danemu modelowi pompy | Tak, wpisać

## 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Nebulizator do obwodów oddechowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Nebulizator do obwodów oddechowych |  |  | szt. = 1 zestaw | 300
1.1 | Zestaw (minimalny skład): nebulizator (naczynko), łącznik do obwodów oddechowych, przestrzeń martwa, dren | Tak
1.2 | Naczynko - pojemność minimum 5 ml | Tak
1.3 | Łącznik do obwodów oddechowych - z samozamykającą się zastawką, umożliwiający odpięcie i napełnienie naczynka bez konieczności rozłączania obwodu oddechowego i przerywania wentylacji | Tak
1.4 | Przestrzeń martwa o długości 12 - 15 cm, ze złączami 15M/22F (możliwe wpięcie w układ oddechowy dla dorosłych) | Tak
1.5 | Dren długości 2 - 2.5 m | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Całość zapakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych, osobno pakowanych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Worki do dobowej zbiórki moczu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki,33141615-4 Pojemniki na mocz
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Worek do dobowej zbiórki moczu (zwykły) |  |  | szt. | 63000
1.1 | Worek do dobowej zbiórki moczu | Tak
1.2 | Worek o pojemności 2000 ml | Tak
1.3 | Worek z PVC o odpowiedniej plastyczności | Tak
1.4 | Worek z zaworem spustowym szybkiego opróżniania | Tak
1.5 | Na worku czytelna skala | Tak
1.6 | Dokładność skali: od 25 ml do 100 ml - co 25 ml, od 100 ml do 2000 ml - co 100 ml (dopuszcza się dokładniejszą skalę) | Tak
1.7 | Worek ze wzmocnionymi otworami do podwieszania | Tak
1.8 | Zawór spustowy - poprzeczny - typu "T" | Tak
1.9 | Zawór spustowy pierwotnie zamknięty | Tak
1.10 | Worek połączony fabrycznie z drenem | Tak
1.11 | Dren łączący z cewnikiem - o średnicy przynajmniej 7 mm | Tak
1.12 | Dren o długości 120 - 130 cm | Tak
1.13 | Dren zakończony łącznikiem schodkowym | Tak
1.14 | Dren odporny na skręcanie i zaginanie | Tak
1.15 | Dren zabezpieczony nasadką | Tak
1.16 | Dren lub worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną | Tak
1.17 | Dren lub worek wyposażony w samouszczelniający się port do pobierania próbek | Tak
1.18 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.19 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Worek do dobowej zbiórki moczu z komorą kroplową |  |  | szt. | 1520
2.1 | Worek do dobowej zbiórki moczu | Tak
2.2 | Worek o pojemności 2000 ml | Tak
2.3 | Worek z PVC o odpowiedniej plastyczności | Tak
2.4 | Na worku czytelna skala | Tak
2.5 | Dokładność skali: od 25 ml do 100 ml - co 25 ml, od 100 ml do 2000 ml - co 100 ml (dopuszcza się dokładniejszą skalę) | Tak
2.6 | Worek ze zintegrowanym wieszakiem, umożliwiającym podwieszenie do łóżka pacjenta bez dodatkowych akcesoriów zewnętrznych | Tak
2.7 | Worek z zaworem spustowym szybkiego opróżniania | Tak
2.8 | Worek z samouszczelniającym się portem do pobierania próbek | Tak
2.9 | Zawór spustowy - poprzeczny - typu "T" | Tak
2.10 | Zawór spustowy pierwotnie zamknięty | Tak
2.11 | Worek posiada otwór-zakładkę do zaczepienia/podwieszenia zaworu spustowego | Tak
2.12 | Worek połączony fabrycznie z drenem | Tak
2.13 | Dren łączący z cewnikiem - o średnicy przynajmniej 7 mm | Tak
2.14 | Dren o długości 120 - 140 cm | Tak
2.15 | Dren zakończony łącznikiem schodkowym | Tak
2.16 | Dren odporny na skręcanie i zaginanie | Tak
2.17 | Dren zabezpieczony nasadką | Tak
2.18 | Dren wyposażony w samouszczelniający się port do pobierania próbek | Tak
2.19 | W zestawie zacisk na dren | Tak
2.20 | Worek zapewniający możliwie najlepszą ochronę mikrobiologiczną - według punktów 2.21, 2.22 | Tak
2.21 | Worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną | Tak
2.22 | Worek wyposażony w komorę kroplową z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem hydrofobowym mikrobiologicznym | Tak
2.23 | Worek do oceny ilości zbieranego moczu w ciągu doby nie wymaga maniupulacji typu przelewanie z pojemnika do pojemnika itp.. | Tak
2.24 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
2.25 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.26 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zamknięty system do odsysania pacjenta
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej,33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | System do odsysania - zamknięty - dla dorosłych |  |  | szt. | 2000
1.1 | System do odsysania rurek intubacyjnych | Tak
1.2 | System zamknięty - odsysanie odbywa się w sposób jałowy | Tak
1.3 | Elementy systemu (minimalny skład): cewnik do odsysania, osłona cewnika (rękaw ochronny), zawór kontrolujący ssanie, zawór dostępu do pacjenta (bronchoskopowy), nasadki zabezpieczające, łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", naklejka informacyjna | Tak
1.4 | Cewnik do odsysania - atraumatyczny | Tak
1.5 | Cewnik do odsysania - z przynajmniej dwoma bocznymi otworami ssącymi oraz jednym centralnym na końcu (cewnik otwarty) | Tak
1.6 | Cewnik z oznaczeniem rozmiaru oraz skalą głębokości wprowadzenia | Tak
1.7 | Cewnik połączony z zaworem kontrolującym ssanie, osłonięty rękawem ochronnym | Tak
1.8 | Cewnik z oznaczeniem momentu wyjęcia z zaworu bronchoskopowego | Tak
1.9 | Rozmiar: Ch 10, Ch 12, Ch 14, Ch 16 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów. | Tak
1.10 | Rękaw ochronny połączony z zaworem ssącym oraz nakręcony na zawór dostępu do pacjenta (pełna ochrona cewnika już w momencie wyjmowania z opakowania) | Tak
1.11 | Rękaw ochronny typu worka foliowego, miękki, przezroczysty | Tak
1.12 | Zawór kontrolujący ssanie - typu przycisk | Tak
1.13 | Możliwość kontroli ssania poprzez naciskanie, jak również możliwość pełnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem (np. poprzez obrót blokujący przycisk) | Tak
1.14 | Króciec do podłączenia zewnętrznego źródła ssania - schodkowy | Tak
1.15 | Króciec do podłączenia zewnętrznego źródła ssania - zabezpieczony nasadką | Tak
1.16 | Zawór dostępu do pacjenta - z drenem umożliwiającym podanie roztworu do płukania cewnika (dren połączony z nasadką/koreczkiem zabezpieczającym) | Tak
1.17 | Zawór dostępu do pacjenta - połączony z rozgałęzieniem dla podłączenia do rurki intubacyjnej oraz dla podłączenia do obwodu oddechowego (za pomocą łącznika karbowanego) | Tak
1.18 | W komplecie nasadki do zabezpieczenia odłączonego cewnika oraz do zabezpieczenia zaworu dostępowego i wprowadzania bronchoskopu | Tak
1.19 | Możliwość używania systemu do 48 godzin lub dłużej | Tak
1.20 | Całość zapakowana w sterylne opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania pojedynczych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.21 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.22 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparaty do transferu leków i płynów z butelek i fiolek
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat |  |  | szt. | 1000
1.1 | Aparat/Kolec do pobierania leku z fiolki i butelki | Tak
1.2 | Aparat posiada ostrą plastikową igłę umożliwiającą wkłucie do fiolki/butelki | Tak
1.3 | Igła zabezpieczona plastikową nasadką | Tak
1.4 | Kolec nie grubszy w najgrubszym miejscu niż 6 mm, nie krótszy niż 20 mm mierząc od podstawy, otwór/otwory biorcze i odpowietrzające nie sięgające niżej niż 6 mm mierząc od szczytu kolca | Tak
1.5 | Aparat posiada port Luer-Lock do poboru zawartości fiolki | Tak
1.6 | Port luer-lock zabezpieczony zamknięciem-klapką lub zamknięciem-zastawką o łatwej do dezynfekcji powierzchni (zamknięcie umożliwia wielokrotne korzystanie z fiolki i zachowanie czystości mikrobiologicznej jej zawartości) | Tak
1.7 | Pomiędzy igłą, a portem - prostopadle umieszczona płytka ułatwiająca wkłuwanie | Tak
1.8 | Aparat bez filtra cząstek stałych dla roztworu | Tak
1.9 | Aparat posiada mikrobiologiczny filtr odpowietrzający | Tak
1.10 | Wielkość porów w filtrze odpowietrzającym: mniejsze niż 0,5 mikrometra | Tak, wpisać wielkość porów
1.11 | Wyrób medyczny pakowany pojedynczo | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
1.15 | Aparat kompatybilny z emulsjami lipidowymi | Tak
2.0 | Aparat z filtrem cząstek stałych |  |  | szt. | 2200
2.1 | Aparat/Kolec do pobierania leku z fiolki i butelki | Tak
2.2 | Aparat posiada ostrą plastikową igłę umożliwiającą wkłucie do fiolki/butelki | Tak
2.3 | Igła zabezpieczona plastikową nasadką | Tak
2.4 | Kolec nie grubszy w najgrubszym miejscu niż 6 mm, nie krótszy niż 20 mm mierząc od podstawy, otwór/otwory biorcze i odpowietrzające nie sięgające niżej niż 6 mm mierząc od szczytu kolca | Tak
2.5 | Aparat posiada port Luer-Lock do poboru zawartości fiolki | Tak
2.6 | Port luer-lock zabezpieczony zamknięciem-klapką lub zamknięciem-zastawką o łatwej do dezynfekcji powierzchni (zamknięcie umożliwia wielokrotne korzystanie z fiolki i zachowanie czystości mikrobiologicznej jej zawartości) | Tak
2.7 | Pomiędzy igłą, a portem - prostopadle umieszczona płytka ułatwiająca wkłuwanie | Tak
2.8 | Aparat posiada filtr cząstek stałych - przez filtr ma przepływać pobierany z naczynia płyn | Tak
2.8.1 | Filtr cząstek stałych o porach nie mniejszych niż 5 mikrometrów - możliwość poboru nawet gęstych leków | Tak
2.9 | Aparat posiada mikrobiologiczny filtr odpowietrzający | Tak
2.10 | Wielkość porów w filtrze odpowietrzającym: mniejsze niż 0,5 mikrometra | Tak, wpisać wielkość porów
2.11 | Wyrób medyczny pakowany pojedynczo | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
2.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak

## 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Drobny sprzęt medyczny - specjalistyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 13
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Sączek membranowy - do cząstek stałych |  |  | szt. | 100
1.1 | Filtr/Sączek umożliwiający odsączenie cząstek stałych w recepturze podczas przenoszenia roztworu za pomocą strzykawki | Tak
1.2 | Filtr umożliwia nakręcenie na złącze luer-lock (np. na nasadkę igły, aparat typu spike itp.) | Tak
1.3 | Filtr umożliwia nakręcenie strzykawki ze złączem luer-lock | Tak
1.4 | Rozmiar porów - nie większe niż 15 mikrometrów | Tak
1.5 | Kierunek sączenia - obustronny lub w kierunku od strzykawki na zewnątrz | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od PVC (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
1.12 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Sączek membranowy (strzykawkowy) - mikrobiologiczny |  |  | szt. | 100
2.1 | Filtr/Sączek umożliwiający przeprowadzenie sączenia wyjaławiającego w recepturze podczas przenoszenia roztworu za pomocą strzykawki | Tak
2.2 | Filtr umożliwia nakręcenie na złącze luer-lock (np. na nasadkę igły, aparat typu spike itp.) | Tak
2.3 | Filtr umożliwia nakręcenie strzykawki ze złączem luer-lock | Tak
2.4 | Rozmiar porów - nie większe niż 0,22 mikrometrów | Tak
2.5 | Kierunek sączenia - obustronny lub w kierunku od strzykawki na zewnątrz | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/op. | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
2.11 | Wyrób medyczny wolny od PVC (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
2.12 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Kaniula ssąca do otochirurgii |  |  | szt. | 100
3.1 | Kaniula ssąca do otochirurgii | Tak
3.2 | Zgięta bliżej nasadki (kąt ok. 30-40 stopni) | Tak
3.3 | Rozmiar: 1,2 x 70 mm | Tak
3.4 | Możliwość podłączenia strzykawki Luer-Lock | Tak
3.5 | Igła ze stali nierdzewnej | Tak
3.6 | Atraumatyczny zaokrąglony koniec igły | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.8 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie po 100 sztuk | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Płytka do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych |  |  | szt. | 110
4.1 | Płytka/kaseta do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych w pełni kompatybilna z systemem GE VitalSigns enFlow | Tak
4.2 | Wraz z płytką w jednym opakowaniu - dren przedłużający o długości 8-12,5 cm | Tak
4.3 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
4.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.5 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Zestaw do c. żył centralnych - trójkanałowy - antybakteryjny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
5.1 | Elementy zestawu:
5.2 | Cewnik do zakładania metodą Seldingera | Tak
5.3 | Cewnik do żył centralnych | Tak
5.4 | Cewnik z poliuretanu | Tak
5.5 | Cewnik o działaniu antybakteryjnym - impregnowany srebrem | Tak
5.6 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
5.7 | Grubość cewnika: 7.5F | Tak
5.8 | Długość cewnika: 16 cm | Tak
5.9 | Grubości kanałów i przepływy: 14G x 18G x 18G (63, 34, 36 ml/min.) | Tak
5.10 | Przy cewniku skrzydełka z otworkami do mocowania | Tak
5.11 | Prowadnik typu "J" | Tak
5.12 | Strzykawka 5 ml | Tak
5.13 | Skalpel | Tak
5.14 | Igła 18G x 70 mm | Tak
5.15 | Kaniula 18G x 64 mm | Tak
5.16 | Rozszerzadło | Tak
5.17 | Trzy korki do zabezpieczenia końcówek cewnika | Tak
5.18 | Korki typu zaworów bezigłowych samozamykających się lub z membraną - umożliwiającą wstrzyknięcia | Tak
5.19 | Całość pakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów osobno) | Tak
5.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.21 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Zestaw do c. żył centralnych - trójkanałowy - antybakteryjny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
6.1 | Elementy zestawu:
6.2 | Cewnik do zakładania metodą Seldingera | Tak
6.3 | Cewnik do żył centralnych | Tak
6.4 | Cewnik z poliuretanu | Tak
6.5 | Cewnik o działaniu antybakteryjnym - impregnowany srebrem | Tak
6.6 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
6.7 | Grubość cewnika: 7.5F | Tak
6.8 | Długość cewnika: 20 cm | Tak
6.9 | Grubości kanałów i przepływy: 14G x 18G x 18G (63, 34, 36 ml/min.) | Tak
6.10 | Przy cewniku skrzydełka z otworkami do mocowania | Tak
6.11 | Prowadnik typu "J" | Tak
6.12 | Strzykawka 5 ml | Tak
6.13 | Skalpel | Tak
6.14 | Igła 18G x 70 mm | Tak
6.15 | Kaniula 18G x 64 mm | Tak
6.16 | Rozszerzadło | Tak
6.17 | Trzy korki do zabezpieczenia końcówek cewnika | Tak
6.18 | Korki typu zaworów bezigłowych samozamykających się lub z membraną - umożliwiającą wstrzyknięcia | Tak
6.19 | Całość pakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów osobno) | Tak
6.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.21 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
7.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
7.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek, ani dołączania kabli) | Tak
7.3 | Elektrody dla dorosłych | Tak
7.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
7.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Schiller Defigard 4000 | Tak
7.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
7.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
7.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
8.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
8.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek, ani dołączania kabli) | Tak
8.3 | Elektrody dla dzieci | Tak
8.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
8.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem CardiAid | Tak
8.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
8.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
8.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
8.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
9.0 | Zestaw do znieczuleń regionalnych z igłą Tuohy |  |  | szt. = 1 zestaw | 30
9.1 | W skład zestawu wchodzić musi (w jednym jałowym opakowaniu): | Tak
9.2 | Igła typu Touhy do znieczuleń regionalnych, 18G dł. 80-100 mm, igła musi być bardzo dobrze widoczna w USG (podwyższona widoczność dzięki laserowym nacięciom lub drobinkom szkła na igle), pozbawiona skrzydełek lub z możliwością ich odczepienia | Tak
9.3 | Igła z minimum 8 mm znakowaniem lub ze znakowaniem w skracających się odstępach ku końcowi igły - celem zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu | Tak
9.4 | Cewnik 90-100 cm, z atraumatycznym końcem | Tak
9.5 | Filtr 0,20-0,22 mikrometrów | Tak
9.6 | Strzykawka 5 - 10 ml | Tak
9.7 | Naklejka/etykietka - do opisania cewnika | Tak
9.8 | Zestaw wolny od lateksu, pirogenów i DEHP | Tak
9.9 | Zestaw sterylny, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu | Tak
10.0 | Łącznik międzystrzykawkowy |  |  | szt. | 1200
10.1 | Łącznik Męskie Luer-Lock - Męskie Luer-Lock | Tak
10.2 | Łącznik umożliwiający połączenie dwóch strzykawek luer-lock wylotami, tak, że możliwe jest przetoczenie płynów pomiędzy tymi strzykawkami bez dodatkowych manipulacji (nie dopuszcza się zaoferowania kranika czy rampy, przy której należy kręcić pokrętłem) | Tak
10.3 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
10.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
10.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
10.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
10.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
10.8 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
11.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z cytostatykami bez PCV z filtrem 0,2 µm |  |  | szt. | 250
11.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych | Tak
11.2 | Przyrząd dedykowany dla produktów niezgodnych z PCW - w tym dla pakitakeslu. Jeżeli na opakowaniu bezpośrednim lub instrukcji obsługi nie jest zaznaczone, że przyrząd może być stosowany do infuzji paklitakselu - wymagane jest stosowne potwierdzenie przez producenta | Tak
11.3 | Elementy przyrządu: Igła biorcza, komora kroplowa z filtrem, dren, zaciskacz rolkowy | Tak
11.4 | Przyrząd wolny od ftalanów oraz od PCW tzn. musi być zapewniona pełna kompatybilność z taksolem - np. przyrząd wykonany z tworzywa EVA/poliuretanu lub wyścielany takim tworzywem - tj. wymagane jest takie rozwiązanie technologiczne, które zapewnia możliwość prawidłowego podania paklitakselu | Tak
11.5 | W linii infuzyjnej filtr 0,20-0,22 mikrometra | Tak
11.6 | Długość: 150-180 cm | Tak
11.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
11.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
12.0 | Zgłębnik żołądkowy |  |  | szt. | 400
12.1 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy (tzw. typu Levina) | Tak
12.2 | Materiał: miękki, antyzałamaniowy | Tak
12.3 | Powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie | Tak
12.4 | Końcówka wprowadzana zamknięta lub otwarta, atraumatyczna | Tak
12.5 | Końcówka zewnętrzna - zgodna ze złączem strzykawki cewnikowej | Tak
12.6 | Końcówka zewnętrzna - z oznaczeniem rozmiaru | Tak
12.7 | Przynajmniej cztery otwory boczne na końcu | Tak
12.8 | Zgłębnik skalowany - działka co 1 cm, oznaczenie numeryczne skali co 5 cm | Tak
12.9 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
12.10 | Długość: 120 - 150 cm | Tak
12.11 | Grubości: od Ch 20 do Ch 26 (co 2) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
12.12 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
12.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
12.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
13.0 | Wymazówka sterylna do badań PCR |  |  | szt. | 100
13.1 | Wymazówka dedykowana do badań PCR | Tak
13.2 | Trzonek: tworzywo sztuczne | Tak
13.3 | Wacik z nylonu | Tak
13.4 | Długość użytkowa wymazówki: od 12 do 16 cm | Tak
13.5 | Wymazówka w probówce transportowej | Tak
13.6 | Brak podłoża | Tak
13.7 | Na probówce naklejka-etykietka - do uzupełnienia danymi pacjenta | Tak
13.8 | Wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
13.9 | Wymazówka w opakowaniu | Tak
13.10 | Wymazówka sterylna | Tak

## 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ślinociąg
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141640-8 Dreny
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Ślinociąg |  |  | szt. | 10
1.1 | Cewnik do kontrolowania odsysania dużej ilości śliny | Tak

## 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dren Y do tchawicy do systemów zamkniętych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dren Y do systemów zamkniętych do tchawicy |  |  | szt. | 230
1.1 | Dren służący do odsysania pacjentów w systemie zamkniętym | Tak

## 35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule donosowe i akcesoria do HiFlow
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula donosowa |  |  |  | 60
1.1 | Kaniula donosowa kompatybilna z układem rur do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow, rozmiary S, M i L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Kaniula asymetryczna ("dysze" donosowe o różnych średnicach) | Tak - całość wg. opisu |  | szt.
2.0 | Maska do terapii wysokoprzepływowej |  |  |  | 60
2.1 | Maski donosowe + łączniki - kompatybilne z układem rur do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow, rozmiary S, M i L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość wg. opisu |  | szt.
3.0 | Łącznik bezpośredni do rurek tracheostomijnych |  |  |  | 40
3.1 | Łączniki bezpośrednie do tracheostomii - kompatybilne do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow | Tak - całość wg. opisu |  | szt.

## 36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki naczyniowe centralne typu PICC wraz z akcesoriami
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik naczyniowy - centralny, jednoświatłowy typu PICC |  |  | szt. | 200
1.1 | Zakładany obwodowo, silikonowy
1.2 | Cewnik z możliwością docinania w części zewnętrznej/proksymalnej cewnika | Tak
1.3 | Końcówka cewnika zaokrąglona, na końcówce zastawka samouszczelniająca się | Tak
1.4 | Rozmiar 4F | Tak
1.5 | Długość cewnika 60 cm | Tak
1.6 | Przepływ grawitacyjny 660ml/h +/- 200 ml/h | Tak
1.7 | Cewnik bez klipsa zatrzaskowego w końcówce zewnętrznej | Tak
1.8 | Proksymalna końcówka oznaczona nazwą zastawki oraz rozmiarem cewnika 18G, 4F w celu łatwej identyfikacji produktu | Tak
1.9 | Część końcówki zewnętrznej cewnika transparentna, umożliwiająca obserwację efektywnej aspiracji | Tak
1.10 | W skład zestawu, oprócz cewnika, muszą wchodzić następujące elementy, umożliwiające implantację modyfikowaną metodą Seldingera: skalpel, prowadnica, igła, rozszerzadło, stabilizator bezszwowy | Tak
2.0 | Zestaw naprawczy do PICC 4F |  |  | szt. | 200
2.1 | Zestaw naprawczy pasujący do cewników PICC Groshong 4F | Tak
2.2 | Sterylny, jednorazowy | Tak
2.3 | Zestaw zawierający: Connector 4F oznaczony rozmiarem 18G oraz 4F oraz nasadkę połączeniową 1 szt | Tak
3.0 | Cewnik naczyniowy - centralny, dwuświatłowy typu PICC |  |  | szt. | 200
3.1 | Zakładany obwodowo | Tak
3.2 | Rozmiar 5F | Tak
3.3 | Długość cewnika 45 cm | Tak
3.4 | Cewnik bez możliwości przycinania | Tak
3.5 | Końcówka wewnętrzna cewnika zaokrąglona, posiadająca dwie zastawki samouszczelniające się | Tak
3.6 | Cewnik nie posiadający klipsów zatrzaskowych | Tak
3.7 | Proksymalne końcówki posiadające oznaczenia rodzaju zastawki oraz rozmiar cewnika 19G w celu łatwej identyfikacji | Tak
3.8 | Końcówki zewnętrzne cewnika częściowo transparentne, umożliwiające obserwację efektywnej aspiracji | Tak
3.9 | W skład zestawu, oprócz cewnika, muszą wchodzić następujące elementy, umożliwiające implantację metodą Seldingera: skalpel, prowadnica, igła, rozszerzadło, stabilizator bezszwowy | Tak
4.0 | Cewnik naczyniowy - centralny, jednoświatłowy typu PICC |  |  | szt. | 200
4.1 | Zakładany obwodowo, silikonowy | Tak
4.2 | Rozmiar 5F | Tak
4.3 | Długość cewnika 45 cm | Tak
4.4 | Cewnik bez możliwości przycinania | Tak
4.5 | Cewnik posiadający samouszczelniającą się zastawkę w końcówce wewnętrznej | Tak
4.6 | Przepływ grawitacyjny 1673 ml/h +/- 200 ml/h | Tak
4.7 | Cewnik dostosowany do podaży środka kontrastującego ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych | Tak
4.8 | Na końcówce zewnętrznej cewnika oznaczenia maksymalnej wartości podaży ml/s, dodatkowo końcówka posiadająca oznaczenia rozmiaru cewnika oraz rodzaju zastawki w celu łatwej identyfikacji produktu | Tak
4.9 | W skład zestawu, oprócz cewnika, muszą wchodzić następujące elementy, umożliwiające implantację modyfikowaną metodą Seldingera: skalpel, prowadnica, igła, rozszerzadło, stabilizator bezszwowy | Tak
5.0 | Bezszwowy stabilizator pasujący do cewników typu Midline oraz PICC |  |  | szt. | 200
5.1 | Stabilizator posiadający przesuwne słupki z zatrzaskami na skrzydełka cewnika | Tak
5.2 | Stabilizator wyposażony w trykotową podstawę pokrytą klejem | Tak
5.3 | Dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przyczepność do podłoża oraz plaster piankowy | Tak
6.0 | Łącznik bezigłowy |  |  | op. (100 szt./op) | 2
6.1 | Łącznik bezigłowy z przemieszczaniem dodatnim płynu po odłączeniu strzykawki | Tak
6.2 | Gładka, łatwa do dezynfekcji powierzchnia | Tak
6.3 | Jednolita, silikonowa membrana, niepodzielna | Tak
6.4 | Przezierna droga przepływu płynu (poliwęglanowy korpus) | Tak
6.5 | Przepływ nielaminarny | Tak
6.6 | Kompatybilny z lipidami i lekami drażniącymi | Tak
6.7 | Kompatybilny ze wstrzykiwaczem środka kontrastującego - maksymalne ciśnienie 325 PSI, 10ml/s | Tak
6.8 | Możliwość podaży do żyły lub tętnicy | Tak
6.9 | Kompatybilny z CT/MRI | Tak
6.10 | Przepływ grawitacyjny 142 ml/min | Tak
6.11 | Objętość wypełnienia 0,19 ml | Tak
6.12 | Waga 1,75 g, rozmiar 3 cm | Tak
6.13 | Czas użycia 7 dni lub 200 aktywacji | Tak
6.14 | Opakowanie 100 szt. | Tak

## 37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki naczyniowe centralne typu Midline wraz z akcesoriami
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik naczyniowy pośredni - jednokanałowy, typu Midline |  |  | szt. | 200
1.1 | Cewnik zakładany obwodowo, z możliwością przycinania, przeznaczony do podawania terapii dożylnej, pobierania krwi oraz podawania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325 PSI, przepływ 7ml/s | Tak
1.2 | Rozmiar 4F | Tak
1.3 | Długość 20 cm | Tak
1.4 | Cewnik wykonany z poliuretanu | Tak
1.5 | Przepływ cewnika 2116 ml/h +/- 200 ml/h | Tak
1.6 | Na końcówce zewnętrznej cewnika oznaczenia informacyjne co do rodzaju cewnika oraz maks. wartości przepływu ml/s | Tak
1.7 | Rozmiar cewnbika w oznaczeniach F oraz Ga w celu łatwej identyfikacji produktu | Tak
1.8 | Zestaw zaweirający elementy umożliwiające założenie cewnika metodą Seldingera: prowadnica, rozszerzadło, igła, stabilizator bezszwowy, skalpel bezpieczny | Tak
2.0 | Cewnik naczyniowy pośredni - dwukanałowy, typu Midline |  |  | szt. | 200
2.1 | Cewnik dwuświatłowy zakładany obwodowo, z możliwością przycinania, przeznaczony do podawania terapii dożylnej, pobierania krwi oraz automatycznego podawania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325 PSI | Tak
2.2 | Rozmiar 4F | Tak
2.3 | Długość 20 cm | Tak
2.4 | Cewnik o przepływach 4 ml/s | Tak
2.5 | Cewnik wykonany z poliuretanu | Tak
2.6 | Na końcówce zewnętrznej cewnika oznaczenia informacyjne co do rodzaju cewnika oraz maks. wartości przepływu ml/s | Tak
2.7 | Rozmiar cewnbika w oznaczeniach F oraz Ga w celu łatwej identyfikacji produktu | Tak
2.8 | Końcówki zewnętrzne wyposażone w klipsy zatrzaskowe. | Tak
2.9 | Zestaw zaweirający elementy umożliwiające założenie cewnika metodą Seldingera: prowadnica, rozszerzadło, igła, stabilizator bezszwowy, skalpel bezpieczny | Tak
3.0 | Cewnik naczyniowy pośredni - dwukanałowy, typu Midline |  |  | szt. | 200
3.1 | Cewnik zakładany obwodowo, przeznaczony do podawania terapii dożylnej, pobierania krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325 PSI, przepływ 7ml/s | Tak
3.2 | Rozmiar 5F | Tak
3.3 | Cewnik wykonany z poliuretanu | Tak
3.4 | Końcówki cewnika wyposażone w klipsy zatrzaskowe z oznaczeniem maksymalnych wartości przepływu w ml/s | Tak
3.5 | Końcówki zewnętrzne cewnika posiadające oznaczenia informacyjne co do rodzaju dostępu naczyniowego, rozmiaru F oraz Ga w celu łatwej identyfikacji produktu | Tak
3.6 | Zestaw zawierający elementy umożliwiające założenie cewnika metodą Seldingera: prowadnica, rozszerzadło, igła, stabilizator bezszwowy, skalpel bezpieczny | Tak
4.0 | Cewnik pośredni obwodowy zintegrowany |  |  | szt. | 200
4.1 | Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy | Tak
4.2 | Cewnik zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań oraz podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych | Tak
4.3 | Rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy: | Tak
4.3.1 | 18 G, długość 8 cm i 10 cm | Tak
4.3.2 | 20 G, długość 8 cm i 10 cm | Tak
4.3.3 | 22 G, długość 8 cm | Tak
4.4 | Oznaczenie maks. parametrów przepływu oznaczone na końcówce zewnętrznej cewnika | Tak
4.5 | Cewnik wykonany z poliuretanu | Tak
4.6 | Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo | Tak
4.7 | Zestaw zawierający: 1 x zintegrowany cewnik dożylny średniej długości ze wzmocnioną końcówką, 1x stabilizator bezszwowy, 1x preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry | Tak
5.0 | Bezszwowy stabilizator do cewników typu Midline oraz PICC |  |  | szt. | 200
5.1 | Stabilizator posiadający przesuwne słupki z zatrzaskami na skrzydełka cewnika | Tak
5.2 | Stabilizator wyposażony w trykotową podstawę pokrytą klejem | Tak
5.3 | Dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przylepność do podłoża oraz plaster piankowy | Tak
6.0 | Bezszwowy stabilizator do krótkich cewników typu Midline |  |  | szt. | 200
6.1 | Stabilizator posiadający część stabilizującą cewnik w okolicy końcówki zewnętrznej cewnika w kształcie litery "U" | Tak
6.2 | Stabilizator wyposażony w trykotową podstawę pokrytą klejem | Tak
6.3 | Dodatkowo w zestawie preparat ochronny do skóry, poprawiający przylepność do podłoża oraz plaster piankowy | Tak
7.0 | Strzykawka do przepłukiwania do procedur aseptycznych
7.1 | Fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0,9% NaCl - sterylna zawartość | Tak
7.2 | Pojemność oraz wypełnienie robocze odpowiadające nominalnej wartości skali | Tak
7.3 | Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml | Tak
7.4 | Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki | Tak
7.5 | Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania | Tak
7.6 | Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika, potwierdzony zerowy refluks | Tak
7.7 | Strzykawka wyposażona w długi, min. 2 cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer-Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka | Tak
7.8 | Opakowanie foliowe | Tak
7.9 | Produkt zgłoszony jako wyrób medyczny klasy III | Tak
7.10 | Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata | Tak
7.11 | Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC | Tak
7.12 | Sterylizowana tlenkiem etylenu. | Tak
7.13 | Ilość sztuk w opakowaniu 30?? | Tak
7.14 | Dostępne pojemności strzykawki do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy: | Tak
7.14.1 | Strzykawka o skali 3 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 3 ml | Tak |  | szt | 60
7.14.2 | Strzykawka o skali 5 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 5 ml | Tak |  | szt | 70
7.14.3 | Strzykawka o skali 10 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 10 ml | Tak |  | szt | 70
8.0 | Strzykawka do przepłukiwania do zabiegów w warunkach jałowych (pole operacyjne)
8.1 | Fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0,9% NaCl | Tak
8.2 | Pojemność oraz wypełnienie robocze odpowiadające nominalnej wartości skali | Tak
8.3 | Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml | Tak
8.4 | Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki | Tak
8.5 | Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania | Tak
8.6 | Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika, potwierdzony zerowy refluks | Tak
8.7 | Strzykawka wyposażona w długi, min. 2 cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer-Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka | Tak
8.8 | Opakowanie papier/folia | Tak
8.9 | Produkt zgłoszony jako wyrób medyczny klasy III | Tak
8.10 | Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata | Tak
8.11 | Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC | Tak
8.12 | Sterylizowana tlenkiem etylenu. | Tak
8.13 | Ilość sztuk w opakowaniu 30?? | Tak
8.14 | Dostępne pojemności strzykawki do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy: | Tak
8.14.1 | Strzykawka o skali 3 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 3 ml | Tak |  | szt | 60
8.14.2 | Strzykawka o skali 5 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 5 ml | Tak |  | szt | 70
8.14.3 | Strzykawka o skali 10 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 10 ml | Tak |  | szt | 70

## 38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Strzykawka do przepłukiwania do procedur aseptycznych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Strzykawka do przepłukiwania do procedur aseptycznych
1.1 | Fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0,9% NaCl - sterylna zawartość | Tak
1.2 | Pojemność oraz wypełnienie robocze odpowiadające nominalnej wartości skali | Tak
1.3 | Strzykawka posiada średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml | Tak
1.4 | Cylinder wykonany z żywicy polipropylenowej | Tak
1.5 | Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki | Tak
1.6 | Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania | Tak
1.7 | Tłok wykonany z polipropylenu, prosty na całej długości (bez przewężeń) | Tak
1.8 | Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika, potwierdzony zerowy refluks | Tak
1.9 | Strzykawka wyposażona w długi, min. 2 cm korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer-Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka | Tak
1.10 | Produkt zgłoszony jako wyrób medyczny klasy III | Tak
1.11 | Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu 3 lata | Tak
1.12 | Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC | Tak
1.13 | Sterylizowana tlenkiem etylenu | Tak
1.14 | Ilość sztuk w opakowaniu 30 | Tak
1.15 | Dostępne pojemności strzykawki do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy: | Tak
1.15.1 | Strzykawka o skali 3 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 3 ml | Tak |  | szt | 2000
1.15.2 | Strzykawka o skali 5 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 5 ml | Tak |  | szt | 2000
1.15.3 | Strzykawka o skali 10 ml oraz wypełnieniu odpowiadającemu nominalnej pojemności 10 ml | Tak |  | szt | 7200

## 39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do OCŻ
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dreny do OCŻ - zestaw |  |  | szt. | 2800
1.1 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu:
1.3 | Dren pomiarowy długości minimum 100 cm | Tak
1.4 | Dren łączący do żyły głównej długości minimum 230 cm | Tak
1.4.1 | Dren łączący do żyły głównej - zakończony złączem zgodnym z Luer-Lock, zabezpieczonym nasadką | Tak
1.5 | Kranik trójdrożny (dreny wstępnie podpięte do kranika) | Tak
1.5.1 | Kranik - dwa złącza żeńskie Luer-Lock, jedno męskie Luer-Lock | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Zestaw w pełni kompatybilny ze skalą z pozycji 2.0 | Tak
2.0 | Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  | szt. | 10
2.1 | Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) | Tak
2.2 | Skala w zakresie od +35cm do -15cm H2O | Tak
2.3 | Wykonana z niełamliwego materiału | Tak
2.4 | Przeznaczona do wielokrotnego stosowania | Tak
2.5 | Duża dokładność odczytu | Tak
2.6 | Skala niezmywalna przez środki dezynfekcyjne | Tak
2.7 | Wskaźnik pozycji zero ruchomy w obie strony | Tak
2.8 | Dwa uniwersalne uchwyty, również do stojaka pionowego | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Skala w pełni kompatybilna z drenami z pozycji 1.0 | Tak

## 40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Układ rur do AIRVO2
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do AIRVO2 |  |  | szt. | 150
1.1 | Układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się. W pełni kompatybilny z urządzeniem AIRVO2 prod. Fisher&Paykel | Tak
1.2 | Przeznaczony do prowadzenia terapii HighFlow | Tak
1.3 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (p. punkt 1.1) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak

## 41
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 41
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunek specjalistyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek specjalistyczny |  |  | szt. | 280
1.1 | Opatrunek przeznaczony do leczenia oparzeń i ran po przeszczepie skóry, stosowany jako opatrunek kontakowy | Tak
1.2 | Opatrunek o działaniu przeciwbakteryjnym (zawiera aktywne jony srebra), zapobiega i zwalcza infekcję | Tak
1.3 | Opatrunek może pozostać na ranie przez 5 dni | Tak
1.4 | Opatrunek w postaci siatki o drobnych oczkach, impregnowany cząsteczkami wazeliny i parafiny w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) | Tak
1.5 | Opatrunek nieprzywierający do rany, atraumatyczny | Tak
1.6 | Opatrunek nie powodujący okluzji (nie działający okluzyjnie) | Tak
1.7 | Opatrunek utrzymujacy wilgotne środowisko rany | Tak
1.8 | Opatrunek posiada udokumentowane badaniem klinicznym działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec: P. aeurginosa, S. aureus, S. pyogenes, E. coli, C. albicans. | Tak
1.9 | Rozmiar: 10 x 12 cm | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 42
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 42
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunek specjalistyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek specjalistyczny |  |  | szt. | 480
1.1 | Opatrunek oczyszczający ranę, o właściwościach antybiofilmowych, do miejscowego zwalczania zakażenia | Tak
1.2 | Opatrunek o działaniu przeciwbakteryjnym (zawiera aktywne jony srebra), zapobiega i zwalcza infekcję | Tak
1.3 | Jony srebra penetrujące ranę głębokość 10 mm | Tak
1.4 | Opatrunek może pozostać na ranie przez 7 dni | Tak
1.5 | Opatrunek z włókniny z adhezyjnych i koherentnych włókien polisacharydowych o właściwościach chłonnych i autolitycznych, na matrycy impregnowanej cząsteczkami wazeliny i parafiny w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) | Tak
1.6 | Rozmiar: 10 x 10 cm | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## 43
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 43
| Tytuł/nazwa pakietu: | Worki stomijne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141610-9 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Worek stomijny otwarty, samoprzylepny |  |  | szt. | 600
1.1 | Worek stomijny | Tak
1.2 | Worek jednoczęściowy (dopuszcza się, także rozwiązanie, w któym na skórze pacjenta umieszczany jest przylepiec z portem, a następnie do portu przyłączany jest worek - pod warunkiem zapewnienia pełnej szczelności połączenia; w takim wypadku worek i przylepiec mają być pakowane razem - jako zestaw) | Tak
1.3 | Worek samoprzylepny | Tak
1.4 | Worek w kolorze cielistym | Tak
1.5 | Worek otwarty (dla pacjentów z kolostomią) | Tak
1.6 | Zamknięcie na rzepy | Tak
1.7 | Worek z filtrem węglowym | Tak
1.8 | Możliwość docięcia w zakresie od 15 do 60 mm (dopuszcza się szerszy zakres możliwości docięcia) | Tak
1.9 | Pojemność 500 - 800 ml | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Opakowanie zbiorcze: do 30 sztuk/op. | wpisać
2.0 | Worek stomijny zamknięty, samoprzylepny |  |  | szt. | 30
2.1 | Worek stomijny | Tak
2.2 | Worek jednoczęściowy (dopuszcza się, także rozwiązanie, w któym na skórze pacjenta umieszczany jest przylepiec z portem, a następnie do portu przyłączany jest worek - pod warunkiem zapewnienia pełnej szczelności połączenia; w takim wypadku worek i przylepiec mają być pakowane razem - jako zestaw) | Tak
2.3 | Worek samoprzylepny | Tak
2.4 | Worek w kolorze cielistym | Tak
2.5 | Worek zamknięty (dla pacjentów z ileostomią) | Tak
2.6 | Worek z filtrem węglowym | Tak
2.7 | Możliwość docięcia w zakresie od 15 do 60 mm (dopuszcza się szerszy zakres możliwości docięcia) | Tak
2.8 | Pojemność 500 - 800 ml | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.10 | Opakowanie zbiorcze: do 30 sztuk/op. | wpisać
3.0 | Worek urostomijny, samoprzylepny |  |  | szt. | 700
3.1 | Worek stomijny - do urostomii | Tak
3.2 | Worek jednoczęściowy (dopuszcza się, także rozwiązanie, w któym na skórze pacjenta umieszczany jest przylepiec z portem, a następnie do portu przyłączany jest worek - pod warunkiem zapewnienia pełnej szczelności połączenia; w takim wypadku worek i przylepiec mają być pakowane razem - jako zestaw) | Tak
3.3 | Worek samoprzylepny | Tak
3.4 | Worek w przezroczysty | Tak
3.5 | Worek umożliwiający spuszczenie moczu | Tak
3.6 | Worek foliowy, od strony pacjenta zabezpieczony materiałem | Tak
3.7 | Możliwość docięcia w zakresie od 15 do 60 mm (dopuszcza się szerszy zakres możliwości docięcia) | Tak
3.8 | Pojemność 300 - 600 ml | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.10 | Opakowanie zbiorcze: do 30 sztuk/op. | wpisać
4.0 | Worek stomijny neonatologiczny |  |  | szt. | 30
4.1 | Worek stomijny z możliwością opróżniania, przenaczony dla niemowląt i noworodków | tak - całość wg. opisu

## 44
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 44
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aparaty do transferu leków i płynów z butelek i fiolek
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33692000-7 Roztwory lecznicze
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aparat przelewowy - podwójne ostrze |  |  | szt. | 14000
1.1 | Aparat umożliwiający mieszanie leków znajdujących się w dwóch dużych fiolkach (butelkach) zamkniętych gumowym korkiem | Tak
1.2 | Po obu stronach ostry kolec | Tak
1.3 | Pomiędzy kolcami - prostopadłe umieszczona płytka, ułatwiająca trzymanie i wbijanie | Tak
1.4 | Żaden z kolców nie jest osłonięty kołnierzem (dopuszcza się bardzo niski kołnierz-wybrzuszenie na płytce, nie wyższy niż 1 mm) | Tak
1.5 | Każdy z kolców dwukanałowy - ujścia kanałów umieszczone na różnych wysokościach | Tak
1.6 | Każdy z kanałów o średnicy 1,6 mm lub większej | Tak
1.7 | Każdy z kolców tej samej długości | Tak
1.8 | Każdy z kolców długości od 2.5 cm do 3.5 cm | Tak
1.9 | Aparat wykonany z twardego materiału (np. PVC) | Tak
1.10 | Kolce zabezpieczone zdejmowalnymi nasadkami | Tak
1.11 | Wyrób medyczny pakowany pojedyńczo | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny bez lateksu | Tak
1.14 | Wyrób medyczny bez ftalanów | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.

## 45
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 45
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wymazówki bez podłoża
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wymazówka sterylna cienka |  |  | szt. | 100
1.1 | Wymazówka | Tak
1.2 | Trzonek: aluminiowy | Tak
1.3 | Wacik: wiskozowy | Tak
1.4 | Średnica wacika: maksymalnie 1.5 mm | Tak, wpisać
1.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 14 do 16 cm | Tak, wpisać
1.6 | Wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
1.7 | Wymazówka przeznaczona do pobierania materiału z wąskich jam ciała | Tak
1.8 | Wymazówka sterylna | Tak
1.9 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
2.0 | Wymazówka sterylna z probówką bez podłoża |  |  | szt. | 9000
2.1 | Wymazówka | Tak
2.2 | Trzonek: tworzywo sztuczne | Tak
2.3 | Wacik z wiskozy lub dakronu | Tak
2.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak, wpisać
2.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 13 do 14 cm | Tak, wpisać
2.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak, wpisać
2.7 | Probówka transportowa okrągłodenna | Tak
2.8 | Na probówce naklejka-etykietka - do uzupełnienia danymi pacjenta | Tak
2.9 | Wymazówka pakowana indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
2.10 | Wymazówka w opakowaniu | Tak
2.11 | Wymazówka sterylna | Tak
2.12 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
3.0 | Wymazówka sterylna bez probówki |  |  | szt. | 3600
3.1 | Wymazówka | Tak
3.2 | Trzonek: drewniany | Tak
3.3 | Wacik z bawełny lub wiskozy (wpisać) | Tak, wpisać
3.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak, wpisać
3.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 13 do 14 cm | Tak, wpisać
3.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak, wpisać
3.7 | Wymazówka pakowana indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
3.8 | Rodzaj opakowania: folia | Tak
3.9 | Wymazówki sterylne | Tak
3.10 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
4.0 | Wymazówka sterylna bez probówki |  |  | szt. | 34000
4.1 | Trzonek: z tworzywa sztucznego | Tak
4.2 | Wymazówka | Tak
4.3 | Wacik z bawełny lub wiskozy (wpisać) | Tak, wpisać
4.4 | Średnica wacika: 4-5 mm | Tak, wpisać
4.5 | Długość użytkowa wymazówki: od 13 do 14 cm | Tak, wpisać
4.6 | Długość całkowita wyrobu: do 16 cm | Tak, wpisać
4.7 | wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
4.8 | Rodzaj opakowania: folia | Tak
4.9 | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak
4.10 | Wymazówki sterylne | Tak

## 46
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 46
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do pompy objętościowej BD Alaris™ GP Guardrials Plus
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141624-0 Zestawy do podawania leków, 33194110-0 Pompy infuzyjne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do podaży wlewów dożylnych do pompy objętościowej BD Alaris™ GP Guardrials Plus |  |  | szt | 1920
1.1 | Zestaw do podaży wlewów dożylnych, przezroczysty | Tak
1.2 | Kompatybilny z posiadaną pompą objętościową BD Alaris™ GP Guardrials Plus | Tak
2.0 | Zestaw do podaży wlewów dożylnych do pompy objętościowej BD Alaris™ GP Guardrials Plus |  |  | szt | 1920
2.1 | Zestaw do podaży wlewów dożylnych, światłoczuły | Tak
2.2 | Kompatybilny z posiadaną pompą objętościową BD Alaris™ GP Guardrials Plus | Tak
3.0 | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej BD Alaris™ GP Guardrials Plus |  |  | szt | 720
3.1 | Zestaw do podaży żywienia pozajelitowego, przezroczysty | Tak
3.2 | Kompatybilny z posiadaną pompą objętościowąBD Alaris™ GP Guardrials Plus | Tak

## 47
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 47
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do pompy strzykawkowej BD Alaris™ GH Guardrials Plus
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141624-0 Zestawy do podawania leków, 33194110-0 Pompy infuzyjne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Strzykawki kompatybilne z posiadaną pompą strzykawkową BD Alaris™ GH Guardrials Plus
1.1 | Strzykawki o pojemności 20 ml | Tak |  | szt | 2400
1.2 | Strzykawki o pojemności 50 ml | Tak |  | szt | 2000
1.3 | Strzykawki o pojemności 50 ml - bursztynowe | Tak |  | szt | 400

## 48
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 48
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw rur jednorazowych do respiratora Flight Medical 60
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Flight 60 |  |  | szt. | 10
1.1 | Zestaw rur jednorazowych do respiratora Flight Medical 60 Po stronie podłączanej do respiratora - rura oddechowa oraz panel trzech rurek podłączanych za pomocą szybkozłączki. Rury w pełni kompatybilne z respiratorem | Tak - całość wg. opisu

## 49
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 49
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej |  |  | szt. | 1600
1.1 | Zestaw do punkcji tętnicy promieniowej | Tak
1.2 | Krótka koszulka z ETFE | Tak
1.3 | średnice 4-7 Fr | Tak
1.4 | długości 7 cm i 10 cm | Tak
1.5 | w zestawie miniprowadnik 0.025'', 0.021'', 0.018'' o długości 45 cm z prostą końcówką | Tak
1.6 | w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykoanany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywalny jedną ręką | Tak
1.7 | atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszrzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza | Tak
1.8 | boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik | Tak
1.9 | silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym | Tak
1.10 | lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | Tak
1.11 | ucho do szwu chirurgicznego | Tak
1.12 | igła z krótkim ostrzem 22G x 35 mm, 21G x 35 mm, 20G x 35 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | dostępne koszulki z powłoką hydrofilną w rozmiarze 5Fr i 6Fr, długości 10, 16 i 25 cm (dla każdej ze średnic) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak

## 50
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 50
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik 0.021”
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik diagnostyczny wieńcowy zestaw |  |  | szt. | 50
1.1 | Prowadnik drutowy | Tak
1.2 | materiał: stal chromowo-niklowana | Tak
1.3 | powierzchnia pokryta PTFE | Tak
1.4 | średnica: 0.021'' | Tak
1.5 | długość: 45 cm | Tak
1.6 | końcówka prosta | Tak
1.7 | zestaw zawiera strzykawkę typu Luer Slip o pojemności 2 ml | Tak
1.8 | zaoferowany prowadnik musi być kompatybilny z igłą 21G z introducerem do punkcji tętnicy promieniowej a jego początek musi być miękki i elastyczny | Tak
1.9 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 51
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 51
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy półpodatny (SEMI-COMPLIANT)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 300
1.1 | Cewnik balonowy półpodatny - semi-compliant | Tak
1.2 | Cewnik balonowy typu RX | Tak
1.3 | Balon wykonany z Nylonu 12 | Tak
1.4 | Ciśnienie nominalne NP. 6 atm. | Tak
1.5 | Znamionowe cisnienie rozrywające RBP 14 atm. (rozm. 1.00- 3.00), 12 atm (rozm. 3.50 - 4.00) | Tak
1.6 | Profil wejściowy 0,41 mm dla 1.00-1.500 mm; 0,43 dla pozostałych średnic | Tak
1.7 | Profil przejścia 0,023'' (0,58 mm) dla średnicy 1.00 mm | Tak
1.8 | Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie | Tak
1.9 | Shaft proksymalny 0,64 mm, środkowy 0,84, dystalny dla 1.00-1.500 taperowany 0,79-0.89 dla 2.00 - 4.00 - 0,87 mm | Tak
1.10 | Długość użytkowa 145 cm | Tak
1.11 | Długość odcinka RX 25 cm | Tak
1.12 | Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu | Tak
1.13 | Markerty RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych rozmiarów | Tak
1.14 | Kompatybilne z cewnikami 4Fr i prowadnikiem 0,014'' | Tak
1.15 | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft-cie | Tak
1.16 | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak
1.17 | Zakres średnic: 1,0 - 4,0 mm (minimum 11 średnic w zakresie, w tym skrajne); dla średicy 1,0 dostępny Także balon 5 mm | Tak
1.18 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 52
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 52
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki balonowe do predylatacji
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy półpodatny |  |  | szt. | 340
1.1 | Cewnik balonowy typu semi-compliant | Tak
1.2 | System doprowadzający typu monorail | Tak
1.3 | Długość systemu doprowadzającego minimum 145 cm | Tak
1.4 | Dostępny zakres średnic: od 1,25 mm do 4,00 mm (minimum 9 średnic w zakresie) | Tak
1.5 | Dostępny zakres długości: od 10 mm do 30 mm | Tak
1.6 | Kompatybilny z cewnikiem 5F | Tak
1.7 | Możliwość wykonania procedury kissing ballon przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | Tak
1.8 | Profil wejścia balonu nie więcej niż 0,016'', z długością czubka minimum 4,5 mm | Tak
1.9 | Średnica zwiniętego balonu (crossing profile) - dla średnicy 4,0 mm - poniżej 0,026'', dla średnicy 3,0 mm - poniżej 0,025'' | Tak
1.10 | Shaft proksymalny - maksymalnie 1,9F (dla wszystkich rozmiarów) | Tak
1.11 | Shaft dystalny - maksymalnie 2,5F (dla wszystkich rozmiarów) | Tak
1.12 | Ciśnienie nominalne minimum 6 atm. | Tak
1.13 | Ciśnienie RBP co najmniej 15 atm. (dla balonów 2,0 - 3,5 mm), 18 atm (dla balonów 1,25 - 1,5 mm) | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 53
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 53
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy pokryty paklitakselem |  |  | szt. | 60
1.1 | Cewnik balonowy pokryty pakliTakselem bez nośnika polimerowego; | Tak
1.2 | Średnice: 2,0 mm; 2.25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; | Tak
1.3 | Wymagane długości w przedziale 10, 15, 17, 20, 26, 30, 40 mm | Tak
1.4 | Maksymalne ciśnienie nominalne 6 atm. | Tak
1.5 | RBP min. 12 atm.; max. 14 atm. | Tak
1.6 | Ilość substancji czynnej nie mniej niż 3 mg/mm2 | Tak
1.7 | Profil balonu maksymalnie 0,026'' dla średnicy 3,0mm | Tak
1.8 | Profil wejścia maksimum 0,017'' | Tak
1.9 | Shaft proksymalny maksymalnie 1,9F | Tak
1.10 | Shaft dystalny maksymalnie 2,5F | Tak
1.11 | Długość min. 140 cm, | Tak
1.12 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak
1.13 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak
1.14 | Bezpieczeństwo i skuteczność poparte wynikami badań (minimum 5 wieloośrodkowych i randomizowanych badań) w tym przynajmniej 4 badania kliniczne w leczeniu ISR w minimum 3 letnim okresem kontrolnym. Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-IRS, Na każde żądanie Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające. | Tak

## 54
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 54
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy (NON-COMPLIANT) do doprężeń
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  | szt. | 450
1.1 | Cewnik balonowy | Tak
1.2 | Profil wejścia 0.43 mm tj 0.017” krótki i elastyczny tip o długości 2.9mm | Tak
1.3 | Długość systemu dostarczania <=145 cm. | Tak
1.4 | Dostępne długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm | Tak
1.5 | Dostępne średnice: 2,0-5,0 mm. | Tak
1.6 | Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (do 3.0 mm długości) gwarantujące bezpieczeństwo dzięki precyzji (precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej) | Tak
1.7 | Podwójny marker balonu | Tak
1.8 | Ciśnienie nominalne: 12 atm (1216 kPa) | Tak
1.9 | Ciśnienie RBP: 22 atm. (dla średnic 2.0-4.0 mm), 20 atm. (dla średnic 4.5-5.0 mm) | Tak
1.10 | Średnica szaftu:1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie | Tak
1.11 | Wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności | Tak
1.12 | Balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru | Tak
1.13 | Powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm. | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 55
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 55
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik interwencyjny
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik interwencyjny |  |  | szt. | 30
1.1 | Prowadnik do PTCA | Tak
1.2 | Długość: 180 cm, z możliwością użycia przedłużki | Tak
1.3 | Średnica 0,014'' (0,35 mm) | Tak
1.4 | Rdzeń hybrydowy (ze stali nierdzewnej proksymalnie - 140 cm, o większej sztywności, z nitinolu dystalnie 40 cm, o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie | Tak
1.5 | pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnych 155 cm | Tak
1.6 | końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm | Tak
1.7 | występuje w 4 wersjach (obciążenie końcówki 1gf, 0.6 gf z jednym markerem, 3.6 gf z trzema markerami, 1 gf wzmocniona z dwoma markerami) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak

## 56
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 56
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem do cienkich naczyń
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 150
1.1 | stent uwalniający lek - sirolimus (minimalna zawartość 1,2 mg/mm2) | Tak
1.2 | stent ma być pokryty lekiem od strony ściany naczynia (abluminalnie) | Tak
1.3 | pozbawiony powłoki polimerowej dla mniejszej aktywacji stanu zapalnego | Tak
1.4 | średnice: 2,0 - 4,0 mm (zamawiający oczekuje zaoferowania minimalnych rozmiarów: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm) | Tak
1.5 | długości: 9 - 38 mm (dla wszystkich średnic, minimum 10 długości w zakresie) | Tak
1.6 | grubość ściany stentu maksymalnie 0,0020'' dla średnic 2,0 - 2,5 mm, dla pozostałych nie więcej niż 0,0024'' | Tak
1.7 | profil wejścia nie więcej niż 0,016'' | Tak
1.8 | profil przejścia nie więcej niż 0,035'' dla stentu 3,0 mm | Tak
1.9 | shaft proksymalny nie więcej niż 1,9F | Tak
1.10 | shaft dystalny nie więcej niż 2,5F | Tak
1.11 | ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm. | Tak
1.12 | ciśnienie RBP nie mniej niż 18 atm. dla średnic 2,0 - 3,5 mm | Tak
1.13 | długość systemu doprowadzającego: minimum 145 cm | Tak
1.14 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak

## 57
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 57
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent z sirolimusem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33123000-8 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej, 33184500-8 Endoprotezy naczyń wieńcowych, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent wieńcowy Co-Cr |  |  | szt. | 200
1.1 | Stent wieńcowy kobaltowy-chromowy | Tak
1.2 | Stenty chromowo–kobaltowe dedykowane do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT | Tak
1.3 | Stent pozwala na skrócenie terapii przeciwpłytkowej podwójnej do miesiąca | Tak
1.4 | Stent uwalniający lek | Tak
1.5 | Platforma: stop CoCr L605, wycinany laserowo, budowa otwartokomórkowa, komórki połączone 2 konektorami | Tak
1.6 | Powierzchnia komórki stentu: 4,57 mm2 (dla średnicy 3.0 mm) | Tak
1.7 | Grubość ścianki stentu: 80 mikrometrów | Tak
1.8 | Uwalniana substancja: sirolimus | Tak
1.9 | Pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia (pokrycie gradientowe) | Tak
1.10 | Pokryte biodegradowalnym polimerem PDLLA-PCL | Tak
1.11 | Dawka leku: 3,9 µg/mm | Tak
1.12 | Okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru: 3-4 miesiące | Tak
1.13 | Dostępne długości: 9-38 mm (minimum 8 różnych długości w zakresie, w tym długość 9 i 38 mm) | wypisać dostępne długości
1.14 | Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - dla wszystkich długości, wszystkie średnice | Tak
1.15 | profil wejścia nie więcej niż 0,018'' (dla stentu 3.0 mm) | Tak
1.16 | profil przejścia nie więcej niż 0,044'' (dla stentu 3,0 mm) | Tak
1.17 | shaft proksymalny 1.9 Fr | Tak
1.18 | shaft dystalny nie więcej niż 2.7Fr | Tak
1.19 | Ciśnienie nominalne 9 atm. | Tak
1.20 | Ciśnienie RBP 16 atm. - dla średnic do 3.0 mm | Tak
1.21 | Ciśnienie RBP 14 atm. - dla średnic 3.5 oraz 4.0 mm | Tak
1.22 | Długość systemu doprowadzającego: 144 cm | Tak
1.23 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5Fr | Tak
1.24 | Minimum 16 wskazań rejestracyjnych (potwierdzonych w Deklaracji lub Certyfikacie zgodności) | Tak
1.25 | Możliwość doprężenia: do 5,8 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. | Tak
1.26 | Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób | Tak