Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						         e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 24.09.2021 r.

dot. przetargu ZP-05/21

na dostawę urządzeń medycznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1

poz. 6

Czy Zamawiający skoryguje zapis punktowanej odpowiedzi z „NCS / EMG / EP > 20 dB” na „ NCS / EMG / EP > 20 bit (bitów)”?

Uzasadnienie:

Skorygowanie zapisu j/w pozwoli na zaoferowanie parametrów ze stosowną jednostką.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 2

poz. 7
Czy Zamawiający dopuści regulację podstawy stałej czasu o wartości 0,3 s w przedziale 0,03 s – 10s?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3

poz. 11

Czy Zamawiający dopuści stymulator elektryczny o parametrach:

- Ilość kanałów – min. 1;

- Zakres min.: 0-100 mA z możliwością ograniczenia maks. prądu stymulującego w pełnym zakresie;

- Częstotliwość bodźców prądowych w zakresie min. od 0,1 do 100 Hz z płynną regulacją częstości;

- Czas trwania impulsu stymulującego min.: 50-1000 (s

- Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy;

- Tryby stymulacji: pojedyncza (single), powtarzalna (repetitive), ciągami impulsów (train)

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie jakości konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 4

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści, w ramach specyfikacji jednostki centralnej, dodatkowy panel medyczny posiadający większą niż wyspecyfikowana przy jednostce centralnej liczbę przycisków funkcyjnych i manipulatorów dowolnie programowalnych?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 5

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści głowicę o następujących parametrach:

- 2 kanały bipolarne EMG

- 20 kanałów EP / EEG monopolarnych, programowalnych zgodnie z preferencjami użytkownika

- impedancja wejściowa kanałów EMG >100MOhm // 120pF

- impedancja wejściowa kanałów EP . EEG w trybie różnicowym 6,6 MOhm

- CMRR >100dB (EMG)

- CMRR >85dB (EP/EEG)

- poziom szumów EMG <2 uV RMS

- poziom szumów EP <1,5 uV RMS 10Hz-8kHz

- poziom szumów EEG <0,25 uV RMS 1-128Hz

przy jednoczesnym dopuszczeniu dodatkowego panelu medycznego, który zapewnia większą liczbę programowalnych przycisków funkcyjnych i manipulatorów niż wyspecyfikowana, co nie tylko spełnia zapisy SIWZ ale radykalnie zwiększa możliwości systemu?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści głowicę o następujących parametrach:

- 2 kanały bipolarne EMG

- 20 kanałów EP / EEG monopolarnych, programowalnych zgodnie z preferencjami użytkownika

- impedancja wejściowa kanałów EMG >100MOhm // 120pF

- impedancja wejściowa kanałów EP . EEG w trybie różnicowym 6,6 MOhm

- CMRR >100dB (EMG)

- CMRR >85dB (EP/EEG)

- poziom szumów EMG <2 uV RMS

- poziom szumów EP <1,5 uV RMS 10Hz-8kHz

- poziom szumów EEG <0,25 uV RMS 1-128Hz

przy jednoczesnym dopuszczeniu dodatkowego panelu medycznego, który zapewnia większą liczbę programowalnych przycisków funkcyjnych i manipulatorów niż wyspecyfikowana, co nie tylko spełnia zapisy SIWZ ale radykalnie zwiększa możliwości systemu?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rękojeść stymulującą wyposażoną w trzy przyciski funkcyjne, w tym pokrętło regulacji intensywności stymulacji z jednoczesną funkcją wyzwolenia impulsu?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie jakości konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 8

poz. 23

Czy Zamawiający dopuści głowicę oferującą impedancję wejściową >100 MOhm w obu trybach?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie jakości konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Pytanie nie dotyczy poz. 23. Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 9

poz. 29

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 100 cm lub 200 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie jakości konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza kabla o długości 100 cm.

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga kabla o długości 200 cm.

Pytanie nr 10

poz. 30

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powierzchniową zgodną parametrowo z SIWZ, z kablem ekranowanym o długości 150 cm lub 300 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie jakości konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga kabla o długości 150 cm lub 300 cm.

Pytanie nr 11

poz. 36

Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania elektrod 55 cm w kolorze niebieskim?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Tak, Zmawiający dopuszcza, ale nie wymaga opaski w dowolnym kolorze.

Pytanie nr 12

poz. 37

Czy Zamawiający dopuści żel przewodzący o pojemności 250 ml, do wyboru przez Zamawiającego, z litem lub bez?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści Spirometr o parametrach podanych w opisie poniżej, posiadający parametry jak poniżej:

Spirometr bezturbinowy PDD-301 umożliwia przeprowadzenia badań zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS.

Istotne informacje:

- Jednoczasowo można przeprowadzić badanie 8 parametrów,

- Pełne zarządzanie bazą danych, która może być zainstalowana na komputerze diagnosty lub zdalnie 
w celu pracy wielu komputerów z jedną bazą danych pacjentów. Możliwe łatwe podłączenie baz danych większości systemów informatycznych (występujących w 	szpitalnictwie HL7, GDT) do bazy danych spirometru.

- Badanie Pre-Post, analiza trendów, ułatwienie badania dziecka: animacja zdmuchiwania 	dmuchawca, kiedy pacjent oddycha wystarczająco intensywnie.

- Możliwość konfiguracji (personifikacji) wydruku wyników badania, filtracja drukowania danych.

- Oprogramowanie w języku polskim, bezpłatne (zarówno program jak i jego aktualizacje).

Zakres badań:

Spirometria spoczynkowa: IVC, IRV, ERV, TV, SVC.

Spirometria dynamiczna: FVC, FEV05, FEV1, FEV05/IVC, FEV05/FVC, FEV1/ IVC,FEV1/FVC, PEF, F25-75, F25, F50, F75, FET, MTT, FIVC, FIV05, FIV1, PIF, FIF25-75.

Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, MVVf.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuści głowicę o parametrach:

Przepływomierz: PINK-FLOW - symetryczna rurka Pitota. Zastosowany w zamian za szybko zużywalne turbiny wielorazowego użytku, lub drogie turbiny jednorazowego użytku do spirometru.

zakres pomiaru: + - 18 l/s

dokładność: + - 2% / 50 ml/s

martwa przestrzeń: 36 ml

opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s

dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml

zakres pomiaru objętości: +/- 10 l

rozdzielczość pomiaru objętości: 10 ml

zasilanie i przepływ danych: USB 2.0

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści spirometr bez opcji przyłączania dodatkowych modułów?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści spirometr w którym wykorzystuję się jednorazowe filtry przeciwbakteryjne? Stosowanie filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych chroni przed zakażeniami krzyżowymi, szpitalnymi.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytania nr 17

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji i szkolenia i dopuści wysyłkę spirometru firmą kurierską ? Sprzęt jest prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający uwzględni referencje, na kwotę równą lub większą od kwoty zamówienia, dotyczące prawidłowo zrealizowanych dostaw i instalacji sprzętu medycznego innego niż tożsame z zamawianym, jednocześnie będące wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym do zastosowań np. na blokach operacyjnych?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie j/w pozwoli na radykalne zwiększenie konkurencyjności w ramach postępowania oraz przełoży się na możliwość zaoferowania sprzętu o wysokich parametrach użytkowych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl