Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia: Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową – 1 sztuka

Oferuję:

Model/typ

Producent/kraj

| Lp. | Wymagania | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać „tak“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 2. | Statyw mikroskopu z trzystopniowym układem ogniskowania, z gałkami umieszczonymi po obu stronach statywu mikroskopowego, z możliwością regulacji wysokości ich położenia. |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o pracę w ciemnym polu, kontraście fazowym, polaryzacji, kontraście interferencyjnym DIC i fluorescencji LED lub z użyciem lampy rtęciowej HBO. |  |
| 4. | Statyw powinien posiadać możliwość rozbudowy o podgląd asystencki oraz przystawkę rysunkową |  |
| 5. | Oświetlenie LED |  |
| 6. | Rewolwer obiektywowy min. 6-pozycyjny. |  |
| 7. | Kondensor achromatyczno aplanatyczny o aperturze num. 0,9, z możliwością ustawienia mikroskopu wg zasad Kohlera (możliwość centrowania i zmiany położenia wysokości kondensora), z uchylną soczewką czołową, z irysową przysłoną aperturową umożliwiająca pracę w zakresie powiększeń 2,5x -100x. Kondensor wyposażony w szczelinę dla suwaka przysłon do kontrastu fazowego. |  |
| 8. | Zdejmowalne pokrętła mikro/makro z możliwością zamiany pozycji dla operatorów prawo- lub leworęcznych. Pokrętła mocowane na zatrzaski magnetyczne, wykonane z materiału gumowanego. |  |
| 9. | Stolik mechaniczny z utwardzaną powłoką ceramiczną, z uchwytem na jedno szkiełko mikroskopowe, ze współosiowym pokrętłem układu zmiany położenia preparatu w osiach x-y, mocowanym z prawej lub lewej strony stolika za pomocą jednej śruby imbusowej ( możliwość zmiany położenia pokrętła w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika). Zakres ruchu stolika 76x25mm. |  |
| 10. | Wbudowana w statyw irisowa przysłona polowa. |  |
| 11. | Fototubus binokularny o polu widzenia min. 22 mm i regulowanym kącie pochylenia 7,5o-32o. Zakres rozstawu źrenic 55-75. |  |
| 12. | Okulary szerokopolowe o polu widzenia min. 25mm. Oba okulary z korekcją dioptryjną. |  |
| 13. | Obiektywy klasy achroplanatycznej o następujących parametrach: - 2,5x/0,07 W.D. 11,2mm - 5x/0,12 W.D. 14,0mm - 10x/0,25 W.D. 12,0mm - 20x/0,40 W.D. 0,92mm - 40x/0,65 W.D. 0,35mm Możliwość zastosowania obiektywu o następujących parametrach: - 63x/0,80 W.D. 0,26mm |  |
| 14. | Pokrowiec, zestaw narzędzi. |  |
| 15. | Zasilanie 230 V / 50 Hz. |  |
| 16. | Kamera cyfrowa o następujących parametrach minimalnych: - sensor CMOS (1/2.3)" - możliwość pracy bez użycia komputera - rozdzielczość sensora 4000x3000pixel - wielkość pixela 1,5 µm x 1,5µm - 4k 60fps live poprzez HDMI - obraz JPG do 12 MPixel - Full HD MJPG Video 30 kl/s - sterowanie z poziomu komputera lub myszy USB - możliwość zapisu zdjęć bezpośrednio na nośniku USB lub wysyłka zdjęć WiFi - port USB3.1 typ C - port USB (4x); port HDMI; port ethernet |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej