## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Mikroskop stereoskopowy 1. Głowica typu zoom z zakresem powiększenia 0,67 – 5x 2. Wyskalowane pokrętło zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym 3. Zakres powiększeń mikroskopu 4,7 – 35x 4. Pole widzenia w zakresie 6,3 - 46,9 mm 5. Okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia 22 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych 6. Zintegrowany z głowicą port foto 7. Łącznik do podłączenia kamery dopasowany do wielkości matrycy 8. Jednoczesna obserwacja obrazu przez okulary i na monitorze 9. Stabilny statyw z dużą podstawą 10. Dwuramienny oświetlacz diodowy 11. Kolorowa kamera mikroskopowa: - rozdzielczość min. 6,3 megapixeli - szybkość transmisji obrazu z kamery przy pełnej rozdzielczości min. 15 fps - podłączenie kamery do komputera za pośrednictwem kabla USB 12. Przy minimalnym powiększeniu mikroskopu obraz na monitorze powinien obejmować 19 mm x 28,6 mm 13. Program do wizualizacji i analizy obrazów mikroskopowych - sterowanie funkcjami kamery - podstawowe funkcje pomiarowe - nanoszenie na zdjęcia skali i opisów - składanie obrazów w osi z - składanie obrazów wielkoformatowych z wolnej ręki 14. Pozostałe wymagania: - Montaż i szkolenie z obsługi mikroskopu w siedzibie zamawiającego dla 3 osób | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 56-77 dni kal.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Zestaw pomiarowy składający się ze systemu pomiarowego WinSeedle Pro STD4800 lub równowaznego do analizy ziaren, igieł i nasion w komplecie ze skalibrowanym skanerem oraz zestawem tacek do pozycjonowania materiału na płycie skanera i laptopem . Skaner: - Płaski skaner A4 (STD4800 lub równoważny) o rozdzielczości skanowania do 6400 DPI; maksymalny obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; głębia kolorów: 48 Bit; specjalna klapa z naświetleniem górnym pozwalająca skanować klisze i obiekty objętościowe (np. nasiona i igły). - Akcesoria do skanera: zestaw tacek do pozycjonowania nasion i igieł na płycie skanera z możliwością umieszczenia badanego materiału w wodzie; zestaw płytek pozwalających ograniczyć skanowaną powierzchnię, zależnie od używanej wielkości tacki na nasiona i igły: plik kalibracyjny poprawiający jakość skanowania i analiz w systemach pomiarowych firmy Regent Instruments (lub równoważny) (w tym w systemie WinSEEDLE (lub równoważny) do analizy nasion i igieł). Oprogramowanie WinSEEDLE Pro (lub równoważne) do analizy ziaren, igieł i nasion: - Pomiar powierzchni całkowitej; pomiar powierzchni indywidualnego obiektu; pomiar długości indywidualnego obiektu i średniej długości obiektów na obrazie; pomiar szerokości i zakrzywienia; zliczanie ilości obiektów na obrazie; szacowanie objętości i całkowitej powierzchni obiektów objętościowych (na podstawie modeli 3D); pomiar obwodu; analiza kolorów dla określania części zmienionych chorobowo; interaktywne i półautomatyczne pomiary długości; automatyczne filtrowanie niechcianych wtrąceń; interaktywna edycja obrazu. Laptop będący nieodłączną częścią zestawu o poniższych parametrach: Przekątna ekranu LCD: 16,0 cali; rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 pikseli (WUXGA); typ ekranu: matowy, LED,WVA; jasność matrycy: 250 cd/m2. Procesor 8-rdzeniowy, 16 wątków, 2.0-4.5 GHz, 20 MB Cache np. AMD Ryzen™ 7 5825U (lub równoważny), osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 18062 punkty, pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 3200 MHz); pojemność dysku SSD M.2 PCIE: 512 GB; karta graficzna np. AMD Radeon Graphics (lub równoważny) ; pamięć karty: pamięć współdzielona. Dźwięk: wbudowane głośniki stereo; wbudowane 2 mikrofony; kamera internetowa: 2.1 Mpix. Łączność: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, moduł Bluetooth 5.2. Złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., czytnik kart pamięci SD - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Typ baterii: litowo-jonowa; pojemność baterii: 4-komorowa, 3420mAh. Czytnik linii papilarnych. Podświetlana klawiatura. Zabezpieczenia: możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge), szyfrowanie TPM, kamera z wbudowaną zaślepką. Aluminiowa pokrywa matrycy i obudowa. Wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy , intuicyjny touchpad. System operacyjny: Windows 11 Pro; partycja recovery (opcja przywracania systemu z dysku); pakiet oprogramowania biurowego (Microsoft Office Professional lub równoważne)– wersja najnowsza na dzień składania ofert); roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe wraz z programem (ESET Endpoint lub równowazne)). Napęd optyczny na USB do oferowanego laptopa jeśli nie będzie wbudowany. Mysz bezprzewodowa. Waga: maks.2,0 kg. nr kat. SE-P XLS STD lub równowazny | szt. | 1
2 | Zestaw pomiarowy składający się ze systemu pomiarowego WinFOLIA Pro STD4800 (lub równowazny) do analizy powierzchni liści w komplecie ze skalibrowanym skanerem STD4800 A4 (lub równoważny) i komputerem stacjonarnym z monitorem - Skaner: - Płaski skaner A4 o rozdzielczości skanowania do 6400 DPI; maksymalny obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; głębia kolorów: 48 Bit; specjalna klapa z naświetleniem górnym pozwalająca skanować klisze i obiekty objętościowe (np. liście). - Akcesoria do skanera: plik kalibracyjny poprawiające jakość skanowania i analiz w systemach pomiarowych firmy Regent Instruments (w tym w systemie WinFOLIA do analizy liście). Oprogramowanie WinFOLIA Pro (lub równoważne) do analizy powierzchni liści: - Całkowita powierzchnia liści; powierzchnia indywidualnego liścia; długość liścia; maksymalna i średnia szerokość (poziomo i pionowo); obwód liścia; współczynnik kształtu; powierzchnia otworów (całkowita i dla wybranego liścia); powierzchnia indywidualnej blaszki; długość blaszki i szypułki; maksymalna i średnia szerokość (prostopadła do długości); obwód blaszki; szerokość blaszki w pozycji ustawionej przez użytkownika; kąt w pozycjach ustawionych przez użytkownika; ustawiane przez użytkownika długości i kąty (interaktywnie); powierzchnia analizowanego regionu; długość otoczki liścia (uwzględniająca ząbki i nieregularności); wysokość, szerokość i ilość ząbków; analizy kształtu; analizy kolorów (powierzchnia dla zdefiniowanych kolorów, powierzchnie części chorych); edycja obrazu; obserwacje – możliwość określenia nieregularności, części chorych, itp.; analizy liści i innych obiektów; filtracja niechcianych wtrąceń zakłócających analizy; analizy interaktywne lub pakietowe; graficzna prezentacja rozkładu powierzchni; usuwanie różnorodności zmian naświetlenia w tle; klasyfikacja pikseli; wybór kanału koloru do analiz (Czerwony, Zielony, Niebieski – RGB); analiza całego obrazu / podregionów; wyłączanie wybranych regionów. Komputer stacjonarny będący nieodłączną częścią zestawu o poniższych parametrach: Procesor 8-rdzeniowy, 2.9-4.8 GHz, 16 MB cache np. Intel Core i7-10700 (lub równowazny), osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 16963 punkty, chipset: Intel B460, pamięci RAM: 16 GB, typ zastosowanej pamięci RAM: DIMM DDR4 (3200 MHz), Karta graficzna np. NVIDIA Quadro P620 (lub równoważna) osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 3639 punktów, Intel UHD Graphics 630. Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) Dysk SSD PCIE: 480 GB, dysk HDD SATA 7200 obr. 1000 GB; Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, zintegrowana karta dźwiękowa. Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 5, Bluetooth. Złącza na przednim panelu: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 1, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, 1xczytnik kart pamięci; Złącza na tylnym panelu: 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen 1, Wyjście Audio, 1xRJ45 (LAN), 1xVGA(D-sub), wyjście HDMI, 4xMini Display Port (karta graficzna), AC-in (wejście zasilania); Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e1; zasilacz 200W; klawiatura i mysz przewodowa,. System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro (lub równoważny); partycja recovery (opcja przywracania systemu z dysku); pakiet oprogramowania biurowego (Microsoft Office Professional lub równoważny)– wersja najnowszana dzień składania ofert); roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe wraz z programem (ESET Endpoint lub równoważne Monitor będący nieodłączną częścią zestawu o poniższych parametrach: - przekątna ekranu: 27 cali; powłoka matrycy: matowa; rodzaj matrycy: LED, IPS; typ ekranu: płaski; monitor bezbramkowy; rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 pikseli (WQHD); format obrazu: 16:9; częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz; odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99%; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; czas reakcji: 4 ms; technologia synchronizacji: FreeSync; technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego; wielkość plamki: 0,233 x 0,233 mm; jasność: 350 cd/m2; kontrast statyczny: 1000:1; kąt widzenia w poziomie: 178%; kąt widzenia w pionie: 178%; złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort 1.2 – 1 szt., wyjście audio - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 2 szt., USB Typu-C (z DispalyPort i Power Delivery) – 1 szt., AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.; Głośniki o mocy 2 x 5W. Ekran obrotowy (PIVOT), regulacja wysokości , kąta pochylenia i obrotu. Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock); wbudowana kamera i mikrofon; obsługa Windows Hello; wysuwana kamera; wbudowany hub USB. Dołączone akcesoria: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, kabel USB-C. Nr kat. FO-P XLF STD (lub równowazny) | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja na system pomiarowy 12 miesięcy/Gwarancja na laptopa 36 miesięcy;
Termin dostawy: w ciągu 35-49 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 3
1 | Automatyczny licznik komórek Automatyczny licznik komórek pozwalający na liczenie komórek w świetle przechodzącym Możliwość niezależnego zliczania wszystkich komórek, komórek żywych i komórek martwych z zastosowaniem barwnika Wbudowana funkcja automatycznego ustawienia ostrości Kolorowy ekran dotykowy do obsługi licznika Możliwość oznaczania żywotności komórek w %. Zakres liczonych komórek minimum: 3-60 µm Zakres stężenia zliczania komórek nie gorszy niż 5 x 104‒ 1 x 107 komórek/ml Możliwość wizualizacji wyników liczenia w postaci histogramów Możliwość bramkowania na histogramach w funkcji wielkości komórek z jednoczesnym przeliczaniem wyników. Możliwość definiowania klasterów komórkowych i stopnia deklasteryzacji Funkcja TAG umożliwiając weryfikację procesu liczenia komórek i zapis zdjęcia z zaznaczeniem komórek żywych i martwych Wbudowany kalkulator rozcieńczeń Możliwość eksportu pełnych raportów w formacie CSV, PDF oraz zdjęć w formacie TIF Możliwość pracy na slajdach pomiarowych jednorazowych i wielorazowych W zestawie razem z urządzeniem co najmniej: slajdy pomiarowe jednorazowe na minimum 100 pomiarów roztwór błękitu trypanu na co najmniej 100 testów pamięć przenośna USB komora wielorazowa, szklana o pojemności 10 µl do wielokrotnego zliczania komórek instalacja i szkolenie dla 3 osób w siedzibie Zamawiajacego Luna II lub równoważny | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 12 mcy
termin dostawy: 21-35 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 4
1 | Opis w załączniku nr 1 | szt. | 1
2 | Opis w załączniku nr 1 | szt. | 1
3 | Opis w załączniku nr 1 | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 1- 12 mcy; 2- 36 mcy; 3-24 mce
termin dostawy: 77-112 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 5
1 | Spektrofotometr mikropłytkowy - Spektrofotometr UV/Vis, nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2022 roku / - Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych - Metoda wyboru długości fali: monochromator z siatką dyfrakcyjną / - Zakres długości fal nie węższy niż 200 – 999 nm - Szerokość połówkowa wiązki: 5 nm / - Ustawianie długości fali z krokiem nie większym niż 1 nm - Zakres pomiarowy nie węższy niż od 0 do 4,000 Abs / - Rozdzielczość nie mniejsza niż 0,0001 OD - Powtarzalność wyboru długości fali: ± 0,2 nm / - Dokładność OD: 0 do 2 OD: ± 1% • Liniowość OD: 0 do 2 OD: ± 1% • Powtarzalność OD: 0 do 2 OD: ± 1% - Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne i skanowanie powierzchni dna dołka - Akcesorium do jednoczesnego pomiaru w nie mniej niż 4 kuwetach spektrofotometrycznych w pozycji horyzontalnej jednocześnie – opcja do rozbudowy w przyszłości - Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych: ≤15 s - Możliwość realizacji metod kuwetowych na mikropłytkach – korekcja drogi optycznej - Pomiar w czterech kuwetach o długości drogi optycznej = 1 cm – opcja do rozbudowy w przyszłości - Akcesorium do jednoczesnego pomiaru nie mniej niż 16 próbek o objętości maks. 2µl – opcja do rozbudowy - Praca pod kontrolą komputera z Windows, jedno oprogramowanie do sterowania urządzenia i analizy otrzymanych wyników. Program dostarczany w ilości 5 licencji - Modele dopasowania krzywej standardowej, wymagane: liniowa, wielomianowa do 3 stopnia, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona) - Operacie na wynikach: transformacje, cut offs, własne formuły - Funkcja eksportu wyników do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego Excel; pełna integracja z programem MS Excel, możliwość konfigurowania raportu przy zastosowaniu szablonu arkusza wbudowanego w plik eksperymentu programu sterującego - Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu - Opcja walidacji przyrządu z poziomu programu z zapewnieniem możliwości zakupu płytki wzorcowej - Certyfikaty: CE-IVD / - Autoryzowany przez producenta serwis - Waga nie wyższa niż 7 kg nr kat. 50TS8 lub równoważny | szt. | 1
2 | Akcesorium do jednoczesnego pomiaru 16 próbek w mikroobjętościach (2 µl) - Metalowa konstrukcja o wymiarach płytki wielodołkowej w standardzie SBS - Akcesorium wielokrotnego użytku - Pełna kompatybilność z czytnikiem z poz. 1 - Możliwość wykonania do 16 pomiarów jednocześnie, o objętości próbek nie większej niż 2 µl - Limit detekcji 2ng/µl dsDNA - Długość drogi optycznej = 0,5 mm - Kompatybilne z pomiarami absorbancji - Oprogramowanie sterujące do obsługi akcesorium i analizy otrzymanych wyników - Instalacja i szkolenie z obsługi i konserwacji - Instrukcja obsługi w języku angielskim | szt. | 1
3 | Automatyczna płuczka do mikropłytek - Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych / - Płukanie płytek płaskodennych i okrągłodennych - 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca. Możliwość doposażenia o głowicę 12-kanałową - Dokładność napełniania <3% CV / - Pozostałości po płukaniu ≤ 2 mikrolitry/dołek - Dozująca pompa strzykawkowa - Obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” - Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów - Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10 - Wbudowana wytrząsarka – ciągłe wytrząsanie do 30 min., wybór 5 zakresów intensywności wytrząsania - Funkcja namaczania płytki, programowalna w zakresie od 1 sekundy do 30 minut. - Łączenie protokołów płukania – do 10 protokołów / - Zabezpieczenie przed przelewaniem buforu - Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek / - Krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek - Szybkość płukania: 3 cykle płukania (zasysanie/dozowanie): 300 µL/dołek, 96 dołków, 8-igłowy grzebień < 130 sekund - Bezciśnieniowe naczynia na bufor, dwie 2L butle na bufor i jedna na zlewki - Wbudowane programy do dekontaminacji, czyszczenia i konserwacji / - Funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki - Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków / - Programowalna wysokość położenia igieł nad dnem dołka płytki - Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka / - Autoryzowany przez producenta serwis - Waga poniżej 10 kg | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 77-112 dni kal.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 6
1 | Komora do PCR UVC/T-M-AR (z gniazdem elektrycznym i portem na przewody) - komora do pracy sterylnej - ściany ze szkła o parametrach: • przepuszczalność optyczna 95% • ochrona przeciw UV >96% - ściana tylna ze stali nierdzewnej - blat roboczy ze stali nierdzewnej - wbudowana otwarta lampa UV 1x25W (TUV25WG13 UV-C) - typ radiacji UV (λ = 253,7 nm) ozone-free - poziom promieniowania UV 15 mW/cm2/sek - recyrkulator UV 1x25W (skuteczność >99%/godz.) - timer 0-24 godz. lub tryb pracy ciągłej - lampa światła białego 1xTLD-15W - grubość ścian bocznych max 4 mm - grubość panelu frontowego górnego max 8 mm - grubość okna frontowego max 4 mm - wymiary obszaru roboczego max 645 x 490 mm - automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu okna - wymiary max 700 x 580 x 555 mm - waga maks 30,0 kg - gniazdo elektryczne i port na przewody | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 10-16 dni kal.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, model, kraj pochodzenia, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 7
1 | Zestaw do upgrade’u zamrażarki Eppendorf U410 Skład zestawu: I. System monitorowania temperatury i alarmowania z oprogramowaniem on-line 1. Bezprzewodowy czujnik temperatury korzystający z zewnętrznego rezystancyjnego czujnika temperatury (RTD) - Zintegrowany nadajnik radiowy pozwalający łatwo zaprogramować urządzenie do pracy z dowolną siecią Wi-Fi./ - Użytkownik definiuje częstotliwość odczytów z czujnika i progi alarmowe zgodnie ze swoimi potrzebami. -Specyfikacja sondy: • element pomiarowy: DIN 43760 klasa B/• dokładność: +/- 0,3°C przy 0°C/• zakres pomiarowy: -200°C to +162°C/- Specyfikacja urządzenia Wi-Fi: • 2 wymienne baterie AA 1,5 V/• dopuszczalna temp. robocza (baterie alkaliczne AA): -18° do 55°C/• dopuszczalna temp. robocza (baterie litowe AA): -40° do 85°C • żywotność baterii do 5 lat, w zależności od protokołu szyfrowania transmisji Wi-Fi, odległości od routera/Wi-Fi, częstotliwości wysyłania raportów i innych parametrów • standardy zabezpieczeń: Otwarty, WEP, WPA, WPA2/• bezpieczeństwo programowania zabezpieczeń Wi-Fi: za pomocą kabla USB (dostępnego opcjonalnie) oraz pobieranego oprogramowania • ustawienia sieci: Auto DHCP/DNS lub statyczne/• rejestracja danych (iMonnit Basic): w przypadku utraty połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie rejestruje ostatnie 50 odczytów i przekazuje je po ponownym nawiązaniu połączenia • pobór mocy: uśpienie 4uA, aktywne -odbiór 35mA, nadawanie 180 mA (przy +12dBm)/• automatyczna konfiguracja najlepszej szybkości w celu uzyskania maksymalnego zasięgu • dioda LED: sygnalizacja stanu/aktywności/• łączność sieciowa: możliwość połączenia z niewidocznymi oraz widocznymi sieciami Wi-Fi• częstotliwość pracy: 802.11 b/g (2,412 – 2,484 GHz)/ • certyfikaty: FCC ID: T9J-RN171. IC: RSS-210 low-power communication device. CE ID: 068 /• zasięg do 30 m (standardowe dla urządzeń Wi-Fi)/• długość sondy 90 cm/• wymiary: 32 x 53 x 77 mm/ W zestawie: • Czujnik/• 2 baterie AA 2. Oprogramowanie on-line do zbierania danych temperaturowych i wysyłania alarmów, podstawowe funkcje oprogramowania: • rejestr pomiarów w formie tabelarycznej/• rejestr pomiarów w formie wykresu • skonfigurowane powiadomienia i powiadomienia ostatnio wysłane/• okno eksportu danych do pliku .csv (otwieranego w Excelu) • okno konfiguracji czujnika, limitów alarmowych, nazwy, częstotliwości pomiaru, zachowania w trybie ostrzegawczym itd. • okno kalibracji czujnika/• ustawienia jednostek pomiarowych, np. Fahrenheit lub Celsjusz System pozwala skonfigurować następującego rodzaju powiadomienia wysyłane w formie wiadomości E-mail i/lub SMS: • powiadomienia związane z przekroczeniami progów/ •powiadomienia związane z niskimi poziomem baterii • powiadomienia związane z utratą komunikacji, zarówno z bramą jak i poszczególnymi czujnikami/ •powiadomienia zaawansowane, jak przywrócenie komunikacji, powrót do normalnego zakresu pomiarowego /• powiadomienia charakterystyczne dla danego typu czujnika, np. zanik napięcia dla czujników napięcia, wykrycie ruchu dla czujników ruchu II. Back up CO2 / III. akumulator do uprage’u zamrażarki U410 podtrzymujący systemy alarmowe IV. 2 statywy szufladowe ze stali nierdzewnej mieszczące po 16 pudełek 53mm każdy V. 32 pudełka wykonane z polipropylenu, wymiary 133 x 133 x 53 mm, każde mieści 81 probówek 1-2ml, znakowane alfanumerycznie, możliwość autoklawowania VI. instalacja i szkolenie (6 osób) z obsługi zestawu wykonane przez autoryzowany serwis producenta | zestaw | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 56-77 dni kal.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa, model, kraj pochodzenia, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 8
1 | Analizator skladu mleka ludzkiego Parametry wymagane: 1. Analiza składników mleka podczas jednego badania, wymagająca małych próbek około (1-3 ml) /2. Wynik pojawiający się na wyświetlaczu z możliwością przesyłania go do komputera lub urządzenia USB 3. Oznaczanie poziomu następujących składników mleka: - tłuszczu / - białka (białko surowe, białko właściwe) / - laktozy / - odtłuszczonej masy / - suchej masy 4. Dokładność analityczna <0,1 / 5. Zasilanie moc wejściowa100-240V, 50 Hz / 6. Podtrzymanie danych i czasu, (bateria – min. 5 lat żywotności) 7. Połączenie z PC poprzez port USB- złącze do przesyłania rezultatów przez program, USB - złącze do karty pamięci i urządzeń takich jak klawiatura, mysz, skaner itp., RS232 oraz karta sieciowa 8. Wyświetlacz TTFT QVGA min.: 320*240 / 9. Temperatura próbki od +20°C do +40°C / 10. Pamięć wewnętrzna min.: 4000 pomiarów / 11. Kopia zapasowa danych - trwała wewnętrzna pamięć typu flash / 12 System operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Zamawiającego . 13. Badane składniki: tłuszcz (g/100ml), białko (g/100ml), węglowodany (g/100ml), sucha masa (g/100ml), energia(kcal/100ml) 14. Zakres pomiarowy (+/-5%): tłuszcz: 0.6-6g/100 ml; białko surowe: 0.8-3g/100 ml; białko właściwe: 0.6-2.4g/100 ml; węglowodany: 5-8.7g/100 ml 15. Wyświetlana wartość – do jednej dziesiętnej 16. Metoda analityczna - spektroskopia podczerwieni 17. Urządzenie nastołowe o wymiarach nie większych niż 35x30x10 cm (szer.xgłxwys.) 18. INNE WYMAGANIA: - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. - Deklaracja CE - Paszport techniczny - Szkolenie pracowników (3 osoby) w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. - Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat. - Zapasowa kuweta | szt. | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Gwarancja: 24 mce
termin dostawy: 21-56 dni kal.