## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent nr katalogowy | Ilość szt. do testowania/ weryfikacji
1. | Osłona twarzy (maska) do procedur przygotowywania cytostatyków – typ IIR zgodnie z PN-EN14683 – do oferty załączone wyniki badań dla poniższych parametrów: - odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg - skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (3,0 microna) ≥ 99% - skuteczność filtracji dla cząstek (0.1 microna) ≥ 99% - opór powietrza wdychanego i wydychanego czyli ciśnienie różnicowe (w Pa) ≤ 29 Pa/cm² Wkładka zapobiegająca parowaniu Produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej (potwierdzenie Certyfikatem) Na minimalnym opakowaniu zbiorczym wymagane jest oznaczenie min. : nr kat. oraz typ maski | szt. | 6000 | [6 empty] | 5 (op. zboircze lub skan opakowania)
2. | Fartuch ochronny z mankietem zakończonym elastyczną opaską zgodny z ASTM F 1670 i F 1671. Do oferty dołączone wyniki badań wg ASTM F739 (lub innych równoważnych) - dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej – bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: - 5-Fluorouracil 50 mg/ml - Cyclophosphamide 20mg/ml - Doxorubicin 2mg/ml - Taxol 6 mg/ml. rozm. uniwersalny z paskami do wiązania | szt. | 2600 | [6 empty] | 2
3 | Osłona flakonu o poj. 1000 ml, ochrona leku światłoczułego– cytostatycznego, w kolorze (za wyjątkiem koloru czarnego) | szt | 4000 | [6 empty] | 10
4 | Rękawica diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku, dł. min. 305mm, zgodna z EN-455 , EN-374 lub ASTM F 1670 (bariera przed płynami i krwią) i F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami). Grubość ścianki na palcach max 0,15 mm, grubość ścianki na dłoni max 0,12 mm, grubość ścianki na mankiecie max 0,10 mm. Do oferty dołączone wyniki badań wg ASTM F739 (lub innych równoważnych) - dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej – bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: - 5-Fluorouracil 50 mg/ml - Cyclophosphamide 20mg/ml - Doxorubicin 2mg/ml - Taxol 6 mg/ml. - Cisplatin AQ 1.0 mg/ml Do oferty należy dołączyć wyniki badań na brak przenikania dla 70 % alkoholu izopropylowego w okresie minimum 1 godziny Uniwersalne /prawa, lewa/ - pakowane po 50 szt. w opakowaniu, kolor rękawicy fioletowy, zielony, niebieski, pomarańczowy lub inny „wyrazisty”, opisy na opakowaniu w języku polskim AQL min. 1.5 G1 rozm. S | op | 80 | [6 empty] | 50 (op. zboircze lub skan opakowania)
5 | Rękawica diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku, dł. min. 305mm, zgodna z EN-455 , EN-374 lub ASTM F 1670 (bariera przed płynami i krwią) i F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami). Grubość ścianki na palcach max 0,15 mm, grubość ścianki na dłoni max 0,12 mm, grubość ścianki na mankiecie max 0,10 mm. Do oferty dołączone wyniki badań wg ASTM F739 (lub innych równoważnych) - dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej – bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: - 5-Fluorouracil 50 mg/ml - Cyclophosphamide 20mg/ml - Doxorubicin 2mg/ml - Taxol 6 mg/ml. - Cisplatin AQ 1.0 mg/ml Do oferty należy dołączyć wyniki badań na brak przenikania dla 70% alkoholu izopropulowego w okresie minimum 1 h Uniwersalne /prawa, lewa/ - pakowane po 50 szt.w opakowaniu, kolor rękawicy fioletowy, zielony, niebieski, pomarańczowy lub inny „wyrazisty”, opisy na opakowaniu w języku polskimAQL min. 1.5 G1rozm. XS | op. | 40 | [6 empty] | 50 (op. zboircze lub skan opakowania)
6 | Rękawica diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku, dł. min. 305mm, zgodna z EN-455 , EN-374 lub ASTM F 1670 (bariera przed płynami i krwią) i F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami) Grubość ścianki na palcach max 0,15 mm, grubość ścianki na dłoni max 0,12 mm, grubość ścianki na mankiecie max 0,10 mm. Do oferty dołączone wyniki badań wg ASTM F739 (lub innych równoważnych) - dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej – bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: - 5-Fluorouracil 50 mg/ml - Cyclophosphamide 20mg/ml - Doxorubicin 2mg/ml - Taxol 6 mg/ml. - Cisplatin AQ 1.0 mg/ml Do oferty należy dołączyć wyniki badań na brak przenikania dla 70 % alkoholu izopropylowego w okresie minimum 1 godziny Uniwersalne /prawa, lewa/ - pakowane po 50 szt. w opakowaniu, kolor rękawicy fioletowy, zielony, niebieski, pomarańczowy lub inny „wyrazisty”, opisy na opakowaniu w języku polskimAQL min. 1.5 G1 rozm. M | op. | 450 | [6 empty] | 50 (op. zboircze lub skan opakowania)
7 | Kombinezon jednorazowy do przygotowania leków cytostatycznych z kapturem, wyposażony w osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Podeszwa antypoślizgowa . Gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek oraz kapturze. Wklejona gumka w folii. Zamek błyskawiczny i patka wykonane z tkaniny Tyrek. Produkt winien posiadać certyfikat przecichemicznej odzieży ochronnej kat. III, klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie typowych leków cytostatycznych wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratoria chemiczne z wykazem tych środków (przynajmniej 10) w tym, leków cytostatycznych. rozm. S,M i L | szt. | 310 | [6 empty] | po 1 sz z kazdego rozmiaru
8 | Rękawica diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna, bezpudrowa, jednorazowego użytku, dł. min. 305mm, zgodna z EN-455 , EN-374 lub ASTM F 1670 (bariera przed płynami i krwią) i F 1671 (bariera przed krwiopochodnymi patogenami) Grubość ścianki na palcach max 0,15 mm, grubość ścianki na dłoni max 0,12 mm, grubość ścianki na mankiecie max 0,10 mm. Do oferty dołączone wyniki badań wg ASTM F739 (lub innych równoważnych) - dotyczące odporności na przenikanie płynnych cytostatycznych substancji chemicznych w zakresie minimum jak poniżej – bez przeniknięcia po min. 4 godz. dla: - 5-Fluorouracil 50 mg/ml - Cyclophosphamide 20mg/ml - Doxorubicin 2mg/ml - Taxol 6 mg/ml. - Cisplatin AQ 1.0 mg/ml Do oferty należy dołączyć wyniki badań na brak przenikania dla 70 % alkoholu izopropylowego w okresie minimum 1 godziny Uniwersalne /prawa, lewa/ - pakowane po 50 szt. w opakowaniu, kolor rękawicy fioletowy, zielony, niebieski, pomarańczowy lub inny „wyrazisty”, opisy na opakowaniu w języku polskimAQL min. 1.5 G1 rozm. L | op. | 30 | [6 empty] | 50 ( op. zbiorcze lub skan opakowania)
| Warunki względne: poz. 1 | Ocena
| - kształt i przyleganie do twarzy | 0-2 pkt.
| - łatwość oddychania | 0-2 pkt.
| - sposób mocowania | 0-2 pkt.
| - sposób pakowania i oznaczenia w minimalny kartonik zbiorczy | 0-2 pkt.
| Warunki względne: poz. 2 | Ocena
| - skuteczność ochrony przed zachlapaniem /kształt wielkość/ | 0-2 pkt.
| - skuteczność zabezpieczenia podwinięcia lub wysunięcia się rękawów | 0-2 pkt.
| - przewiewność materiału i komfort termiczny i fizjologiczny | 0-2 pkt.
| - odporność na rozerwanie i uszkodzenia mechaniczne | 0-2 pkt.
| - zróżnicowanie kolorystyczne odmienne od standardowych fartuchów | 0-2 pkt.
| Warunki względne: poz. 4-6 i 8 | Ocena
| - dobre czucie | 0-2 pkt.
| - swoboda ruchów i dobra chwytność | 0-2 pkt.
| - nie wywołujące zjawiska zmęczenia rąk | 0-2 pkt.
| - łatwe zakładanie i zdejmowanie | 0-2 pkt.
| - nie ześlizgujące się z nadgarstka | 0-2 pkt.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilości | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent nr katalogowy | Ilość szt. do testowania/ weryfikacji
1 | Krótki dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Wyraźny kolor zacisku na drenie. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw( pakowany po 150 szt) | szt. | 14000 | [6 empty] | 5 szt
2 | Krótki dren bursztynowy z filtrem 0.2μm (do np. paklitaxel) do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Wyraźny kolor zacisku na drenie. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw ( pakowany po 150 szt). | szt. | 1000 | [6 empty] | 5 szt
3 | Adapter wielodrożny bursztynowy do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Z czterema portami bezigłowymi zakończone korkami zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia krótkiej linii z lekiem, z ostrym kolcem linii płuczącej, dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec aparatu zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp. Adapter musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw ( pakowany po 150 szt). | szt. | 3000 | [6 empty] | 5 szt
4 | Adapter wielodrożny bursztynowy do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Z dwoma portami bezigłowymi zakończone korkami zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia krótkiej linii z lekiem, z ostrym kolcem linii płuczącej, dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec aparatu zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp. Adapter musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw ( pakowany po 150 szt). | szt. | 3500 | [6 empty] | 5 szt
Razem
Warunki względne (oceniane)
| opis |  | ocena
| szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi |  | 0-2 pkt.
| sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines |  | 0-2 pkt.
| opakowanie kompatybilne z wielkością i masą wyrobu |  | 0-2 pkt.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilości | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent nr katalogowy | Ilość szt. do testowania/ weryfikacji
1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna ,zamknięta ,uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka sa wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, z systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Zamawiający przy każdym zamównieniu będzie definiowałzapotrzebowanie na poszczególne pojemności.Strzykawka z konektorem musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 600 | [6 empty] | 2 szt
2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1. Materiały z których wykonany jest adapter sa wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm. Zamawiający przy każdym zamównieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności.System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter/łącznik do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 600 | [6 empty] | 2 szt
3 | Adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub butelką oraz dowolnym zestawem drenów, umożliwiający bezpieczne wstrzykiwanie płynów do worka kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementow nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 600 | [6 empty] | 2 szt
4 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) z worka/butelki lub leku, umorzliwiajacy przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementow nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 400 | [6 empty] | 2 szt
5 | Konektor męski-męski do łączenia dwóch strzykawek z pkt. 1. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku | szt. | 50 | [6 empty] | 2 szt
Razem
Warunki względne (oceniane)
| opis |  | ocena
| szczelność sprzętu w połączeniu z innymi elementami kompatybilnymi |  | 0-2 pkt.
| sposób jednostkowego zapakowania sprzętu umożliwiający otwarcie opakowania bez ryzyka zainfekowania sprzętu - margines |  | 0-2 pkt.
| opakowanie kompatybilne z wielkością i masą wyrobu |  | 0-2 pkt.